Приложение №1

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 29  от «07» июня  2008г.

Техническое задание

на поставку микроскопа бинокулярного с иммерсией «Микрос-300»         (или эквивалент)

|  | Наименование и количество поставляемого товара |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | микроскоп бинокулярный с иммерсией |  |  |
|  | Модель | «Микрос-300» (или эквивалент) |  |  |
|  | Количество (шт.) | 5 /пять/ |  |  |
|  | Технические и функциональные характеристики товара |  |  |  |
| Компенсационная бинокулярная головка |  |  | наличие |  |
| Реверс-револьвер на 5 объективов |  |  | наличие |  |
| Коаксиальные винты грубой и точной фокусировки |  |  | наличие |  |
| Встроенное галогеновое освещение 6 B / 20 Вт с регулировкой |  |  | наличие |  |
| Широкий спектр дополнительных принадлежностей |  |  | наличие |  |
| Противогрибковое покрытие оптики |  |  | наличие |  |
| Назначение |  |  | для микроскопии биологических жидкостей, а также фиксированных и окрашенных препаратов, в том числе с использованием фазово- контрастного метода |  |
| Увеличение |  |  | до 1600х |  |
| Визуальная насадка |  |  | бинокулярная поворотная на 360° с наклоном 30°, компенсация диоптрийной разницы (+5 диоп.), межзрачковое расстояние 55 - 75 мм |  |
| Окуляры |  |  | широкопольные WF 10х/18 мм |  |
| Штатив |  |  | металлический, основание 300 x 300 мм с резиновыми ножками, окрашенный огнеупорной эмалью |  |
| Револьвер объективов |  |  | реверс-револьвер, 5 позиций для объективов |  |
| Набор объективов |  |  | ахроматические полуплан объективы 4x/0.10, 10x/0.25, 40x/0.65 подпружиненный, 100x/1.25 подпружиненный (масляная иммерсия) |  |
| Предметный столик |  |  | прямоугольный, 135 х 140 мм, механический градуированный, рукоятка препаратоводителя справа |  |
| Конденсор Аббе |  |  | регулируемый по высоте с ирисовой диафрагмой, nA 1.25, с держателем фильтров |  |
| Фокусировка |  |  | - коаксиальные винты грубой и точной фокусировки - встроенный механизм блокировки фокусировки для защиты препарата и быстрой настройки при его смене - механизм регулировки плавности хода |  |
| Источник света |  |  | галогеновая лампа, 20 Вт, постоянный ток 6 В |  |
| Источник питания |  |  | встроенный в штатив блок питания, 220 В, 6 В, 20 Вт, регулируемый |  |
| Коллектор |  |  | оптическая система с одной линзой |  |
| Электропитание |  |  | 220 В, 50 Гц |  |
| Требуемые предохранители |  |  | 250 В, 2 A |  |
| Рабочая температура |  |  | 18 - 35°С |  |
| Влажность |  |  | менее 85 % |  |
| Габариты, вес |  |  | 30 x 30 x 39 см, 7 кг |  |
| Сертификаты соответствия (при поставке- условие контракта) |  |  | наличие |  |
| Гарантийный срок |  |  | 12 месяцев |  |