Приложение №2

К запросу котировочных цен № 34 от 10.06.08

Технические характеристики

На медицинское оборудование для физиотерапевтической службы

| № п/п |  | Обязательные требования |  | Требуемые параметры, условия, марка, тип |  |  | Предлагаемые параметры, условия, марка, тип |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | ## Аппарат для вакуумного массажа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наименование |  | указать |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Модель |  | Указать |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Производитель, страна происхождения |  | Указать |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сертификат соответствия |  | Указать №, срок действия |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Регистрационное удостоверение |  | Указать №, срок действия |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Назначение |  |  | Аппарат для вакуумного массажа предназначен для выполнение вакуумного массажа и вакуумно-магнитной терапии за счет формирования локального разряжения в специальных насадках. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Насадка с роликовым магнитом, выполняющая одновременно магнитотерапию, вакуумный и браш-массаж. |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |
|  | создаваемое разряжение в насадке |  |  | 0,4 А.Д. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | количество массажных насадок |  |  | 10 штук |  |  |  |  |  |  |  |
|  | аппарат работает от сети переменного тока с частотой 50 Гц и напряжением 220 В |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |
|  | потребляемая мощность |  |  | 50Вт |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Гарантия |  |  | Не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вспомогательные услуги: ввод в эксплуатацию |  |  | В момент поставки |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Паспорт |  |  | На русском языке |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стоимость 1 ед |  |  | Указать |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество |  |  | 3 шт |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стоимость позиции |  |  | Указать |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Аппарат для лечения токами надтональной частоты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование |  |  |  | Указать |  |  |  |  |  | указать |
|  | Модель |  |  | Указать |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производитель, страна происхождения |  |  | Указать |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сертификат соответствия |  |  | Указать №, срок действия |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Регистрационное удостоверение |  |  | Указать №, срок действия |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Регулировка выходной мощности |  |  | непрерывная |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мощность, потребляемая от сети, ВА |  |  | не более 80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Габаритные размеры, мм |  |  | 330х150х270 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Масса аппарата с комплектом, кг |  |  | не более 7,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | электрододержатель, электроды ЭПИ-7, ЭПИ-11, ЭПИ-15, ЭПП, ЭГ-25, ЭГ-50; запасные части. |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Гарантия |  |  | Не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вспомогательные услуги: ввод в эксплуатацию |  |  | В момент поставки |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Паспорт |  |  | На русском языке |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стоимость 1 ед |  |  | Указать |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество |  |  | 1 шт |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стоимость позиции |  |  | Указать |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Аппарат для транскраниальной стимуляции (стационарный, трехпрограммный) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование |  | указать |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производитель, страна происхождения |  | указать |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сертификат соответствия |  | Указать №, срок действия |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Регистрационное удостоверение |  | Указать №, срок действия |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Величина тока: |  | до 5мА |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Питание от сети: |  | 220 В, 50 Гц |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Габариты: |  | 290х200х120мм |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Масса: |  | 1,5 кг |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Гарантия |  | Не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Снабжение кассетой |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инструктаж персонала при пусконаладочной работе, ввод в эксплуатацию |  | В момент поставки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Паспорт |  | На русском языке |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стоимость 1 ед |  | Указать |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество |  | 1 шт |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стоимость позиции |  | Указать |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Аппарат биорегулируемой низкочастотной электромагнитотерапии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Название |  | указать |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Страна |  | указать |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сертификат соответствия |  | Указать №, срок действия |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Регистрационное удостоверение |  | Указать №, срок действия |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | блок питания (на 12 вольт), |  | наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | датчик обратной связи |  | наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | четыре лечебных индуктора |  | наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Органы управления и индикации и их назначение |  | наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - регулятор. |  | наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | переключатель таймера, установка времени процедуры 6,12,24 минуты (дискретно). |  | наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - кнопка "биорегуляция-сброс", приводит прибор в исходное состояние после его включения, позволяет осуществлять биорегуляцию, устанавливать уровень обратной связи по заданным параметрам "зоны регулирования". |  | наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - кнопка "лечебная процедура", запускает таймер (время процедуры) и запускает генератор импульсов |  | наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -кнопка "стоп", останавливает таймер и генерацию в любое время (произвольно). |  | наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -индикатор включения прибора |  | наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -индикатор включения индукторов. |  | наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -дискретные индикаторы таймера, указывающие последовательность времени процедуры - 6,12, 24 минуты. |  | наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -дискретные индикаторы таймера, указывающие последовательность времени процедуры - 6,12, 24 минуты. |  | наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Гарантия |  | Не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вспомогательные услуги: ввод в эксплуатацию |  | В момент поставки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Паспорт |  | На русском языке |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стоимость 1 ед |  | Указать |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество |  | 1 шт |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стоимость позиции |  | Указать |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Ингалятор ультразвуковой аэрозольный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Название |  |  |  |  | указать |  |  |  |  |  |
|  | Страна |  |  |  |  | указать |  |  |  |  |  |
|  | Сертификат соответствия |  |  |  |  | Указать №, срок действия |  |  |  |  |  |
|  | Регистрационное удостоверение |  |  |  |  | Указать №, срок действия |  |  |  |  |  |
|  | комплект поставки |  |  |  |  | электронный блок, распылительная камера КРУЗ-1.01, соединительный кабель, а также запасные части и принадлежности укладки и паспорт. |  |  |  |  |  |
|  | Рабочая частота, МГц |  |  |  |  | 2,64±1% |  |  |  |  |  |
|  | Диаметр частиц аэрозолей на рабочей частоте, мкм |  |  |  |  | до 5 (90% объема)от 5 до 10(10% объема) |  |  |  |  |  |
|  | Максимальная производительность распыления жидкости, мл/мин |  |  |  |  | не менее 0,6 |  |  |  |  |  |
|  | Максимальный распыливаемый объем жидкости, мл |  |  |  |  | не менее 18 |  |  |  |  |  |
|  | Минимальный нераспыливаемый объем жидклсти, мл |  |  |  |  | не более 4 |  |  |  |  |  |
|  | Питание от сети переменного тока: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - напряжением, В |  |  |  |  | 220 |  |  |  |  |  |
|  | - частотой, Гц |  |  |  |  | 50, 60 |  |  |  |  |  |
|  | Потребляемая мощность, Вт |  |  |  |  | не более 35 |  |  |  |  |  |
|  | Габаритные размеры, мм |  |  |  |  | 300х115х225 |  |  |  |  |  |
|  | Масса, кг |  |  |  |  | не более 5 |  |  |  |  |  |
|  | Вспомогательные услуги: ввод в эксплуатацию |  |  |  |  | В момент поставки |  |  |  |  |  |
|  | Гарантия |  |  |  |  | Не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию |  |  |  |  |  |
|  | Паспорт |  |  |  |  | На русском языке |  |  |  |  |  |
|  | Стоимость 1 ед |  |  |  |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  | Количество |  |  |  |  | 1 шт |  |  |  |  |  |
|  | Стоимость позиции |  |  |  |  | Указать |  |  |  |  |  |
| 6. | # Аппарат для магнитотерапии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Название |  |  |  |  | указать |  |  |  |  |  |
|  | Страна |  |  |  |  | указать |  |  |  |  |  |
|  | Сертификат соответствия |  |  |  |  | Указать №, срок действия |  |  |  |  |  |
|  | Регистрационное удостоверение |  |  |  |  | Указать №, срок действия |  |  |  |  |  |
|  | Форма тока, питающего индукторы: |  |  |  |  | синусоидальная, пульсирующая. |  |  |  |  |  |
|  | Вид магнитного поля |  |  |  |  | синусоидальное, пульсирующее |  |  |  |  |  |
|  | Число каналов |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Наибольшее амплитудное значение магнитной индукции, мТл: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - при питании синусоидальным током |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |
|  | - при питании пульсирующим током |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  |
|  | Число ступеней интенсивности магнитной индукции |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Виды индукторов |  |  |  |  | соленоид, внутриполостной, прямоугольные с рабочей поверхностью 20 см2 и 100 см2 |  |  |  |  |  |
|  | Количество индукторов |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |
|  | Режим работы индукторов |  |  |  |  | непрерывный, прерывистый |  |  |  |  |  |
|  | Длительность посылок и пауз в прерывистом режиме, с |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Частота пульсирующего тока питания, Гц |  |  |  |  | 10,17,25,50 |  |  |  |  |  |
|  | Питание от сети переменного тока |  |  |  |  | 220 В 50 Гц |  |  |  |  |  |
|  | Потребляемая от сети мощность, ВА |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |
|  | Исполнение аппарата |  |  |  |  | передвижной, на тележке |  |  |  |  |  |
|  | Габаритные размеры, мм |  |  |  |  | 420x540x1140 |  |  |  |  |  |
|  | Масса, кг |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Вспомогательные услуги: ввод в эксплуатацию |  |  |  |  | В момент поставки |  |  |  |  |  |
|  | Гарантия |  |  |  |  | Не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию |  |  |  |  |  |
|  | Паспорт |  |  |  |  | На русском языке |  |  |  |  |  |
|  | Стоимость 1 ед |  |  |  |  | Указать |  |  |  |  |  |
|  | Количество |  |  |  |  | 1 шт |  |  |  |  |  |
|  | Стоимость позиции |  |  |  |  | Указать |  |  |  |  |  |

Главный врач МУЗ «МСЧ №11»                                                       С.Н.Гринберг