Приложение №1

Техническое задание.

Светильник хирургический потолочный (6 ламп)

| № п/п | Параметры | Значения требуемых параметров | Наличие функции или величина параметра |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование | Указать |  |
| 2 | Модель | Указать |  |
| 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
| 5 | Сертификат соответствия | Наличие |  |
| 6 | Фирма-поставщик должна иметь систему сервисного обслуживания на территории Пермского края | Наличие/ указать адрес сервисного центра, №, срок действия лицензии на техническое обслуживание |  |
| 7 | Применение: Освещение операционного поля при хирургических операциях и диагностических исследованиях. | Наличие |  |
| 8 | Высокий уровень освещенности: | 100 клк |  |
| 9 | Регулируемый размер светового поля от 120 до 250 мм, равномерное распределение света | Наличие |  |
| 10 | Бестеневой эффект за счет применения нескольких светооптических элементов в каждом блоке освещения. | Наличие |  |
| 11 | Высокоинтенсивная галогенная лампа | Наличие |  |
| 12 | Естественная цветопередача, применение светофильтров | Наличие |  |
| 13 | Интерференционные отражатели, поглощающие тепло, минимальный нагрев операционного поля | Наличие |  |
| 14 | Выключатели ламп и регуляторы величины светового поля встроены в корпуса блоков освещения | Наличие |  |
| 15 | Поворот блока освещения, в двух плоскостях, вертикальное перемещение на 620 мм | Наличие |  |
| 16 | Регулируемые тормозные системы, встроенные в шарниры, стабильность позиционирования | Наличие |  |
| 17 | Обслуживаемое пространство в диаметре 2,8 м от центральной подвески | Наличие |  |
| 18 | Минимальная высота помещения, м | 2,9 |  |
| 19 | Стерилизуемые съемные ручки, стойкость покрытий к дезинфекции и удобство ее проведения | Наличие |  |
| 20 | Возможность подключения блока аварийного питания БАП-27 | Наличие |  |
| 21 | Количество ламп в блоке освещения | 6 шт. |  |
| 22 | Источник света, тип ламп | КГМ 12-40 |  |
| 23 | Перемещение осветителя по вертикали, мм | 620 |  |
| 24 | Масса, кг | 65 |  |
| 25 | Питание от сети переменного тока | 220В / 50 Гц |  |
| 26 | Количество | 2 шт. | Указать |
| 27 | Цена за единицу | 83000,00 | Указать |
| 28 | Инструкция по эксплуатации на русском языке (при поставке) | Наличие |  |
| 29 | Гарантийное обслуживание не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию | Указать |  |
| 30 | Срок поставки в течение 30 дней после подписания муниципального контракта | Указать |  |
| 31 | Доставка силами Поставщика, монтаж, пуско-наладка | Наличие |  |

Светильник хирургический потолочный 9 ламп (6+3)

| № п/п | Параметры | Значения требуемых параметров | Наличие функции или величина параметра |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование | Указать |  |
| 2 | Модель | Указать |  |
| 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
| 5 | Сертификат соответствия | Наличие |  |
| 6 | Фирма-поставщик должна иметь систему сервисного обслуживания на территории Пермского края | Наличие/ указать адрес сервисного центра, №, срок действия лицензии на техническое обслуживание |  |
| 7 | Применение: Освещение операционного поля при хирургических операциях и диагностических исследованиях. | Наличие |  |
| 8 | Высокий уровень освещенности: | 100 клк |  |
| 9 | Регулируемый размер светового поля от 120 до 250 мм, равномерное распределение света | Наличие |  |
| 10 | Бестеневой эффект за счет применения нескольких светооптических элементов в каждом блоке освещения. | Наличие |  |
| 11 | Высокоинтенсивная галогенная лампа | Наличие |  |
| 12 | Естественная цветопередача, применение светофильтров | Наличие |  |
| 13 | Интерференционные отражатели, поглощающие тепло, минимальный нагрев операционного поля | Наличие |  |
| 14 | Выключатели ламп и регуляторы величины светового поля встроены в корпуса блоков освещения | Наличие |  |
| 15 | Поворот блока освещения, в двух плоскостях, вертикальное перемещение на 620 мм | Наличие |  |
| 16 | Регулируемые тормозные системы, встроенные в шарниры, стабильность позиционирования | Наличие |  |
| 17 | Обслуживаемое пространство в диаметре 2,8 м от центральной подвески | Наличие |  |
| 18 | Минимальная высота помещения, м | 2,9 |  |
| 19 | Стерилизуемые съемные ручки, стойкость покрытий к дезинфекции и удобство ее проведения | Наличие |  |
| 20 | Возможность подключения блока аварийного питания БАП-27 | Наличие |  |
| 21 | Количество ламп: 1-й блок освещения 2-й блок освещения | Всего 9 шт.: 3 шт. 6 шт. |  |
| 22 | Источник света, тип ламп | КГМ 12-40 |  |
| 23 | Перемещение осветителя по вертикали, мм | 620 |  |
| 24 | Масса, кг | 95 |  |
| 25 | Питание от сети переменного тока | 220В / 50 Гц |  |
| 26 | Количество | 2 шт | Указать |
| 27 | Цена за единицу | 108000,00 | Указать |
| 28 | Инструкция по эксплуатации на русском языке (при поставке) | Наличие |  |
| 29 | Гарантийное обслуживание не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию | Указать |  |
| 30 | Срок поставки в течение 30 дней после подписания муниципального контракта | Указать |  |
| 31 | Доставка силами Поставщика, монтаж, пуско-наладка | Наличие |  |

Светильник хирургический потолочный 4-х рефлекторный

| № п/п | Параметры | Значения требуемых параметров | Наличие функции или величина параметра |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование | Указать |  |
| 2 | Модель | Указать |  |
| 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
| 5 | Сертификат соответствия | Наличие |  |
| 6 | Фирма-поставщик должна иметь систему сервисного обслуживания на территории Пермского края | Наличие/ указать адрес сервисного центра, №, срок действия лицензии на техническое обслуживание |  |
| 7 | Светильники применяются при хирургических операциях и диагностических обследованиях | Наличие |  |
| 8 | Эффект «холодного» света, предотвращающий нагрев рабочей зоны и головы хирурга | Наличие |  |
| 9 | Легкое перемещение блоков освещения, надежная фиксация в нужном положении | Наличие |  |
| 10 | Легкосъемные стерилизуемые ручки фокусировки | Наличие |  |
| 11 | Высокоинтенсивные галогеновые лампы накаливания со сроком службы 2000 часов | Наличие |  |
| 12 | Тепло- и цветокоррегирующие светофильтры | Наличие |  |
| 13 | Лампа, Вт | 4 x 75 |  |
| 14 | Освещенность, лк | 85000 |  |
| 15 | Диаметр рабочего поля, мм | 130 - 250 |  |
| 16 | Шарнирное плечо, мм | 1500 |  |
| 17 | Высота помещения, мм | 2800-3000 |  |
| 18 | Масса, кг | 45 |  |
| 19 | Индекс цветопередачи: | Rа = 92 |  |
| 20 | Тип ламп: | галогенные лампы накаливания |  |
| 21 | Цветовая температура: | 4000 °К |  |
| 22 | Электропитание | 220 В, 50 Гц |  |
| 23 | Количество | 1 шт | Указать |
| 24 | Цена за единицу | 90000,00 руб | Указать |
| 25 | Инструкция по эксплуатации на русском языке (при поставке) | Наличие |  |
| 26 | Гарантийное обслуживание не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию | Указать |  |
| 27 | Срок поставки в течение 30 дней после подписания муниципального контракта | Указать |  |
| 28 | Доставка силами Поставщика, монтаж, пуско-наладка | Наличие |  |