Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 15 от 19 июня 2008 г.

Техническое задание

на рабочую станцию  для бесконтактной микроскопии

копрологических препаратов

| № п/п | Наименование параметра | Наличие функции или величина параметра, по ТЗ |
| --- | --- | --- |
| 1. Назначение прибора и общие требования |  |  |
| 1.1 | Станция предназначена для выполнения лабораторных исследований в условиях клинико-диагностических лабораторий ЛПУ |  |
| 1.2 | Электрические компоненты прибора предназначены для работы от сети переменного тока 120В 60Гц или 240В 50Гц |  |
| 2.Основные функциональные требования |  |  |
| 2.1 | Размеры прибора, не более: | 347 х 260 х 235 мм |
| 2.2 | Вес прибора в упаковке, не более | 6,8 кг |
| 2.3 | Электропитание: | 120В 60Гц ; 220-230В 50Гц |
| 2.4 | Входной разъем цилиндрический, 2,1 мм | Наличие |
| 2.5 | Потребляемая мощность, не более | 1Вт в покое, 18Вт в рабочем режиме |
| 2.6 | Предохранители BK/GMA 2A 250B, не менее 1 шт | Наличие |
| 2.7 | Температурный диапазон, не менее | 18 - 26С |
| 2.8 | Влажность воздуха, в диапазоне | 20 – 80% |
| Параметры зонда: |  |  |
| 2.9 | Внутренний диаметр, не менее | 0,76 мм |
| 2.10 | Внешний диаметр, не менее | 1,60 мм |
| 2.11 | Длина, не менее | 158,7 мм |
| Параметры проточной кюветы: |  |  |
| 2.12 | Внешние размеры, не белее | 82 х 28 х 2,8 мм |
| 2.13 | Толщина стекла, не менее | 0,178 мм |
| 2.14 | Толщина камеры, не менее | 0,203 мм |
| Длина и внутренний диаметр соединительных трубок: |  |  |
| 2.15 | Кювета – зонд, не менее: | 660 мм/0,53 мм |
| 2.16 | Кювета – модуль станции, не менее: | 914 мм/0,79 мм |
| 2.17 | Трубка помпы, не менее: | 111,76 мм/3,18 мм |
| Дозируемые объемы: |  |  |
| 2.19 | Забор образца в объеме не менее: | 1000 мкл |
| 2.20 | Сброс образца с промывкой водно-солевым раствором, в объеме не менее | 1500/1800 мкл |
| 2.21 | Объем обзора окрашенного канала | 10 мкл |
| 2.22 | Объем обзора неокрашенного канала, в объеме не менее | 10 мкл |
| Циклы работы перистальтической помпы: |  |  |
| 2.23 | Забор образца: | 4,5 с |
| 2.24 | Сброс образца из неокрашенного канала | 6,5 с |
| 2.25 | Сброс образца из окрашенного канала | 8,5 с |
| 3. Дополнительные требования |  |  |
| 3.3 | Стартовый комплект расходных материалов | Концентраторы паразитов (360 шт.) |

И.о. главного  врача  МУЗ ДГБ №20                                                           Н.Н. Дудик