## ТЗ
Приложение № 2
Монитор универсальный многофункциональный
№ п/п | Требования | Параметры и условия | Предлагаемые характеристики (указать)
1 | Наименование | Указать
2 | Модель | Указать
3 | Производитель, страна происхождения | Указать
4 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
5 | Сертификат соответствия | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
6 | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие
7 | Монитор универсальный многофункциональный | Наличие
8 | Общие характеристики
9 | Использование монитора во время всего больничного цикла - от поступления пациента в больницу до его выписки из больнцы | Наличие
10 | Использование монитора для взрослых | Наличие
11 | Использование монитора для всех категорий пациентов при наличии соответствующих комплектующих | Наличие
12 | Экран цветной, жидкокристаллический | Наличие
13 | Диагональ экрана не менее, см | 21
14 | Разрешение экрана, не ниже, точек | 640 * 480
15 | Масса без съемного аккумулятора, не более, кг | 3.5
16 | Размеры (Габариты): высота х ширина х длина, не более, мм | 196 х 267 х 147
17 | Работа от сети и внутренней / съемной аккумуляторной батареи | Наличие
18 | Длительность работы от внутреннего аккумулятора, не менее, часов | 1.5
19 | Отсек для установки литиевого внутреннего аккумулятора с длительностью работы до 4.5 часа | Наличие
20 | Индикация наличия сетевого питания | Наличие
21 | Индикация состояния заряда аккумулятора | Наличие
22 | Потребляемая мощность электроэнергии, не более, Вт | 40
23 | Одновременное выведение на экран не менее, кривых | 4
24 | Независимая настройка положения графиков и числовых полей измеряемых параметров | Наличие
25 | Одновременное выведение на экран от 4 до 7 числовых полей измеряемых параметров | Наличие
26 | Выбор цвета отображения измеряемого параметра | Наличие
27 | Ручное конфигурирование расположения графиков и числовых полей измеряемых параметров | Наличие
28 | Тренды
29 | Длительность графических трендов, не менее, часов | 24
30 | Длительность числовых трендов, не менее, часов | 24
31 | Форматы отображения графических трендов 1, 2, 4, 8, 12, и 24 часа | Наличие
32 | Форматы отображения числовых трендов, 1, 5, 15, 30 и 60 минут | Наличие
33 | Период регистрации трендов, не более 30 секунд | Наличие
34 | События
35 | Сохранение в памяти не менее 10-ти событий длительностью не менее 20 секунд каждое | Наличие
36 | Сохранение событий вручную пользователем | Наличие
37 | Автоматическое сохранение событий при возникновении тревоги | Наличие
38 | Последующий просмотр и распечатка любого события | Наличие
39 | Подключение датчиков | Наличие
40 | Подсоединение электродов ЭКГ, датчиков температуры и пульсоксиметрии к монитору с помощью одного общего кабеля | Наличие
41 | ЭКГ и ST-сегмент | Наличие
42 | Измерение ЭКГ по 3,5,6 отведениям | Наличие
43 | Отведения на 3 электрода (I, II, III) | Наличие
44 | Отведения на 5 электродов (I, II, III, aVR, aVL, aVF, V) | Наличие
45 | Отведения на 6 электродов (I, II, III, aVR, aVL, aVF, V, V+) | Наличие
46 | Диапазон измерения от 15 до 300bpm | Наличие
47 | Точность измерений +/-2% | Наличие
48 | QRS комплекс | Наличие
49 | Ручная и автоматическая установка тревог по верхнему и нижнему пределам | Наличие
50 | Определение водителя ритма по любому отведению I, II, III Амплитуда от +/- 5 до +/- 700mV Разделение между пульсами : ≥30msek | Наличие
51 | Использование как монокабелей ЭКГ с последовательным соединением электродов, так и обычных отведений ЭКГ | Наличие
52 | Наличие фильтра электропомех для мониторирования во время использования электрохирургических инструментов | Наличие
53 | Встроенная программа базового анализа аритмий | Наличие
54 | Возможность оснащения программой расширенного анализа аритмий | Наличие
55 | Встроенная программа анализа ST сегмента по 2-м выбранным отведениям | Наличие
56 | Дыхание / респирация | Наличие
57 | Мониторирование дыхания (респирации) | Наличие
58 | Метод измерения импедансная пневмография | Наличие
59 | Диапазон измерения, не уже, дыханий/мин | 0-155
60 | Точность измерений, +/- 2% | Наличие
61 | Выбор отведения ЭКГ для измерения респирации | Наличие
62 | Определение апноэ | Наличие
63 | Встроенная программа оксикардиореспирограммы | Возможность
64 | Пульсоксиметрия | Наличие
65 | Мониторирование пульсоксиметрии (SpO2) | Наличие
66 | Графическое отображение измерения пульсоксиметрии (Плетизмограмма) | Наличие
67 | Метод измерения абсорбционная спектрометрия | Наличие
68 | Диапазон измерений, не уже, % | 0-100
69 | Отображаемые параметры | Наличие
70 | Насыщение (% SpO2) | Наличие
71 | Пульс | Наличие
72 | Ручная и автоматическая установка тревог по верхнему и нижнему пределам | Наличие
73 | Встроенная программа мониторинга пульсоксиметрии с использованием датчиков системы Nellcor | Наличие
74 | Встроенная программа мониторинга пульсоксиметрии с использованием датчиков системы Masimo | Наличие
75 | Термометрия | Наличие
76 | Измерение температуры | Наличие
77 | Диапазон измерений, не уже, °С | 0 - 50
78 | Точность измерений, +/- 0,1% | Наличие
79 | Ручная и автоматическая установка тревог по верхнему и нижнему пределам | Наличие
80 | Неинвазивное давление крови | Наличие
81 | Встроенный модуль измерения неинвазивного давления | Наличие
82 | Неинвазивное измерение артериального давления с однотрубочным подключением манжеты | Наличие
83 | Метод измерения осцилометрический | Наличие
84 | Подключение манжеток различного диаметра | Наличие
85 | Автоматическое неинвазивное измерение артериального давления с заданным интервалом времени (1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 45, 60, 120 или 240 минут) | Наличие
86 | Ручное неинвазивное измерение артериального давления | Наличие
87 | Непрерывное неивазивное измерение артериального давления с интервалом 5 минут | Наличие
88 | Инвазивное давление крови | Возможность
89 | Программа мониторинга до 1-2-х каналов инвазивного давления | Возможность
90 | Число одновременно измеряемых каналов инвазивного давления, не менее 1 / 2 | Возможность
91 | Диапазон измерений, не уже -50 до 400 мм рт. ст. | Возможность
92 | Использование как одноразовых, так и многразовых датчиков инвазивного давления | Возможность
93 | Пользовательский интерфейс | Наличие
94 | Вращающаяся ручка/кнопка для выбора и подтверждения ввода и изменений. Структурное меню и фирксированные кнопки | Наличие
95 | Уровни тревог (три уровня: угроза жизни, серьёзная, предупредительная) | Наличие
96 | Интерфейсы и сетевая коммуникация | Наличие
97 | Интерфейс для подключения стандартного внешнего дисплея | Наличие
98 | Использование монитора для транспортировки внутри больницы | Наличие
99 | Интерфейс для подключения регистратора | Наличие
100 | Возможность документирования как на пристыковываемом, так и на отдельностоящем регистраторе | Наличие
101 | Возможность оснащения программой объединения мониторов в беспроводную сеть (Wi-Fi) | Наличие
102 | Возможность объединение мониторов в проводную сеть | Наличие
103 | Работа в сети под управлением центральной станцией | Наличие
104 | Работа в сети без управления центральной станцией | Наличие
105 | Передача данных пациента, трендов и событий на другой монитор по сети | Наличие
106 | Передача данных пациента, трендов и событий на другой монитор с помощью карты памяти | Наличие
107 | Оповещение по сети о возникновении тревоги на другом мониторе | Наличие
108 | Документирование на сетевом регистраторе | Наличие
109 | Документирование на сетевом лазерном принтере | Наличие
110 | Возможность интеграции мониторной сети с внутрибольничной сетью | Наличие
111 | Прочее
112 | Обновления программного обеспечения монитора с помощью карты памяти | Наличие
113 | Возможность крепления монитора на стену / полку / кровать / стойку / наркозный аппарат/аппарат искусственной вентиляции (при наличии крепежных компонентов) | Наличие
114 | Инструкция на русском языке | Наличие
115 | Комплектация монитора:
116 | Монокабель пациента для подключения ЭКГ, SpO2 и температуры, шт. | 1
117 | Монокабель ЭКГ для последовательного соединения ЭКГ электродов на 3 отведения, шт. | 1
118 | Электроды ЭКГ для взрослых и детей, одноразовые (комплект 50 шт), компл. | 1
119 | Фильтр подавления помех от электрохирургических инструментов, шт. | 1
120 | Ректальный датчик температуры, многоразовый, шт. | 1
121 | Защитные чехлы для ректального датчика температуры (комплект 10 шт), компл. | 1
122 | Многоразовый датчик измерения пульсоксиметрии SpO2 технология Nellcor, шт. | 1
123 | Шланг для измерения неинвазивного давления у взрослых и детей, шт. | 1
124 | Манжета для измерения неинвазивного давления 12 - 19см | 2
125 | Манжета для измерения неинвазивного давления 17 - 25см | 1
126 | Манжета для измерения неинвазивного давления 23 - 33см | 1
127 | Манжета для измерения неинвазивного давления 31 - 40см | 1
128 | Блок питания | Наличие
129 | Сетевой кабель | Наличие
130 | Цена ед., руб. | Указать
131 | Количество, комп. | 1 | 1
132 | Цена лота (контракта), руб. | Указать | 0
133 | Срок гарантии не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию | Указать
Должность лица, имеющего полномочия подписывать контракт |  | Фамилия Имя Отчество (полностью)
Дата______________ |  |  | Подпись_____________