Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 60 от 26.06.2008 г.

Техническое задание

на универсальный операционный стол с электроприводом

с комплектом приспособлений для гинекологии

| № п/п | Параметры | Значения требуемых параметров | Наличие функции или величина параметра |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общие требования |  |  |
| 2 | Наименование | Операционный стол с электроприводом |  |
| 3 | Регистрационное удостоверение Минздрава | Наличие |  |
| 4 | Сертификат соответствия РФ | Наличие |  |
| 5 | Санитарно-эпид.заключение | Наличие |  |
| 6 | Назначение |  |  |
| 7 | Стол операционный универсальный предназначен предназначен для проведения широкого спектра хирургических операций (на грудной клетке, органах брюшной полости, сосудистой хирургии гинекологических, проктологических, ортопедических, нейрохирургических, лор-офтальмологических, урологических) | Наличие |  |
| 8 | Технические требования |  |  |
| 9 | Возможность управления с ручного пульта основными положениями стола (подъем-опускание панели, Тренделенбург и анти-Тренделенбург, боковые наклоны); | Наличие |  |
| 10 | Конструкция панели стола должна иметь возможность использования рентгеновского аппарата с С-образным штативом | Наличие |  |
| 11 | Панель стола рентгенопрозрачна | Наличие |  |
| 12 | Опорное основание для крепления подушек должно быть рентгенопрозрачно и выполнено из ударопрочного пластика (не оргстекло) | Наличие |  |
| 13 | Электро-механический привод управления панели стола; | Наличие |  |
| 14 | Возможность установки приспособлений для ортопедии и травматологии, офтальмологии нейрохирургии, отоларингологии урологии, гинекологии | Наличие |  |
| 15 | Батарейное питание АКБ (в аварийных ситуациях) | Наличие |  |
| 16 | Индикатор зарядки АКБ | Наличие |  |
| 17 | Раздельные, съемные ножные секции с возможностью перемещения как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскостях | Наличие |  |
| 18 | Встроенные колеса для облегчения перемещения внутри операционной | Наличие |  |
| 19 | Возможность ввода кассет с рентгеновской пленкой со стороны головной или ножных секций. | Наличие |  |
| 20 | Требования к материалам стола: |  |  |
| 21 | Металлические открытые поверхности стола и доп. приспособления, должны быть выполнены из нерж.хромоникелевой стали, поверхности должны быть матовыми, устойчивыми к дез. средствам | Наличие |  |
| 22 | Подушки матраса должны быть литыми устойчивыми к воздействию дезинфицирующих растворов из антистатического материала | Наличие |  |
| 23 | Технические характеристики: |  |  |
| 24 | Грузоподъемность стола | не менее 160 кг |  |
| 25 | Высота стола (без подушек): - в крайнем нижнем положении - в крайнем верхнем положении - ход подъемника | не более 780 мм не более 1080 мм не менее 300 мм |  |
| 26 | Длина панели стола | не менее 2000 мм |  |
| 27 | - длина головной секции - длина спинной секции - длина центральной секции - длина ножной секции | 250 мм 500 мм 380 мм 650 мм |  |
| 28 | Ширина панели стола | не менее 500 мм |  |
| 29 | Число секций стола (включая раздельную ножную) | 5 |  |
| 30 | Головная и ножные секции | съемные |  |
| 31 | Привод подъема панели стола | электро-механич. |  |
| 32 | Привод наклонов панели ( продольных и боковых) | электро-механич. |  |
| 33 | Привод наклона спинной секции | ручной (газовая пружина) |  |
| 34 | Привод наклона ножной и головной секций | ручной |  |
| 35 | Продольный наклон панели стола: - в головную сторону (положение по Тренделенбургу) - в ножную сторону (положение по анти-Тренделенбургу) | 30° 30° |  |
| 36 | Боковой наклон панели стола: - вправо - влево | не менее 20° не менее 20° |  |
| 37 | Наклон головной секции: - вверх - вниз | не менее 45° не менее 45° |  |
| 38 | Наклон спинной секции: - вверх - вниз | не менее 75° не менее 45° |  |
| 39 | Наклон ножных секций: - вниз - вверх | не менее 90° не менее 30° |  |
| 40 | Напряжение сети | 220В 50Гц |  |
| 41 | Питание от АКБ | 12 В |  |
| 42 | Масса стола | 180 кг |  |
| 43 | Комплект поставки операционного стола |  |  |
| 44 | Комплект приспособлений для общий хирургии: |  |  |
| 45 | Рукодержатели | 2 |  |
| 46 | Штатив для вливаний | 1 |  |
| 47 | Наркозный экран | 1 |  |
| 48 | Подставки для инъекций | 2 |  |
| 49 | Боковые упоры | 2 |  |
| 50 | Ремень для фиксации туловища | 1 |  |
| 51 | Держатель рентгеновской кассеты | 1 |  |
| 52 | Комплект приспособлений для гинекологии |  |  |
| 53 | Ногодержатель с радиальными зажимами | 2 |  |
| 54 | Емкость с рамочным держателем и комплектом деталей крепления рамочного держателя к операционному столу | 1 к-т |  |
| 55 | Дополнительные требования: |  |  |
| 56 | Монтаж, ввод оборудования в эксплуатацию, обучение медицинского персонала | Наличие |  |
| 57 | Руководство по эксплуатации на русском языке (при поставке) | Наличие |  |
| 58 | Гарантийное обслуживание, не менее | 18 месяцев |  |
| 59 | Срок поставки в течение 30 дней после подписания контракта | Указать |  |
| 60 | Количество, шт. | 1 |  |
| 61 | Цена за ед., руб. | 350 000,00 |  |
| 62 | Максимальная стоимость контракта, руб. | 350 000,00 |  |

_______________________		            _________________		________________

(наименование поставщика)		         (подпись)		          (Ф.И.О.)

МП