## Тех З
Приложение № 1
Электрохирургические генераторы (коагуляторы) для эндоскопической и открытой хирургии с комплектом инструментов
№ поз. | № п/п | Наименование оборудования/ спецификация поставки. Требуемые параметры и условия. | Требование | Предлагаемые параметры и условия
1 | 1 | Наименование | Указать
| 2 | Модель | Указать
| 3 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 4 | Регистрационное удостоверение МЗ РФ | Наличие | Указать №, срок действия
| 5 | Сертификат соответствия | Наличие | Указать №, срок действия
| 6 | Инструкция на русском языке | Наличие
| 7 | Обучение медицинского персонала на рабочем месте | Наличие | Наличие
| 8 | Гарантия не менее 12 мес. | Наличие
| 9 | Год выпуска, не ранее | 2007 | Указать параметры
| 10 | Электрохирургический генератор для эндоскопической и открытой хирургии с максимальной мощностью монополярного резания 200 Вт | Наличие
| 11 | Разрез / Auto CUT с автоматическим регулированием напряжения | Наличие
| 12 | Немодулированное синусоидальное ВЧ-напряжение | Наличие
| 13 | Коэф. Амплитуды С, при R(L)=500 Ом | 1.4
| 14 | Номинальная частота, кГц | 330
| 15 | Максимальное ВЧ-напряжение при сопротивлении нагрузки R(L)=I, В | 600
| 16 | Динамическое внутреннее сопротивление в диапазоне номинальных нагрузок не более, Ом | 0
| 17 | Эффекта коагуляции, по выбору | 4
| 18 | Автоматическая стабилизация 4-х эффектов коагуляции | Наличие
| 19 | Пиковое значение выходного ВЧ- напряжения U (HF) на холостом ходе в зависимости от ограничения мощности Р(макс), эффекты 1-4 | Наличие
| 20 | Номинальная ВЧ-мощность при R(L) = 500 Ом не менее, Вт | 200
| 21 | Ограничение ВЧ - мощности в диапазоне, Вт | 1 - 200
| 22 | Регулировка ограничения ВЧ - мощности ступенями по, Вт | 1
| 23 | Настройки ограничения ВЧ - мощности с помощью клавиш | Наличие
| 24 | Индикация настроек ограничения мощности | Наличие
| 25 | Сегментов в индикаторе ограничения мощности | 7
| 26 | Разрядов в индикаторе ограничения мощности | 3
| 27 | Точность ограничения ВЧ-мощности, % | +/- 15%
| 28 | Автоматическое регулирование мощности (PPS) | Наличие
| 29 | Активирование режима разреза с помощью клавиши | Наличие
| 30 | Активирование режима разреза с помощью педали | Наличие
| 31 | Гнезда выходного ВЧ-напряжения | 1
| 32 | "Мягкая" коагуляция | Наличие
| 33 | Немодулированное синусоидальное ВЧ-напряжение | Наличие
| 34 | Номинальная частота, кГц | 330
| 35 | Пиковое значение Вч-напряжения, В | 190
| 36 | Автоматическая стабилизация ВЧ-напряжения | Наличие
| 37 | Пиковое значение выходного ВЧ- напряжения U (HF) на холостом ходе в зависимости от ограничения мощности Р(макс) | Наличие
| 38 | Номинальная ВЧ-мощность при 125 Ом не менее, Вт | 120
| 39 | Ограничение ВЧ - мощности в диапазоне, Вт | 1-120
| 40 | Регулировка ограничения ВЧ - мощности ступенями по, Вт | 1
| 41 | Настройки ограничения ВЧ - мощности с помощью клавиш "Вверх / Вниз" | Наличие
| 42 | Сегментов в индикаторе ограничения мощности | 7
| 43 | Разрядов в индикаторе ограничения мощности | 3
| 44 | Точность ограничения ВЧ-мощности, % | +/- 15%
| 45 | Активирование режима "мягкой" коагуляции с помощью клавиши | Наличие
| 46 | Активирование режима "мягкой" коагуляции с помощью педали | Наличие
| 47 | Гнезда выходного ВЧ-напряжения | 1
| 48 | Форсированная коагуляция | Наличие
| 49 | Импульсно-модулированное переменное ВЧ-напряжение | Наличие
| 50 | Номинальная частота ВЧ-напряжения, МГц | 1
| 51 | Пиковое значение Вч-напряжения (Версия 1) не менее, В | 1300
| 52 | Пиковое значение Вч-напряжения (Версия 2) не менее, В | 2300
| 53 | Пиковое значение Вч-напряжения (Версия 3) не менее, В | 2300
| 54 | Номинальная ВЧ-мощность при R(L)-350 Ом, Вт | 120
| 55 | Ограничение ВЧ - мощности в диапазоне, Вт | 1-120
| 56 | Регулировка ограничения ВЧ - мощности ступенями по, Вт | 1
| 57 | Настройки ограничения ВЧ - мощности с помощью клавиш "Вверх / Вниз" | Наличие
| 58 | Выходная мощность в зависимости от ограничения мощности при R(L) не менее, Ом | 350
| 59 | Пиковое значение выходного ВЧ- напряжения U (HF) на холостом ходе в зависимости от ограничения мощности Р(макс) | Наличие
| 60 | Сегментов в индикаторе ограничения мощности | 7
| 61 | Разрядов в индикаторе ограничения мощности | 3
| 62 | Точность ограничения ВЧ-мощности, % | +/- 15%
| 63 | Активирование режима форсированной коагуляции с помощью клавиши | Наличие
| 64 | Активирование режима форсированной коагуляции с помощью педали | Наличие
| 65 | Гнезда выходного ВЧ-напряжения | 1
| 66 | Биполярная коагуляция | Наличие
| 67 | Немодулированное синусоидальное ВЧ-напряжение | Наличие
| 68 | Номинальная частота ВЧ-напряжения, кГц | 330
| 69 | Пиковое значение Вч-напряжения, В | 190
| 70 | Автоматическая стабилизация ВЧ-напряжения | Наличие
| 71 | Динамическое внутреннее сопротивление в диапазоне номинальных нагрузок не более, Ом | 0
| 72 | Номинальная ВЧ-мощностьпри R(L)-125 Ом, Вт | 120
| 73 | Ограничение ВЧ - мощности в диапазоне, Вт | 1-120
| 74 | Регулировка ограничения ВЧ - мощности ступенями по, Вт | 1
| 75 | Настройки ограничения ВЧ - мощности с помощью клавиш "Вверх / Вниз" | Наличие
| 76 | Сегментов в индикаторе ограничения мощности | 7
| 77 | Разрядов в индикаторе ограничения мощности | 3
| 78 | Выходная мощность в зависимости от сопротивления нагрузки | Наличие
| 79 | Точность ограничения ВЧ-мощности, % | +/- 15%
| 80 | Активирование режима форсированной коагуляции с помощью педали | Наличие
| 81 | Активирование режима форсированной коагуляции с помощью кнопки "авто старт" | Наличие
| 82 | Задержка включения функции "авто старт" в диапазоне не уже, сек | 0-10
| 83 | Гнезда выходного ВЧ-напряжения | 1
| 84 | Устройство безопасноти | Наличие
| 85 | Группа по электробезопасноти в соответствии с EN 60 601 - 1 | I
| 86 | Тип в соответствии с EN 60 601 - 1 | CF
| 87 | Схема включения нейтрального электрода, плавающий выход | Наличие
| 88 | Автоматический контроль поддержания электрической связи между нейтральным электродом и высокочастотным электрохирургическим аппаратом | Наличие
| 89 | Автоматический контроль нейтральных электродов с двумя поверхностями контактирования | Наличие
| 90 | Поддержание электрической связи между нейтральным электродом и высокочастотным электрохирургическим аппаратом | Наличие
| 91 | Поддержание электрической связи между нейтральным электродом и телом пациента | Наличие
| 92 | Поддержание электрической связи симметричности частичных ВЧ-токов i(HF) и i(HF2) | Наличие
| 93 | Ч-тока I (HF) в зависимости от переходного сопротивления R(перех) между отдельными поверхностями нейтрального электрода | Наличие
| 94 | Предупредительный сигнал S(W) в зависимости от I(HF) и R (перех.) | Наличие
| 95 | Зависимость предупредительных сигналов от переходного сопративления R(перех) между обеими поверхностями контактирования составного нейтрального электрода и от ВЧ- тока I (HF), протекающего по всей поверхности нейтрального электрода: А = В этом диапозоне I(HF) достаточно мал по отношению к R( перех) Предупредительный сигнал не подается В = В этом диапозоне I (HF) слишком велик по отношению к R (перех) Хотя активирование ВЧ-генератора возможно С = В этом диапозоне R (перех) больше 120 Ом. Активирование ВЧ - генератора невозможно. | Наличие
| 96 | Контроль выходных ВЧ - параметров (напряжение, ток, мощность. Индикация ошибок в поле безопасности) | Наличие
| 97 | Автоматическое ограничение максимальной продолжительности включения | Наличие
| 98 | Автоматический функциональный контроль | Наличие
| 99 | Документирование
| 100 | Автоматическое запоминание ошибок обслуживания | Наличие
| 101 | Автоматическое запоминание функциональных ошибок | Наличие
| 102 | Автоматическое запоминание ошибок безопасности | Наличие
| 103 | Подключение к сети
| 104 | Номинальное напряжение питающей сети (240 В/ 230В / 115 В / 100 В +/- 10%) | Наличие
| 105 | Номинальная частота питающей сети (50/60 Гц) | Наличие
| 106 | Ток сети (3,0 А при 230-240 В / 6,0 А при 110-115 В) | Наличие
| 107 | Потребляемая мощность в режиме ожидания, не более, Вт | 25
| 108 | Потребляемая мощность при работе с макс. ВЧ-мощностью не более, Вт | 450
| 109 | Потребляемый ток в режиме резерва не более, мА | 150
| 110 | Подключение к системе уравнивания потенциалов | Наличие
| 111 | Сетевые предохранители, шт. | 2
| 112 | Степень защиты в соответствии с Руководящим документом ЕС 93/42/ЕЭС | lib
| 113 | Габариты, Ш х В х Г, мм | 280 х 152 х 368
| 114 | Масса не более, кг | 8
| 115 | Условия
| 116 | Температура при транспортировке и хранении аппаратав в диапазоне не уже, 0С | -40 С - 70
| 117 | Относительная влажность воздуха при транспортировке и хранении аппаратав диапазоне не уже, % | 30 - 95
| 118 | Температура при эксплуатации аппарата в диапазоне не уже, 0С | 10 - 40
| 119 | Относительная влажность воздуха без конденсации при эксплуатации аппарата в диапазоне в диапазоне не уже, % | 30 - 70
| 120 | Комплектация принадлежностей:
| 121 | Электрохирурги-ческий генератор для эндоскопической и открытой хирургии с максимальной мощностью монополярного резания 200 Вт, шт. | 1
| 122 | Двухпедальный ножной переключатель, взрывозащищённый, шт. | 1
| 123 | Нейтральный электрод из силикона, многоразовый, поверхность площадью 500 см2, шт. | 1
| 124 | Соединительный кабель для нейтрального электрода, дл. 4 м, шт. | 1
| 125 | Рукоятка монополярная с кабелем, шт. | 1
| 126 | Стерилизационная вставка, шт. | 1
| 127 | Электрод-нож, прямой по Киршнеру, шт. | 1
| 128 | Электрод-нож, прямой, ланцетевидный, шт. | 1
| 129 | Электрод-шпатель, прямой, шт. | 1
| 130 | Электрод-игла, прямой, дл. 22 мм, шт. | 1
| 131 | Электрод-нож, изогнутый, по Магенау, Электрод-игла, изогнутый, шт. | 1
| 132 | Электрод проволочная петля, ø 6 мм, шт. | 1
| 133 | Электрод проволочная петля, ø 12 мм, шт. | 1
| 134 | Электрод ленточная петля, ø 12 мм, шт. | 1
| 135 | Электрод проволочная петля, ø 16 мм, шт. | 1
| 136 | Электрод-шарик, прямой, 2 мм, шт. | 1
| 137 | Электрод-шарик, прямой, 4 мм, шт. | 1
| 138 | Электрод-шарик, прямой, 6 мм, шт. | 1
| 139 | Биполярный пинцет для коагуляции, штыковидный, дл. 22,5 см., тупой наконечник 1 мм, шт. | 1
| 140 | Соединительный кабель для биполярных пинцетов, дл. 4м, шт. | 1
| 141 | Удлинитель монополярного держателя электродов Ø 4мм, изолированный стержень дл. 10 см, шт. | 1
2 | 1 | Наименование | Указать
| 2 | Модель | Указать
| 3 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 4 | Регистрационное удостоверение МЗ РФ | Наличие | Указать №, срок действия
| 5 | Сертификат соответствия | Наличие | Указать №, срок действия
| 6 | Инструкция на русском языке | Наличие
| 7 | Обучение медицинского персонала на рабочем месте | Наличие
| 8 | Гарантия не менее 36 мес. | Указать
| 9 | Год выпуска, не ранее | 2007 | Указать параметры
| 10 | Высокочастотный электрохирургический генератор для общей хирургии с максимальной мощностью монополярного резания 300 Вт | Наличие
| 11 | Параметры электропитания:
| 12 | Напряжение сети | 220 В | Указать
| 13 | Переменный ток, частотой | 50 Гц | Указать
| 14 | Номинальная выходная мощность, не менее | 300 Вт | Указать
| 15 | Вес блока управления, не более | 4,5 кг | Указать
| 16 | Специальные требования
| 17 | Чистое рассечение (без коагуляции), рассечение с коагуляцией и выпаривание (вапоризацию) биологических тканей, в том числе резание, коагуляция и вапоризация во влажной среде | Наличие
| 18 | Контактная и бесконтактная коагуляция тканей в монополярных режимах с целью остановки кровотечений из раневых поверхностей, деструкция нежизнеспособных тканей и патологических образований | Наличие
| 19 | Контактная коагуляция тканей в биполярном режиме с целью остановки кровотечения | Наличие
| 20 | Биполярная коагуляция биологических тканей с функцией автоматического выключения подачи ВЧ электротока при завершении процесса коагуляции | Наличие
| 21 | Монополярных режима не менее | 8 | Указать параметры
| 22 | Чистое резание – резание без коагуляции | Наличие
| 23 | Резание с коагуляцией | Наличие
| 24 | Мягкая коагуляция – щадящая коагуляция с плавным увеличением толщины коагулянта | Наличие
| 25 | Форсированная коагуляция – быстрая жёсткая коагуляция в поверхностном слое ткани | Наличие
| 26 | Бесконтактная СПРЕЙ коагуляция искрами электрического разряда с возможностью выполнять контактное резание с одновременной коагуляцией тканей | Наличие
| 27 | Специализированный режим № 1 - резание во влажной среде (ТУР, гистерорезектоскопия) | Наличие
| 28 | Специализированный режим № 2 – резание тонкими игольчатыми электродами с плавной регулировкой малых значений выходной мощности | Наличие
| 29 | Специализированный режим № 3 – выпаривание тканевых структур, как в «сухой», так и во влажной среде | Наличие
| 30 | Биполярных режима не менее | 2 | Указать параметры
| 31 | Биполярная коагуляция | Наличие
| 32 | Биполярное резание с коагуляцией | Наличие
| 33 | Функция автоматической остановки процесса биполярной коагуляции | Наличие
| 34 | Чистое резание - резание без коагуляции (эффект радиоволны) | Наличие
| 35 | Номинальное значение мощности при нагрузочном сопротивлении 300 Ом | 300 Вт | Указать параметры
| 36 | Максимальное напряжение разомкнутой цепи (Up-p) | 1300 В | Указать параметры
| 37 | Резание с коагуляцией | Наличие
| 38 | Номинальное значение мощности при нагрузочном сопротивлении 300 Ом | 350 Вт | Указать параметры
| 39 | Максимальное напряжение разомкнутой цепи (Up-p) | 1300 В | Указать параметры
| 40 | Резание во влажной среде | Наличие
| 41 | Номинальное значение мощности при нагрузочном сопротивлении 300 Ом | 350 Вт | Указать параметры
| 42 | Максимальное напряжение разомкнутой цепи (Up-p) | 1600 В | Указать параметры
| 43 | Микрорезание | Наличие
| 44 | Номинальное значение мощности при нагрузочном сопротивлении 300 Ом | 80 Вт | Указать параметры
| 45 | Максимальное напряжение разомкнутой цепи (Up-p) | 650 В | Указать параметры
| 46 | Мягкая коагуляция | Наличие
| 47 | Номинальное значение мощности при нагрузочном сопротивлении 300 Ом | 100 Вт | Указать параметры
| 48 | Максимальное напряжение разомкнутой цепи (Up-p) | 1600 В | Указать параметры
| 49 | Форсированная коагуляция | Наличие
| 50 | Номинальное значение мощности при нагрузочном сопротивлении 300 Ом | 150 Вт | Указать параметры
| 51 | Максимальное напряжение разомкнутой цепи | 1600 В | Указать параметры
| 52 | Бесконтактная коагуляция | Наличие
| 53 | Номинальное значение мощности при нагрузочном сопротивлении 300 Ом | 150 Вт | Указать параметры
| 54 | Максимальное напряжение разомкнутой цепи (Up-p) | 7000 В | Указать параметры
| 55 | Монополярная вапоризация | Наличие
| 56 | Номинальное значение мощности при нагрузочном сопротивлении 300 Ом | 350 В | Указать параметры
| 57 | Максимальное напряжение разомкнутой цепи (Up-p) | 1600 В | Указать параметры
| 58 | Биполярная коагуляция | Наличие
| 59 | Номинальное значение мощности при нагрузочном сопротивлении 100 Ом | 120 Вт | Указать параметры
| 60 | Максимальное напряжение разомкнутой цепи (Up-p) | 650 В | Указать параметры
| 61 | Биполярное резание с коагуляцией | Наличие
| 62 | Номинальное значение мощности при нагрузочном сопротивлении 100 Ом | 120 Вт | Указать параметры
| 63 | Максимальное напряжение разомкнутой цепи (Up-p) | 800 В | Указать параметры
| 64 | Функция автоматического выключения подачи ВЧ электротока при завершении процесса биполярной коагуляции | Наличие
| 65 | Рабочая частота аппарата во всех режимах, кроме режима бесконтактной коагуляции. | 440 кГц | Указать параметры
| 66 | Рабочая частота разомкнутой цепи аппарата в режиме монополярной бесконтактной коагуляции не более. | 350 кГц | Указать параметры
| 67 | Выбор режимов и регулировка выходной мощности при помощи плёночно-контактных кнопок | Наличие
| 68 | Независимая плавная регулировка выходной мощности всех режимов с их цифровой индикацией | Наличие
| 69 | Сохранение в памяти последних установленных режимов и выходных мощностей | Наличие
| 70 | Активация монополярных рабочих режимов двухклавишной педалью | Наличие
| 71 | Активация монополярных рабочих режимов при помощи держателя монополярных электродов с кнопками управления | Наличие
| 72 | Активация режима биполярной коагуляции одноклавишной биполярной педалью | Наличие
| 73 | Активация биполярных рабочих режимов двухклавишной биполярной педалью | Наличие
| 74 | Возможность подключения аппарата аргоноплазменной коагуляции для совместной работы | Наличие
| 75 | Система контроля и индикации (световой и звуковой) исправности цепи нейтрального электрода | Наличие
| 76 | Уровень безопасности
| 77 | Аппарат должен соответствовать требованиям стандартов: ГОСТ Р 50267.0 (МЭК 601-1), ГОСТ Р 50267.2 (МЭК 601-2-2 ) | Наличие
| 78 | Аппарат должен быть самого высокого уровня по электробезопасности тип CF и класс 2 (тип CF - токи утечки минимальные, аппарат может быть использован для операций на открытом сердце, класс 2 - при работе аппарата не требуется дополнительное защитное заземление) | Наличие
| 79 | Совместимость с видеосистемами, отсутствие помех для работы видеомонитора | Наличие
| 80 | Наличие защиты от воздействия разрядных токов дефибриллятора | Наличие
| 81 | Прочный корпус из изоляционного материала обеспечивающий высокую электробезопасность | Наличие
| 82 | Комплектация
| 83 | Е353В ВЧ электрохирургический блок, 350 Вт; моно-рез: ЧИСТОЕ, СМЕСЬ, СМЕСЬ1, ТУР; моно-коаг: МЯГКАЯ, ФОРС, СПРЕЙ, ВАП; биполяр: БИ-КОАГ, БИ-СМЕСЬ; пуск с руки; би-авто | Наличие
| 84 | ЕР202 Педаль двухклавишная - 1 шт. | Наличие
| 85 | ЕР204 Педаль двухклавишная биполярная - 1 шт. | Наличие
| 86 | ЕН231 Нейтральный электрод из токопроводящей резины (240 х 170 мм, 408 см кв.) - 1 шт. | Наличие
| 87 | ЕН234 Держатель нейтрального электрода «джек» (длина кабеля 3 м) - 1шт. | Наличие
| 88 | ЕН341 Держатель монополярных электродов (длина кабеля 3 м, длина ручки 125 мм) - 2 шт. | Наличие
| 89 | ЕН346 Держатель монополярных электродов с кнопками управления (длина кабеля 3 м) - 1 шт. | Наличие
| 90 | ЕН330 Держатель биполярных инструментов, электродов-пинцетов (длина кабеля 3 м) - 2 шт. | Наличие
| 91 | ЕМ121 Монополярный инструмент, электрод-нож тонкий (длина 30 мм, сечение 3 х 0,5 мм) | Наличие
| 92 | ЕМ123 Монополярный инструмент, электрод-нож узкий (длина 30 мм, сечение 2 х 0,5 мм) - 2 шт. | Наличие
| 93 | ЕМ122 Монополярный инструмент, электрод-нож тонкий изогнутый (длина 30 мм, сечение 3 х 0,5 мм) - 1шт. | Наличие
| 94 | ЕМ105 Монополярный инструмент, электрод-игла (длина 15 мм, с изоляцией, проволока 0,8 мм) - 1 шт. | Наличие
| 95 | ЕМ105-1 Монополярный инструмент, электрод-игла (длина 10 мм, с изоляцией, проволока 0,2 мм) - 2 шт. | Наличие
| 96 | ЕМ106-1 Монополярный инструмент, электрод-петля (5 мм, длина 28 мм, с изоляцией, проволока 0,2 мм) - 2 шт. | Наличие
| 97 | ЕМ107-1 Монополярный инструмент, электрод-петля (10 мм, длина 28 мм, с изоляцией, проволока 0,2 мм) - 1шт. | Наличие
| 98 | ЕМ101 Монополярный инструмент, электрод-шарик (4 мм, длина 28 мм) - 1шт. | Наличие
| 99 | ЕМ102 Монополярный инструмент, электрод-шарик (6 мм, длина 28 мм) - 1шт. | Наличие
| 100 | ЕМ103 Монополярный инструмент, электрод-шарик (8 мм, длина 28 мм) - 1шт. | Наличие
| 101 | ЕМ181 Монополярный инструмент, электрод-нож тонкий (длина 94 мм, с изоляцией, сечение 3 х 0,5 мм) - 1шт. | Наличие
| 102 | ЕМ182 Монополярный инструмент, электрод-нож узкий (длина 94 мм, с изоляцией, сечение 2 х 0,5 мм) - 1шт. | Наличие
| 103 | ЕМ141 Монополярный инструмент, электрод-крючок (длина 150 мм, с изоляцией, с фиксацией) - 1шт. | Наличие
| 104 | ЕМ152 Монополярный инструмент, электрод-шарик (6 мм, длина 94 мм, с изоляцией) - 1шт. | Наличие
| 105 | ЕМ177 Удлинитель электродов (длина 82 мм, с изоляцией) | Наличие
| 106 | ЕМ252 Биполярный пинцет прямой (длина 190 мм, размер площадки 8 мм х 2 мм) - 1шт. | Наличие
| 107 | ЕМ254 Биполярный пинцет загнутый (длина 190 мм, размер площадки 8 мм х 2 мм) - 1шт. | Наличие
| 108 | ЕМ256 Биполярный пинцет прямой (длина 250 мм, размер площадки 8 мм х 2 мм) - 1шт. | Наличие
| 109 | ЕМ258 Биполярный пинцет загнутый (длина 250 мм, размер площадки 8 мм х 2 мм) - 1шт. | Наличие
| 110 | ЕМ261-1 Биполярный пинцет байонетный прямой (длина 230 мм, размер площадки 8 мм х 1 мм) - 1шт. | Наличие
| 111 | ЕМ267-1 Биполярный пинцет байонетный конусный (длина 230 мм, размер площадки 6 мм х 1 мм) - 1шт. | Наличие
| 112 | Наладка, ввод в эксплуатацию | Наличие
| 113 | Обучение работе на аппарате специалистов в ЛПУ пользователя | Наличие
| 114 | Обучающие видеоматериалы | Наличие
| 115 | Инструкция пользователя на русском языке | Наличие
| 116 | Количество, компл. | 1
| 117 | Цена (контракта), руб. | Указать