Приложение № 2 к извещению № 35 от 01.07.08

| № п/п | Наименование оборудования/ спецификация поставки. Требуемые параметры и условия. | Требование. | Предлагаемые параметры и условия. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Светильник бестеневой хирургический операционный потолочного крепления. |  |  |  |
| 2 | Наименование | Указать |  |  |
| 3 | Модель | Указать |  |  |
| 4 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |
| 5 | Сертификат соответствия | Наличие. |  |  |
| 6 | Регистрационное удостоверение МЗ РФ | Наличие. |  |  |
| 7 | Санитарно-эпидемиологическое заключение Государственной санитарно-эпидемиологической службы РФ. | Наличие. |  |  |
| 8 | Европейский знак качества продукции (CE-mark). | Наличие. |  |  |
| 9 | Инструкция по эксплуатации на русском языке. | Наличие. |  |  |
| 10 | Сервисное обслуживание лицензированным и уполномоченным производителем сервисным центром. | Наличие. |  |  |
| 11. | Подробное техническое описание на русском языке (проспекты, технический паспорт). | Приложить. |  |  |
|  | Технические характеристики: |  |  |  |
| 12. | Светильник предназначен для использования и проведения хирургических операций. | Соответствие. |  |  |
| 13. | Обеспечивает равномерное распределение света на рабочей зоне. | Наличие. |  |  |
| 14. | Освещение рабочей зоны с двух сторон. | Наличие. |  |  |
| 15. | Два плафона: (1./ 2.) - На три лампы - На три лампы | Наличие. |  |  |
| 16. | Легко очищаемые поверхности светильника. | Наличие. |  |  |
| 17. | Аэродинамическая форма плафона позволяет воздуху обтекать светильник ровным потоком и проходить сквозь него. | Соответствие. |  |  |
| 18. | Фасетный металлический отражатель для обеспечения равномерного бестеневого освещения всего рабочего поля. | 1968 фасетных зеркал. |  |  |
| 19. | Фильтр ИК-излучения : Фильтрация инфракрасного излучения светильника, не менее | 98 % |  |  |
| 20. | Легко и быстро заменяемые без инструмента галогеновые лампы светильника. | Наличие. |  |  |
| 21. | Съемная стерилизуемая ручка. | Наличие. |  |  |
| 22. | Интенсивность освещенности на расстоянии 1,0 м. | 90000 / 90000 Лк. |  |  |
| 23. | Цветовая температура | 4300º К |  |  |
| 24. | Индекс цветопередачи (общ.) - стандартный | 85 Ra |  |  |
| 25. | Источник света | Галогеновая лампа. |  |  |
| 26. | Мощность | 150 / 150 Вт. |  |  |
| 27. | Напряжение | 22,8 В. |  |  |
| 28. | Основание светильника | GU 6,3 |  |  |
| 29. | Рабочее расстояние | 700-1500 / 700-1500 мм. |  |  |
| 30. | Ø светового поля | 175-240 / 175-240 мм. |  |  |
| 31. | Энергетическая освещенность (Вт/м²) | 115-230 / 115-230 |  |  |
| 32. | Коэффициент энергетической освещенности и интенсивности освещенности (мВт/м²лк) | 2,9-3,0 / 2,9-3,0 |  |  |
| 33. | Глубина освещения | 1030 мм. |  |  |
| 34. | Выключатель на плафоне. | Наличие. |  |  |
| 35. | Размер плафонов | 1. Ø 530х140 мм 2. Ø 530х140 мм |  |  |
| 36. | Вес плафонов | - 8,0 кг - 8,0 кг. |  |  |
| 37. | Угол вращения каждого поворотного плеча вокруг центральной оси. | 320º |  |  |
| 38. | Возможность крепления светильника в помещении с высотой потолка более 3,7 м. | Соответствие. |  |  |
| 40. | Стандартный трансформатор 230 В пер.т./ 50 Гц 24В / 350 В-А | Наличие. |  |  |
| 41. | Гарантия с момента ввода в эксплуатацию. | 36 месяцев. |  |  |
| 42. | Монтаж, пуско-наладка | Наличие. |  |  |
|  |  |  |  | Ф.И.О. |
|  |  | подпись |  |  |