Приложение № 2.

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 10 от «01»  июля 2008 г.

Техническое задание

1. Анализатор фотометрический иммуноферментный

| Диапазон линейности измерения | 0.00 - 3.00 единиц оптической плотности (А) |
| --- | --- |
| Точность фотометра | + (1 % от измерения + 0.01 А) при 0 - 1.5 А + (2 % от измерения + 0.01 А) при 1.5 - 3.0 А |
| Стабильность | дрейф ноля не более 0.005 А в течение 8 часов |
| Время прогрева лампы | 45 секунд |
| Источник света | галогеновая лампа с вольфрамовой нитью |
| Фильтры (длины волн) | - стандартная модель: 405, 450, 492 и 630 нм - UV-модель: 340, 405, 450, 492, 545, 630 нм - VIS-модель: 405, 450, 492, 545, 600, 630 нм |
| Тип фильтра | интерференционные с полосой пропускания 10 нм |
| Лунки | одиночные, двойные или разделяемые на части стрипы длиной до 12 лунок, каретка на 3 стрипа |
| Скорость | измерение, расчет и печать результатов для 12 лунок примерно 30 с |
| Дисплей | жидкокристаллический, буквенно-цифровой, 16-значный |
| Принтер | термопринтер, 20 знаков в строке |
| Клавиатура | 16 мембранных клавиш 4х4 со звуковым сигналом |
| Методы расчета | одноточечная калибровка, многоточечная калибровка с регрессией или кусочно-линейной кривой, по точке отсечения Cutoff, по контролю Cutoff, многоточечная калибровка с %Abs, определение ОП |
| Последовательный порт | только вывод, 2400 бод/с, 1 стартовый бит, 8 битов данных, 1 стоп-бит, без проверки на четность, без сигнала готовности |
| Корпус | пластиковый окрашенный огнеупорной эмалью с металлическим основанием |
| Электропитание | - 110-120 или 220-240 В, 50/60 Гц, переключение по выбору - потребляемая мощность: менее 50 Вт - предохранители: два на 0.5 А, класс Т, 250В |
| Температура, влажность | 15 - 35°С, влажность менее чем 85% |
| Габариты, вес | 23 х 30 х 8 см, 5.9 кг |

2. Анализатор мочи автоматический  многокомпонентный

1.Общие требования

Количество измеряемых параментов-10

Измеряемые параменты – уробилиноген, билирубин, кетоны, эритроциты, белок, нитриты, лейкоциты, глюкоза, удельная плотность, рН. Производительность 60 мочевых тест-полосок в час.

Память 1000 результатов. Язык меню русский (обязательно).

2.Расходные материалы Мочевые тест-полоски –UrineRS Н-10

3.Измерение 6 монохроматических фильтров. 400  нм,525 нм,560нм,610нм,660нм,940нм.

4.Результаты качественный и полуколичественный анализ - обязательно. Встроенный термопринтер–наличие.

5.Контроль качества

калибровочные тест – полоски-2 шт ( входят в комплектацию)

6.Подключение к компьютеру

Порт RS-232-наличие. ПО и кабель для подключения к компьютеру в комплекте.

3. Микроскоп бинокулярный с иммерсией

Бинокулярный микроскоп для рутинного использования в лаборатории со встроенной системой освещения, 6 Вольт / 15 Ватт. Револьвер на 4 объектива 10x, 40x, 100x (маслянная иммерсия), окуляры 10x, раздельные винты грубой и точной фокусировки.

4. Термостат для планшетов

| Температурный диапазон | от комнатной до 40°С |
| --- | --- |
| Точность инкубатора | 0.1°С |
| Колебания с крышкой | лучше чем + 4°С |
| Механизм инкубатора | подогреваемое алюминиевое основание |
| Время прогрева | обычно 15 мин, для проверки отображается на дисплее |
| Датчик температуры | термистор |
| Скорость миксера | 8 режимов встряхивания от 575 до 1500 встряхиваний в минуту |
| Режимы таймера | установка времени, просмотр оставшегося времени, звуковой сигнал |
| Точность таймера | 1 с |
| Диапазон таймера | от 1 с до 99 мин 59 с |
| Держатель планшетов | для 2-х стандартных микропланшетов |
| Дисплей | 4 цифры, красный люминесцентный |
| Клавиатура | 16 мембранных клавиш 4х4 |
| Микропроцессор | Z80 |
| Корпус | пластиковый с металлическим основанием |
| Защита от аэрозоли | плексигласовая крышка дымчатого цвета |
| Питание | 12 В переменного тока, 2 А, через адаптер |
| Температура, влажность | 15 - 35°С, влажность менее чем 85% |
| Габариты, вес | 26 х 26 х 10 см, 4.5 кг |

5. Термостат воздушный и суховоздушный

| Объем рабочей камеры, л. | 20 |
| --- | --- |
| Диапазон регулируемых температур, °С -нижнее значение -верхнее значение | t окр. среды 60 |
| Дискретность задания температуры, °С | 0,1 |
| Точность поддержания температуры в опорной точке камеры термостата в рабочем режиме, °С | ±0,4 |
| Предельное отклонение температуры по объему камеры, °С | ±1 |
| Напряжение сети, В | 220±10% |
| Частота, Гц | 50±1 |
| Максимальная потребляемая мощность, Вт, не более | 250 |
| Размеры рабочей камеры, мм. -ширина -высота -глубина | 243 323 246 |
| Габаритные размеры, мм: -ширина -высота -глубина | 368 550 375 |
| Масса, кг | 30 |
| Средний срок службы термостата, лет, не менее | 10 |
| Температура окружающей среды при эксплуатации, °С | 10…35 |

6. Анализатор биохимический

Прибор  для определения концентрации:

•  гемоглобина в крови гемиглобинцианидным и гемихромным методами

•  глюкозы в сыворотке крови глюкозооксидазным методом

•  общего белка в сыворотке крови биуретовым методом

•  холестерина в сыворотке крови методом CHOD - PAP

7. Центрифуга настольная

Отличительные черты:
Ротор:
• Бакет-ротор 10х15 мл
• Максимальная скорость вращения 2700 об/мин = 1430 g

Адаптеры
• Конические и цилиндрические с комплектом вкладышей (амортизаторов) для пробирок 15 мл, диаметром до 17мм, высотой до 150мм

Технические характеристики:
• Напряжение питания 220 В / 50 Гц
• Потребляемая мощность, не более 100 ВА
• Габаритные размеры (ШхГхВ), мм 405х470х270
• Масса с комплектом принадлежностей, не более 10 кг

Технические параметры:
• Работа с максимальным объемом до 150 мл
• Установка времени до 99 минут с шагом 1 минута
• Скорость вращения ротора от 500 до 2700 об/мин с шагом 100 об/мин
• Цифровая индикация времени работы и скорости вращения ротора
• Плавный старт и плавное торможение
• Датчик дисбаланса с индикацией на лицевой панели
• Экстренный электронный тормоз в случае аварии ( 6 секунд)
• Блокировки крышки при вращении ротора
• Сохранение последнего установленного режима работы после выключения питания