## приложение №3.1
приложение № 3.1
Предметное предложение
ЛОТ №1 Противоожоговая реабилитационная противопролежневая кровать
№ | Характеристика | Требования | Соответствие требованиям
1 | Модель | указать
2 | Производитель, страна происхождения | указать
3 | Сертификат соответствия | указать
4 | Регистрационное удостоверение МЗ РФ | указать
5 | лицензия на техническое обслуживание | указать
6 | санитарно-эпидемиологическое заключение | указать
7 | Инструкция на русском языке | наличие
8 | Год выпуска | указать
9 | Основные конструктивные особенности
9.1. | Максимальный вес пациента | 135 -150 кг
9.2. | Регулируемая интенсивность флюидизации | наличие
9.3. | Встроенная система деконтаминации | наличие
9.4. | Модуль дегидратации/осушения воздуха | наличие
9.5. | Воздушная система охлаждения | наличие
9.6. | Регулировка высоты кровати | наличие
9.7. | Защита от перегрузок воздушного компрессора, блока дегидратации и блока нагрева | наличие
9.8. | Система прерывистой флюидизации | наличие
9.9. | Материал емкости флюидизации | нержавеющая сталь
9.10. | Выключатель | ручной и ножной
9.11. | Форма головного и ножного концов кровати | ровный край со скругленными углами для удобства взрослых пациентов
9.12. | Тракционная рама, не менее 4-х точек опоры | наличие
9.13. | Держатель интравенозных емкостей | наличие
10 | Система деконтаминации
10.1. | Возможность проведения деконтаминации наполнителя без его извлечения из кровати | наличие
10.2. | Автоматизация процедуры деконтаминации | наличие
11 | Блок управления
11.1. | Контроль температуры наполнителя кровати (среды микросфер) | 26 - 38°С
11.2. | Точность поддержания температуры среды наполнителя | ± 10С
11.3. | Автоматическое отключение при достижении температуры наполнителя 40°С | наличие
11.4. | Функция СЛР | наличие
11.5. | Возможность проведения прерывистой флюидизации | наличие
11.6. | Регулируемая интенсивность флюидизации | наличие
11.7. | Возможность изменения высоты кровати | наличие
11.8. | Таймер | наличие
12 | Тревоги
12.1. | Сигнал тревоги, звуковой и световой | наличие
12.2. | Тревога при достижениии температуры наполнителя 40°С | наличие
12.3. | Тревога при отклонении температуры наполнителя от установленного значения | наличие
12.4. | Тревожная сигнализация при сбое электропитания | опция
13 | Наполнитель
13.1. | рН наполнителя | 8,5-9,6
13.2. | Диаметр микросфер | 70 -140 мкм
13.3. | Фильтрующая способность простыни (размер ячейки) | 35 - 37 мкм
14 | Размеры и масса кровати
14.1. | Длина кровати | 230-260 см
14.2. | Ширина кровати, не менее | 93 см
14.3. | Высота от пола до края емкости флюидизации | 83 - 113 см, регулируемая
14.4. | Масса кровати без наполнителя | 300 - 400 кг
14.5. | Масса наполнителя | 550-650кг
15 | Система электропитания
15.1. | Сила тока | 6,6 - 8 А
15.2. | Нормальная рабочая мощность | 1400 -2000 Вт
15.3. | Автоматический запуск после 30 мин. внезапного и незапланированного отключения энергии | наличие
16 | Параметры окружающей среды
16.1. | Рабочая температура окружающей среды | 15 - 400С
16.2. | Рабочая влажность окружающей среды | 0 - 90%
17 | Комплект поставки
17.1. | 1. Наполнитель из микросфер, не менее | 550 кг
17.2. | 2. Наполнитель из микросфер (дополнит.), не менее | 50 кг
17.3. | 3. Блок дегидратации/охлаждения, встроенный | наличие
17.4. | 4. Система деконтаминации (дезинфекцирования микросфер без их выемки из кровати), встроенная | наличие
17.5. | 5. Плавная регулировка высоты (электрическая), встроенная | наличие
17.6. | 6. Плавная регулировка интенсивности флюидизации (контроль воздушного потока) | наличие
17.7. | 7. Функция прерывистой флюидизации | наличие
17.8. | 8. Тракционная рама с набором принадлежностей | наличие
17.9. | 9. Инфузионая стойка с 4 крючками на каждой | 1 шт.
17.10. | 10. Сито из нержавеющей стали | 1 шт.
17.11. | 11. Резиновый профиль для фиксации фильтрующей простыни и защиты верхних кромок кровати | 1 шт.
17.12. | 12. Специальная фильтрующая простыня | 7 шт.
17.13. | 13. Сменный воздухозаборный фильтр | 2 шт.
17.14. | 14. Воздушный фильтр для конденсора | 2 шт.
17.15. | 15. Кабель электропитания | 1 шт.
17.16. | 16. Ручной выключатель | 1 шт.
17.17. | 17. Ножной выключатель | 1 шт.
17.18. | 18. Температурный датчик | 1 шт.
_______________________ ______________________ _______________________
Должность подпись Ф.И.О.
М.П.

## приложение №3.2
приложение № 3.2
Предметное предложение
ЛОТ №2 Портативный цветной цифровой ультразвуковой сканер
№ | Характеристика | Требования | Соответствие требованиям
1 | Модель | указать
2 | Производитель, страна происхождения | указать
3 | Сертификат соответствия | наличие
4 | Регистрационное удостоверение МЗ РФ | наличие
5 | лицензия на техническое обслуживание | указать
6 | санитарно-эпидемиологическое заключение | указать
7 | Инструкция на русском языке | наличие
8 | Год выпуска, не ранее | 2008г
9 | Область применения: | наличие
кардиология (в том числе исследование сердца у детей);
абдоминальные исследования;
акушерство и гинекология;
урология;
педиатрия;
неонатальные исследования;
сосудистые исследования (ангиология);
транскраниальные исследования у детей и взрослых;
хирургия
исследование малых органов и поверхностных структур, костно-мышечной системы (травматология и ортопедия);
10 | Характеристики базового блока:
| Число приемо-передающих виртуальных каналов | не менее 1024
| Динамический диапазон | не менее 175 дБ
| Разрядность АЦП | не менее 12 бит
| Одновременное использование фокусных зон | не менее 9
| Возможность позиционирования зон фокусировки | Наличие
| Регулировка послойного усиления по глубине | не мене 8 зон
| Увеличение изображения в реальном времени | не менее 10 крат
| Цифровое формирование луча, разрядность не менее | 12 бит
| Полностью цифровая демодуляция и детектирование | Наличие
| Прогрессивная динамическая апертура | Наличие
| Прогрессивная динамическая аподизация | Наличие
| Динамическое управление частотой датчика | Наличие
| Адаптивное подавление артефактов в доплеровских режимах | Наличие
| Цифровой согласованный фильтр для обработки цветного допплера | Наличие
| Формирователь УЗ-изображения, адаптированный для работы с монитором высокого разрешения (1024*768) | Наличие
| Возможность регулировки углового разрешения | Наличие
| Возможность выбора приоритета обработки 2D и доплеровского изображения | Наличие
11 | Доплеровские блоки:
| - Цветовое картирование потоков | Наличие
| - Энергетический Доплер | Наличие
| - Направленный энергетический Доплер | Наличие
| - Импульсно-волновой Доплер | Наличие
| - Непрерывно-волновой Доплер | Наличие
| - Тканевой Доплер | Наличие
12 | Тканевая гармоника | Наличие
13 | Режим compound (УЗ томография) | Наличие
14 | Технология стопроцентного устранения спектр-шума с возможностью выбора степени фильтрации, работа которой не приводит к потере динамики изображения. | Наличие
15 | Представление информации: B, B/M, B/B, B/B+CDI, B/B+DPI, B+CDI, B+DPI, B+PWD, B+CWD, B+CDI+PWD, B+CDI+CWD, B+DPI+PWD, B+DPI+CWD | Наличие
16 | Двойной динамический дисплей: В/В, В+CDI/B | Наличие
17 | Мультичастотное широкополосное сканирование с выбором центрального диапазона частот в интервале 1 – 15 МГц | Наличие
18 | Максимальное количество диапазонов частот сканирования в В-режиме | не менее 5
19 | Максимальное количество диапазонов частот сканирования в режиме гармоники | не менее 2
20 | Наличие специальных режимов работы сканера для обследования следующих органов:
20.1. | - щитовидной железы; | Наличие
20.2. | - молочной железы; | Наличие
20.3. | - поверхностных сосудов; | Наличие
20.4. | - сосудов нижних конечностей; | Наличие
20.5. | - печени; | Наличие
20.6. | - сердца; | Наличие
20.7. | - сосудов головного мозга; | Наличие
20.8. | - матки; | Наличие
20.9. | - акушерских исследований; | Наличие
20.10. | - урологических исследований; | Наличие
20.11. | - почек и мочевого пузыря; | Наличие
21 | - Расширенный пакет программ для расчетов в акушерстве | Наличие
21.1. | - обследования многоплодной беременности | Наличие
21.2. | - исследования кровотока матери и плода | Наличие
22 | Кардиологические расчёты: | Наличие
22.1. | - Teicholz | Наличие
22.2. | - Cube | Наличие
22.3. | - Simpson | Наличие
22.4. | - Bullet | Наличие
22.5. | - Gibson | Наличие
22.6. | - TEI индекс | Наличие
23 | Автотрассировка допплеровского спектра | Наличие
24 | Возможность ручного выбора кардиоцикла для автоматической обработки доплеровского спектра | Наличие
25 | Расчет Color Flow (вычисление численного значения скорости кровотока по изображению цветного доплеровского картирования) | Наличие
26 | Режим трапециевидного сканирования для линейного датчика | Наличие
27 | Электронное изменение направления окна цветного картирования для линейного датчика | Наличие
28 | Автоматическая оптимизация изображения в В-режиме по акустическим свойствам тканей | Наличие
29 | Псевдоколоризация В-режима | Наличие
30 | Получение трехмерного изображения методом Free hand | Наличие
31 | Режим просмотра последовательности плоскостных сечений из полученного объемного изображения | Наличие
32 | Возможность сохранения .jpg – файлов из 3D-изображений | Наличие
33 | Блок ЭКГ сигналов и функция триггерной фиксации изображения | Возможность
34 | Скорость развертки в М-режиме | 1, 2, 4, 8 с/экран
35 | Поворот / инверсия изображения | Наличие
36 | Одновременное подключение ультразвуковых датчиков без использования дополнительных адаптеров | не менее 2
37 | Возможность использования интраоперационных датчиков | Наличие
38 | Возможность использования черезпищеводных кардиологических датчиков | Наличие
39 | Интегрированная цифровая ультразвуковая станция | Наличие
40 | Наличие встроенных динамиков | Наличие
41 | Разделение аудио-сигнала допплера на основе преобразования Гильберта | Наличие
42 | Интерактивная подсветка клавиатуры | Наличие
43 | Встроенный жесткий диск ёмкостью | не менее 40 Гб
44 | Типы поддерживаемых датчиков: | Наличие
44.1. | электронный секторный (фазированный), | Наличие
44.2. | электронный черезпищеводный кардиологический, | Наличие
44.3. | электронный конвексный абдоминальный, | Наличие
44.4. | электронный микроконвексный, | Наличие
44.5. | электронный микроконвексный внутриполостной, | Наличие
44.6. | электронный линейный, | Наличие
44.7. | электронный интраоперационный, | Наличие
45 | Кинопетля, В-режим | до 3000 кадров
46 | Кинопетля, М-режим | не менее 128 сек
47 | Кинопетля, режим допплера, не менее | 550 кадр.
48 | Количество статических изображений сохраняемых на жесткий диск | не менее 120000
49 | Операционная система Linux | Наличие
50 | Запись на внешний flash-накопитель | Наличие
51 | Порт USB2.0 | не менее 2
52 | Подключение к сети ETHERNET | Наличие
53 | Совместимость со стандартом DICOM 3,0 | Наличие
54 | Режим антивирусной защиты, приводящий к экстренному выключению сканера при наличии исполняемых файлов на флэш-карте | Наличие
55 | Синхронизация с внешним компьютером без установки дополнительного программного обеспечения | Наличие
56 | Запись динамического клипа с произвольной величиной в секундах | Наличие
57 | Возможность сохранения клипов в системном и РС-форматах | Наличие
58 | Возможность выбора предустановок для каждого типа исследования и сохранение индивидуальных настроек | Наличие
59 | Дальнейшая обработка архивных изображений (выполнение расчетов) | Наличие
60 | Ведение базы данных пациентов | Наличие
61 | Возможность поиска пациентов в базе данных по различным полям записей | Наличие
62 | Видео выход:
62.1. | VGA – видео | Наличие
62.2. | S-Video | Наличие
62.3. | Возможность выбора формата выдаваемого видеосигнала | Не менее 11 форматов
63 | Ножной переключатель | Возможность
64 | Характеристики монитора:
64.1. | ЖКИ-монитор | Наличие
64.2. | Диагональ | не менее 15”
64.3. | Угол обзора | Не менее 172 градусов
65 | Характеристики датчиков
65.1. | Все датчики – широкополосные мультичастотные | Наличие
65.2. | Конвексный датчик | С362
65.2.1 | Количество элементов, не менее | 192
65.2.2 | Диапазон частот | 2-6 МГц
65.2.3 | Радиус, не менее | 60мм
65.3. | Микроконвексный датчик | C611
65.3.1 | Количество элементов, не менее | 128
65.3.2 | Диапазон частот | 4-8 МГц
65.3.3 | Радиус, не более | 11мм
66 | Прочие условия
66.1. | Габариты базового блока, не более | 360 х 410 х 280 (мм)
66.2. | Мобильная тележка для сканера от производителя с полкой для термопринтера | Наличие
66.3. | Проведение монтажных и пусконаладочных работ | Наличие
66.4. | Срок гарантии на систему | Не менее 2 лет
66.5. | Срок гарантии на датчики | Не менее 1 года
66.6. | Черно-белый термографический принтер | Наличие
66.7. | Цветной сетевой принтер | Возможность
66.8. | Возможность переустановки операционной системы и программного обеспечения сканера с флеш-карты USB 2.0 | Наличие
66.9 | Бесплатное обновление программного обеспечения | Наличие
_______________________ ______________________ _______________________
Должность подпись Ф.И.О.

## приложение №4.1
приложение № 4.1
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
ЛОТ №1 Противоожоговая реабилитационная противопролежневая кровать
№ | Характеристика | Требования
1 | Модель
2 | Производитель, страна происхождения
3 | Сертификат соответствия | наличие
4 | Регистрационное удостоверение МЗ РФ | наличие
5 | лицензия на техническое обслуживание | указать
6 | санитарно-эпидемиологическое заключение | указать
7 | Инструкция на русском языке | наличие
8 | Год выпуска, не ранее | 2008г
9 | Основные конструктивные особенности
9.1. | Максимальный вес пациента | 135 -150 кг
9.2. | Регулируемая интенсивность флюидизации | наличие
9.3. | Встроенная система деконтаминации | наличие
9.4. | Модуль дегидратации/осушения воздуха | наличие
9.5. | Воздушная система охлаждения | наличие
9.6. | Регулировка высоты кровати | наличие
9.7. | Защита от перегрузок воздушного компрессора, блока дегидратации и блока нагрева | наличие
9.8. | Система прерывистой флюидизации | наличие
9.9. | Материал емкости флюидизации | нержавеющая сталь
9.10. | Выключатель | ручной и ножной
9.11. | Форма головного и ножного концов кровати | ровный край со скругленными углами для удобства взрослых пациентов
9.12. | Тракционная рама, не менее 4-х точек опоры | наличие
9.13. | Держатель интравенозных емкостей | наличие
10 | Система деконтаминации
10.1. | Возможность проведения деконтаминации наполнителя без его извлечения из кровати | наличие
10.2. | Автоматизация процедуры деконтаминации | наличие
11 | Блок управления
11.1. | Контроль температуры наполнителя кровати (среды микросфер) | 26 - 38°С
11.2. | Точность поддержания температуры среды наполнителя | ± 10С
11.3. | Автоматическое отключение при достижении температуры наполнителя 40°С | наличие
11.4. | Функция СЛР | наличие
11.5. | Возможность проведения прерывистой флюидизации | наличие
11.6. | Регулируемая интенсивность флюидизации | наличие
11.7. | Возможность изменения высоты кровати | наличие
11.8. | Таймер | наличие
12 | Тревоги
12.1. | Сигнал тревоги, звуковой и световой | наличие
12.2. | Тревога при достижениии температуры наполнителя 40°С | наличие
12.3. | Тревога при отклонении температуры наполнителя от установленного значения | наличие
12.4. | Тревожная сигнализация при сбое электропитания | опция
13 | Наполнитель
13.1. | рН наполнителя | 8,5-9,6
13.2. | Диаметр микросфер | 70 -140 мкм
13.3. | Фильтрующая способность простыни (размер ячейки) | 35 - 37 мкм
14 | Размеры и масса кровати
14.1. | Длина кровати | 230-260 см
14.2. | Ширина кровати, не менее | 93 см
14.3. | Высота от пола до края емкости флюидизации | 83 - 113 см, регулируемая
14.4. | Масса кровати без наполнителя | 300 - 400 кг
14.5. | Масса наполнителя | 550-650кг
15 | Система электропитания
15.1. | Сила тока | 6,6 - 8 А
15.2. | Максимальное энергопотребление в рабочем режиме | 1400 -2000 Вт
16 | Параметры окружающей среды
16.1. | Рабочая температура окружающей среды | 15 - 400С
16.2. | Рабочая влажность окружающей среды | 0 - 90%
17 | Комплект поставки
17.1. | 1. Наполнитель из микросфер, не менее | 550 кг
17.2. | 2. Наполнитель из микросфер (дополнит.), не менее | 50 кг
17.3. | 3. Блок дегидратации/охлаждения, встроенный | наличие
17.4. | 4. Система деконтаминации (дезинфекцирования микросфер без их выемки из кровати), встроенная | наличие
17.5. | 5. Плавная регулировка высоты (электрическая), встроенная | наличие
17.6. | 6. Плавная регулировка интенсивности флюидизации (контроль воздушного потока) | наличие
17.7. | 7. Функция прерывистой флюидизации | наличие
17.8. | 8. Тракционная рама с набором принадлежностей | наличие
17.9. | 9. Инфузионая стойка с 4 крючками на каждой | 1 шт.
17.10. | 10. Сито из нержавеющей стали | 1 шт.
17.11. | 11. Резиновый профиль для фиксации фильтрующей простыни и защиты верхних кромок кровати | 1 шт.
17.12. | 12. Специальная фильтрующая простыня | 7 шт.
17.13. | 13. Сменный воздухозаборный фильтр | 2 шт.
17.14. | 14. Воздушный фильтр для конденсора | 2 шт.
17.15. | 15. Кабель электропитания | 1 шт.
17.16. | 16. Ручной выключатель | 1 шт.
17.17. | 17. Ножной выключатель | 1 шт.
17.18. | 18. Температурный датчик | 1 шт.

## приложение №4.2
приложение № 4.2
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
ЛОТ №2 Портативный цветной цифровой ультразвуковой сканер
№ | Характеристика | Требования
1 | Модель | указать
2 | Производитель, страна происхождения | указать
3 | Сертификат соответствия | наличие
4 | Регистрационное удостоверение МЗ РФ | наличие
5 | лицензия на техническое обслуживание | указать
6 | санитарно-эпидемиологическое заключение | указать
7 | Инструкция на русском языке | наличие
8 | Год выпуска, не ранее | 2008г
9 | Область применения: | наличие
кардиология (в том числе исследование сердца у детей);
абдоминальные исследования;
акушерство и гинекология;
урология;
педиатрия;
неонатальные исследования;
сосудистые исследования (ангиология);
транскраниальные исследования у детей и взрослых;
хирургия
исследование малых органов и поверхностных структур, костно-мышечной системы (травматология и ортопедия);
10 | Характеристики базового блока:
| Число приемо-передающих виртуальных каналов | не менее 1024
| Динамический диапазон | не менее 175 дБ
| Разрядность АЦП | не менее 12 бит
| Одновременное использование фокусных зон | не менее 9
| Возможность позиционирования зон фокусировки | Наличие
| Регулировка послойного усиления по глубине | не мене 8 зон
| Увеличение изображения в реальном времени | не менее 10 крат
| Цифровое формирование луча, разрядность не менее | 12 бит
| Полностью цифровая демодуляция и детектирование | Наличие
| Прогрессивная динамическая апертура | Наличие
| Прогрессивная динамическая аподизация | Наличие
| Динамическое управление частотой датчика | Наличие
| Адаптивное подавление артефактов в доплеровских режимах | Наличие
| Цифровой согласованный фильтр для обработки цветного допплера | Наличие
| Формирователь УЗ-изображения, адаптированный для работы с монитором высокого разрешения (1024*768) | Наличие
| Возможность регулировки углового разрешения | Наличие
| Возможность выбора приоритета обработки 2D и доплеровского изображения | Наличие
11 | Доплеровские блоки:
| - Цветовое картирование потоков | Наличие
| - Энергетический Доплер | Наличие
| - Направленный энергетический Доплер | Наличие
| - Импульсно-волновой Доплер | Наличие
| - Непрерывно-волновой Доплер | Наличие
| - Тканевой Доплер | Наличие
12 | Тканевая гармоника | Наличие
13 | Режим compound (УЗ томография) | Наличие
14 | Технология стопроцентного устранения спектр-шума с возможностью выбора степени фильтрации, работа которой не приводит к потере динамики изображения. | Наличие
15 | Представление информации: B, B/M, B/B, B/B+CDI, B/B+DPI, B+CDI, B+DPI, B+PWD, B+CWD, B+CDI+PWD, B+CDI+CWD, B+DPI+PWD, B+DPI+CWD | Наличие
16 | Двойной динамический дисплей: В/В, В+CDI/B | Наличие
17 | Мультичастотное широкополосное сканирование с выбором центрального диапазона частот в интервале 1 – 15 МГц | Наличие
18 | Максимальное количество диапазонов частот сканирования в В-режиме | не менее 5
19 | Максимальное количество диапазонов частот сканирования в режиме гармоники | не менее 2
20 | Наличие специальных режимов работы сканера для обследования следующих органов: | Наличие
20.1. | - щитовидной железы; | Наличие
20.2. | - молочной железы; | Наличие
20.3. | - поверхностных сосудов; | Наличие
20.4. | - сосудов нижних конечностей; | Наличие
20.5. | - печени; | Наличие
20.6. | - сердца; | Наличие
20.7. | - сосудов головного мозга; | Наличие
20.8. | - матки; | Наличие
20.9. | - акушерских исследований; | Наличие
20.10. | - урологических исследований; | Наличие
20.11. | - почек и мочевого пузыря; | Наличие
21 | - Расширенный пакет программ для расчетов в акушерстве | Наличие
21.1. | - обследования многоплодной беременности | Наличие
21.2. | - исследования кровотока матери и плода | Наличие
22 | Кардиологические расчёты: | Наличие
22.1. | - Teicholz | Наличие
22.2. | - Cube | Наличие
22.3. | - Simpson | Наличие
22.4. | - Bullet | Наличие
22.5. | - Gibson | Наличие
22.6. | - TEI индекс | Наличие
23 | Автотрассировка допплеровского спектра | Наличие
24 | Возможность ручного выбора кардиоцикла для автоматической обработки доплеровского спектра | Наличие
25 | Расчет Color Flow (вычисление численного значения скорости кровотока по изображению цветного доплеровского картирования) | Наличие
26 | Режим трапециевидного сканирования для линейного датчика | Наличие
27 | Электронное изменение направления окна цветного картирования для линейного датчика | Наличие
28 | Автоматическая оптимизация изображения в В-режиме по акустическим свойствам тканей | Наличие
29 | Псевдоколоризация В-режима | Наличие
30 | Получение трехмерного изображения методом Free hand | Наличие
31 | Режим просмотра последовательности плоскостных сечений из полученного объемного изображения | Наличие
32 | Возможность сохранения .jpg – файлов из 3D-изображений | Наличие
33 | Блок ЭКГ сигналов и функция триггерной фиксации изображения | Возможность
34 | Скорость развертки в М-режиме | 1, 2, 4, 8 с/экран
35 | Поворот / инверсия изображения | Наличие
36 | Одновременное подключение ультразвуковых датчиков без использования дополнительных адаптеров | не менее 2
37 | Возможность использования интраоперационных датчиков | Наличие
38 | Возможность использования черезпищеводных кардиологических датчиков | Наличие
39 | Интегрированная цифровая ультразвуковая станция | Наличие
40 | Наличие встроенных динамиков | Наличие
41 | Разделение аудио-сигнала допплера на основе преобразования Гильберта | Наличие
42 | Интерактивная подсветка клавиатуры | Наличие
43 | Встроенный жесткий диск ёмкостью | не менее 40 Гб
44 | Типы поддерживаемых датчиков: | Наличие
44.1. | электронный секторный (фазированный), | Наличие
44.2. | электронный черезпищеводный кардиологический, | Наличие
44.3. | электронный конвексный абдоминальный, | Наличие
44.4. | электронный микроконвексный, | Наличие
44.5. | электронный микроконвексный внутриполостной, | Наличие
44.6. | электронный линейный, | Наличие
44.7. | электронный интраоперационный, | Наличие
45 | Кинопетля, В-режим | до 3000 кадров
46 | Кинопетля, М-режим | не менее 128 сек
47 | Кинопетля, режим допплера, не менее | 550 кадр.
48 | Количество статических изображений сохраняемых на жесткий диск | не менее 120000
49 | Операционная система Linux | Наличие
50 | Запись на внешний flash-накопитель | Наличие
51 | Порт USB2.0 | не менее 2
52 | Подключение к сети ETHERNET | Наличие
53 | Совместимость со стандартом DICOM 3,0 | Наличие
54 | Режим антивирусной защиты, приводящий к экстренному выключению сканера при наличии исполняемых файлов на флэш-карте | Наличие
55 | Синхронизация с внешним компьютером без установки дополнительного программного обеспечения | Наличие
56 | Запись динамического клипа с произвольной величиной в секундах | Наличие
57 | Возможность сохранения клипов в системном и РС-форматах | Наличие
58 | Возможность выбора предустановок для каждого типа исследования и сохранение индивидуальных настроек | Наличие
59 | Дальнейшая обработка архивных изображений (выполнение расчетов) | Наличие
60 | Ведение базы данных пациентов | Наличие
61 | Возможность поиска пациентов в базе данных по различным полям записей | Наличие
62 | Видео выход:
62.1. | VGA – видео | Наличие
62.2. | S-Video | Наличие
62.3. | Возможность выбора формата выдаваемого видеосигнала | Не менее 11 форматов
63 | Ножной переключатель | Возможность
64 | Характеристики монитора:
64.1. | ЖКИ-монитор | Наличие
64.2. | Диагональ | не менее 15”
64.3. | Угол обзора | Не менее 172 градусов
65 | Характеристики датчиков
65.1. | Все датчики – широкополосные мультичастотные | Наличие
65.2. | Конвексный датчик | С362
65.2.1 | Количество элементов, не менее | 192
65.2.2 | Диапазон частот | 2-6 МГц
65.2.3 | Радиус, не менее | 60мм
65.3. | Микроконвексный датчик | C611
65.3.1 | Количество элементов, не менее | 128
65.3.2 | Диапазон частот | 4-8 МГц
65.3.3 | Радиус, не более | 11мм
66 | Прочие условия
66.1. | Габариты базового блока, не более | 360 х 410 х 280 (мм)
66.2. | Мобильная тележка для сканера от производителя с полкой для термопринтера | Наличие
66.3. | Проведение монтажных и пусконаладочных работ | Наличие
66.4 | Срок гарантии на систему | Не менее 2 лет
66.5. | Срок гарантии на датчики | Не менее 1 года
66.6. | Черно-белый термографический принтер | Наличие
66.7 | Цветной сетевой принтер | Возможность
66.8 | Возможность переустановки операционной системы и программного обеспечения сканера с флеш-карты USB 2.0 | Наличие
66.9 | Бесплатное обновление программного обеспечения | Наличие