## при.4
Приложение № 4
Техническое задание
Технические характеристики на аппарат наркозно-дыхательный
№ п/п | Параметры и условия | Требования
1 | 2 | 3
1 | Наименование
2 | Модель
3 | Производитель, страна происхождения
4 | Регистрационное удостоверение | Наличие
5 | Сертификат соответствия | Наличие
6 | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие
7 | Назначение: обеспечение искусственной вентиляции легких в ходе анестезии. Проведение анестезии для новорожденных, детей и взрослых | Наличие
8 | Технические характеристики:
9 | Система самотестирования (работоспособность, герметичность), трехуровневая система тревог | Наличие
10 | Электропривод | Наличие
11 | Вентиляционные режимы: | Наличие
12 | CMV – вентиляция, управляемая по объему | Наличие
13 | PCV – вентиляция, управляемая по давлению | Наличие
14 | SIMV-PS – синхронизированная заместительная вентиляция с поддержкой давлением спонтанного дыхания на уровне давления PEEP | Наличие
15 | PS – поддержка давлением при спонтанном дыхании пациента | Наличие
16 | MAN – ручная вентиляция с помощью мешка | Наличие
17 | SPONТ – вентиляция при самостоятельном дыхании пациента | Наличие
18 | Дыхательный объем Vt при CMV в диапазоне не уже, л | 0,02 - 1,5
19 | Дыхательный объем Vt при PCV в диапазоне не уже, л | 0,01 - 1,5
20 | Частота дыхательных циклов в диапазоне не уже, циклов/мин. | 4-60
21 | Ti: Te в диапазоне не уже, % | 20 - 70
22 | Послеинспираторная пауза в диапазоне не уже, % | 0-50
23 | Минутная вентиляция в диапазоне не уже, л/мин | 0,5-25
24 | Мaксимальное рабочее давление Pw в диапазоне не уже, см Н2О | 10-70
25 | Чувствительность триггера с детским датчиком потока не менее, л / мин | 3
26 | Чувствительность триггера со взрослым датчиком потока не менее, л / мин | 5
27 | Избыточное давление в конце выдоха – РЕЕР в диапазоне не уже, см Н2О | 0-25
28 | Концентрация О2 в инспирационном потоке в диапазоне не уже, %: | 21-100
29 | Средний уровень шума на расстоянии 1 метра при минутной вентиляции 20 л/мин не более, dB | 60
30 | Давление питания О2 в диапазоне не уже, бар | 3-6
31 | Время работы от собственного источника электропитания не менее, час. | 2
32 | Растяжимость дыхательного контура не менее, ml/кPa | 60
33 | Автоматическая поправка растяжимости дыхательного контура для выполнения заданного VT | Наличие
34 | Сопротивление на выдохе при потоке газа 60 л/мин не более, Ра. | 490
35 | Звуковые и световые тревоги вентилятора с отображением и запоминанием причины: | Наличие
36 | - разгерметизация контура | Наличие
37 | - превышение/понижение минутной вентиляции | Наличие
38 | - понижение напряжения батареи ниже предельного значения | Наличие
39 | - сбой главного источника электроэнергии | Наличие
40 | - неисправности вентилятора | Наличие
41 | - понижение давления O2 ниже предыдущего значения | Наличие
42 | - слабое поступление свежей смеси в дыхательный контур | Наличие
43 | Шкаф управления | Наличие
44 | Назначение: обеспечение подключения и распределения свежих газов (кислород, закись азота, воздух). Переключение источника газа от центрального распределения на запасной источник (баллон), обеспечение информации об уровне давления источников газа, блокиров | Наличие
45 | Графический мониторинг: | Наличие
46 | Дисплей TFT цветной не менее, дюймов | 6.4
47 | Мониторируемые параметры: объем Vt, минутная вентиляция MV, давление в дыхательных путях Paw, PEEP, частота дыхания; кривые: давление Pt, поток Q, объем Vt - во времени, петля Pt / Vt – спирометрическая петля | Наличие
48 | Функциональная возможность мониторирования механических параметров легких: | Наличие
49 | (tI-v, tE-v)= (tdyn)- временные константы | Наличие
50 | TI и TE –время вдоха и выдоха | Наличие
51 | PAI – пиковое альвеольное давление | Наличие
52 | PAE – конечное экспираторное альвеольное давление | Наличие
53 | PAE inadv - инадвертный (неумышленный) PEEPi | Наличие
54 | Cst – статическая податливость легких | Наличие
55 | Cdyn – динамическая податливость легких | Наличие
56 | RIAW – инспираторное сопротивление дыхательных путей и эндотрахеальной или трахеостомической канюли | Наличие
57 | Быстрый ввод в работу: Наличие программы, позволяющей в экстренной ситуации при задании веса пациента осуществить экстренный запуск аппарата в работу в режиме вентиляции СМV | Наличие
58 | Экстренный запуск: Функция экстренного запуска аппарата в обход системы самодиагностики неполадок - быстрый запуск посредством одновременного нажатия не более 3-х кнопок | Наличие
59 | Струйный отсос: Встроенный струйный аспиратор в комплекте с сосудом для секрета | Наличие
60 | Испаритель анестетиков: | Наличие
61 | Подвес под два испарителя (опция) | Наличие
62 | Испаритель Halotan | Наличие
63 | Интерфейс: Возможность связи с внешним компьютером для отображения и передачи данных в реальном времени | Наличие
64 | Дыхательная система | Наличие
65 | Описание: Система с адсорбером для детей и адсорбером для взрослых для подачи дыхательной смеси во время анестезии. Возможность работы по полузакрытому, закрытому, полуоткрытому/открытому контуру. Подходит для низкопоточной анестезии. | Наличие
66 | Встроенное газоотсасывающее устройство для отвода уходящих газов | Наличие
67 | Электронный ротаметр на 3 газа (кислород, закись азота, воздух) | Наличие
68 | Система защиты от гипоксической смеси при скорости потока проходящего газа О2, N2O, AIR менее 0,1 л/мин | Наличие
69 | Отображение расхода газов за время операции | Наличие
70 | Поглотитель: 900 г натронной извести | Наличие
71 | Габаритные размеры не более, мм | 560х520х1325
72 | Вес не более, кг | 75
73 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие
74 | Комплектующие:
75 | Вентилятор | Наличие
76 | Рамка | Наличие
77 | Анестезиологическая дых. система | Наличие
78 | Встроенный струйный отсасыватель | Наличие
79 | Ящик комплектный выдвижной | Наличие
80 | Набор для заземления | Наличие
81 | Дыхательный контур (шланг 1200х22, шланг 750х22 – 2шт., шланг 300х22) | Наличие
82 | Подводящий шланг N20 | Наличие
83 | Подводящий шланг О2 | Наличие
84 | Подводящий шланг | Наличие
85 | Фильтр | Наличие
86 | Масло силиконовое | Наличие
87 | Дыхательный мешок AMBU | Наличие
88 | Поглотитель для взрослых | Наличие
89 | Испаритель | Наличие
90 | Подвес к испарителю | Наличие
91 | Ротаметр электронный | Наличие
92 | Плечо дыхательного контура | Наличие
93 | Конденсационная чашка | Наличие
94 | Пробка 22fx22m, Y- разветвление, колена, уплотнит. О-кольца | Наличие
95 | Датчик (взрослый) | Наличие
96 | Емкость пластмассовая (адсорбер) | Наличие
97 | Трубка двойная | Наличие
98 | Газоотсасывающее устройство (встроено в вентилятор) | Наличие
99 | Срок гарантии не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию. | Указать

## прил.3
Приложение № 3
Предметное предложение
Технические характеристики на аппарат наркозно-дыхательный
№ п/п | Параметры и условия | Требования | Предлагаемые характеристики (указать)
1 | 2 | 3 | 4
1 | Наименование |  | Указать
2 | Модель |  | Указать
3 | Производитель, страна происхождения |  | Указать
4 | Регистрационное удостоверение | Наличие
5 | Сертификат соответствия | Наличие
6 | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие
7 | Назначение: обеспечение искусственной вентиляции легких в ходе анестезии. Проведение анестезии для новорожденных, детей и взрослых | Наличие
8 | Технические характеристики:
9 | Система самотестирования (работоспособность, герметичность), трехуровневая система тревог | Наличие
10 | Электропривод | Наличие
11 | Вентиляционные режимы: | Наличие
12 | CMV – вентиляция, управляемая по объему | Наличие
13 | PCV – вентиляция, управляемая по давлению | Наличие
14 | SIMV-PS – синхронизированная заместительная вентиляция с поддержкой давлением спонтанного дыхания на уровне давления PEEP | Наличие
15 | PS – поддержка давлением при спонтанном дыхании пациента | Наличие
16 | MAN – ручная вентиляция с помощью мешка | Наличие
17 | SPONТ – вентиляция при самостоятельном дыхании пациента | Наличие
18 | Дыхательный объем Vt при CMV в диапазоне не уже, л | 0,02 - 1,5
19 | Дыхательный объем Vt при PCV в диапазоне не уже, л | 0,01 - 1,5
20 | Частота дыхательных циклов в диапазоне не уже, циклов/мин. | 4-60
21 | Ti: Te в диапазоне не уже, % | 20 - 70
22 | Послеинспираторная пауза в диапазоне не уже, % | 0-50
23 | Минутная вентиляция в диапазоне не уже, л/мин | 0,5-25
24 | Мaксимальное рабочее давление Pw в диапазоне не уже, см Н2О | 10-70
25 | Чувствительность триггера с детским датчиком потока не менее, л / мин | 3
26 | Чувствительность триггера со взрослым датчиком потока не менее, л / мин | 5
27 | Избыточное давление в конце выдоха – РЕЕР в диапазоне не уже, см Н2О | 0-25
28 | Концентрация О2 в инспирационном потоке в диапазоне не уже, %: | 21-100
29 | Средний уровень шума на расстоянии 1 метра при минутной вентиляции 20 л/мин не более, dB | 60
30 | Давление питания О2 в диапазоне не уже, бар | 3-6
31 | Время работы от собственного источника электропитания не менее, час. | 2
32 | Растяжимость дыхательного контура не менее, ml/кPa | 60
33 | Автоматическая поправка растяжимости дыхательного контура для выполнения заданного VT | Наличие
34 | Сопротивление на выдохе при потоке газа 60 л/мин не более, Ра. | 490
35 | Звуковые и световые тревоги вентилятора с отображением и запоминанием причины: | Наличие
36 | - разгерметизация контура | Наличие
37 | - превышение/понижение минутной вентиляции | Наличие
38 | - понижение напряжения батареи ниже предельного значения | Наличие
39 | - сбой главного источника электроэнергии | Наличие
40 | - неисправности вентилятора | Наличие
41 | - понижение давления O2 ниже предыдущего значения | Наличие
42 | - слабое поступление свежей смеси в дыхательный контур | Наличие
43 | Шкаф управления | Наличие
44 | Назначение: обеспечение подключения и распределения свежих газов (кислород, закись азота, воздух). Переключение источника газа от центрального распределения на запасной источник (баллон), обеспечение информации об уровне давления источников газа, блокиров | Наличие
45 | Графический мониторинг: | Наличие
46 | Дисплей TFT цветной не менее, дюймов | 6.4
47 | Мониторируемые параметры: объем Vt, минутная вентиляция MV, давление в дыхательных путях Paw, PEEP, частота дыхания; кривые: давление Pt, поток Q, объем Vt - во времени, петля Pt / Vt – спирометрическая петля | Наличие
48 | Функциональная возможность мониторирования механических параметров легких: | Наличие
49 | (tI-v, tE-v)= (tdyn)- временные константы | Наличие
50 | TI и TE –время вдоха и выдоха | Наличие
51 | PAI – пиковое альвеольное давление | Наличие
52 | PAE – конечное экспираторное альвеольное давление | Наличие
53 | PAE inadv - инадвертный (неумышленный) PEEPi | Наличие
54 | Cst – статическая податливость легких | Наличие
55 | Cdyn – динамическая податливость легких | Наличие
56 | RIAW – инспираторное сопротивление дыхательных путей и эндотрахеальной или трахеостомической канюли | Наличие
57 | Быстрый ввод в работу: Наличие программы, позволяющей в экстренной ситуации при задании веса пациента осуществить экстренный запуск аппарата в работу в режиме вентиляции СМV | Наличие
58 | Экстренный запуск: Функция экстренного запуска аппарата в обход системы самодиагностики неполадок - быстрый запуск посредством одновременного нажатия не более 3-х кнопок | Наличие
59 | Струйный отсос: Встроенный струйный аспиратор в комплекте с сосудом для секрета | Наличие
60 | Испаритель анестетиков: | Наличие
61 | Подвес под два испарителя (опция) | Наличие
62 | Испаритель Halotan | Наличие
63 | Интерфейс: Возможность связи с внешним компьютером для отображения и передачи данных в реальном времени | Наличие
64 | Дыхательная система | Наличие
65 | Описание: Система с адсорбером для детей и адсорбером для взрослых для подачи дыхательной смеси во время анестезии. Возможность работы по полузакрытому, закрытому, полуоткрытому/открытому контуру. Подходит для низкопоточной анестезии. | Наличие
66 | Встроенное газоотсасывающее устройство для отвода уходящих газов | Наличие
67 | Электронный ротаметр на 3 газа (кислород, закись азота, воздух) | Наличие
68 | Система защиты от гипоксической смеси при скорости потока проходящего газа О2, N2O, AIR менее 0,1 л/мин | Наличие
69 | Отображение расхода газов за время операции | Наличие
70 | Поглотитель: 900 г натронной извести | Наличие
71 | Габаритные размеры не более, мм | 560х520х1325
72 | Вес не более, кг | 75
73 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие
74 | Комплектующие:
75 | Вентилятор | Наличие
76 | Рамка | Наличие
77 | Анестезиологическая дых. система | Наличие
78 | Встроенный струйный отсасыватель | Наличие
79 | Ящик комплектный выдвижной | Наличие
80 | Набор для заземления | Наличие
81 | Дыхательный контур (шланг 1200х22, шланг 750х22 – 2шт., шланг 300х22) | Наличие
82 | Подводящий шланг N20 | Наличие
83 | Подводящий шланг О2 | Наличие
84 | Подводящий шланг | Наличие
85 | Фильтр | Наличие
86 | Масло силиконовое | Наличие
87 | Дыхательный мешок AMBU | Наличие
88 | Поглотитель для взрослых | Наличие
89 | Испаритель | Наличие
90 | Подвес к испарителю | Наличие
91 | Ротаметр электронный | Наличие
92 | Плечо дыхательного контура | Наличие
93 | Конденсационная чашка | Наличие
94 | Пробка 22fx22m, Y- разветвление, колена, уплотнит. О-кольца | Наличие
95 | Датчик (взрослый) | Наличие
96 | Емкость пластмассовая (адсорбер) | Наличие
97 | Трубка двойная | Наличие
98 | Газоотсасывающее устройство (встроено в вентилятор) | Наличие
99 | Срок гарантии не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию. | Указать
Должность
М.П.