## прил.3
Приложение № 3
Предметное предложение
№ п/п | Характеристики и свойства предлагаемого медицинского оборудования | Требования | Характеристики и требования (указать)
1 | Наименование |  | Указать
2 | Модель |  | Указать
3 | Производитель, страна происхождения |  | Указать
4 | Регистрационное удостоверение |  | Наличие
5 | Сертификат соответствия |  | Наличие
6 | Лицензия на осуществление деятельности по техническому обслуживанию медицинской техники | Наличие/ №, срок действия лицензии
7 | Подробное техническое описание на русском языке |  | Наличие
8 | Аппарат наркозно-дыхательный | 1 шт.
9 | Назначение: | Обеспечение искусственной вентиляции легких в ходе анестезии. Проведение анестезии для новорожденных, детей и взрослых | Указать
10 | Технические характеристики:
11 | Система самотестирования (работоспособность, герметичность), трехуровневая система тревог | Наличие
12 | Электропривод | Наличие
13 | Вентиляционные режимы: | Наличие
14 | CMV – вентиляция, управляемая по объему | Наличие
15 | PCV – вентиляция, управляемая по давлению | Наличие
16 | SIMV-PS – синхронизированная заместительная вентиляция с поддержкой давлением спонтанного дыхания на уровне давления PEEP | Наличие
17 | PS – поддержка давлением при спонтанном дыхании пациента | Наличие
18 | MAN – ручная вентиляция с помощью мешка Амбу | Наличие
19 | SPONТ – вентиляция при самостоятельном дыхании пациента | Наличие
20 | Дыхательный объем Vt при CMV в диапазоне не уже, л | 0,02 - 1,5 | Указать
21 | Дыхательный объем Vt при PCV в диапазоне не уже, л | 0,01 - 1,5 | Указать
22 | Частота дыхательных циклов в диапазоне не уже, циклов/мин. | 4-60 | Указать
23 | Ti: Te в диапазоне не уже, % | 20 - 70 | Указать
24 | Послеинспираторная пауза в диапазоне не уже, % | 0-50 | Указать
25 | Минутная вентиляция в диапазоне не уже, л/мин | 0,5-25 | Указать
26 | Мaксимальное рабочее давление Pw в диапазоне не уже, см Н2О | 10-70 | Указать
27 | Чувствительность триггера с детским датчиком потока не менее, л / мин | 3 | Указать
28 | Чувствительность триггера со взрослым датчиком потока не менее, л / мин | 5 | Указать
29 | Избыточное давление в конце выдоха – РЕЕР в диапазоне не уже, см Н2О | 0-25 | Указать
30 | Концентрация О2 в инспирационном потоке в диапазоне не уже, %: | 21-100 | Указать
31 | Средний уровень шума на расстоянии 1 метра при минутной вентиляции 20 л/мин не более, dB | 60 | Указать
32 | Давление питания О2 в диапазоне не уже, бар | 3-6 | Указать
33 | Время работы от собственного источника электропитания не менее, час. | 2 | Указать
34 | Растяжимость дыхательного контура не менее, ml/кPa | 60 | Указать
35 | Автоматическая поправка растяжимости дыхательного контура для выполнения заданного VT | Наличие
36 | Сопротивление на выдохе при потоке газа 60 л/мин не более, Ра. | 490 | Указать
37 | Звуковые и световые тревоги вентилятора с отображением и запоминанием причины: | Наличие
38 | - разгерметизация контура | Наличие
39 | - превышение/понижение минутной вентиляции | Наличие
40 | - понижение напряжения батареи ниже предельного значения | Наличие
41 | - сбой главного источника электроэнергии | Наличие
42 | - неисправности вентилятора | Наличие
43 | - понижение давления O2 ниже предыдущего значения | Наличие
44 | - слабое поступление свежей смеси в дыхательный контур | Наличие
45 | Шкаф управления | Наличие
46 | Назначение: обеспечение подключения и распределения свежих газов (кислород, закись азота, воздух). Переключение источника газа от центрального распределения на запасной источник (баллон), обеспечение информации об уровне давления источников газа, блокиров | Наличие
47 | Графический мониторинг: | Наличие
48 | Дисплей TFT цветной не менее, дюймов | 6.4 | Указать
49 | Мониторируемые параметры: объем Vt, минутная вентиляция MV, давление в дыхательных путях Paw, PEEP, частота дыхания; кривые: давление Pt, поток Q, объем Vt - во времени, петля Pt / Vt – спирометрическая петля | Наличие
50 | Функциональная возможность мониторирования механических параметров легких: | Наличие
51 | (tI-v, tE-v)= (tdyn)- временные константы | Наличие
52 | TI и TE –время вдоха и выдоха | Наличие
53 | PAI – пиковое альвеольное давление | Наличие
54 | PAE – конечное экспираторное альвеольное давление | Наличие
55 | PAE inadv - инадвертный (неумышленный) PEEPi | Наличие
56 | Cst – статическая податливость легких | Наличие
57 | Cdyn – динамическая податливость легких | Наличие
58 | RIAW – инспираторное сопротивление дыхательных путей и эндотрахеальной или трахеостомической канюли | Наличие
59 | Быстрый ввод в работу: Наличие программы, позволяющей в экстренной ситуации при задании веса пациента осуществить экстренный запуск аппарата в работу в режиме вентиляции СМV | Наличие
60 | Экстренный запуск: Функция экстренного запуска аппарата в обход системы самодиагностики неполадок - быстрый запуск посредством одновременного нажатия не более 3-х кнопок | Наличие
61 | Струйный отсос: Встроенный струйный аспиратор в комплекте с сосудом для секрета | Наличие
62 | Испаритель анестетиков: | Наличие
63 | Подвес под два испарителя (опция) | Наличие
64 | Испаритель Halotan | Наличие
65 | Испаритель Sevofluran | Наличие
66 | Интерфейс: Возможность связи с внешним компьютером для отображения и передачи данных в реальном времени | Наличие
67 | Дыхательная система | Наличие
68 | Описание: Система с адсорбером для детей и адсорбером для взрослых для подачи дыхательной смеси во время анестезии. Возможность работы по полузакрытому, закрытому, полуоткрытому/открытому контуру. Подходит для низкопоточной анестезии. | Наличие
69 | Встроенное газоотсасывающее устройство для отвода уходящих газов | Наличие
70 | Электронный ротаметр на 3 газа (кислород, закись азота, воздух) | Наличие
71 | Система защиты от гипоксической смеси при скорости потока проходящего газа О2, N2O, AIR менее 0,1 л/мин | Наличие
72 | Отображение расхода газов за время операции | Наличие
73 | Поглотитель: | 900 г натронной извести | Указать
74 | Габаритные размеры не более, мм | 560х520х1325 | Указать
75 | Вес не более, кг | 75 | Указать
76 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие
77 | Количество, комп. | 1 | Указать
78 | Срок гарантии не менее | 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию. | Указать
______________ ______________ __________________________
подпись,МП |  |  | Ф.И.О

## прил.4 тех.задание
Приложение № 4
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
№ п/п | Характеристики и свойства предлагаемого медицинского оборудования | Требования
1 | Наименование
2 | Модель
3 | Производитель, страна происхождения
4 | Регистрационное удостоверение
5 | Сертификат соответствия
6 | Лицензия на осуществление деятельности по техническому обслуживанию медицинской техники | Наличие/ №, срок действия лицензии
7 | Подробное техническое описание на русском языке
8 | Аппарат наркозно-дыхательный | 1 шт.
9 | Назначение: | Обеспечение искусственной вентиляции легких в ходе анестезии. Проведение анестезии для новорожденных, детей и взрослых
10 | Технические характеристики:
11 | Система самотестирования (работоспособность, герметичность), трехуровневая система тревог | Наличие
12 | Электропривод | Наличие
13 | Вентиляционные режимы: | Наличие
14 | CMV – вентиляция, управляемая по объему | Наличие
15 | PCV – вентиляция, управляемая по давлению | Наличие
16 | SIMV-PS – синхронизированная заместительная вентиляция с поддержкой давлением спонтанного дыхания на уровне давления PEEP | Наличие
17 | PS – поддержка давлением при спонтанном дыхании пациента | Наличие
18 | MAN – ручная вентиляция с помощью мешка Амбу | Наличие
19 | SPONТ – вентиляция при самостоятельном дыхании пациента | Наличие
20 | Дыхательный объем Vt при CMV в диапазоне не уже, л | 0,02 - 1,5
21 | Дыхательный объем Vt при PCV в диапазоне не уже, л | 0,01 - 1,5
22 | Частота дыхательных циклов в диапазоне не уже, циклов/мин. | 4-60
23 | Ti: Te в диапазоне не уже, % | 20 - 70
24 | Послеинспираторная пауза в диапазоне не уже, % | 0-50
25 | Минутная вентиляция в диапазоне не уже, л/мин | 0,5-25
26 | Мaксимальное рабочее давление Pw в диапазоне не уже, см Н2О | 10-70
27 | Чувствительность триггера с детским датчиком потока не менее, л / мин | 3
28 | Чувствительность триггера со взрослым датчиком потока не менее, л / мин | 5
29 | Избыточное давление в конце выдоха – РЕЕР в диапазоне не уже, см Н2О | 0-25
30 | Концентрация О2 в инспирационном потоке в диапазоне не уже, %: | 21-100
31 | Средний уровень шума на расстоянии 1 метра при минутной вентиляции 20 л/мин не более, dB | 60
32 | Давление питания О2 в диапазоне не уже, бар | 3-6
33 | Время работы от собственного источника электропитания не менее, час. | 2
34 | Растяжимость дыхательного контура не менее, ml/кPa | 60
35 | Автоматическая поправка растяжимости дыхательного контура для выполнения заданного VT | Наличие
36 | Сопротивление на выдохе при потоке газа 60 л/мин не более, Ра. | 490
37 | Звуковые и световые тревоги вентилятора с отображением и запоминанием причины: | Наличие
38 | - разгерметизация контура | Наличие
39 | - превышение/понижение минутной вентиляции | Наличие
40 | - понижение напряжения батареи ниже предельного значения | Наличие
41 | - сбой главного источника электроэнергии | Наличие
42 | - неисправности вентилятора | Наличие
43 | - понижение давления O2 ниже предыдущего значения | Наличие
44 | - слабое поступление свежей смеси в дыхательный контур | Наличие
45 | Шкаф управления | Наличие
46 | Назначение: обеспечение подключения и распределения свежих газов (кислород, закись азота, воздух). Переключение источника газа от центрального распределения на запасной источник (баллон), обеспечение информации об уровне давления источников газа, блокиров | Наличие
47 | Графический мониторинг: | Наличие
48 | Дисплей TFT цветной не менее, дюймов | 6.4
49 | Мониторируемые параметры: объем Vt, минутная вентиляция MV, давление в дыхательных путях Paw, PEEP, частота дыхания; кривые: давление Pt, поток Q, объем Vt - во времени, петля Pt / Vt – спирометрическая петля | Наличие
50 | Функциональная возможность мониторирования механических параметров легких: | Наличие
51 | (tI-v, tE-v)= (tdyn)- временные константы | Наличие
52 | TI и TE –время вдоха и выдоха | Наличие
53 | PAI – пиковое альвеольное давление | Наличие
54 | PAE – конечное экспираторное альвеольное давление | Наличие
55 | PAE inadv - инадвертный (неумышленный) PEEPi | Наличие
56 | Cst – статическая податливость легких | Наличие
57 | Cdyn – динамическая податливость легких | Наличие
58 | RIAW – инспираторное сопротивление дыхательных путей и эндотрахеальной или трахеостомической канюли | Наличие
59 | Быстрый ввод в работу: Наличие программы, позволяющей в экстренной ситуации при задании веса пациента осуществить экстренный запуск аппарата в работу в режиме вентиляции СМV | Наличие
60 | Экстренный запуск: Функция экстренного запуска аппарата в обход системы самодиагностики неполадок - быстрый запуск посредством одновременного нажатия не более 3-х кнопок | Наличие
61 | Струйный отсос: Встроенный струйный аспиратор в комплекте с сосудом для секрета | Наличие
62 | Испаритель анестетиков: | Наличие
63 | Подвес под два испарителя (опция) | Наличие
64 | Испаритель Halotan | Наличие
65 | Испаритель Sevofluran | Наличие
66 | Интерфейс: Возможность связи с внешним компьютером для отображения и передачи данных в реальном времени | Наличие
67 | Дыхательная система | Наличие
68 | Описание: Система с адсорбером для детей и адсорбером для взрослых для подачи дыхательной смеси во время анестезии. Возможность работы по полузакрытому, закрытому, полуоткрытому/открытому контуру. Подходит для низкопоточной анестезии. | Наличие
69 | Встроенное газоотсасывающее устройство для отвода уходящих газов | Наличие
70 | Электронный ротаметр на 3 газа (кислород, закись азота, воздух) | Наличие
71 | Система защиты от гипоксической смеси при скорости потока проходящего газа О2, N2O, AIR менее 0,1 л/мин | Наличие
72 | Отображение расхода газов за время операции | Наличие
73 | Поглотитель: | 900 г натронной извести
74 | Габаритные размеры не более, мм | 560х520х1325
75 | Вес не более, кг | 75
76 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие
77 | Количество, комп. | 1
78 | Срок гарантии не менее | 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.