## Тех хар-ки
Приложение № 4
Техническое задание
Комплект оборудования для подготовки воды для аппаратуры гемодиализа и для проведения бикарбонатного и ацетатного диализа в составе:
1 | Аппарат для проведения бикарбонатного и ацетатного диализа в режиме on-line
№ | Характеристики | Параметры и условия
1 | 2 | 3
1 | Наименование
2 | Модель
3 | Производитель, страна происхождения | Указать
4 | Регистрационное удостоверение | Наличие
5 | Сертификат соответствия | Наличие
6 | Подробное техническое описание на русском языке (проспекты) | Наличие
7 | Технические характеристики:
8 | Проведение бикарбонатного и ацетатного диализа.Программное задание любых прописей концентратов. | Наличие
9 | Программное задание любых прописей концентратов. | Наличие
10 | Подключение сухого бикарбонатного картриджа (возможность) | Наличие
11 | Самотестирование перед процедурой с проверкой гидравлики и экстракорпорального контура | Наличие
12 | Программирование на самовключение и самовыключение | Наличие
13 | Автоматическая промывка диализаторов | Наличие
14 | Проведение перекрестно-регулируемого высокоэффективного одноигольного диализа | Наличие
15 | Проведение гемофильтрации и гемодиафильтрации в режиме on-line с использованием стерильной диализирующей жидкости, производимой аппаратом | Наличие
16 | Дополнительная фильтрация и стерилизация диализата | Наличие
17 | Одноигольный режим насос- зажим (SN-valve) с использованием стандартных магистралей | Наличие
18 | Профилирование по натрию | Наличие
19 | Профилирование по бикарбонату | Наличие
20 | Профилирование ультрафильтрации | Наличие
21 | Профилирование по температуре | Наличие
22 | Профилирование по скорости потока диализной жидкости | Наличие
23 | Профилирование по введению гепарина | Наличие
24 | Волюметрический контроль УФ с использованием дуплексной балансировочной камеры и насоса ультрафильтрации | Наличие
25 | Контроль обратной фильтрации | Наличие
26 | Расчет kt/V в течение всей процедуры | Наличие
27 | Автоматическое болюсное введение гепарина при подключении, программирование дальнейшего введения гепарина | Наличие
28 | Насос гепарина для шприцев от 10 до 30 мл. Возможность прописывания любого типа шприцев в памяти аппарата | Наличие
29 | Использование стандартных магистралей, фистульных игл и диализаторов при гемодиализе | Наличие
30 | Скорость потока диализата | от 300 до 800 мл/мин
31 | Насос циркуляции крови двух вальцовый, перистальтический, создающий " мягкий старт" для минимизации травмирования фистулы | Наличие
32 | Скорость перфузии крови | 50-600 мл/мин
33 | Детектор воздуха - ультразвуковой на магистрали крови. Автоматическое тестирование во время всей процедуры. | Наличие
34 | Детектор крови | определяющий утечку >0.45 мл/мин (НСТ 32%), независимо от скорости потока диализата. Детектор двухлучевой, исключающий ложные срабатывания и компенсирующий загрязнения
35 | Электронный контроль давления дегазации с регулировкой точного значения | Наличие
36 | Плоский цветной жидкокристалический, сенсорный монитор | SVGA 15, вращающийся на 270 градусов, русифицированное меню, обеспечение диалогового режима работы пользователя
37 | Эргономичная передняя панель | с углом наклона 7 градусов
38 | Съемный контейнер для расходного материала и документации | Наличие
39 | Прогараммируемая по времени и температуре химическая и тепловая дезинфекция | Наличие
40 | Возможность выставления недельного графика автоматических дезинфекционных программ | Наличие
41 | Сохранение данных о проведенных дезинфекциях (до 500 процедур) | Наличие. Указатьпарамеиры
42 | Автоматический переход в режим Stand-by, экономящий расход диализата | Наличие
43 | Возможность записи на внешний магнитный носитель (дискета) индивидуальных параметров процедуры для каждого больного с автоматической предустановкой их перед началом диализа | Наличие
44 | Запоминание параметров последних 50-ти процедур для каждого пациента | Наличие. Указатьпарамеиры
45 | Наличие встроенной сервисной программы, калибровка всех параметров с экрана, анимированное представление работы узлов гидравлической системы | Наличие
46 | Возможность записи всех параметров работы аппарата за последнюю процедуру, графическое представление | Наличие
47 | Вызов сервисного экрана в любом режиме работы аппарата, наглядное представление работы гидравлики и электроники | Наличие
48 | Блок измерения и автоматической стабилизации артериального давления с контролем ультрафильтрации без применения дополнительных расходных материалов | Наличие
49 | Наличие стандартного интерфейса для подключения к локальной сети | Наличие
50 | Монтаж, пуско-наладочные работы | В течение 5 календарных дней с даты поставки
51 | Срок гарантии производителя не менее | 24 месяцев с момента ввода в эксплуатацию
52 | Год выпуска . | не ранее 2008
2 | Система подготовки воды для аппаратуры гемодиализа на 1 место
№ | Характеристики | Параметры и условия
1 | 2 | 3
1 | Наименование
2 | Модель
3 | Производитель, страна происхождения | Указать
4 | Регистрационное удостоверение | Наличие
5 | Сертификат соответствия | Наличие
6 | Подробное техническое описание на русском языке (проспекты) | Наличие
7 | Система подготовки воды выполнена в виде компактного перемещаемого модуля с линией подключения 1-го гемодиализного аппарата | Наличие
8 | Производительность не менее | 70 л/час при температуре 10°С
9 | Префильтр | Наличие
10 | Автоматическая химическая дезинфекция | Наличие
11 | Легкий доступ в накопительную емкость для возможности ее очистки от загрязнения | Наличие
12 | Микропроцессорный блок системы должен обеспечивать мониторинг всех узлов системы | Наличие
13 | Индикация режимов работы установки | Наличие
14 | Управление режимами работы установки | Наличие
15 | Звуковая сигнализация ошибок | Наличие
16 | Мониторинг значений проводимости/температуры входной и очищенной воды с сигнализацией при достижении предельных значений | Наличие
17 | Мембрана обратного осмоса изготовлена из композитного материала полисульфон/полиамид | Наличие
18 | Корпуса мембран, проводящие и отводящие трубопроводы должны быть выполнены из нержавеющей стали пищевого качества | Наличие
19 | Защита от сухого хода | Наличие
20 | Полностью автоматическая промывка в режиме ожидания | Наличие
21 | Возможность работы системы без фильтра умягчения при жесткости воды до 25° dH | Наличие
22 | Простой и удобный интерфейс с 2-мя кнопками управления | Наличие
23 | Возможность стандартизированного забора проб очищенной воды | Наличие
24 | Блок контроля протечек воды, отключающий подачу воды в систему при возникновении протечек | Наличие
25 | Максимальное энергопотребление не более | 300 Вт
26 | Степень очистки по бактериям/эндотоксинам не менее | 99%
27 | Напряжение питания: | 230В/50Гц
28 | Тип защиты от поражения электрическим током | I класса
29 | Уровень защиты от проникновения воды | не менее IPX4 (защита от брызг)
30 | Габаритные размеры не более: | 500х400х200 мм
31 | Монтаж, пуско-наладочные работы | В течение 5 календарных дней с даты поставки
32 | Срок гарантии не менее | 24 месяцев с момента ввода в эксплуатацию
33 | Год выпуска. | не ранее 2008