## приложение 3
Приложение 3
к документации об аукционе
«Предметное предложение» - характеристики и свойства предлагаемого медицинского оборудования
Наименование участника размещения заказа: ______________________________
Лот № 1. "Светильник операционный бестеневой потолочный"
в количестве 3 штук
№ п/п | Характеристики | Параметры и условия | Предлагаемые параметры и условия
1 | Наименование, модель | Указать | Указать
2 | Производитель, страна происхождения | Указать | Указать
3 | Год выпуска не ранее 2008 года | Указать | Указать
4 | Регистрационное удостоверение | Наличие | От ______ № ________, сроком действия до__________
5 | Сертификат соответствия Госстандарта РФ | Наличие | От ______ № ________, сроком действия до__________
6 | Наличие лицензии на техническое обслуживание | Наличие/ №, срок действия лицензии на техническое обслуживание | От ______ № ________, сроком действия до__________
7 | Наличие инструкции по эксплуатации на русском языке | Наличие/ представить инструкцию по эксплуатации на русском языке (проспект) с техническими характеристиками товара
8 | Сфера применения | для освещения операционного поля в процессе проведения хирургических операций и процедур | Указать
9 | Состав и технические трбования:
10 | Потолочное крепление | 1 шт. | Указать
11 | Потолочная труба | 1 шт. | Указать
11.1. | Длина потолочной трубы | 450 мм. | Указать параметры
11.2. | Диаметр потолочной трубы | 50 мм. | Указать параметры
12 | Поворотное плечо | 2 шт. | Указать
12.1 | Общая длина шарнира плеча | не менее 1550 мм | Указать параметры
12.2 | Радиус разворота | не менее 1550 мм | Указать параметры
12.3 | Угол поворота штатива, несущего корпус лампы, вокруг своей оси | не менее 360 град. | Указать параметры
12.4 | Угол поворота корпуса лампы вокруг своей оси по горизонтали | не менее 360 град. | Указать параметры
12.5 | Вращение шарнирного плеча, несущего, плафон основного светильника вокруг вертикальной оси | не менее 320 град. | Указать параметры
12.6 | Диапазон регулировки высоты каждого корпуса лампы | не менее 1090 мм | Указать параметры
13 | Плафон | 2 шт. | Указать
13.1 | Световая интенсивность светильника | не менее 100 000 Люкс на расстоянии 1 м | Указать параметры
13.2 | Температура цвета | 4300 К | Указать параметры
13.3 | Глубина освещения | 1030 мм | Указать параметры
13.4 | Специальный фильтр | Инфракрасные | Указать параметры
13.5 | Внешние стекла | Ударостойкие | Указать параметры
13.6 | Тип отражателя | Фасетный, не менее 1960 ячеек | Указать параметры
13.7 | Форма плафона | Аэродинамическая, позволяет ламинарному потоку воздуха обтекать светильник и проходить сквозь него | Указать
13.8 | Индекс цветопередачи Ra, стандартный | 85 | Указать параметры
13.9 | Индекс цветопередачи Ra, дополнительный | 92 | Указать параметры
13.10 | Специальные свойства | Отсутствие тени в рабочем световом поле | Указать
13.11 | Специальный дизайн | Аэродинамическая обтекаемая форма корпуса лампы с отверстием в центре | Указать
13.12 | Общая масса плафона | Не более 8 кг | Указать параметры
13.13 | Размер плафона | 530х140 мм. | Указать параметры
13.14 | Количество ламп в плафонах | 1-й плафон – 3 шт. | Указать параметры
|  | 2-й плафон – 3 шт. | Указать параметры
14 | Лампы галогеновые | 6 шт.
14.1. | Лампы | Галогеновые, 40 Вт, время наработки на отказ – 1300 ч. | Указать параметры
15 | Фокусирующая рукоятка | 2 шт. | Указать
15.1. | Фокусирующая рукоятка | Съемная для стерилизации | Указать
16 | Общие технические требования:
16.1 | Рабочее расстояние | 0,7 – 1,5 м | Указать параметры
16.2 | Диаметр светового поля | 175 - 240 мм | Указать параметры
16.3 | Высота помещения для установки светильника | не менее 2000 мм | Указать параметры
16.4 | Напряжение | 22.8 В | Указать параметры
16.5 | Трансформатор | 230 В переменного тока, 50 Гц, 24 В, 350 Вт | Указать параметры
16.6 | Наклон каждого плафона на штативе по горизонтали | Вверх – не менее 34 град., вниз – не менее 54 град. | Указать параметры
17 | Гарантийные обязательства:
17.1 | Гарантийный срок с момента ввода в эксплуатацию, не менее | 36 месяцев | Указать
17.2 | Срок поставки, не более | 60 дней | Указать
Должность: __________________ ______________________
| подпись |  | Ф.И.О
«Предметное предложение» - характеристики и свойства предлагаемого медицинского оборудования
Наименование участника размещения заказа: ______________________________
Лот № 2. "Светильник операционный бестеневой с сателлитом"
в количестве 4 штук
№ п/п | Характеристики | Параметры и условия | Предлагаемые параметры и условия
1 | Наименование, модель | Указать | Указать
2 | Производитель, страна происхождения | Указать | Указать
3 | Год выпуска не ранее 2008 года | Указать | Указать
4 | Регистрационное удостоверение | Наличие | От ______ № ________, сроком действия до__________
5 | Сертификат соответствия Госстандарта РФ | Наличие | От ______ № ________, сроком действия до__________
6 | Наличие лицензии на техническое обслуживание | Наличие/ №, срок действия лицензии на техническое обслуживание | От ______ № ________, сроком действия до__________
7 | Наличие инструкции по эксплуатации на русском языке | Наличие/ представить инструкцию по эксплуатации на русском языке (проспект) с техническими характеристиками товара
8 | Сфера применения | для освещения операционного поля в процессе проведения хирургических операций и процедур | Указать
9 | Состав и технические трбования:
10 | Потолочное крепление | 1 шт. | Указать
11 | Потолочная труба | 1 шт. | Указать
11.1. | Длина потолочной трубы | 450 мм. | Указать параметры
11.2. | Диаметр потолочной трубы | 50 мм. | Указать параметры
12 | Поворотное плечо | 2 шт. | Указать
12.1 | Общая длина шарнира плеча | не менее 1550 мм | Указать параметры
12.2 | Радиус разворота | не менее 1550 мм | Указать параметры
12.3 | Вращение плафона основного светильника и сателлита вокруг горизонтальной оси | не менее 340 град. | Указать параметры
12.4 | Вращение плафона основного светильника и сателлита вокруг вертикальной оси | не менее 360 град. | Указать параметры
12.5 | Вращение шарнирного плеча, несущего, плафон основного светильника вокруг вертикальной оси | не менее 320 град. | Указать параметры
12.6 | Вращение шарнирного плеча, несущего, плафон сателлита вокруг вертикальной оси | не менее 320 град. | Указать параметры
12.7 | Наклон каждого плафона на штативе по горизонтали | Вверх – не менее 30 град., вниз – не менее 50 град. | Указать параметры
13 | Плафон | 2 шт. | Указать
13.1 | Световая интенсивность основного светильника | не менее 100 000 Люкс на расстоянии 1 м | Указать параметры
13.2 | Световая интенсивность сателлита | не менее 100 000 Люкс на расстоянии 1 м | Указать параметры
13.3 | Температура цвета | 4300 К | Указать параметры
13.4 | Глубина освещения | 1000 мм | Указать параметры
13.5 | Специальный фильтр | Инфракрасный | Указать параметры
13.6 | Внешние стекла | Ударостойкие | Указать параметры
13.7 | Тип отражателя | Фасетный, не менее 1960 ячеек | Указать параметры
13.8 | Форма плафона | Аэродинамическая, позволяет ламинарному потоку воздуха обтекать светильник и проходить сквозь него | Указать
13.9 | Индекс цветопередачи Ra, стандартный | 85 | Указать параметры
13.10 | Индекс цветопередачи Ra, дополнительный | 92 | Указать параметры
13.11 | Специальные свойства | Отсутствие тени в рабочем световом поле | Указать
13.12 | Специальный дизайн | форма, способствующая отводу тепла, легкой очистке | Указать
13.13 | Количество ламп в плафонах | 1-й плафон – 3 шт. | Указать параметры
|  | 2-й плафон – 5 шт. | Указать параметры
13.14 | Размер плафона с 3-мя лампами | 530х140 мм. | Указать параметры
13.15 | Вес плафона с 3-мя лампами | Не более 8 кг | Указать параметры
13.16 | Размер плафона с 5-ю лампами | 590х140 мм. | Указать параметры
13.17 | Вес плафона с 5-ю лампами | Не более 10,5 кг | Указать параметры
14 | Лампы галогеновые | 8 шт.
14.1. | Лампы | Галогеновые, 40 Вт, время наработки на отказ – 1300 ч. | Указать параметры
15 | Фокусирующая рукоятка | 2 шт. | Указать
15.1. | Фокусирующая рукоятка | Съемная для стерилизации | Указать
16 | Общие технические требования:
16.1 | Рабочее расстояние | 0,7 – 1,5 м | Указать параметры
16.2 | Диаметр светового поля | 175 - 280 мм | Указать параметры
16.3 | Напряжение | 22.8 В | Указать параметры
16.4 | Трансформатор | 230 В переменного тока, 50 Гц, 24 В, 350 Вт | Указать параметры
16.5 | Высота помещения для установки светильника | не менее 2000 мм | Указать параметры
17 | Гарантийные обязательства:
17.1 | Гарантийный срок с момента ввода в эксплуатацию, не менее | 36 месяцев | Указать
17.2 | Срок поставки, не более | 60 дней | Указать
Должность: __________________ ______________________
| подпись |  | Ф.И.О

## приложение 4
Приложение 4
к документации об аукционе
Техническое задание документации об аукционе на право заключения муниципального контракта на поставку медицинского оборудования для МУЗ ГКБ № 4
Лот № 1. "Светильник операционный бестеневой потолочный"
№ п/п | Характеристики | Параметры и условия
1 | Наименование, модель | Указать
2 | Производитель, страна происхождения | Указать
3 | Год выпуска не ранее 2008 года | Указать
4 | Регистрационное удостоверение | Наличие
5 | Сертификат соответствия Госстандарта РФ | Наличие
6 | Наличие лицензии на техническое обслуживание | Наличие/ №, срок действия лицензии на техническое обслуживание
7 | Наличие инструкции по эксплуатации на русском языке | Наличие/ представить инструкцию по эксплуатации на русском языке (проспект) с техническими характеристиками товара
8 | Сфера применения | для освещения операционного поля в процессе проведения хирургических операций и процедур
9 | Состав и технические трбования:
10 | Потолочное крепление | 1 шт.
11 | Потолочная труба | 1 шт.
11.1. | Длина потолочной трубы | 450 мм.
11.2. | Диаметр потолочной трубы | 50 мм.
12 | Поворотное плечо | 2 шт.
12.1 | Общая длина шарнира плеча | не менее 1550 мм
12.2 | Радиус разворота | не менее 1550 мм
12.3 | Угол поворота штатива, несущего корпус лампы, вокруг своей оси | не менее 360 град.
12.4 | Угол поворота корпуса лампы вокруг своей оси по горизонтали | не менее 360 град.
12.5 | Вращение шарнирного плеча, несущего, плафон основного светильника вокруг вертикальной оси | не менее 320 град.
12.6 | Диапазон регулировки высоты каждого корпуса лампы | не менее 1090 мм
13 | Плафон | 2 шт.
13.1 | Световая интенсивность светильника | не менее 100 000 Люкс на расстоянии 1 м
13.2 | Температура цвета | 4300 К
13.3 | Глубина освещения | 1030 мм
13.4 | Специальный фильтр | Инфракрасные
13.5 | Внешние стекла | Ударостойкие
13.6 | Тип отражателя | Фасетный, не менее 1960 ячеек
13.7 | Форма плафона | Аэродинамическая, позволяет ламинарному потоку воздуха обтекать светильник и проходить сквозь него
13.8 | Индекс цветопередачи Ra, стандартный | 85
13.9 | Индекс цветопередачи Ra, дополнительный | 92
13.10 | Специальные свойства | Отсутствие тени в рабочем световом поле
13.11 | Специальный дизайн | Аэродинамическая обтекаемая форма корпуса лампы с отверстием в центре
13.12 | Общая масса плафона | Не более 8 кг
13.13 | Размер плафона | 530х140 мм.
13.14 | Количество ламп в плафонах | 1-й плафон – 3 шт.
2-й плафон – 3 шт.
14 | Лампы галогеновые | 6 шт.
14.1. | Лампы | Галогеновые, 40 Вт, время наработки на отказ – 1300 ч.
15 | Фокусирующая рукоятка | 2 шт.
15.1. | Фокусирующая рукоятка | Съемная для стерилизации
16 | Общие технические требования:
16.1 | Рабочее расстояние | 0,7 – 1,5 м
16.2 | Диаметр светового поля | 175 - 240 мм
16.3 | Высота помещения для установки светильника | не менее 2000 мм
16.4 | Напряжение | 22.8 В
16.5 | Трансформатор | 230 В переменного тока, 50 Гц, 24 В, 350 Вт
16.6 | Наклон каждого плафона на штативе по горизонтали | Вверх – не менее 34 град., вниз – не менее 54 град.
17 | Гарантийные обязательства:
17.1 | Гарантийный срок с момента ввода в эксплуатацию, не менее | 36 месяцев
17.2 | Срок поставки, не более | 60 дней
Лот № 2. "Светильник операционный бестеневой с сателлитом"
№ п/п | Характеристики | Параметры и условия
1 | Наименование, модель | Указать
2 | Производитель, страна происхождения | Указать
3 | Год выпуска не ранее 2008 года | Указать
4 | Регистрационное удостоверение | Наличие
5 | Сертификат соответствия Госстандарта РФ | Наличие
6 | Наличие лицензии на техническое обслуживание | Наличие/ №, срок действия лицензии на техническое обслуживание
7 | Наличие инструкции по эксплуатации на русском языке | Наличие/ представить инструкцию по эксплуатации на русском языке (проспект) с техническими характеристиками товара
8 | Сфера применения | для освещения операционного поля в процессе проведения хирургических операций и процедур
9 | Состав и технические трбования:
10 | Потолочное крепление | 1 шт.
11 | Потолочная труба | 1 шт.
11.1. | Длина потолочной трубы | 450 мм.
11.2. | Диаметр потолочной трубы | 50 мм.
12 | Поворотное плечо | 2 шт.
12.1 | Общая длина шарнира плеча | не менее 1550 мм
12.2 | Радиус разворота | не менее 1550 мм
12.3 | Вращение плафона основного светильника и сателлита вокруг горизонтальной оси | не менее 340 град.
12.4 | Вращение плафона основного светильника и сателлита вокруг вертикальной оси | не менее 360 град.
12.5 | Вращение шарнирного плеча, несущего, плафон основного светильника вокруг вертикальной оси | не менее 320 град.
12.6 | Вращение шарнирного плеча, несущего, плафон сателлита вокруг вертикальной оси | не менее 320 град.
12.7 | Наклон каждого плафона на штативе по горизонтали | Вверх – не менее 30 град., вниз – не менее 50 град.
13 | Плафон | 2 шт.
13.1 | Световая интенсивность основного светильника | не менее 100 000 Люкс на расстоянии 1 м
13.2 | Световая интенсивность сателлита | не менее 100 000 Люкс на расстоянии 1 м
13.3 | Температура цвета | 4300 К
13.4 | Глубина освещения | 1000 мм
13.5 | Специальный фильтр | Инфракрасный
13.6 | Внешние стекла | Ударостойкие
13.7 | Тип отражателя | Фасетный, не менее 1960 ячеек
13.8 | Форма плафона | Аэродинамическая, позволяет ламинарному потоку воздуха обтекать светильник и проходить сквозь него
13.9 | Индекс цветопередачи Ra, стандартный | 85
13.10 | Индекс цветопередачи Ra, дополнительный | 92
13.11 | Специальные свойства | Отсутствие тени в рабочем световом поле
13.12 | Специальный дизайн | форма, способствующая отводу тепла, легкой очистке
13.13 | Количество ламп в плафонах | 1-й плафон – 3 шт.
2-й плафон – 5 шт.
13.14 | Размер плафона с 3-мя лампами | 530х140 мм.
13.15 | Вес плафона с 3-мя лампами | Не более 8 кг
13.16 | Размер плафона с 5-ю лампами | 590х140 мм.
13.17 | Вес плафона с 5-ю лампами | Не более 10,5 кг
14 | Лампы галогеновые | 8 шт.
14.1. | Лампы | Галогеновые, 40 Вт, время наработки на отказ – 1300 ч.
15 | Фокусирующая рукоятка | 2 шт.
15.1. | Фокусирующая рукоятка | Съемная для стерилизации
16 | Общие технические требования:
16.1 | Рабочее расстояние | 0,7 – 1,5 м
16.2 | Диаметр светового поля | 175 - 280 мм
16.3 | Напряжение | 22.8 В
16.4 | Трансформатор | 230 В переменного тока, 50 Гц, 24 В, 350 Вт
16.5 | Высота помещения для установки светильника | не менее 2000 мм
17 | Гарантийные обязательства:
17.1 | Гарантийный срок с момента ввода в эксплуатацию, не менее | 36 месяцев
17.2 | Срок поставки, не более | 60 дней