## ТЗ
Приложение 2
Монитор универсальный многофункциональный
№ п/п | Требования | Параметры и условия | Предлагаемые характеристики (указать)
1 | Наименование | Указать
2 | Модель | Указать
3 | Производитель, страна происхождения | Указать
4 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
5 | Сертификат соответствия | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
6 | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие
7 | Монитор универсальный многофункциональный | Наличие
8 | Общие характеристики
9 | Использование монитора во время всего больничного цикла - от поступления пациента в больницу до его выписки из больнцы | Наличие
10 | Использование монитора для взрослых и детей | Наличие
11 | Использование монитора для всех категорий пациентов при наличии соответствующих комплектующих | Наличие
12 | Экран цветной, жидкокристаллический | Наличие
13 | Диагональ экрана не менее, см | 21 | указать параметр
14 | Разрешение экрана, не ниже, точек | 640 х 480 | указать параметр
15 | Масса без съемного аккумулятора, не более, кг | 3.5 | указать параметр
16 | Размеры (Габариты): высота х ширина х длина, не более, мм | 215 х 301 х 131 | указать параметр
17 | Работа от сети и внутренней / съемной аккумуляторной батареи | Наличие
18 | Длительность работы от внутреннего аккумулятора, не менее, часов | 1.5 | указать параметр
19 | Отсек для установки литиевого внутреннего аккумулятора с длительностью работы до 4.5 часа | Наличие
20 | Индикация наличия сетевого питания | Наличие
21 | Индикация состояния заряда аккумулятора | Наличие
22 | Потребляемая мощность электроэнергии, не более, Вт | 40 | указать параметр
23 | Одновременное выведение на экран не менее, кривых | 4 | указать параметр
24 | Независимая настройка положения графиков и числовых полей измеряемых параметров | Наличие
25 | Одновременное выведение на экран от 4 до 7 числовых полей измеряемых параметров | Наличие
26 | Выбор цвета отображения измеряемого параметра | Наличие
27 | Ручное конфигурирование расположения графиков и числовых полей измеряемых параметров | Наличие
28 | Тренды
29 | Длительность графических трендов, не менее, часов | 24 | указать параметр
30 | Длительность числовых трендов, не менее, часов | 24 | указать параметр
31 | Форматы отображения графических трендов 1, 2, 4, 8, 12, и 24 часа | Наличие
32 | Форматы отображения числовых трендов, 1, 5, 15, 30 и 60 минут | Наличие
33 | Период регистрации трендов, не более 30 секунд | Наличие
34 | События
35 | Сохранение в памяти не менее, событий | 50 | указать параметр
36 | Длительность сохраняемого события не менее, секунд каждое | 20 | указать параметр
37 | Сохранение событий вручную пользователем | Наличие
38 | Автоматическое сохранение событий при возникновении тревоги | Наличие
39 | Последующий просмотр и распечатка любого события | Наличие
40 | Тревоги
41 | Трехуровневая система тревог | Наличие
42 | Звуковая индикация тревоги | Наличие
43 | Визуальная индикация тревоги | Наличие
44 | Угол обзора визуальной индикации тревог не менее, градусов | 360 | указать параметр
45 | Автоматическая настройка всех пределов тревог одним нажатием клавиши меню | Наличие
46 | Ручная независимая настройка любого предела тревоги | Наличие
47 | Подключение датчиков
48 | Подсоединение электродов ЭКГ, датчиков температуры и пульсоксиметрии к монитору с помощью одного общего кабеля | Наличие
49 | ЭКГ и ST-сегмент
50 | Измерение ЭКГ по 3,5,6 отведениям | Наличие
51 | Отведения на 3 электрода (I, II, III) | Наличие
52 | Отведения на 5 электродов (I, II, III, aVR, aVL, aVF, V) | Наличие
53 | Отведения на 6 электродов (I, II, III, aVR, aVL, aVF, V, V+) | Наличие
54 | Диапазон измерения от 15 до 300bpm | Наличие
55 | Точность измерений +/-2% | Наличие
56 | QRS комплекс
57 | Определение водителя ритма по любому отведению I, II, III Амплитуда от +/- 5 до +/- 700mV Разделение между пульсами : ≥30msek | Наличие
58 | Использование как монокабелей ЭКГ с последовательным соединением электродов, так и обычных отведений ЭКГ | Наличие
59 | Оповещение персонала при отсутствии контакта любого из электродов | Наличие
60 | Наличие фильтра электропомех для мониторирования во время использования электрохирургических инструментов | Наличие
61 | Встроенная программа базового анализа аритмий | Наличие
62 | Возможность оснащения программой расширенного анализа аритмий | Наличие
63 | Возможность оснащения программой анализа ST сегмента по 2-м выбранным отведениям | Наличие
64 | Дыхание / респирация
65 | Мониторирование дыхания (респирации) | Наличие
66 | Метод измерения импедансная пневмография | Наличие
67 | Диапазон измерения, не уже, дыханий/мин | 0-155 | указать параметр
68 | Точность измерений, +/- 2% | Наличие
69 | Выбор отведения ЭКГ для измерения респирации | Наличие
70 | Определение апноэ | Наличие
71 | Возможность оснащения программой оксикардиореспирограммы новорожденных | Наличие
72 | Пульсоксиметрия
73 | Мониторирование пульсоксиметрии (SpO2) | Наличие
74 | Графическое отображение измерения пульсоксиметрии (Плетизмограмма) | Наличие
75 | Метод измерения абсорбционная спектрометрия | Наличие
76 | Диапазон измерений, не уже, % | 0-100 | указать параметр
77 | Отображаемые параметры
78 | Насыщение (% SpO2) | Наличие
79 | Пульс | Наличие
80 | Встроенная программа мониторинга пульсоксиметрии с использованием датчиков системы Nellcor | Наличие
81 | Встроенная программа мониторинга пульсоксиметрии с использованием датчиков системы Masimo | Наличие
82 | Термометрия
83 | Измерение температуры | Наличие
84 | Диапазон измерений, не уже, °С | 0 - 50 | указать параметр
85 | Точность измерений, +/- 0,1% | Наличие
86 | Неинвазивное давление крови
87 | Встроенный модуль измерения неинвазивного давления | Наличие
88 | Неинвазивное измерение артериального давления с однотрубочным подключением манжеты | Наличие
89 | Метод измерения осцилометрический | Наличие
90 | Подключение манжеток различного диаметра | Наличие
91 | Автоматическое неинвазивное измерение артериального давления с заданным интервалом времени (1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 45, 60, 120 или 240 минут) | Наличие
92 | Ручное измерение неинвазивного артериального давления | Наличие
93 | Непрерывное неивазивное измерение артериального давления с интервалом 5 минут | Наличие
94 | Инвазивное давление крови | Возможность
95 | Программа мониторинга до 1-2-х каналов инвазивного давления | Возможность
96 | Число одновременно измеряемых каналов инвазивного давления, не менее 1 / 2 | Возможность
97 | Диапазон измерений, не уже -50 до 400 мм рт. ст. | Возможность
98 | Использование как одноразовых, так и многразовых датчиков инвазивного давления | Возможность
99 | Капнография | Возможность
100 | Отчеты
101 | Возможность распечатки трендов всех параметров | Наличие
102 | 3-, 7-, 8-, 12-часовой формат распечатки отчета | Наличие
103 | Возможность распечатки графиков параметров в реальном масштабе времени | Наличие
104 | Возможность распечатки копии экрана одним нажатием клавиши управления | Наличие
105 | Пользовательский интерфейс
106 | Вращающаяся ручка/кнопка для выбора и подтверждения ввода и изменений. Структурное меню и фирксированные кнопки | Наличие
107 | Интерфейсы и сетевая коммуникация
108 | Интерфейс для подключения стандартного внешнего дисплея | Наличие
109 | Использование монитора для транспортировки внутри больницы | Наличие
110 | Интерфейс для подключения регистратора | Наличие
111 | Возможность документирования как на пристыковываемом, так и на отдельностоящем регистраторе | Наличие
112 | Интерфейс для подключения лазерного принтера для документирования на лазерном принтере | Наличие
113 | Возможность оснащения программой объединения мониторов в беспроводную сеть по протоколу 802.11b (Wi-Fi) | Наличие
114 | Возможность подсоединения коммуникационной док-станции для объединения мониторов в проводную сеть по протоколу 802.3 (Ethernet) | Наличие
115 | Возможность подключения монитора в проводную сеть с помощью коммуникационной док-станции (опционально) | Наличие
116 | Работа в сети под управлением центральной станцией | Наличие
117 | Работа в сети без управления центральной станцией | Наличие
118 | Передача данных пациента, трендов и событий на другой монитор по сети | Наличие
119 | Передача данных пациента, трендов и событий на другой монитор с помощью карты памяти | Наличие
120 | Оповещение по сети о возникновении тревоги на другом мониторе | Наличие
121 | Документирование на сетевом регистраторе | Наличие
122 | Документирование на сетевом лазерном принтере | Наличие
123 | Возможность интеграции мониторной сети с внутрибольничной сетью | Наличие
124 | Прочее
125 | Обновления программного обеспечения монитора с помощью карты памяти | Наличие
126 | Возможность крепления монитора на стену / полку / кровать / стойку / наркозный аппарат/аппарат искусственной вентиляции (при наличии крепежных компонентов) | Наличие
127 | Инструкция на русском языке | Наличие
128 | Комплектация монитора:
129 | Монитор | 1 | указать
130 | Комплектация на один монитор
131 | Монокабель пациента для подключения ЭКГ, SpO2 и температуры, шт. | 1 | указать
132 | Монокабель ЭКГ для последовательного соединения ЭКГ электродов на 3 отведения, шт. | 1 | указать
133 | Электроды ЭКГ для взрослых и детей, одноразовые (комплект 50 шт), компл. | 1 | указать
134 | Фильтр подавления помех от электрохирургических инструментов, шт. | 1 | указать
135 | Ректальный датчик температуры, многоразовый, шт. | 1 | указать
136 | Защитные чехлы для ректального датчика температуры (комплект 10 шт), компл. | 1 | указать
137 | Многоразовый датчик измерения пульсоксиметрии SpO2 технология Nellcor, шт. | 1 | указать
138 | Шланг для измерения неинвазивного давления у взрослых и детей, шт. | 1 | указать
139 | Манжета для измерения неинвазивного давления 12 - 19см | 1 | указать
140 | Манжета для измерения неинвазивного давления 17 - 25см | 1 | указать
141 | Манжета для измерения неинвазивного давления 23 - 33см | 1 | указать
142 | Манжета для измерения неинвазивного давления 31 - 40см | 1 | указать
143 | Блок питания | Наличие
144 | Сетевой кабель | Наличие
145 | Цена ед., руб. | Указать
146 | Количество, комп. | 1 | 1
147 | Цена лота (контракта), руб. | Указать
148 | Срок гарантии не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию | Указать
Должность лица, имеющего полномочия подписывать контракт |  | Фамилия Имя Отчество (полностью)
Дата______________ |  | Подпись_____________