Приложение №1

к муниципальному контракту

№ __  от «___» __________2008 г

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Поставщик

Место поставки: МУЗ ГКБ № 7 , 614010, г.Пермь, ул. Г. Хасана, 24

Цена контракта :

| №п/п | Наименование оборудования | Тип/ модель | Цена за ед., руб. | Кол-во, шт | Сумма, руб. | Срок поставки, (дата) | Срок выполнения вспомогательных услуг, дни | Срок гарантии, мес |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

ЗАКАЗЧИК                                                                                    ПОСТАВЩИК

Главный врач МУЗ «ГКБ №7»

___________________ Л.В.Полякова	                           ___________________

(м.п.)	                                                                                                                 (м.п.)

Приложение №2

к муниципальному контракту

№ __  от «___» __________2008 г

Технические характеристики поставляемого оборудования

| Прикроватный монитор «NIHON KOHDEN» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Требования | Параметры и условия | Предлагаемые характеристики (указать) |
|  | Общие требования: |  |  |
|  | Многопараметрический монитор витальных функций с возможностью проведения капнографии |  |  |
| 1 | Русифицированное меню управления и Setup монитора | наличие | указать |
| 2 | Материал корпуса ударопрочный ABS пластик | наличие | указать |
| 3 | Кнопка вызова дежурного медперсонала на передней панели монитора | наличие | указать №, срок действия |
| 4 | Переключатель быстрого выбора ЭКГ отведений | наличие | указать №, срок действия |
| 5 | Ручка для переноски с возможностью крепления монитора на консоли | наличие | указать №, срок действия |
| 6 | Изменение угла наклона крепежного кронштейна в диапазоне не менее | 90 град. | наличие |
| 7 | Возможность подключения монитора к VGA экрану | наличие | указать |
| 8 | Высота монитора | не более 315мм | наличие |
| 9 | Ширина монитора | не более 285мм | наличие |
| 10 | Глубина монитора | не более 165мм |  |
|  | Дисплей |  |  |
| 11 | Жидкокристаллический, цветной дисплей | наличие | указать |
| 12 | Размер диагонали монитора в диапазоне (дюймы) | от 8'' до 12'' | указать |
| 13 | Разрешение не менее 640х480 | наличие | указать |
|  | Коммуникационные соединения |  | указать |
| 14 | Передача голосовых команд на центральный пост через встроенный микрофон на передней панели монитора | наличие | указать |
| 15 | Скорость передачи данных на внешние устройства не менее | 19200 бит/сек | указать |
| 16 | COM-порт | наличие | указать |
| 17 | VGA-порт | наличие | указать |
| 18 | Порт для подключения внешнего источника питания 12V | наличие | указать |
| 19 | Порт для подключения температурного датчика | не менее 2-х | указать |
| 20 | Порт для подключения датчика IBP | не менее 2-х | указать |
| 21 | Разъем эквипотенциального заземления | наличие | указать |
|  | Измеряемые параметры |  | указать |
|  | ЭКГ |  | указать |
| 22 | Отображение не менее 2 каналов | наличие | указать |
| 23 | Число отведений не менее | 6 (стандартные+усиленные) | указать |
| 24 | Усиление ЭКГ в диапазоне не уже | от 2,5 до 20мм/мВ | указать |
| 25 | Фильтр в диагностическом режиме по выбору пользователя не уже | 0.05~80Гц | указать |
| 26 | Диапазон измерения ЧСС не уже | 20-300 ударов /мин | указать |
| 27 | Анализ аритмий | наличие | указать |
| 28 | Анализ смещения сегмента ST | наличие | указать |
| 29 | Минимальная скорость разверстки ЭКГ | не более 6,3мм/сек | указать |
| 30 | Максимальная скорость разверстки ЭКГ | не менее 50мм/сек | указать |
| 31 | Защита при дефибрилляции | наличие | указать |
| 32 | Время восстановления после дефибрилляции не более | ＜ 8 сек | указать |
|  | Дыхание |  | указать |
| 33 | Метод измерения | импедансный | указать |
| 34 | Возможность доукомплектования термисторным методом | наличие | указать |
| 35 | Диапазон измерения ЧД не уже | 2~150 дыханий/мин | указать |
| 36 | Максимальная скорость разверстки кривой EtCO2 не менее | 25мм/сек |  |
| 37 | Минимальная скорость разверстки кривой дыхания не более | 3,1мм/сек | указать |
|  | SP O2 |  | указать |
| 38 | Длина волны красного цвета в диапазоне | 660~670нм | указать |
| 39 | Длина волны инфракрасного цвета в диапазоне | 880~890нм | указать |
| 40 | Время настройки: ожидание кривой не более | 1,5 сек | указать |
|  | числового значения SpO2 не более | 10 сек | указать |
| 41 | Использование датчиков Multisite стандарта "Nellcor" | наличие | указать |
|  | EtCO2 |  | указать |
| 42 | Диапазон измерения не уже | 0-99 мм.рт.ст | указать |
| 43 | Частота дыхания в диапазоне не уже | 0~150 дыханий/мин | указать |
| 44 | Время нарастания бокового потока не более | 240мс | указать |
|  | Неинвазивное артериальное давление |  | указать |
| 45 | Диапазон не уже | 0-300 мм.рт.ст | указать |
| 46 | Точность | ±2 мм.рт.ст. или ±2% | указать |
| 47 | Время измерения не более | 40 сек | указать |
| 48 | Диапазон регулировки давление автоматического сдувания манжеты |  | указать |
|  | взрослая | 150-300 мм.рт.ст | указать |
|  | для новорожденных | 100-150 мм.рт.ст | указать |
|  | Температура (2 канала) |  | указать |
| 49 | Диапазон измерения не уже | 0-50°С | указать |
| 50 | Использование тмпературного датчика стандарта YSI 400 | наличие | указать |
| 51 | Уровень задания тревоги температуры в диапазоне не уже | от 10 до 50℃ | указать |
|  | Встроенный модуль измерения инвазивного давления (2 канала) | наличие | указать |
| 52 | Диапазон измерения не уже | 50~250мм. рт. ст. | указать |
|  | Принтер | возможность | указать |
| 53 | Количество каналов печати | не менее 2 | указать |
| 54 | Печать на термобумаге не шире 65мм | наличие | указать |
|  | Тренды |  | указать |
| 55 | Графические и числовые тренды не менее 72 часов | наличие | указать |
|  | Тревоги |  | указать |
| 56 | Функция автоматического включения печати при срабатывании тревоги | наличие | указать |
| 57 | Задаваемый диапазон границ тревоги ЧСС не уже | 20-300 в мин | указать |
| 58 | Задаваемый диапазон границ тревоги ЧДД не уже | 2-150 в мин | указать |
| 59 | Задаваемый диапазон границ тревоги SpO2 не уже | 51-100% | указать |
| 60 | Задаваемый диапазон границ тревоги НИАД не уже | 20-300 мм рт. ст. | указать |
| 61 | Подавление сигнализации не менее | 30-60 сек | указать |
|  | Комплектация |  | указать |
| 62 | 3-х проводной ЭКГ кабель | наличие | указать |
| 63 | одноразовые электроды | наличие | указать |
| 64 | многоразовый пульсоксиметрический пальцевой датчик для взрослых стандарта Nellcor | наличие | указать |
| 65 | многоразовый пульсоксиметрический пальцевой датчик для новорожденных стандарта Nellcor | наличие | указать |
| 66 | датчик температуры стандарта YSI 400 | наличие | указать |
| 67 | позолоченные контакты всех датчиков | наличие | указать |
| 68 | класс защиты датчиков от проникновения воды уровня не ниже IPX7 | наличие | указать |
| 69 | манжетка для измерения неинвазивного давления, взрослая | наличие | указать |
| 70 | манжетка для измерения неинвазивного давления, детская | наличие | указать |
| 71 | шланг для манжеток неинвазивного измерения давления длиной не менее | наличие | указать |
| 72 | сетевой шнур | наличие | указать |
| 73 | шнур заземления | наличие | указать |
| 74 | объединение в сеть | наличие | указать |
|  | Дополнительные параметры |  | указать |
| 75 | Питание | 100-230В, 50/60Гц, 12±10%В | указать |
| 76 | Батарея не хуже | 12В 2 Aчас | указать |
| 77 | Время работы от встроенного аккумулятора | не менее 1 час | указать |
| 78 | Время работы от дополнительного аккумулятора | не менее 8 час | указать |
| 79 | Работа от бортовой сети | наличие | указать |
| 80 | Вес монитора в полной комплектации | не более 5 кг | указать |
| 81 | Гарантийный период на систему не менее 1 года | наличие | указать |
|  | Документы |  | указать |
| 82 | модель | «NIHON KOHDEN» | указать |
| 83 | Страна происхождения, производитель | Япония | указать |
| 84 | Сертификат соответствия | наличие | указать |
| 85 | Регистрационное удостоверение МЗ РФ | наличие | указать |
| 86 | Инструкция на русском языке | наличие | указать |
| 87 | Фирма производитель должна иметь систему сервисного обслуживания на территории г. Перми - представить адрес сервисного центра, номер, срок действия лицензии на техническое обслуживание. | наличие | указать |
| 88 | Гарантия не менее, мес. | 24 | указать |
| 89 | Год выпуска оборудования, не ранее, год | 2008 | указать |
| 90 | Количество, шт. | 2 | указать |

ЗАКАЗЧИК                                                                                    ПОСТАВЩИК

Главный врач МУЗ «ГКБ №7»

___________________ Л.В.Полякова	                           ___________________

(м.п.)	                                                                                                                 (м.п.)