Приложение №1

Техническое задание на поставляемое оборудование

| № п/п | Описание требований | требования | Предлагаемые параметры и условия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общие требования: Оборудование для эндоскопической хирургии импортного производства |  |  |
| 2. | Аспиратор-ирригатор: |  |  |
|  | Аспиратор-ирригатор. |  |  |
|  | Рабочее напряжение: 230/240 В, 50/60 Гц.; давление ирригации: 53 kPa. Вакуумный аспиратор | наличие |  |
|  | помпа для ирригации | Роликовая |  |
|  | объемная скорость ирригации, л/мин, в пределах | 1,7-1,9 | Указать |
|  | разряжение аспирации, kPa | -60 | Указать |
|  | объемная скорость аспирации, л/мин, в пределах | 1,7-1,9 | Указать |
|  | В комплект входит: - сетевой кабель, бактериальный фильтр - 1 шт. |  |  |
|  | Наконечник для аспирации\ирригации, диаметр 5 мм | наличие |  |
|  | Набор трубок силиконовых для промывания, с двумя прокалывающими иглами для пакетов с промывающей жидкостью, многоразовый (20 циклов автоклавирования) | наличие |  |
|  | Набор трубок силиконовых для аспирации, многоразовый (20 циклов автоклавирования). Подключаются к банке отсоса и к наконечнику для аспирации - ирригации | наличие |  |
|  | Набор трубок силиконовых вакуумных, многоразовый (20 циклов автоклавирования). Подключаются к аспиратору - ирригатору и к банке отсоса | наличие |  |
|  | Емкость для аспиратора (2 шт/уп) (банка отсоса), объем 3 л | наличие |  |
|  | Держатель банки отсоса (для аспиратора-ирригатора) | наличие |  |
|  | Фильтр бактериальный, гидрофобный одноразовый, 1 шт, применяется с аспиратором - ирригатором | наличие |  |
|  | Ширина, мм, в диапазоне | 315-320 | Указать |
|  | Высота, мм, в диапазоне | 145-150 | Указать |
|  | Глубина, мм, в диапазоне | 370-375 | Указать |
|  | Масса, кг, в диапазоне | 5--5,1 | Указать |
| 3. | Электронный инсуффлятор. | наличие |  |
|  | Поддерживаемое давление, мм Hg | 1 – 30 | Указать |
|  | Максимальный поток газа, л/мин, в пределах | 39-41 | Указать |
|  | Ширина, мм, в диапазоне | 400-410 | Указать |
|  | Высота, мм, в диапазоне | 200-210 | Указать |
|  | Глубина, мм, в диапазоне | 400-410 | Указать |
|  | Масса, кг, в диапазоне | 17,5-17,6 | Указать |
|  | Дополнительная функцией ирригации | наличие |  |
|  | ирригационное давление + 0,7 бар | наличие |  |
|  | Детектор обнаружения жидкости, препятствующий контаминации прибора | наличие |  |
|  | световая индикация | наличие |  |
|  | звуковая индикация | наличие |  |
|  | Возможно использование пульта дистанционного управления | наличие |  |
|  | Защита от проникновения воды - IP41 | наличие |  |
|  | Электронный дисплей, отображающий заданное и реальное давление, заданный и реальный поток газа, объем поданного газа, запас газа в баллоне | наличие |  |
|  | Система сброса повышенного давления. | наличие |  |
|  | В комплект входит: сетевой кабель, фильтр бактериальный,; ключ для шланга высокого давления - 1шт. | наличие |  |
|  | Защита от проникновения воды | IP41 | Указать |
|  | силиконовая трубка с для инсуффляции, стерилизуемая | наличие |  |
|  | Баллон для CO2 пустой, соединение DIN | наличие |  |
|  | Шланг высокого давления для подсоединения к баллону, соединение US/ баллон DIN | наличие |  |
|  | Фильтр бактериальный, гидрофобный одноразовый, применяется с инсуффлятором | наличие |  |
|  | Функция голосовой обратной связи | наличие |  |
|  | индикаторы критических ситуаций | оптический (на передней панели) и акустический | Указать |
|  | индикация уровня давления в газовом баллоне | на передней панели прибора | Указать |
|  | индикация скорости газового потока | на передней панели прибора | Указать |
|  | индикация уровня абдоминального давления | на передней панели прибора | Указать |
|  | индикация объема использованного газа | на передней панели прибора | Указать |
|  | срок гарантии, не менее | 2 года | Указать |
|  | система безопасности пациента | наличие |  |
| 4. | Стойка эндоскопическая приборная, передвижная, разборная на 4ех антистатических роликах | наличие |  |
|  | 5 полок регулируемых по высоте | наличие |  |
|  | Ширина, мм, в диапазоне | 700-710 | Указать |
|  | Высота, мм, в диапазоне | 1390-1395 | Указать |
|  | Глубина, мм, в диапазоне | 700-710 | Указать |
|  | Масса, кг, в диапазоне | 85-85,1 | Указать |
|  | Расстояние между полками, мм | 185 | Указать |
|  | Стойка имеет ручку для легкого перемещения | наличие |  |
|  | приспособлением для установки газового баллона | наличие |  |
|  | 1 держателем для камеры | наличие |  |
|  | ящик, оснащённый замком (глубина 100 мм) для хранения документов и головки камеры | наличие |  |
|  | 6 евророзеток с центральным включением | наличие |  |
|  | Кабели для заземления 1м | наличие |  |
|  | Кабель для заземления 3м | наличие |  |
|  | Подставка для ирригационного сосуда к стойке | наличие |  |
|  | Подставка для сосуда отсоса | наличие |  |
|  | Комплектность приборы и принадлежности |  |  |
|  | Аспиратор-ирригатор. | 1 | наличие |
|  | В комплект входит: - сетевой кабель, бактериальный фильтр - 1 шт. | 1 | наличие |
|  | Наконечник для аспирации\ирригации, диаметр 5 мм | 1 | наличие |
|  | Набор трубок силиконовых для промывания, с двумя прокалывающими иглами для пакетов с промывающей жидкостью, многоразовый (20 циклов автоклавирования) | 1 | наличие |
|  | Набор трубок силиконовых для аспирации, многоразовый (20 циклов автоклавирования). Подключаются к банке отсоса и к наконечнику для аспирации - ирригации | 1 | наличие |
|  | Емкость для аспиратора (2 шт/уп) (банка отсоса), объем 3 л | 1 | наличие |
|  | Держатель банки отсоса (для аспиратора-ирригатора) | 1 | наличие |
|  | Фильтр бактериальный, гидрофобный одноразовый, 1 шт, применяется с аспиратором - ирригатором | 10 | наличие |
|  | Электронный инсуффлятор. | 1 | наличие |
|  | Баллон для CO2 пустой, соединение DIN | 1 | наличие |
|  | Шланг высокого давления для подсоединения к баллону, соединение US/ баллон DIN | 1 | наличие |
|  | Фильтр бактериальный, гидрофобный одноразовый, применяется с инсуффлятором | 1 | наличие |
|  | Стойка эндоскопическая приборная, передвижная, разборная на 4ех антистатических роликах, с 1 ящиком, оснащённым замком (глубина 100 мм) для хранения документов и головки камеры, 1 держателем для камеры, 1 выдвижной полочкой для клавитуры , c каналом для шнуров;5 регулируемых по высоте полок с приспособлением для установки газового баллона. Размеры 1390 мм \ 710 мм \ 700 мм. Расстояние между полками 185 мм. Стойка имеет ручку для легкого перемещения. | 1 | наличие |
|  | 6 евророзеток с центральным включением | 1 | наличие |
|  | Кабели для заземления 1м | 1 | наличие |
|  | Кабель для заземления 3м | 1 | наличие |
|  | Подставка для ирригационного сосуда к стойке | 1 | наличие |
|  | Подставка для сосуда отсоса | 1 | наличие |
| 5 | Сертификат соответствия | наличие |  |
| 6 | Регисрационное удостоверение | наличие |  |