## Лист1
Приложение №2 к запросу котировочных цен
№8 от 15.07.2008г.
Технические требования
№ п/п | Наименование оборудования/ спецификация поставки.Требуемые параметры и условия. | Требование | Предлагаемые параметры и условия
Настольная проявочная машина для обработки рентгеновской пленки
1 | Наименование | Указать
2 | Модель | Указать
3 | Производитель, страна происхождения | Указать
4 | Сертификат Госстандарта РФ | Указать | № от___до____
5 | Регистрационное удостоверение | Указать | № от___до____
6 | Технические характеристики:
7 | Параметры машины:
| Ширина | 65 см | Указать параметры
| Длина | 84 см | Указать параметры
| Высота | 38 см | Указать параметры
| Вес машины без химреактивов | 60 кг | Указать параметры
| Производительность (формат пленки 30 х 40 см) | 60 пленеок | Указать параметры
8 | Работа проявочной машины должна проходить в автономном режиме:
| - без наличия водопровода | Указать
| - без наличия канализации | Указать
9 | Подготовка машины к работе должна проводиться с помощью одной кнопки. | Наличие
10 | Подача химреактивов в проявочную машину должна производиться самотёком без наличия компенсационных и циркулирующих насосов. | Наличие
11 | Подающие резервуары для проявителя, фиксажа и воды должны быть не менее, литров | 5 | Указать параметры
12 | Подающие резервуары для проявителя, фиксажа должны устанавливаться на верхней крышке аппарата для наглядного контроля расхода химреактивов и воды. | Наличие
13 | Ванночки для проявления пленки с проявителем, с фиксажом и водой должны иметь емкость не более, литров | 0.9 | Указать параметры
14 | Поддержание стабильного значения температуры проявителя и фиксажа в ванночках, которая должна быть не менее, 0С | 34 | Указать параметры
15 | Точность регулировки температуры проявителя и фиксажа в диапазоне не более, град | 0.5 | Указать параметры
16 | Время обработки плёнки не более, сек | 125 | Указать параметры
17 | Обновление химреактивов в машине должно быть автоматическим без ручной подкачки растворов. | Наличие
18 | Сушка пленки в машине должна производиться с помощью инфракрасного света. | Наличие
19 | Наличие переключателя для установки режима сушки: | Наличие
20 | - многопозиционный | Наличие
21 | - 6-ти уровневый | Наличие
22 | Максимальная ширина проявляемой пленки не менее см. | 36 | Указать параметры
23 | Выделение тепла при работе машины при 4-ом уровне сушки не более, кДж/сек) | 0.58 | Указать параметры
24 | Наличие нагревательных тенов в рабочих ванночках проявителя и фиксажа. | Наличие
25 | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие
26 | Инструкция на русском языке | Наличие
27 | Наличие сервисного центра на территории Пермской области | Наличие
28 | Обучение персонала - один рабочий день | Указать
29 | Год выпуска не ранее 2007г. | Указать
30 | Гарантийный срок 12 мес.с момента ввода в эксплуатацию | Указать
Главный врач МУЗ "ГП №10" А.Г.Максимова