Приложение № 2

к извещению о проведении запроса котировок

№51 от 16.07.2008г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА ПОСТАВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ВИДЕОГАСТРОСКОПИИ

|  | ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование параметра | Требуемые технические характеристики | Предлагаемые технические характеристики |
| 1. Общие требования |  |  |  |
| 1.1 | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Наличие |  |
| 1.2 | Сертификат соответствия Госстандарта России | Наличие |  |
| 1.3 | Обеспечиваться Санитарно-эпидемиологическим заключением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в РФ | Наличие |  |
| 1.4 | Соответствовать требованиям ГОСТ 19126-79(Р.2) ГОСТ 50444-92(Р.Р.3,4) ГОСТ 23496-89, ГОСТ Р 50267.0-92, ГОСТ Р 50267.2-92, ГОСТ Р 50267.18 94, ГОСТ Р 50267.0.2-95 Стандартов серии ГОСТ Р ИСО 10993; Соответствие государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам: СанПиН 2.1.3.1375-03 «Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию и эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров», СанПиН 2.2.4.1191-03 «Электромагнитные поля в производственных условиях» | Наличие |  |
| 1.5 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие |  |
| 1.6 | Гарантия на оборудование не менее 1-го года и послегарантийным сервисным обслуживанием | Наличие |  |
| 1.7 | Обучение медицинского и технического персонала | Наличие |  |
| 1.8 | Наладка и ввод в эксплуатацию | 3 дня с момента поставки |  |
| 2. Технические характеристики |  |  |  |
| 2.1 | Видеоэндоскоп | 1 Шт. |  |
|  | Диаметр вводимой части (тубуса), не более: | 9,5 мм |  |
|  | Длина вводимой части (тубуса), не менее: | 1 035 мм |  |
|  | Угол обзора: | 0º |  |
|  | Угол поля зрения, не менее: | 140º |  |
|  | Диапазон рабочих расстояний (глубина резкости): | 3—100 мм |  |
|  | Диаметр инструментального канала, не менее: | 2,8 мм |  |
|  | Угол изгиба дистального конца вверх/вниз, не менее: | 210º/90º |  |
|  | Угол изгиба дистального конца вправо/влево, не менее: | 105º/105º |  |
|  | Программируемые кнопки управления на проксимальной части, не менее: | 3 |  |
|  | Диапазон создаваемого давления: | от 20 до 300 мм рт. ст. |  |
|  | Предел допускаемой абсолютной погрешности: | ±3 мм рт. ст. |  |
|  | Совместимость осветительного коннектора с осветителем olympus: | Наличие |  |
|  | Наличие специального разъема (заземления) на эндоскопе для работы с электрохирургическим инструментарием | Наличие |  |
| 2.2 | Видеокомплекс видеогастроскопический |  |  |
|  | Видеосистема: | PAL |  |
|  | Минимальная освещённость: | 1,5 Лк |  |
|  | Горизонтальное разрешение, не менее: | 470 линий |  |
|  | Вертикальное разрешение, не менее: | 420 линий |  |
|  | Соотношение сигнал/шум, не менее: | 48 дБ |  |
|  | Настройка баланса белого: | полуавтоматическая |  |
|  | Настройка электронного затвора: | ручная и автоматическая |  |
|  | Выходы сигналов: | BNC (1 шт.), S-Video (2 шт.), RGB (1 шт.) |  |
|  | Заморозка изображения: | с помощью кнопок на рукоятке эндоскопа или на клавиатуре |  |
|  | Клавиатура: | Наличие |  |
|  | Информация, отображаемая на экране монитора: | Индентификационный номер, Ф.И.О. пациента, пол, возраст, наименование ЛПУ, дата, время, таймер, комментарии |  |
|  | Тип лампы: | Металлогалоидная |  |
|  | Освещённость на расстоянии 25 мм от торца эндоскопа, не менее: | 20 000 Лк |  |
|  | Цветовая температура, не менее: | 5 600 К |  |
|  | Избыточное давление воздуха, создаваемое помпой на выходе присоединительного гнезда: | 0,3 кгс/мс2 |  |
|  | Производительность помпы осветителя (скорость подачи воздуха) на выходе присоединительного гнезда: | 200 мл/мин |  |
|  | Время готовности к работе, не более: | 1,5 мин |  |
|  | Средний срок службы лампы: | 1 500 ч |  |
|  | Видеоголовка с 2-мя программируемыми кнопками управления для работы с фиброэндоскопами: | наличие |  |
|  | Комплектность |  |  |
|  | блок: | 1 шт. |  |
|  | кабель для подключения видеоэндоскопа: | 1 шт. |  |
|  | переходное кольцо на осветитель для подключения фиброэндоскопов OLYMPUS: | 1 шт. |  |
|  | переходное кольцо на осветитель для подключения фиброэндоскопов ЛОМО: | 1 шт. |  |
|  | кабель S-VHS: | 1 шт. |  |
|  | кабель BNC: | 1 шт. |  |
|  | сетевой кабель: | 1 шт. |  |

Главный врач МУЗ «МСЧ №11»                                      С.Н.Гринберг