Техническое задание на компьютерный 
21-канальный электроэнцефалограф 
с дополнительными возможностями исследований

| Параметр |  |  |
| --- | --- | --- |
| Комплекс компьютерный многофункциональный для исследования ЭЭГ, ВП и ЭМГ «Нейрон-Спектр-4/ВП» или аналог |  | Наличие |
| Регистрационное удостоверение РФ |  | Наличие |
| Сертификат соответствия РФ |  | Наличие |
| Сертификат об утверждении типа СИ |  | Наличие |
| Назначение прибора |  | Электроэнцефалографические исследования, исследование вызванных потенциалов, проведение длительного видеомониторинга |
| Тип прибора |  | Компьютерный |
| Количество одновременно регистрируемых монополярных ЭЭГ-отведений |  | 21 |
| Возможность предъявления результатов в произвольно сконструированном монополярном или биполярном монтаже, содержащем до 64 цифровых отведений |  | Наличие |
| Возможность изменения монтажа после регистрации ЭЭГ |  | Наличие |
| Индикация на передней панели качества установки электродов по измерению импеданса |  | Наличие |
| Кнопка запуска режима измерения импеданса на передней панели |  | Наличие |
| Возможность использовать в качестве референтного электрода любой электрод, запись биполярных отведений без установки дополнительных референтных электродов |  | Наличие |
| Построение трендов по параметрам: компоненты спектра, индексы ЭЭГ, амплитудные параметры сигналов, кардиоинтервалы, количество и амплитуда феноменов эпилептиформной активности |  | Наличие |
| Возможность дистанционного наблюдения за процессом регистрации ЭЭГ по сети |  | Наличие |
| Возможность задания различных параметров регистрации для каждого канала |  | Наличие |
| Контроль качества установки заземляющего электрода |  | Наличие |
| Возможность присоединения стандартной электродной шапочки |  | Наличие |
| Возможность работы в неэкранированном помещении |  | Наличие |
| Фотостимулятор на сверхмощных светодиодах |  | Наличие |
| Автоматическое построение карт: распределения по скальпу амплитуды ЭЭГ, максимальной мощности спектра, максимальной амплитуды спектра, средней мощности спектра, средней амплитуды спектра, полной мощности спектра, полной амплитуды спектра, мгновенной мощности спектра, мгновенной амплитуды спектра, асимметрии спектров, количества спайков, количества острых волн, амплитуды спайков, амплитуды острых волн |  | Наличие |
| Неограниченное количество функциональных проб |  | Наличие |
| Возможность автоматического и визуального сравнения результатов функциональных проб |  | Наличие |
| Виды математического анализа: амплитудный, спектральный, периодометрический |  | Наличие |
| Исследование функций мозга в условиях операционных и палат реанимации |  | Наличие |
| Исследование длиннолатентных вызванных потенциалов по многоканальной схеме с топографическим картированием |  | Наличие |
| Исследование коротколатентных вызванных потенциалов по четырём полиграфическим каналам |  | Наличие |
| Проведение электронейромиографических исследований по четырем широкополосным полиграфическим каналам |  | Возможность |
| Система длительного видеомониторинга при регистрации ЭЭГ |  | Наличие |
| Подключение прибора к компьютеру |  | USB |
| Отсутствие необходимости установки дополнительных плат в компьютер |  | Наличие |
| Операционная система |  | Windows XP или Vista |
| Одновременный просмотр на экране нескольких обследований или нескольких проб одного обследования |  | Наличие |
| Встроенный редактор протокола обследования |  | Наличие |
| Автоматическая генерация протокола обследования (основные результаты исследования и словесное описание) с возможностью дальнейшего редактирования |  | Наличие |
| Возможность включения в протокол обследования графиков, рисунков и таблиц |  | Наличие |
| Встроенная поддержка Интернета (телемедицина) |  | Наличие |
| Количество каналов ЭЭГ |  | 21 |
| Количество полиграфических каналов |  | 4 |
| Количество каналов ЭКГ |  | 1 |
| Количество каналов регистрации частоты дыхания |  | 1 |
| Количество каналов постоянного тока |  | 2 |
| Канал SpO2 |  | Возможность (внешний блок) |
| Параметры ЭЭГ-каналов: |  |  |
| Чувствительность |  | 1  1000 мкВ/мм |
| Диапазон измерения напряжения |  | 5  500 мкВ |
| Нижняя граница полосы пропускания |  | 0.05, 0.5, 0.7, 1.5, 2.0, 10 Гц |
| Верхняя граница полосы пропускания |  | 15, 35, 75, 100, 150, 200 Гц |
| Частота квантования |  | до 2000 Гц |
| Разрядность АЦП |  | 16 |
| Ослабление синфазного сигнала |  | не менее 110 дБ |
| Подавление частоты сети режекторным фильтром |  | 40 дБ |
| Уровень внутренних шумов, приведенных ко входу |  | не более 0.3 мкВ |
| Входное сопротивление |  | не менее 200 МОм |
| Параметры полиграфических каналов: |  |  |
| Частота квантования на канал |  | до 40000 Гц |
| Нижняя граница полосы пропускания |  | 0.02 ÷ 3000 Гц |
| Верхняя граница полосы пропускания |  | 10 ÷ 10000 Гц |
| Чувствительность |  | 10  10000 мкВ/мм |
| Диапазон измерения напряжения |  | 0.5  100 мВ |
| Канал SpO2 |  |  |
| Диапазон измерения |  | 0%  100% |
| Каналы постоянного тока |  |  |
| Полоса пропускания |  | 0  300 Гц |
| Диапазон измерения напряжения |  | -3  +3 В |
| Характеристики фотостимулятора: |  |  |
| Максимальная яркость на одну сторону |  | 16000  1600 кд/м2 |
| Длительность стимула |  | 1  60 (2 50)* мс |
| Частота стимуляции |  | 1.0  50 (0.5  50)* Гц |
| Левая / правая / двухсторонняя стимуляция |  | есть |
| Характеристики фоностимулятора |  |  |
| Уровень стимуляции |  | 0  115 дБ |
| Частота стимуляции |  | 1.0  50 (0.5  50)* Гц |
| Частотная стимуляция: |  |  |
| Тон |  | 100  3000 Гц |
| Длительность тоновых импульсов |  | 1  500 мс |
| Импульсная стимуляция: |  |  |
| Длительность импульсов |  | 100  5000 мкс |
| Левая / правая / двухсторонняя стимуляция |  | есть |
| Сжатие/разрежение |  | есть |
| Контралатеральное шумовое маскирование |  | есть |
| Класс защиты |  | II, тип BF |
| Комплект поставки: |  |  |
| блок электроэнцефалографа на стойке |  | Наличие |
| светодиодный фотостимулятор на стойке |  | Наличие |
| комплект электродов и кабелей для регистрации ЭЭГ |  | Наличие, (25 электродов и кабелей) |
| шлем для крепления электродов ЭЭГ |  | 3 шт. |
| аналоговая цветная видеокамера (на штативе) с оптической трансфокацией (зумом) и возможностью дистанционного управления трансфокацией от проводного пульта |  | Наличие |
| 19-канальная электродная система для длительной регистрации ЭЭГ |  | Наличие |
| удлинитель кабеля шапочки ЭЭГ |  | Наличие |
| внешний разветвитель USB-порта |  | Наличие |
| высокочувствительный микрофон пациента |  | Наличие |
| плата видеозахвата |  | Наличие |
| комплект аксессуаров для исследования коротко- и длиннолатентных вызванных потенциалов |  | Наличие |
| слуховой стимулятор (аудиометрические наушники) TDH-39, пр-во США |  | Наличие |
| программное обеспечение для реализации всех указанных в ТЗ методик |  | Наличие |
| инструкция по эксплуатации, методическое руководство |  | Наличие |
| Компьютер не хуже: Core II Duo/ОЗУ 1 Гб/жёский диск 120 Гб/DVD-RW/видеомонитор 19'' |  | Наличие |
| Принтер лазерный НР-1018 или аналог |  | Наличие |
| Компьютерная стойка |  | Наличие |
| Гарантия |  | 2 года |
| Обучение специалиста на базе производителя |  | Наличие |