| Комплект инструментов для операций из минилапаротомного доступа на желчном пузыре и желчевыводящих протоках (Техническое задание) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Характеристики | Параметры и условия | Предлагаемые характеристики и свойства |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Наименование |  |  |
| 2 | Модель | Указать |  |
| 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие, указать |  |
| 5 | Сертификат соответствия | Наличие, указать |  |
| 6 | Техническое описание на русском языке (проспекты) | Наличие |  |
| 7 | Возможность выполнения операций на желчном пузыре и внепеченочных желчных протоках: холецистэктомия, холедохолитотомия, холецистогастроанастомоз, папиллотомия, холедоходуоденостомия, интраоперационная холангиография | Наличие |  |
| 8 | Комплектация: | Указать |  |
| 9 | Ножницы (левые) – изогнутые, имеют бранши изогнутые под углом, кончики рабочей части изогнуты в левую сторону на 10 мм. Лезвия расположены в вертикальной плоскости и имеют закругленную форму рабочих кончиков, длина 225мм. | Наличие, 1 шт. |  |
| 10 | Зажим кровоостанавливающий – с прямыми губками, имеет бранши изогнутые под углом, с разновеликими кольцами обеспечивающими максимальное удобство оперирования, длина 241 мм. | Наличие, 1 шт. |  |
| 11 | Зажим («диссектор» левый) имеет бранши изогнутые под углом, с разновеликими кольцами обеспечивающими максимальное удобство оперирования. Рабочие кончики повернуты в левую сторону, длина 232 мм. | Наличие, 1 шт. |  |
| 12 | Зажим (окончатый) имеет бранши изогнутые под углом, с разновеликими кольцами обеспечивающими максимальное удобство оперирования, длин 246 мм. | Наличие, 1 шт. |  |
| 13 | Пинцет (левый) шарнирный - изогнутый зубчатый, имеет бранши изогнутые под углом, с разновеликими кольцами обеспечивающими максимальное удобство оперирования. Рабочие кончики повернуты в левую сторону и изогнуты на 18 мм, длина 246 мм. | Наличие, 1 шт. |  |
| 14 | Пинцет (дилататор) шарнирный изогнутый, имеет бранши изогнутые под углом, с разновеликими кольцами обеспечивающими максимальное удобство оперирования. Рабочие кончики повернуты в правую сторону и изогнуты на 18 мм, губки не имеют насечки, длина 220 мм. | Наличие, 1 шт. |  |
| 15 | Обойма (кольцо ранорасширителя плоское) внутренний диаметр 170 мм, внешний диаметр 200 мм, для малых разрезов, имеет 16 пазов для установки ретракторов | Наличие, 1 шт. |  |
| 16 | Лопатка – ретрактор № 1 в сборе с кронштейном имеет 3 степени свободы перемещений, разъемная, управление - винтом М5 повышенной прочности, предназначена для работы в малых разрезах. Адаптирована к креплению световододержателя. Размер 74х22 мм. | Наличие, 2 шт. |  |
| 17 | Лопатка – ретрактор № 2 в сборе с кронштейном имеет 3 степени свободы перемещений, разъемная, управление - винтом М5 повышенной прочности, предназначена для работы в малых разрезах. Адаптирована к креплению световододержателя. Размер 78х22,3 мм. | Наличие, 2 шт. |  |
| 18 | Лопатка – ретрактор № 3 в сборе с кронштейном имеет 3 степени свободы перемещений, разъемная, управление - винтом М5 повышенной прочности, предназначена для работы в малых разрезах. Адаптирована к креплению световододержателя. Размер 82,5х22,6 мм. | Наличие, 1шт. |  |
| 19 | Лопатка – ретрактор № 4 в сборе с кронштейном имеет 3 степени свободы перемещений, разъемная, управление - винтом М5 повышенной прочности, предназначена для работы в малых разрезах. Адаптирована к креплению световододержателя. Размер 88,5х23,1 мм. | Наличие, 1 шт. |  |
| 20 | Лопатка – ретрактор № 5 в сборе с кронштейном имеет 3 степени свободы перемещений, разъемная, управление - винтом М5 повышенной прочности, предназначена для работы в малых разрезах. Адаптирована к креплению световододержателя. Размер 95,5х23,6 мм. | Наличие, 1 шт. |  |
| 21 | Лопатка – ретрактор № 6 в сборе с кронштейном имеет 3 степени свободы перемещений, разъемная, управление - винтом М5 повышенной прочности, предназначена для работы в малых разрезах. Адаптирована к креплению световододержателя. Размер 103х24,2 мм. | Наличие, 1 шт. |  |
| 22 | Лопатка - ретрактор № 7 в сборе с кронштейном имеет 3 степени свободы перемещений, разъемная, управление - винтом М5 повышенной прочности, предназначена для работы в малых разрезах. Адаптирована к креплению световододержателя. Размер 112х24,8 мм. | Наличие, 1 шт. |  |
| 23 | Лопатка - ретрактор № 8 в сборе с кронштейном имеет 3 степени свободы перемещений, разъемная, управление - винтом М5 повышенной прочности, предназначена для работы в малых разрезах. Адаптирована к креплению световододержателя. Размер 122х25,6 мм. | Наличие, 1 шт. |  |
| 24 | Лопатка – ретрактор № 9 в сборе с кронштейном имеет 3 степени свободы перемещений, разъемная, управление - винтом М5 повышенной прочности, предназначена для работы в малых разрезах. Адаптирована к креплению световододержателя. Размер 133х26,4 мм. | Наличие, 1 шт. |  |
| 25 | Лопатка № 10 в сборе с кронштейном имеет 3 степени свободы перемещений, разъемная, управление - винтом М5 повышенной прочности, предназначена для работы в малых разрезах. Адаптирована к креплению световододержателя. Размер 145х27,2 мм. | Наличие, 1 шт. |  |
| 26 | Кронштейн (держатель для лопатки), имеет два ребра жесткости, предназначен для фиксации лопатки в различных положениях. Адаптирован к различным обоймам-кольцам ранорасширителей, длина 115 мм. | Наличие, 5 шт. |  |
| 27 | Световододержатель, выполнен в виде скобы и сердечника миндалевидной формы, разрезанного вдоль, предназначен для четкой фиксации световода и последующего крепления его на лопатки любого типоразмера. Размер 34х9х21мм. | Наличие, 1 шт. |  |
| 28 | Световод типа «Моноблок» специально изогнутой формы, в металлическом корпусе, светопропускающая способность не менее 80%. Длина 100мм, диаметр 8 мм | Наличие, 1шт. |  |
| 29 | Ключ торцовый – имеет с одной стороны шестигранник и предназначен для затягивания винтов М5, с другой стороны круг для управления положением лопатки. Ключ имеет Г-образную форму, соотношение плеч выбрано таким, чтобы не повредить винт при затяжке. Длина 80мм, диаметр 6 мм | Наличие, 2 шт. |  |
| 30 | Вилка предназначена для завязывания узлов, имеет плоскую ручку. Ширина 4 мм, длина 260мм. | Наличие, 1 шт. |  |
| 31 | Игла лигатурная (левая) сгибаемая, предназначена для проведения нити под любым углом, имеет плоскую ручку. Ширина 4 мм, длина 250мм. | Наличие, 1 шт. |  |
| 32 | Иглодержатель изогнутый, имеет рукоятку пологой кривизны, без угловых изгибов, обеспечивающую максимальную глубину оперирования, рабочие кончики изогнуты. Имеет криволинейный изгиб рабочих губок. Высота 95 мм, длина 250 мм. | Наличие, 1шт. |  |
| 33 | Канюля - сгибаемая, предназначена для введения контраста и контроля проходимости протоков и отверстий, для введения контрастных растворов и калибровки, имеет плоскую ручку. Длина 275 мм, диаметр 1,5 мм | Наличие, 2 шт. |  |
| 34 | Адаптер к световодному разъему «STORZ» | Наличие, 1шт. |  |
| 35 | Адаптер к световодному разъему «WOLF» | Наличие, 1шт. |  |
| 36 | Адаптер к световодному разъему ‘Olympus’ | Наличие, 1шт. |  |
| 37 | Штуцер (переходник для канюли) предназначен для соединения канюли со шприцем | Наличие, 2шт. |  |
| 38 | Шарик предназначен для контроля проходимости протоков и отверстий, диаметр 7,1 мм. | Наличие, 1шт. |  |
| 39 | Крючок электрохирургический (отсос) предназначен для дымоудаления и коагуляции. Ширина 20мм., длина 270 мм, диаметр 5 мм. | Наличие, 1шт. |  |
| 40 | Год выпуска не ранее 2008 г. | Указать |  |
| 41 | Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию | Указать |  |