## прил 3 предм прил
Приложение 3
"Предметное предложение" - характеристики и свойства предлагаемого медицинского оборудования и предоставление вспомогательных услуг
Наименование участника размещения заказа:_________________________________
Лот №1 Холодильник медицинский вертикальный MBR-304-GR или эквивалент
№ п/п | Наименование оборудования/ спецификация поставки. Требуемые параметры и условия. | Требование | Предлагаемые параметры и условия
1 | 2 | 3 | 4
1 | Наименование | Холодильник медицинский вертикальный
2 | Модель | MBR-304-GR или эквивалент
3 | Производитель, страна происхождения | Указать
4 | Регистрационное удостоверение | Наличие | №, дата и срок действия
5 | Сертификат соответствия | Наличие | №, дата и срок действия
6 | Руководство по эксплуатации на русском языке | Наличие
7
8 | Тип | Вертикальный
9 | Внешние размеры (ширина х глубина х высота) | 600 х 680 х 1835 мм
10 | Внутренние размеры (ширина х глубина х высота) | 520 х 490 х 1150 мм
11 | Полезный объем | 302л
12 | Количество хранящихся контейнеров с кровью по 450 мл | 120
13 | Внешняя отделка | Гальванизированная сталь с акриловым покрытием
14 | Внутренняя отделка | Гальванизированная сталь с акриловым покрытием
15 | Освещение | Флуоресцентная лампа, 15 ватт
16 | Замок | Один цилиндрический
17 | Внешняя дверь | 1 дверь из гальванизированной стали с акриловым покрытием и обзорным окном из двухслойного стекла
18 | Внутренняя дверь | Не менее 2 из прозрачного акрила
19 | Изоляция | Вспененный жесткий полиуретан
20 | Полки | Выдвижные ящики из нержавеющей стали, не менее 5 шт.
21 | Компрессор | Герметичный роторный тип, 175Вт
22 | Система охлаждения | Принудительная циркуляция воздуха
23 | Хладагент | Смешанный газ, не содержащий хлор-фтор-углеродистых соединений (R134a)
24 | Источник питания | Стандартное напряжение, переменный ток, одна фаза
25 | Режим охлаждения | +4° в центре холодильника при температуре окружающей среды +35°С
26
27 | Контроль температуры | Микропроцессор
28 | Точность контроля температуры | +/- 1С
29 | Количество температурных датчиков | 2шт
30 | Независимый датчик в контрольных бутылочках | Соответствует
31 | Температурный дисплей | Электронный, с диапазоном температур от -9,9°С до + 50°С
32 | Система сигнализации | Визуальная и звуковая при отключении питания, повышении температуры, при не закрытой двери
33 | Автономное питание и контакты дистанционного сигнала для системы сигнализации | Соответствует
34 | Система размораживания | Полностью автоматическое
35 | Графический регистратор температуры | Имеется в штатной комплектации
36 | Система компьютерного мониторинга | Дополнительная опция
37 | Регистрируемый диапазон температур | От -10°С до +40°С с подачей бумаги по замкнутому кругу
| Вес | 140 кг
Должность: __________________ ______________________
| подпись м.п. |  | Ф.И.О
"Предметное предложение" - характеристики и свойства предлагаемого медицинского оборудования и предоставление вспомогательных услуг
Наименование участника размещения заказа:_________________________________
Лот № 2 Центрифуга рефрижераторная СР6-04 «БФА» или эквивалент
№ | Характеристики | Параметры и условия | Предлагаемые характеристики и свойства
1 | 2 | 3 | 4
1 | Наименование | Центрифуга рефрижераторная
2 | Модель | СР6-04 «БФА» или эквивалент
3 | Производитель, страна происхождения | Указать
4 | Регистрационное удостоверение | Наличие | №, дата и срок действия
5 | Сертификат соответствия | Наличие | №, дата и срок действия
6 | Руководство по эксплуатации на русском языке | Наличие
7 | Диапазон задания частоты вращения ротора, мин-1 | от 500 до 3 500
8 | Максимальный объем разделяемого вещества, мл | 11000
9 | Диапазон индикации температуры в камере центрифуги, С° | От -10 до 40
10 | Дискретность задания температурой в градусах | 5
11 | Дискретность задания частоты оборотов мин-1 | 100
12 | Максимальное ОЦУ | 3 767.0
13 | Электропитание, V, Гц | 380.5
14 | Максимально потребляемая мощность, кВ, А | не более 5
15 | Габаритные размеры, мм (дл.* шир.* выс.) | 930х790х1025
16 | Масса, кг | 350
Должность: __________________ ______________________
| подпись м.п. |  | Ф.И.О
"Предметное предложение" - характеристики и свойства предлагаемого медицинского оборудования и предоставление вспомогательных услуг
Наименование участника размещения заказа:_________________________________
Лот №3 Транспортная реанимационная система LIFE-BASE II с аппаратом ИВЛ Medumat Standart и модулем COMBI или эквивалент
№ п/п | Наименование оборудования/ спецификация поставки. Требуемые параметры и условия. | Требование | Предлагаемые параметры и условия
1 | 2 | 3 | 4
1 | Наименование | Транспортная реанимационная система
2 | Модель | LIFE-BASE II с аппаратом ИВЛ Medumat Standart и модулем COMBI или эквивалент
3 | Производитель, страна происхождения
4 | Регистрационное удостоверение | Наличие | №, дата и срок действия
5 | Сертификат соответствия | Наличие | №, дата и срок действия
6 | Руководство по эксплуатации на русском языке | Наличие
7 | Автоматическая модульная реанимационная система
8 | Переносная платформа с креплениями для приборов | Наличие
9 | Размеры, мм (ширина х высота х глубина) | 485 х 445 х 145
10 | Вес max | 13 кг.
11 | Аппарат ИВЛ MEDUMAT Standart: | Наличие
12 | Вентиляция у детей (от 10кг.масса тела) | Наличие
13 | Вентиляция у взрослых | Наличие
14 | Встроенная батарея | Наличие
15 | Проведение ИВЛ с чистым кислородом | Наличие
16 | Проведение ИВЛ смесью кислород/воздух | Наличие
17 | Средний срок работы батареи | 5 лет
18 | Режим вентиляции | IPPV
19 | Тип | Электронный, микропроцессорный
20 | Привод | Пневматический
21 | Ручная регулировка минутного объема | Наличие
22 | Ручная регулировка частоты дыхания | Наличие
23 | Параметры вентиляции:
24 | Рабочие давление | 2,7-6 бар
25 | Необходимый объем газа | >80 л/мин
26 | Частота дыхания | 10-30 дыханий/мин
27 | Минутный объем | 3-20 л/мин
28 | Максимальное давление вдоха | 20-45 мбар
29 | Соотношение времени вдоха/выдоха | 0:01
30 | Минимальная концентрация кислорода при использовании воздушного миксера, не менее | 55%
31 | Тревоги:
32 | Оптические | Наличие
33 | Звуковые | Наличие
34 | Рассоединение элементов дыхательного контура | Наличие
35 | Стеноз | Наличие
36 | Разряд аккумулятора | Наличие
37 | Падение давления питания | Ниже, чем 2,7 бар
38 | Время отключения акустической тревоги при неустраненной причине | Не более 30 сек
39 | Возможность отключение оптической тревоги при неустраненной причине | Только после устранения причины возникновения тревоги
40 | Возможность отключения звуковой тревоги | Наличие
41 | Модуль Combi:
42 | Возможность проведения ингаляции кислородом | Наличие
43 | Плавная регулировка потока подачи кислорода при ингаляции | Наличие
44 | Рабочее давление | 2,7-6 бар
45 | Необходимый объем газа | >80 л/мин
46 | Скорость потока при ингаляции | 0-15 л/мин, любое значение
47 | Вакуум при подаче давления 4,5 бар | Постоянный – 0,5 бар
48 | Комплектация:
49 | Кислородный баллон 2 л. | Наличие
50 | Редуктор с манометром | Наличие
51 | Клапан и контур пациента | Наличие
52 | Маска резиновая с надувным ободом, автоклавируемые до 134 град | Наличие
53 | Маска ингаляционная | Наличие
54 | Сумка для принадлежностей | Наличие
55 | Контрольный пакет для функциональной проверки | Наличие
56 | Модуль фиксации на стену с возможностью «съема одной руки» | Наличие
Должность: __________________ ______________________
| подпись м.п. |  | Ф.И.О
"Предметное предложение" - характеристики и свойства предлагаемого медицинского оборудования и предоставление вспомогательных услуг
Наименование участника размещения заказа:_________________________________
Лот №4 Аппарат ИВЛ NRB 760 среднего класса взрослый/детский с возможностью функциональной диагностики состояния бронхиального дерева или эквивалент
№ п/п | Наименование оборудования/ спецификация поставки. Требуемые параметры и условия. | Требование | Предлагаемые параметры и условия
1 | 2 | 3 | 4
1 | Наименование | Аппарат ИВЛ среднего класса взрослый/детский с возможностью функциональной диагностики состояния бронхиального дерева
2 | Модель | NRB 760 или эквивалент
3 | Производитель, страна происхождения
4 | Регистрационное удостоверение | Наличие | №, дата и срок действия
5 | Сертификат соответствия | Наличие | №, дата и срок действия
6 | Руководство по эксплуатации на русском языке | Наличие
7 | Стационарный аппарат искусственной вентиляции легких для длительной респираторной поддержки в условиях специализированного отделения для взрослых и детей | Наличие
8 | Область применения
9 | Отделения реанимации и интенсивной терапии | Наличие
10 | Основной блок
11 | Привод, электрический, бескомпрессорный | Наличие
12 | Бесконтактный антифрикционный поршень | Наличие
13 | Электропитание: Сеть 220 VAC , 50 Hz | Наличие
14 | Работа на внутреннем аккумуляторе не менее 2 часов | Наличие
15 | Датчики потока: встроенные, не требующие плановой замены | Наличие
16 | Фильтры вдоха, выдоха: многоразовые, многоразовые, автоклавируемые (100 циклов или год работы) | Наличие
17 | Контуры: Работы и проведение тестов с контурами любых производителей (автоматический учет комплайнса контура при коротком внутреннем тесте) | Наличие
18 | Активный увлажнитель, проходного типа, с мониторингом температуры | Опция
19 | Режимы искусственной вентиляции легких
20 | Вентиляция с контролем по объему, доступная в режимах А/С или SIMV | Наличие
21 | Вентиляция с контролем по давлению, доступная в режимах А/С или SIMV | Наличие
22 | Вентиляция поддержки давлением доступная в режимах спонтанного дыхания или SIMV | Наличие
23 | Режимы безопасности ВЕНТИЛЯЦИЯ АПНОЭ | Наличие
24 | Режим безовпасности ВЕНТИЛЯЦИЯ ОККЛЮЗИИ | Наличие
25 | Настройки принудительной вентиляции легких
26 | Частота дыхания: 3-70 д/мин | Наличие
27 | Дыхательный объем: 40-2000 мл | Наличие
28 | Пиковое значение потока: 3-150 л/мин. При А/С SIMV, 300 л/мин при спонтанном дыхании | Наличие
29 | Плато: 0.0-2.0 сек | Наличие
30 | Настройки принудительной вентиляции легких с контролем давления
31 | Частота Дыхания: 3-70 д/мин | Наличие
32 | Инспираторное давление: 5-80 см Н2О | Наличие
33 | Время вдоха: 0,2 – 8,0 сек | Наличие
34 | Соотношение I:Е (вдох: выдох) не менее 1:99– 4:1 | Наличие
35 | Фактор времени роста: 5-100 | Наличие
36 | Настройки вентиляции PSV
37 | Поддержка давлением: 0-70 см Н2О | Наличие
38 | Общие настройки
39 | РЕЕР/СРАР: от 0 до 35 см Н2О | Наличие
40 | Триггер: по потоку | Наличие
41 | Чувствительность триггера: 1-20 л/мин, регуляция по 0,5 л/мин | Наличие
42 | Встроенный кислородный смеситель, подача 21-100% FiО2 с шагом 1% | Наличие
43 | Дополнительные возможности
44 | 100% О2: Поставляет пациенту 100 % О2 в течение 2-х минут, затем возвращается в текущую установку % О2 | Наличие
45 | Ручной вдох: Поставляет одно принудительное дыхание | Наличие
46 | Инспираторная пауза: Измеряет статический комплайнс и сопротивление контура/ДП | Наличие
47 | Экспираторная пауза: Измеряет Ауто-РЕЕР и Общее РЕЕР | Наличие
48 | Тревоги
49 | Световая и звуковая индикация тревог, приоритеты тревог | Наличие
50 | Тревоги клинические: нарушение герметичности контура, Апноэ, Низкая концентрация О2, Окклюзия/Частичная окклюзия | Наличие
51 | Тревоги технические: потеря сетевого напряжения; окклюзия/отсутствие входного фильтра и фильтра и фильтра вентилятора; тревоги высокой/низкой температур входного воздуха, фильтра выдоха, аккумулятора, внутри вентилятора; разрядка/отказ батарей; отказ датчика О2 | Наличие
52 | Пределы установок тревог
53 | Высокая частота дыхания: 3-100 в мин | Наличие
54 | Низкое давление на вдохе: 3-60 см Н2О | Наличие
55 | Высокое давление: 10-90 см Н2О | Наличие
56 | Низкий минутный объем: 0-50 л/мин | Наличие
57 | Высокий дыхательный объем: 20-6000 мл | Наличие
58 | Низкий дыхательный объем: 0-2000 мл | Наличие
59 | Панель управления
60 | На русском языке, с защитной текущих настроек | Наличие
61 | Меню и программное обеспечение на русском языке | Наличие
62 | Сервисное меню на русском языке | Наличие
63 | Дисплей: жидкокристаллический, 4 строки сообщений, 20 символов в строке | Наличие
64 | Индикация: цифровая и аналоговая инспираторного давления | Наличие
65 | Мониторируемые параметры
66 | Пиковое давление, среднее давление, частота дыхания, соотношение вдоха и выдоха, объем выдоха | Наличие
67 | Самодиагностика неполадок: входной, короткий и полный тесты; на русском языке | Наличие
68 | Мониторинг кислорода: встроенный кислородный датчик гальванического типа со сроком службы не менее 2 лет | Наличие
69 | Дополнительные принадлежности
70 | Небулайзер: ультразвуковой распылитель лекарственных средств | Наличие
71 | Коммуникационная панель для аппаратов ИВЛ NPB-740/760 (неинсталлированная) | Наличие
72 | Емкость для препарата к распылителю EasyNeb (10 шт. в кор.) | Наличие (2 кор.)
73 | Комплект поставки респиратора
74 | Аппарат ИВЛ в комплекте | Наличие
75 | Подставка-держатель | Наличие
76 | Держатель контура | Наличие
77 | Взрослый контур пациента многоразовый | Наличие (не менее 3 штук на аппарат ивл)
78 | Бактериальный фильтр вдоха многоразовый | Наличие (не менее 3 штук на аппарат ивл)
79 | Бактериальный фильтр выдоха многоразовый | Наличие (не менее 3 штук на аппарат ивл)
60 | Входной фильтр воздушный | Наличие (не менее 2 упаковок)
61 | Фильтр вентилятора | Наличие (не менее 2 упаковок)
Должность: __________________ ______________________
| подпись м.п. |  | Ф.И.О
"Предметное предложение" - характеристики и свойства предлагаемого медицинского оборудования и предоставление вспомогательных услуг
Наименование участника размещения заказа:_________________________________
Лот №5 Электроотсос медицинский универсальный Vacuson 60 или эквивалент
№ п/п | Наименование оборудования/ спецификация поставки. Требуемые параметры и условия. | Требование | Предлагаемые параметры и условия
1 | 2 | 3 | 4
1 | Наименование | Электроотсос медицинский универсальный
2 | Модель | Vacuson 60 или эквивалент
3 | Производитель, страна происхождения | Указать
4 | Регистрационное удостоверение | Наличие | №, дата и срок действия
5 | Сертификат соответствия | Наличие | №, дата и срок действия
6 | Руководство по эксплуатации на русском языке | Наличие
7 | Создаваемый вакуум, не менее -0.9 бар | Наличие
8 | Скорость потока воздуха ,не менее, л/мин | 60
9 | Регулировка вакуума специальной ручкой, расположенной на лицевой панели прибора | Наличие
10 | Пределы регулирования вакуума,не менее, от -1Bar до 0 Bar | Наличие
11 | Система электрозащиты и подключение периферии
12 | На задней стенке прибора расположены слева 2 предохранителя T 2A и штекер для подсоединения сетевого кабеля. | Наличие
13 | Справа – штекер для подсоединения ножного регулятора (закрыт защитной заглушкой) и выпускной фильтр | Наличие
14 | Кнопка включения прибора оборудованна световым индикатором | Наличие
15 | Держатели емкостей на корпусе помпы | Наличие
16 | Полисульфоновые, небьющиеся, автоклавируюмые емкости, не менее, шт. | 2
17 | Объем емкостей ,не менее, л. | 5
18 | Система защиты от перелива | Наличие
19 | Воздушный фильтр | Наличие
20 | Бактериальный фильтр, превращающий жидкость в не текучий гель, не менее, шт. | 10
21 | Ножная педаль вкл.\выкл. | Наличие
22 | Силиконовые отсасывающие трубки, автоклавируемые при 134С | Наличие
23 | внутренний диаметр, не менее 8мм | Наличие
24 | внешний диаметр, не более14мм | Наличие
25 | Низкий уровень шума | Наличие
26 | Мощность, не более 300Вт | Наличие
27 | Габаритные размеры, не более, мм | 290х360х280
28 | Вес прибора, не более 14 кг. | Наличие
29 | Наконечник отсоса - зонд, 22 см, с внутренней вывинчивающейся трубкой | Наличие
30 | Наконечник отсоса - зонд, 28см, диам. , с 4 отверстиями диам. 2 мм | Наличие
31 | Наконечник отсоса - зонд, 24 см, центральным отверстием Ø 2мм, с боковыми прорезями | Наличие
32 | Мобильная стойка с антистатическими роликами и отверстиями для крепления блока отсоса и бутылей для сбора жидкости | Наличие
33 | Специальный держатель для наконечников крепится к мобильной стойке | Наличие
34 | Прибор класс | AP
35 | Применение тип | BF
Должность: __________________ ______________________
| подпись м.п. |  | Ф.И.О
"Предметное предложение" - характеристики и свойства предлагаемого медицинского оборудования и предоставление вспомогательных услуг
Наименование участника размещения заказа:_________________________________
Лот №6 Электроотсос медицинский универсальный Vacuson 40 или эквивалент
№ п/п | Наименование оборудования/ спецификация поставки. Требуемые параметры и условия. | Требование | Предлагаемые параметры и условия
1 | 2 | 3 | 4
1 | Наименование | Электроотсос медицинский универсальный
2 | Модель | Vacuson 40 или эквивалент
3 | Производитель, страна происхождения | Указать
4 | Регистрационное удостоверение | Наличие | №, дата и срок действия
5 | Сертификат соответствия | Наличие | №, дата и срок действия
6 | Руководство по эксплуатации на русском языке | Наличие
7 | Создаваемый вакуум, не менее -0.9 бар | Наличие
8 | Скорость потока воздуха ,не менее 40л/мин | Наличие
9 | Регулировка вакуума специальной ручкой, расположенной на лицевой панели прибора | Наличие
10 | Система электрозащиты и подключение периферии: | Наличие
11 | На задней стене прибора расположены слева 2 предохранителя T 2A и штекер для подсоединения сетевого кабеля. | Наличие
12 | Справа – штекер для подсоединения ножного регулятора ( закрыт защитной заглушкой) и выпускной фильтр | Наличие
13 | Кнопка включения прибора оборудована световым индикатором | Наличие
14 | Держатели емкостей на корпусе помпы | Наличие
15 | Емкости двухлитровые,полисульфоновые, небьющиеся, автоклавируюмые, 2 штуки | Наличие
16 | Система защиты от перелива | Наличие
17 | Воздушный фильтр | Наличие
18 | Бактериальный фильтр, превращающий жидкость в не текучий гель,не менее 10шт. | Наличие
19 | Ножная педаль вкл.\выкл. | Наличие
20 | Силиконовые отсасывающие трубки, автоклавируемые при 134С | Наличие
21 | Внутренний диаметр, не менее 8мм | Наличие
22 | Внешний диаметр, не более14мм | Наличие
23 | Мощность, не более 185Вт | Наличие
24 | Габаритные размеры (без аксессуаров): | Наличие
25 | Длина, не более 290мм | Наличие
26 | Ширина, не более 360мм | Наличие
27 | Высота, не более 280мм | Наличие
28 | Вес прибора, не более 9кг | Наличие
29 | Наконечник отсоса- зонд, 22 см, с внутренней вывинчивающейся трубкой | Наличие
30 | Наконечник отсоса, 28см, с 4 отверстиями Ø 2 мм | Наличие
31 | Наконечник отсоса, 24 см, центральным отверстием Ø 2мм, с боковыми прорезями | Наличие
32 | Мобильная стойка с антистатическими роликами и отверстиями для крепления блока отсоса и бутылей для сбора жидкости | Наличие
Должность: __________________ ______________________
| подпись м.п. |  | Ф.И.О
"Предметное предложение" - характеристики и свойства предлагаемого медицинского оборудования и предоставление вспомогательных услуг
Наименование участника размещения заказа:_________________________________
Лот №7 Стерилизатор озоновый "Орион" или эквивалент
№ п/п | Наименование оборудования/ спецификация поставки. Требуемые параметры и условия. | Требование | Предлагаемые параметры и условия
1 | 2 | 3 | 4
1 | Наименование | Стерилизатор озоновый
2 | Модель | "Орион" или эквивалент
3 | Производитель, страна происхождения | Указать
4 | Регистрационное удостоверение | Наличие | №, дата и срок действия
5 | Сертификат соответствия | Наличие | №, дата и срок действия
6 | Сопровождение аппаратуры «Методическими рекомендациями по работе с аппаратурой» | Наличие
7 | Основные требования | В соответствии с ТУ 9451-001-52447360-2005 и паспортом ИРПЦ 942713.001ПС
8 | Технические характеристики | Концентрация О3 на выходе не менее 250мг. О3/м3, производительность не менее 6 г/час, 220В, 70Ватт, размер: 25*20*12 см, вес 3,5кг
Должность: __________________ ______________________
| подпись м.п. |  | Ф.И.О
"Предметное предложение" - характеристики и свойства предлагаемого медицинского оборудования и предоставление вспомогательных услуг
Наименование участника размещения заказа:_________________________________
Лот №8 Стерилизационная камера объемом 40л цилиндрическая
№ п/п | Наименование оборудования/ спецификация поставки. Требуемые параметры и условия. | Требование | Предлагаемые параметры и условия
1 | 2 | 3 | 4
1 | Наименование | Стерилизационная камера объемом 40л цилиндрическая
2 | Модель | Указать
3 | Производитель, страна происхождения | Указать
4 | Регистрационное удостоверение | Наличие | №, дата и срок действия
5 | Сертификат соответствия | Наличие | №, дата и срок действия
6 | Сопровождение аппаратуры «Методическими рекомендациями по работе с аппаратурой» | Наличие
7 | Камера объемом 40л, цилиндрическая, с одной полкой | оргстекло
8 | Вес | 32кг
9 | Габаритные размеры | (450*600*900)мм
Должность: __________________ ______________________
| подпись м.п. |  | Ф.И.О
"Предметное предложение" - характеристики и свойства предлагаемого медицинского оборудования и предоставление вспомогательных услуг
Наименование участника размещения заказа:_________________________________
Лот №9
№ п/п | Наименование оборудования/ спецификация поставки. Требуемые параметры и условия. | Требование | Предлагаемые параметры и условия
1 | Микротом-криостат | Наличие
2 | Наименование | Микротом-криостат
3 | Модель | Leica CM 1510S или эквивалент
4 | Производитель, страна происхождения | Указать
5 | Регистрационное удостоверение | Наличие | №, дата и срок действия
6 | Сертификат соответствия | Наличие | №, дата и срок действия
7 | Диапазон толщины срезов, мкм, не уже. | от 1 до 60
8 | Шаг установки толщины срезов в диапазоне толщины резки 1-10 мкм, мкм, не более | 1
9 | Шаг установки в диапазоне толщины резки 10-20 мкм, мкм, не более | 2
10 | Шаг установки в диапазоне толщины резки 20-60 мкм, мкм, не более | 5
11 | Ориентация образца, градусов, не менее | 8
12 | Минимальная температура охлаждения камеры, град С., не более | -45
13 | Одновременно замораживаемых образцов, шт, не менее | 10
14 | Механизм быстрой смены и юстировки образца. | Наличие
15 | Напольная эргономичная конструкция. | Наличие
16 | Съемная стеклянная крышка криокамеры. | Наличие
17 | Блок микротома легко вынимается из криокамеры для очистки и дезинфекции. | Наличие
18 | Все детали криостата изготавлины из высококачественной нержавеющей стали. | Наличие
19 | Дезинфекция камеры и микротома ультрафиолетовой лампой | Наличие
20 | Функция програмирования цикла разморозки криокамеры на любое время суток | Наличие
21 | Держатель многоразового ножа | Наличие
22 | Держатель сменных одноразовых лезвий. | Наличие
23 | Механизм быстрой смены ножа | Наличие
24 | Механизм настройки угла поворота и наклона ножа | Наличие
25 | Комплект поставки: 4 круглых столика образца 25мм, 4 круглых столика образца 30мм, 1 диcпенсер со сменными лезвиями тип 819 низкий профиль, 50шт в каждом, масло для криостата 1 бут. 50мл, компаунд для примораживания образцов 1 бут. 125мл, поддоны для отходов и прочие принадлежности. | Наличие
26 | Гарантийный период -не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию. | Наличие
27 | Микротом криостат того же производителя, что и станция заливки парафином. | Наличие
28 | Постгарантийное обслуживание | Наличие
29 | Год выпуска не ранее 2008 | Наличие
30 | Количество, шт. | 1
31 | Ротационный микротом | Наличие
32 | Наименование | Ротационный микротом
33 | Модель | Leica RM 2125 или эквивалент
34 | Производитель, страна происхождения | Указать
35 | Регистрационное удостоверение | Наличие | №, дата и срок действия
36 | Сертификат соответствия | Наличие | №, дата и срок действия
37 | Шаг установки в диапазоне толщины резки 2-10 мкм, мкм, не более | 1
38 | Шаг установки в диапазоне толщины резки 10-20 мкм, мкм, не более | 2
39 | Шаг установки в диапазоне толщины резки 20-60 мкм, мкм, не более | 5
40 | Ход горизонтальной подачи образца, мм, не менее | 30
41 | Ход вертикальной подачи образца, мм, не менее | 60
42 | Ориентация образца, градусов, не менее | 8
43 | Ретракция образца (отвод образца от ножа при обратном ходе), мкм, не менее | 200
44 | Шаг тримминга (выравнивания):10 и 30 мкм | Наличие
45 | Система быстрой остановки маховика в любом его положении для безопасной работы | Наличие
46 | Защитный кожух на держателе ножа | Наличие
47 | Колесо на передней панели для установки толщины среза | Наличие
48 | Держатель одноразовых лезвий | Наличие
49 | Одноразовые лезвия, 100 шт | Наличие
50 | Стандартный держатель образца 40х40 мм | Наличие
51 | Поддон для отходов резки | Наличие
52 | Размеры (ширина х глубина х высота), мм, не более | 480х530х300
53 | Вес, кг, не более | 34
54 | Гарантийный период -не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию. | Наличие
55 | Ротационный микротом того же производителя, что и станция заливки парафином | Наличие
56 | Постгарантийное обслуживание | Наличие
57 | Год выпуска не ранее 2008 | Наличие
58 | Количество, шт. | 2
59 | Станция для заливки парафином | Наличие
60 | Наименование | Станция для заливки парафином
61 | Модель | Leica EG 1160 ГИСТОЭМБЕНДЕР или эквивалент
62 | Производитель, страна происхождения | Указать
63 | Регистрационное удостоверение | Наличие | №, дата и срок действия
64 | Сертификат соответствия | Наличие | №, дата и срок действия
65 | Емкость резервуар для парафина, литров, в диапазоне | 2,9-3,1
66 | Регулировка скорости потока парафина | Наличие
67 | Ступеней регулировки скорости потока парафина, не менее | 10
68 | Регулировка температуры функциональных блоков системы с защитой от перегрева | Наличие
69 | Шаг регулировки температуры функциональных блоков, °C, не более | 1
70 | Регулировка температуры резервуара для парафина, °C, в диапазоне, не уже | 45 - 70
71 | Регулировка температуры прессованного лотка, °C, в диапазоне, не уже | 35 - 60
72 | Регулировка температуры ванны для кассет, °C, в диапазоне, не уже | 45 - 70
73 | Регулировка температуры рабочей области, °C, в диапазоне, не уже | 45 - 70
74 | Регулировка температуры дозатора парафина и насоса, °C, в диапазоне, не уже | 45 - 70
75 | Температура охлаждающей плиты, °C | -5
76 | Температура держателя щипцов, °C | 70
77 | Управление соплом выхода парафина как вручную, так и с помощью ножной педали. | Наличие
78 | Подогреваемая ёмкость для ванночек и кассет на 100 кассет | Наличие
79 | Выходной патрубок дозатора парафина снабжен источником неслепящего света | Наличие
80 | Программмирование автоматического включения аппарата на любой день | Наличие
81 | Подогреваемый лоток для инструмента | Наличие
82 | Лоток для депарафинизации образца | Наличие
83 | Объем стока парафина индицируется на экране дисплея. | Наличие
84 | Отдельный поддон для сбора парафина | Наличие
85 | Съемная парафиновая ванна | Наличие
86 | Съемный держатель щипцов для очистки парафина | Наличие
87 | Обнаружение неисправностей с помощью вывода на экран кодов ошибок. | Наличие
88 | Набор металлических заливочных форм для блоков различных размеров: 7х7 мм; 15х15 мм; 25х25 мм; 30х25 мм; 37х25 мм- 5 компл. | Наличие
89 | Среда для заливки гистовакс 5 кг/уп.-20 упак | Наличие
90 | Ножная педаль управления | Наличие
91 | Размеры (длина х глубина х высота), мм, не более | 910 х 575 х 320
92 | Масса, кг, не более | 50
93 | Гарантийный период -не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию. | Наличие
94 | Станция для заливки парафином того же производителя, что и автоматический процессор для гистологической проводки и пропитки парафином образцов тканей | Наличие
95 | Постгарантийное обслуживание | Наличие
96 | Год выпуска не ранее 2008 | Наличие
97 | Количество, шт. | 1
98 | Автоматический процессор для гистологической проводки и пропитки парафином образцов тканей | Наличие
99 | Наименование | Автоматический процессор для гистлогической проводки и пропитки парафином образцов тканей
100 | Модель | Leica TP 1020 или эквивалент
101 | Производитель, страна происхождения | Указать
102 | Регистрационное удостоверение | Наличие | №, дата и срок действия
103 | Сертификат соответствия | Наличие | №, дата и срок действия
104 | Количество станций для обработки, шт, не менее | 12
105 | Количество контейнеров для реагентов, шт, не менее | 10
106 | Материал контейнеров для реагентов- стекло, устойчивое в воздействию реагентов | Наличие
107 | Контейнеры для реагентов прозрачные с возможностью визуального наблюдения за ходом проводки | Наличие
108 | Контейнеры для реагентов снабжены держателями | Наличие
109 | Контейнеры для реагентов цилиндрической формы | Наличие
110 | Объем контейнеров для реагентов, л, не менее | 1.75
111 | Объем контейнеров для реагентов, л, не более | 1.85
112 | Количество восковых бань, шт, не менее, шт | 2
113 | Объем одной восковой бани, л, не менее, шт | 1.75
114 | Объем одной восковой бани, л, не более, шт | 1.85
115 | Восковые бани снабжены держателями | Наличие
116 | Восковые бани цилиндрической формы | Наличие
117 | Диапазон устанавливаемых температур восковой бани, градусов С, не уже | 45-65
118 | Программ проводки, не менее | 9
119 | Предустановленная программа "короткая проводка" | Наличие
120 | Предустановленная программа "ускоренная проводка" | Наличие
121 | Ручной режим работы | Наличие
122 | Автоматический режим работы | Наличие
123 | Защита от испарений | Наличие
124 | Функция отложенного старта до 9 дней | Наличие
125 | Перемешивание реагентов для улучшения качества проводки | Наличие
126 | Звуковой сигнал окончания цикла проводки | Наличие
127 | Двухстрочный жидкокристаллический дисплей с подсветкой | Наличие
128 | Влагозащищённая клавиатура | Наличие
129 | Клавиатура на передней панели прибора | Наличие
130 | Клавиши клавиатуры объединены в четыре функциональные группы | Наличие
131 | Функция сохранения образцов при аварийном отключении электроэнергии | Наличие
132 | Диаметр крышки карусели, мм, в диапазоне | 810-830
133 | Высота (крышки карусели в верхнем положении), мм, в диапазоне | 770-790
134 | Сухой вес, кг, в диапазоне | 59-61
135 | Гарантийный период -не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию. | Наличие
136 | Автоматический процессор для гистологической проводки и пропитки парафином образцов тканей того же производителя, что и станция для заливки прафином | Наличие
137 | Постгарантийное обслуживание | Наличие
138 | Год выпуска не ранее 2008 | Наличие
139 | Комплектация:
140 | Прибор | Наличие
141 | 10 контейнеров для реагентов | Наличие
142 | 2 парафиновых бани | Наличие
143 | 1 корзина для образцов | Наличие
144 | 1 упаковка кассет без крышек | Наличие
145 | 1 упаковка крышек для кассет | Наличие
146 | 1 набор плавких предохранителей | Наличие
147 | Количество, шт. | 1
148 | Микроскоп универсальный лабораторный с флюоресцентным блоком и цифровой видеокамерой | Наличие
149 | Наименование | Микроскоп универсальный лабораторный с флюоресцентным блоком и цифровой видеокамерой
150 | Модель | Leica DM 1000 или эквивалент
151 | Производитель, страна происхождения | Указать
152 | Регистрационное удостоверение | Наличие | №, дата и срок действия
153 | Сертификат соответствия | Наличие | №, дата и срок действия
154 | Настройка на резкость осуществляется с помощью коаксиального механизма ручек грубой и тонкой фокусировки | Наличие
155 | Ручки грубой и тонкой фокусировки установлены на одной оси | Наличие
156 | Индивидуальная регулировка по высоте ручек грубой и точной фокусировки | Наличие
157 | Передвижение препарата осуществляется с помощью механизма препаратоводителя | Наличие
158 | Смена стороны установки коаксиальной ручки препаратоводителя | Наличие
159 | Наличие полной симметрии ручек фокусировки и препаратоводителя | Наличие
160 | Возможность работы на микроскопе одной рукой | Наличие
161 | Линейное поле окуляров микроскопа 20 мм при увеличении 10Х | Наличие
162 | Диоптрийная настройка окуляров на резкость | Наличие
163 | Конденсор конструкции Аббе | Наличие
164 | Цветовая кодировка диафрагмы Аббе-конденсора соответствующая цветовой кодировке объективов | Наличие
165 | Регулировка центровки диафрагмы конденсора | Наличие
166 | Микроскоп обеспечивает возможность исследований в проходящем свете по методу светлого поля и люминесценции | Наличие
167 | Встроенный блок питания со стабилизатором напряжения и источником бесперебойного питания | Наличие
168 | Встроенная осветительная система (по Келеру) с галогеновым источником света мощностью 30 Вт | Наличие
169 | Тринокулярный тубус | Наличие
170 | Угол наклона окулярных рубок, градусов, в диапазоне | 29-31
171 | Адаптер типа c-mount 0,63х | Наличие
172 | Ультратвёрдая керамическая вставка в предметный столик | Наличие
173 | Штатив микроскопа выполнен из металлического сплава(молибден+алюминий+железо) не допускающего смещения оптики | Наличие
174 | Модуль флюоресценции с индексом поля 20 для 3-х систем фильтров | Наличие
175 | Осветитель для флюоресценции -ртутная лампа высокого давления | Наличие
176 | Мощность осветителя флюоресценции, Ватт, в диапазоне | 49-51
177 | Домик флюоресцентного осветителя | Наличие
178 | Система фильтров для голубого возбуждения 450-490 нм | Наличие
179 | Системы фильтров для зелёного возбуждения 516-550 нм | Наличие
180 | Цветная цифровая камера | Наличие
181 | Цветная цифровая камера того же производителя, что и микроскоп | Наличие
182 | Глубина цвета 32 бит | Наличие
183 | Максимальное разрешение, не менее | 2088x1560
184 | Время экспозиции, секунд, не уже | 0,005-600 сек
185 | Частота кадров в секунду, не менее | 15
186 | Режим интеграции | Наличие
187 | Лицензионное программное обеспечение для захвата и документирования изображений | Наличие
188 | Персональный компьютер с лицензионной операционной системой Windows XP | Наличие
189 | Гарантийный период -не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию. | Наличие
190 | Постгарантийное обслуживание | Наличие
191 | Год выпуска не ранее 2008 | Наличие
| подпись м.п. |  | Ф.И.О

## ТЗ прил 4
Приложение 4
Техническое задание документации об аукционе на право заключения муниципального контракта на поставку медицинского оборудования для МУЗ МСЧ №9 им.М.А.Тверье
Лот №1 Холодильник медицинский вертикальный MBR-304-GR или эквивалент
№ п/п | Наименование оборудования/ спецификация поставки. Требуемые параметры и условия. | Требование
1 | 2 | 3
1 | Наименование | Холодильник медицинский вертикальный
2 | Модель | MBR-304-GR или эквивалент
3 | Производитель, страна происхождения | Указать
4 | Регистрационное удостоверение | Наличие
5 | Сертификат соответствия | Наличие
6 | Руководство по эксплуатации на русском языке | Наличие
7
8 | Тип | Вертикальный
9 | Внешние размеры (ширина х глубина х высота) | 600 х 680 х 1835 мм
10 | Внутренние размеры (ширина х глубина х высота) | 520 х 490 х 1150 мм
11 | Полезный объем | 302л
12 | Количество хранящихся контейнеров с кровью по 450 мл | 120
13 | Внешняя отделка | Гальванизированная сталь с акриловым покрытием
14 | Внутренняя отделка | Гальванизированная сталь с акриловым покрытием
15 | Освещение | Флуоресцентная лампа, 15 ватт
16 | Замок | Один цилиндрический
17 | Внешняя дверь | 1 дверь из гальванизированной стали с акриловым покрытием и обзорным окном из двухслойного стекла
18 | Внутренняя дверь | Не менее 2 из прозрачного акрила
19 | Изоляция | Вспененный жесткий полиуретан
20 | Полки | Выдвижные ящики из нержавеющей стали, не менее 5 шт.
21 | Компрессор | Герметичный роторный тип, 175Вт
22 | Система охлаждения | Принудительная циркуляция воздуха
23 | Хладагент | Смешанный газ, не содержащий хлор-фтор-углеродистых соединений (R134a)
24 | Источник питания | Стандартное напряжение, переменный ток, одна фаза
25 | Режим охлаждения | +4° в центре холодильника при температуре окружающей среды +35°С
26
27 | Контроль температуры | Микропроцессор
28 | Точность контроля температуры | +/- 1С
29 | Количество температурных датчиков | 2шт
30 | Независимый датчик в контрольных бутылочках | Соответствует
31 | Температурный дисплей | Электронный, с диапазоном температур от -9,9°С до + 50°С
32 | Система сигнализации | Визуальная и звуковая при отключении питания, повышении температуры, при не закрытой двери
33 | Автономное питание и контакты дистанционного сигнала для системы сигнализации | Соответствует
34 | Система размораживания | Полностью автоматическое
35 | Графический регистратор температуры | Имеется в штатной комплектации
36 | Система компьютерного мониторинга | Дополнительная опция
37 | Регистрируемый диапазон температур | От -10°С до +40°С с подачей бумаги по замкнутому кругу
| Вес | 140 кг
Лот № 2 Центрифуга рефрижераторная СР6-04 «БФА» или эквивалент
№ | Характеристики | Параметры и условия
1 | 2 | 3
1 | Наименование | Центрифуга рефрижераторная
2 | Модель | СР6-04 «БФА» или эквивалент
3 | Производитель, страна происхождения | Указать
4 | Регистрационное удостоверение | Наличие
5 | Сертификат соответствия | Наличие
6 | Руководство по эксплуатации на русском языке | Наличие
7 | Диапазон задания частоты вращения ротора, мин-1 | от 500 до 3 500
8 | Максимальный объем разделяемого вещества, мл | 11000
9 | Диапазон индикации температуры в камере центрифуги, С° | От -10 до 40
10 | Дискретность задания температурой в градусах | 5
11 | Дискретность задания частоты оборотов мин-1 | 100
12 | Максимальное ОЦУ | 3 767.0
13 | Электропитание, V, Гц | 380.5
14 | Максимально потребляемая мощность, кВ, А | не более 5
15 | Габаритные размеры, мм (дл.* шир.* выс.) | 930х790х1025
16 | Масса, кг | 350
Лот №3 Транспортная реанимационная система LIFE-BASE II с аппаратом ИВЛ Medumat Standart и модулем COMBI или эквивалент
№ п/п | Наименование оборудования/ спецификация поставки. Требуемые параметры и условия. | Требование
1 | 2 | 3
1 | Наименование | Транспортная реанимационная система
2 | Модель | LIFE-BASE II с аппаратом ИВЛ Medumat Standart и модулем COMBI или эквивалент
3 | Производитель, страна происхождения
4 | Регистрационное удостоверение | Наличие
5 | Сертификат соответствия | Наличие
6 | Руководство по эксплуатации на русском языке | Наличие
7 | Автоматическая модульная реанимационная система
8 | Переносная платформа с креплениями для приборов | Наличие
9 | Размеры, мм (ширина х высота х глубина) | 485 х 445 х 145
10 | Вес max | 13 кг.
11 | Аппарат ИВЛ MEDUMAT Standart: | Наличие
12 | Вентиляция у детей (от 10кг.масса тела) | Наличие
13 | Вентиляция у взрослых | Наличие
14 | Встроенная батарея | Наличие
15 | Проведение ИВЛ с чистым кислородом | Наличие
16 | Проведение ИВЛ смесью кислород/воздух | Наличие
17 | Средний срок работы батареи | 5 лет
18 | Режим вентиляции | IPPV
19 | Тип | Электронный, микропроцессорный
20 | Привод | Пневматический
21 | Ручная регулировка минутного объема | Наличие
22 | Ручная регулировка частоты дыхания | Наличие
23 | Параметры вентиляции:
24 | Рабочие давление | 2,7-6 бар
25 | Необходимый объем газа | >80 л/мин
26 | Частота дыхания | 10-30 дыханий/мин
27 | Минутный объем | 3-20 л/мин
28 | Максимальное давление вдоха | 20-45 мбар
29 | Соотношение времени вдоха/выдоха | 0:01
30 | Минимальная концентрация кислорода при использовании воздушного миксера, не менее | 55%
31 | Тревоги:
32 | Оптические | Наличие
33 | Звуковые | Наличие
34 | Рассоединение элементов дыхательного контура | Наличие
35 | Стеноз | Наличие
36 | Разряд аккумулятора | Наличие
37 | Падение давления питания | Ниже, чем 2,7 бар
38 | Время отключения акустической тревоги при неустраненной причине | Не более 30 сек
39 | Возможность отключение оптической тревоги при неустраненной причине | Только после устранения причины возникновения тревоги
40 | Возможность отключения звуковой тревоги | Наличие
41 | Модуль Combi:
42 | Возможность проведения ингаляции кислородом | Наличие
43 | Плавная регулировка потока подачи кислорода при ингаляции | Наличие
44 | Рабочее давление | 2,7-6 бар
45 | Необходимый объем газа | >80 л/мин
46 | Скорость потока при ингаляции | 0-15 л/мин, любое значение
47 | Вакуум при подаче давления 4,5 бар | Постоянный – 0,5 бар
48 | Комплектация:
49 | Кислородный баллон 2 л. | Наличие
50 | Редуктор с манометром | Наличие
51 | Клапан и контур пациента | Наличие
52 | Маска резиновая с надувным ободом, автоклавируемые до 134 град | Наличие
53 | Маска ингаляционная | Наличие
54 | Сумка для принадлежностей | Наличие
55 | Контрольный пакет для функциональной проверки | Наличие
56 | Модуль фиксации на стену с возможностью «съема одной руки» | Наличие
Лот №4 Аппарат ИВЛ NRB 760 среднего класса взрослый/детский с возможностью функциональной диагностики состояния бронхиального дерева или эквивалент
№ п/п | Наименование оборудования/ спецификация поставки. Требуемые параметры и условия. | Требование
1 | 2 | 3
1 | Наименование | Аппарат ИВЛ среднего класса взрослый/детский с возможностью функциональной диагностики состояния бронхиального дерева
2 | Модель | NRB 760 или эквивалент
3 | Производитель, страна происхождения
4 | Регистрационное удостоверение | Наличие
5 | Сертификат соответствия | Наличие
6 | Руководство по эксплуатации на русском языке | Наличие
7 | Стационарный аппарат искусственной вентиляции легких для длительной респираторной поддержки в условиях специализированного отделения для взрослых и детей | Наличие
8 | Область применения
9 | Отделения реанимации и интенсивной терапии | Наличие
10 | Основной блок
11 | Привод, электрический, бескомпрессорный | Наличие
12 | Бесконтактный антифрикционный поршень | Наличие
13 | Электропитание: Сеть 220 VAC , 50 Hz | Наличие
14 | Работа на внутреннем аккумуляторе не менее 2 часов | Наличие
15 | Датчики потока: встроенные, не требующие плановой замены | Наличие
16 | Фильтры вдоха, выдоха: многоразовые, многоразовые, автоклавируемые (100 циклов или год работы) | Наличие
17 | Контуры: Работы и проведение тестов с контурами любых производителей (автоматический учет комплайнса контура при коротком внутреннем тесте) | Наличие
18 | Активный увлажнитель, проходного типа, с мониторингом температуры | Опция
19 | Режимы искусственной вентиляции легких
20 | Вентиляция с контролем по объему, доступная в режимах А/С или SIMV | Наличие
21 | Вентиляция с контролем по давлению, доступная в режимах А/С или SIMV | Наличие
22 | Вентиляция поддержки давлением доступная в режимах спонтанного дыхания или SIMV | Наличие
23 | Режимы безопасности ВЕНТИЛЯЦИЯ АПНОЭ | Наличие
24 | Режим безовпасности ВЕНТИЛЯЦИЯ ОККЛЮЗИИ | Наличие
25 | Настройки принудительной вентиляции легких
26 | Частота дыхания: 3-70 д/мин | Наличие
27 | Дыхательный объем: 40-2000 мл | Наличие
28 | Пиковое значение потока: 3-150 л/мин. При А/С SIMV, 300 л/мин при спонтанном дыхании | Наличие
29 | Плато: 0.0-2.0 сек | Наличие
30 | Настройки принудительной вентиляции легких с контролем давления
31 | Частота Дыхания: 3-70 д/мин | Наличие
32 | Инспираторное давление: 5-80 см Н2О | Наличие
33 | Время вдоха: 0,2 – 8,0 сек | Наличие
34 | Соотношение I:Е (вдох: выдох) не менее 1:99– 4:1 | Наличие
35 | Фактор времени роста: 5-100 | Наличие
36 | Настройки вентиляции PSV
37 | Поддержка давлением: 0-70 см Н2О | Наличие
38 | Общие настройки
39 | РЕЕР/СРАР: от 0 до 35 см Н2О | Наличие
40 | Триггер: по потоку | Наличие
41 | Чувствительность триггера: 1-20 л/мин, регуляция по 0,5 л/мин | Наличие
42 | Встроенный кислородный смеситель, подача 21-100% FiО2 с шагом 1% | Наличие
43 | Дополнительные возможности
44 | 100% О2: Поставляет пациенту 100 % О2 в течение 2-х минут, затем возвращается в текущую установку % О2 | Наличие
45 | Ручной вдох: Поставляет одно принудительное дыхание | Наличие
46 | Инспираторная пауза: Измеряет статический комплайнс и сопротивление контура/ДП | Наличие
47 | Экспираторная пауза: Измеряет Ауто-РЕЕР и Общее РЕЕР | Наличие
48 | Тревоги
49 | Световая и звуковая индикация тревог, приоритеты тревог | Наличие
50 | Тревоги клинические: нарушение герметичности контура, Апноэ, Низкая концентрация О2, Окклюзия/Частичная окклюзия | Наличие
51 | Тревоги технические: потеря сетевого напряжения; окклюзия/отсутствие входного фильтра и фильтра и фильтра вентилятора; тревоги высокой/низкой температур входного воздуха, фильтра выдоха, аккумулятора, внутри вентилятора; разрядка/отказ батарей; отказ датчика О2 | Наличие
52 | Пределы установок тревог
53 | Высокая частота дыхания: 3-100 в мин | Наличие
54 | Низкое давление на вдохе: 3-60 см Н2О | Наличие
55 | Высокое давление: 10-90 см Н2О | Наличие
56 | Низкий минутный объем: 0-50 л/мин | Наличие
57 | Высокий дыхательный объем: 20-6000 мл | Наличие
58 | Низкий дыхательный объем: 0-2000 мл | Наличие
59 | Панель управления
60 | На русском языке, с защитной текущих настроек | Наличие
61 | Меню и программное обеспечение на русском языке | Наличие
62 | Сервисное меню на русском языке | Наличие
63 | Дисплей: жидкокристаллический, 4 строки сообщений, 20 символов в строке | Наличие
64 | Индикация: цифровая и аналоговая инспираторного давления | Наличие
65 | Мониторируемые параметры
66 | Пиковое давление, среднее давление, частота дыхания, соотношение вдоха и выдоха, объем выдоха | Наличие
67 | Самодиагностика неполадок: входной, короткий и полный тесты; на русском языке | Наличие
68 | Мониторинг кислорода: встроенный кислородный датчик гальванического типа со сроком службы не менее 2 лет | Наличие
69 | Дополнительные принадлежности
70 | Небулайзер: ультразвуковой распылитель лекарственных средств | Наличие
71 | Коммуникационная панель для аппаратов ИВЛ NPB-740/760 (неинсталлированная) | Наличие
72 | Емкость для препарата к распылителю EasyNeb (10 шт. в кор.) | Наличие (2 кор.)
73 | Комплект поставки респиратора
74 | Аппарат ИВЛ в комплекте | Наличие
75 | Подставка-держатель | Наличие
76 | Держатель контура | Наличие
77 | Взрослый контур пациента многоразовый | Наличие (не менее 3 штук на аппарат ивл)
78 | Бактериальный фильтр вдоха многоразовый | Наличие (не менее 3 штук на аппарат ивл)
79 | Бактериальный фильтр выдоха многоразовый | Наличие (не менее 3 штук на аппарат ивл)
60 | Входной фильтр воздушный | Наличие (не менее 2 упаковок)
61 | Фильтр вентилятора | Наличие (не менее 2 упаковок)
Лот №5 Электроотсос медицинский универсальный Vacuson 60 или эквивалент
№ п/п | Наименование оборудования/ спецификация поставки. Требуемые параметры и условия. | Требование
1 | 2 | 3
1 | Наименование | Электроотсос медицинский универсальный
2 | Модель | Vacuson 60 или эквивалент
3 | Производитель, страна происхождения | Указать
4 | Регистрационное удостоверение | Наличие
5 | Сертификат соответствия | Наличие
6 | Руководство по эксплуатации на русском языке | Наличие
7 | Создаваемый вакуум, не менее -0.9 бар | Наличие
8 | Скорость потока воздуха ,не менее, л/мин | 60
9 | Регулировка вакуума специальной ручкой, расположенной на лицевой панели прибора | Наличие
10 | Пределы регулирования вакуума,не менее, от -1Bar до 0 Bar | Наличие
11 | Система электрозащиты и подключение периферии
12 | На задней стенке прибора расположены слева 2 предохранителя T 2A и штекер для подсоединения сетевого кабеля. | Наличие
13 | Справа – штекер для подсоединения ножного регулятора (закрыт защитной заглушкой) и выпускной фильтр | Наличие
14 | Кнопка включения прибора оборудованна световым индикатором | Наличие
15 | Держатели емкостей на корпусе помпы | Наличие
16 | Полисульфоновые, небьющиеся, автоклавируюмые емкости, не менее, шт. | 2
17 | Объем емкостей ,не менее, л. | 5
18 | Система защиты от перелива | Наличие
19 | Воздушный фильтр | Наличие
20 | Бактериальный фильтр, превращающий жидкость в не текучий гель, не менее, шт. | 10
21 | Ножная педаль вкл.\выкл. | Наличие
22 | Силиконовые отсасывающие трубки, автоклавируемые при 134С | Наличие
23 | внутренний диаметр, не менее 8мм | Наличие
24 | внешний диаметр, не более14мм | Наличие
25 | Низкий уровень шума | Наличие
26 | Мощность, не более 300Вт | Наличие
27 | Габаритные размеры, не более, мм | 290х360х280
28 | Вес прибора, не более 14 кг. | Наличие
29 | Наконечник отсоса - зонд, 22 см, с внутренней вывинчивающейся трубкой | Наличие
30 | Наконечник отсоса - зонд, 28см, диам. , с 4 отверстиями диам. 2 мм | Наличие
31 | Наконечник отсоса - зонд, 24 см, центральным отверстием Ø 2мм, с боковыми прорезями | Наличие
32 | Мобильная стойка с антистатическими роликами и отверстиями для крепления блока отсоса и бутылей для сбора жидкости | Наличие
33 | Специальный держатель для наконечников крепится к мобильной стойке | Наличие
34 | Прибор класс | AP
35 | Применение тип | BF
Лот №6 Электроотсос медицинский универсальный Vacuson 40 или эквивалент
№ п/п | Наименование оборудования/ спецификация поставки. Требуемые параметры и условия. | Требование
1 | 2 | 3
1 | Наименование | Электроотсос медицинский универсальный
2 | Модель | Vacuson 40 или эквивалент
3 | Производитель, страна происхождения | Указать
4 | Регистрационное удостоверение | Наличие
5 | Сертификат соответствия | Наличие
6 | Руководство по эксплуатации на русском языке | Наличие
7 | Создаваемый вакуум, не менее -0.9 бар | Наличие
8 | Скорость потока воздуха ,не менее 40л/мин | Наличие
9 | Регулировка вакуума специальной ручкой, расположенной на лицевой панели прибора | Наличие
10 | Система электрозащиты и подключение периферии: | Наличие
11 | На задней стене прибора расположены слева 2 предохранителя T 2A и штекер для подсоединения сетевого кабеля. | Наличие
12 | Справа – штекер для подсоединения ножного регулятора ( закрыт защитной заглушкой) и выпускной фильтр | Наличие
13 | Кнопка включения прибора оборудована световым индикатором | Наличие
14 | Держатели емкостей на корпусе помпы | Наличие
15 | Емкости двухлитровые,полисульфоновые, небьющиеся, автоклавируюмые, 2 штуки | Наличие
16 | Система защиты от перелива | Наличие
17 | Воздушный фильтр | Наличие
18 | Бактериальный фильтр, превращающий жидкость в не текучий гель,не менее 10шт. | Наличие
19 | Ножная педаль вкл.\выкл. | Наличие
20 | Силиконовые отсасывающие трубки, автоклавируемые при 134С | Наличие
21 | Внутренний диаметр, не менее 8мм | Наличие
22 | Внешний диаметр, не более14мм | Наличие
23 | Мощность, не более 185Вт | Наличие
24 | Габаритные размеры (без аксессуаров): | Наличие
25 | Длина, не более 290мм | Наличие
26 | Ширина, не более 360мм | Наличие
27 | Высота, не более 280мм | Наличие
28 | Вес прибора, не более 9кг | Наличие
29 | Наконечник отсоса- зонд, 22 см, с внутренней вывинчивающейся трубкой | Наличие
30 | Наконечник отсоса, 28см, с 4 отверстиями Ø 2 мм | Наличие
31 | Наконечник отсоса, 24 см, центральным отверстием Ø 2мм, с боковыми прорезями | Наличие
32 | Мобильная стойка с антистатическими роликами и отверстиями для крепления блока отсоса и бутылей для сбора жидкости | Наличие
Лот №7 Стерилизатор озоновый "Орион" или эквивалент
№ п/п | Наименование оборудования/ спецификация поставки. Требуемые параметры и условия. | Требование
1 | 2 | 3
1 | Наименование | Стерилизатор озоновый
2 | Модель | "Орион" или эквивалент
3 | Производитель, страна происхождения | Указать
4 | Регистрационное удостоверение | Наличие
5 | Сертификат соответствия | Наличие
6 | Сопровождение аппаратуры «Методическими рекомендациями по работе с аппаратурой» | Наличие
7 | Основные требования | В соответствии с ТУ 9451-001-52447360-2005 и паспортом ИРПЦ 942713.001ПС
8 | Технические характеристики | Концентрация О3 на выходе не менее 250мг. О3/м3, производительность не менее 6 г/час, 220В, 70Ватт, размер: 25*20*12 см, вес 3,5кг
Лот №8 Стерилизационная камера объемом 40л цилиндрическая
№ п/п | Наименование оборудования/ спецификация поставки. Требуемые параметры и условия. | Требование
1 | 2 | 3
1 | Наименование | Стерилизационная камера объемом 40л цилиндрическая
2 | Модель | Указать
3 | Производитель, страна происхождения | Указать
4 | Регистрационное удостоверение | Наличие
5 | Сертификат соответствия | Наличие
6 | Сопровождение аппаратуры «Методическими рекомендациями по работе с аппаратурой» | Наличие
7 | Камера объемом 40л, цилиндрическая, с одной полкой | оргстекло
8 | Вес | 32кг
9 | Габаритные размеры | (450*600*900)мм
Лот №9 Комплект оборудования для гистологической лаборатории: Система автоматическая Leica ТР 1020 карусельного типа для гистологической обработки (проводки) тканей, установка Leica EG 1160 ГИСТОЭМБЕНДЕР для изготовления парафиновых блоков, микротом ротационный Leica RM 2125 с ручным приводом, с ретракцией образца, микротом-криостат напольный Leica CM 1510S, диапазон температур до -30ºС, диапазон толщины срезов от 1 до 60мкм, лабораторный микроскоп Leica DM1000 для светлого поля и флуоресценции с цифровой камерой DFC290 и программным обеспечением для захвата и архивирования изображения
№ п/п | Наименование оборудования/ спецификация поставки. Требуемые параметры и условия. | Требование
1 | Микротом-криостат | Наличие
2 | Наименование | Микротом-криостат
3 | Модель | Leica CM 1510S или эквивалент
4 | Производитель, страна происхождения | Указать
5 | Регистрационное удостоверение | Наличие
6 | Сертификат соответствия | Наличие
7 | Диапазон толщины срезов, мкм, не уже. | от 1 до 60
8 | Шаг установки толщины срезов в диапазоне толщины резки 1-10 мкм, мкм, не более | 1
9 | Шаг установки в диапазоне толщины резки 10-20 мкм, мкм, не более | 2
10 | Шаг установки в диапазоне толщины резки 20-60 мкм, мкм, не более | 5
11 | Ориентация образца, градусов, не менее | 8
12 | Минимальная температура охлаждения камеры, град С., не более | -45
13 | Одновременно замораживаемых образцов, шт, не менее | 10
14 | Механизм быстрой смены и юстировки образца. | Наличие
15 | Напольная эргономичная конструкция. | Наличие
16 | Съемная стеклянная крышка криокамеры. | Наличие
17 | Блок микротома легко вынимается из криокамеры для очистки и дезинфекции. | Наличие
18 | Все детали криостата изготавлины из высококачественной нержавеющей стали. | Наличие
19 | Дезинфекция камеры и микротома ультрафиолетовой лампой | Наличие
20 | Функция програмирования цикла разморозки криокамеры на любое время суток | Наличие
21 | Держатель многоразового ножа | Наличие
22 | Держатель сменных одноразовых лезвий. | Наличие
23 | Механизм быстрой смены ножа | Наличие
24 | Механизм настройки угла поворота и наклона ножа | Наличие
25 | Комплект поставки: 4 круглых столика образца 25мм, 4 круглых столика образца 30мм, 1 диcпенсер со сменными лезвиями тип 819 низкий профиль, 50шт в каждом, масло для криостата 1 бут. 50мл, компаунд для примораживания образцов 1 бут. 125мл, поддоны для отходов и прочие принадлежности. | Наличие
26 | Гарантийный период -не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию. | Наличие
27 | Микротом криостат того же производителя, что и станция заливки парафином. | Наличие
28 | Постгарантийное обслуживание | Наличие
29 | Год выпуска не ранее 2008 | Наличие
30 | Количество, шт. | 1
31 | Ротационный микротом | Наличие
32 | Наименование | Ротационный микротом
33 | Модель | Leica RM 2125 или эквивалент
34 | Производитель, страна происхождения | Указать
35 | Регистрационное удостоверение | Наличие
36 | Сертификат соответствия | Наличие
37 | Шаг установки в диапазоне толщины резки 2-10 мкм, мкм, не более | 1
38 | Шаг установки в диапазоне толщины резки 10-20 мкм, мкм, не более | 2
39 | Шаг установки в диапазоне толщины резки 20-60 мкм, мкм, не более | 5
40 | Ход горизонтальной подачи образца, мм, не менее | 30
41 | Ход вертикальной подачи образца, мм, не менее | 60
42 | Ориентация образца, градусов, не менее | 8
43 | Ретракция образца (отвод образца от ножа при обратном ходе), мкм, не менее | 200
44 | Шаг тримминга (выравнивания):10 и 30 мкм | Наличие
45 | Система быстрой остановки маховика в любом его положении для безопасной работы | Наличие
46 | Защитный кожух на держателе ножа | Наличие
47 | Колесо на передней панели для установки толщины среза | Наличие
48 | Держатель одноразовых лезвий | Наличие
49 | Одноразовые лезвия, 100 шт | Наличие
50 | Стандартный держатель образца 40х40 мм | Наличие
51 | Поддон для отходов резки | Наличие
52 | Размеры (ширина х глубина х высота), мм, не более | 480х530х300
53 | Вес, кг, не более | 34
54 | Гарантийный период -не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию. | Наличие
55 | Ротационный микротом того же производителя, что и станция заливки парафином | Наличие
56 | Постгарантийное обслуживание | Наличие
57 | Год выпуска не ранее 2008 | Наличие
58 | Количество, шт. | 2
59 | Станция для заливки парафином | Наличие
60 | Наименование | Станция для заливки парафином
61 | Модель | Leica EG 1160 ГИСТОЭМБЕНДЕР или эквивалент
62 | Производитель, страна происхождения | Указать
63 | Регистрационное удостоверение | Наличие
64 | Сертификат соответствия | Наличие
65 | Емкость резервуар для парафина, литров, в диапазоне | 2,9-3,1
66 | Регулировка скорости потока парафина | Наличие
67 | Ступеней регулировки скорости потока парафина, не менее | 10
68 | Регулировка температуры функциональных блоков системы с защитой от перегрева | Наличие
69 | Шаг регулировки температуры функциональных блоков, °C, не более | 1
70 | Регулировка температуры резервуара для парафина, °C, в диапазоне, не уже | 45 - 70
71 | Регулировка температуры прессованного лотка, °C, в диапазоне, не уже | 35 - 60
72 | Регулировка температуры ванны для кассет, °C, в диапазоне, не уже | 45 - 70
73 | Регулировка температуры рабочей области, °C, в диапазоне, не уже | 45 - 70
74 | Регулировка температуры дозатора парафина и насоса, °C, в диапазоне, не уже | 45 - 70
75 | Температура охлаждающей плиты, °C | -5
76 | Температура держателя щипцов, °C | 70
77 | Управление соплом выхода парафина как вручную, так и с помощью ножной педали. | Наличие
78 | Подогреваемая ёмкость для ванночек и кассет на 100 кассет | Наличие
79 | Выходной патрубок дозатора парафина снабжен источником неслепящего света | Наличие
80 | Программмирование автоматического включения аппарата на любой день | Наличие
81 | Подогреваемый лоток для инструмента | Наличие
82 | Лоток для депарафинизации образца | Наличие
83 | Объем стока парафина индицируется на экране дисплея. | Наличие
84 | Отдельный поддон для сбора парафина | Наличие
85 | Съемная парафиновая ванна | Наличие
86 | Съемный держатель щипцов для очистки парафина | Наличие
87 | Обнаружение неисправностей с помощью вывода на экран кодов ошибок. | Наличие
88 | Набор металлических заливочных форм для блоков различных размеров: 7х7 мм; 15х15 мм; 25х25 мм; 30х25 мм; 37х25 мм- 5 компл. | Наличие
89 | Среда для заливки гистовакс 5 кг/уп.-20 упак | Наличие
90 | Ножная педаль управления | Наличие
91 | Размеры (длина х глубина х высота), мм, не более | 910 х 575 х 320
92 | Масса, кг, не более | 50
93 | Гарантийный период -не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию. | Наличие
94 | Станция для заливки парафином того же производителя, что и автоматический процессор для гистологической проводки и пропитки парафином образцов тканей | Наличие
95 | Постгарантийное обслуживание | Наличие
96 | Год выпуска не ранее 2008 | Наличие
97 | Количество, шт. | 1
98 | Автоматический процессор для гистологической проводки и пропитки парафином образцов тканей | Наличие
99 | Наименование | Автоматический процессор для гистлогической проводки и пропитки парафином образцов тканей
100 | Модель | Leica TP 1020 или эквивалент
101 | Производитель, страна происхождения | Указать
102 | Регистрационное удостоверение | Наличие
103 | Сертификат соответствия | Наличие
104 | Количество станций для обработки, шт, не менее | 12
105 | Количество контейнеров для реагентов, шт, не менее | 10
106 | Материал контейнеров для реагентов- стекло, устойчивое в воздействию реагентов | Наличие
107 | Контейнеры для реагентов прозрачные с возможностью визуального наблюдения за ходом проводки | Наличие
108 | Контейнеры для реагентов снабжены держателями | Наличие
109 | Контейнеры для реагентов цилиндрической формы | Наличие
110 | Объем контейнеров для реагентов, л, не менее | 1.75
111 | Объем контейнеров для реагентов, л, не более | 1.85
112 | Количество восковых бань, шт, не менее, шт | 2
113 | Объем одной восковой бани, л, не менее, шт | 1.75
114 | Объем одной восковой бани, л, не более, шт | 1.85
115 | Восковые бани снабжены держателями | Наличие
116 | Восковые бани цилиндрической формы | Наличие
117 | Диапазон устанавливаемых температур восковой бани, градусов С, не уже | 45-65
118 | Программ проводки, не менее | 9
119 | Предустановленная программа "короткая проводка" | Наличие
120 | Предустановленная программа "ускоренная проводка" | Наличие
121 | Ручной режим работы | Наличие
122 | Автоматический режим работы | Наличие
123 | Защита от испарений | Наличие
124 | Функция отложенного старта до 9 дней | Наличие
125 | Перемешивание реагентов для улучшения качества проводки | Наличие
126 | Звуковой сигнал окончания цикла проводки | Наличие
127 | Двухстрочный жидкокристаллический дисплей с подсветкой | Наличие
128 | Влагозащищённая клавиатура | Наличие
129 | Клавиатура на передней панели прибора | Наличие
130 | Клавиши клавиатуры объединены в четыре функциональные группы | Наличие
131 | Функция сохранения образцов при аварийном отключении электроэнергии | Наличие
132 | Диаметр крышки карусели, мм, в диапазоне | 810-830
133 | Высота (крышки карусели в верхнем положении), мм, в диапазоне | 770-790
134 | Сухой вес, кг, в диапазоне | 59-61
135 | Гарантийный период -не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию. | Наличие
136 | Автоматический процессор для гистологической проводки и пропитки парафином образцов тканей того же производителя, что и станция для заливки прафином | Наличие
137 | Постгарантийное обслуживание | Наличие
138 | Год выпуска не ранее 2008 | Наличие
139 | Комплектация:
140 | Прибор | Наличие
141 | 10 контейнеров для реагентов | Наличие
142 | 2 парафиновых бани | Наличие
143 | 1 корзина для образцов | Наличие
144 | 1 упаковка кассет без крышек | Наличие
145 | 1 упаковка крышек для кассет | Наличие
146 | 1 набор плавких предохранителей | Наличие
147 | Количество, шт. | 1
148 | Микроскоп универсальный лабораторный с флюоресцентным блоком и цифровой видеокамерой | Наличие
149 | Наименование | Микроскоп универсальный лабораторный с флюоресцентным блоком и цифровой видеокамерой
150 | Модель | Leica DM 1000 или эквивалент
151 | Производитель, страна происхождения | Указать
152 | Регистрационное удостоверение | Наличие
153 | Сертификат соответствия | Наличие
154 | Настройка на резкость осуществляется с помощью коаксиального механизма ручек грубой и тонкой фокусировки | Наличие
155 | Ручки грубой и тонкой фокусировки установлены на одной оси | Наличие
156 | Индивидуальная регулировка по высоте ручек грубой и точной фокусировки | Наличие
157 | Передвижение препарата осуществляется с помощью механизма препаратоводителя | Наличие
158 | Смена стороны установки коаксиальной ручки препаратоводителя | Наличие
159 | Наличие полной симметрии ручек фокусировки и препаратоводителя | Наличие
160 | Возможность работы на микроскопе одной рукой | Наличие
161 | Линейное поле окуляров микроскопа 20 мм при увеличении 10Х | Наличие
162 | Диоптрийная настройка окуляров на резкость | Наличие
163 | Конденсор конструкции Аббе | Наличие
164 | Цветовая кодировка диафрагмы Аббе-конденсора соответствующая цветовой кодировке объективов | Наличие
165 | Регулировка центровки диафрагмы конденсора | Наличие
166 | Микроскоп обеспечивает возможность исследований в проходящем свете по методу светлого поля и люминесценции | Наличие
167 | Встроенный блок питания со стабилизатором напряжения и источником бесперебойного питания | Наличие
168 | Встроенная осветительная система (по Келеру) с галогеновым источником света мощностью 30 Вт | Наличие
169 | Тринокулярный тубус | Наличие
170 | Угол наклона окулярных рубок, градусов, в диапазоне | 29-31
171 | Адаптер типа c-mount 0,63х | Наличие
172 | Ультратвёрдая керамическая вставка в предметный столик | Наличие
173 | Штатив микроскопа выполнен из металлического сплава(молибден+алюминий+железо) не допускающего смещения оптики | Наличие
174 | Модуль флюоресценции с индексом поля 20 для 3-х систем фильтров | Наличие
175 | Осветитель для флюоресценции -ртутная лампа высокого давления | Наличие
176 | Мощность осветителя флюоресценции, Ватт, в диапазоне | 49-51
177 | Домик флюоресцентного осветителя | Наличие
178 | Система фильтров для голубого возбуждения 450-490 нм | Наличие
179 | Системы фильтров для зелёного возбуждения 516-550 нм | Наличие
180 | Цветная цифровая камера | Наличие
181 | Цветная цифровая камера того же производителя, что и микроскоп | Наличие
182 | Глубина цвета 32 бит | Наличие
183 | Максимальное разрешение, не менее | 2088x1560
184 | Время экспозиции, секунд, не уже | 0,005-600 сек
185 | Частота кадров в секунду, не менее | 15
186 | Режим интеграции | Наличие
187 | Лицензионное программное обеспечение для захвата и документирования изображений | Наличие
188 | Персональный компьютер с лицензионной операционной системой Windows XP | Наличие
189 | Гарантийный период -не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию. | Наличие
190 | Постгарантийное обслуживание | Наличие
191 | Год выпуска не ранее 2008 | Наличие