## Приложение №1

## Дефибриллятор для проведения наружной дефибрилляции в синхронном/асинхронном режиме работы, с экраном, наружным водителем ритма и возможностью мониторинга  ЭКГ,  пульсоксиметрии ( импортного производства)

Техническое задание

| Параметры | ### Требуемые характеристики | ### Предлагаемые характеристики – указать |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Дефибриллятор для проведения наружной дефибрилляции в синхронном/асинхронном режиме работы, с экраном, наружным водителем ритма и возможностью мониторинга ЭКГ, пульсоксиметрии. |  |
| Модель | Указать |  |
| Производитель, страна происхождения | Указать |  |
| Регистрационное удостоверение | Наличие | от __________ № _________ сроком действия до _______________ |
| Сертификат соответствия | Наличие | от __________ №______________ сроком действия до _______________ |
| Подробное техническое описание на русском языке (проспекты) | Наличие |  |
| Энергия разряда: Ручной режим, Дж | 5, 10, 20, 30, 50, 100, 200, 300, 360 |  |
| Время зарядки: не более 5 с до 200 Дж не более 8 сек. до 360 Дж | Наличие |  |
| Режим работы: синхронный /асинхронный/полуавтоматический | Наличие |  |
| Тип импульса: | монофазный |  |
| Управление: Выбор энергии, набор заряда и разряд с утюжковых электродов в ручном режиме работы | Наличие |  |
| Монитор |  |  |
| Габариты ч/б экрана, не менее, мм | 120х92 |  |
| Каналов, не менее | 2 |  |
| Отображение кривых: | ЭКГ каскад или ЭКГ+SpO2 |  |
| ЭКГ |  |  |
| Вход: изолированный защищенный от разрядов дефибрилляции | Наличие |  |
| Возможность просмотра отведений | I, II, и III |  |
| ЧСС: диапазон измерения не менее,уд/мин | 10 – 300 |  |
| Тревоги |  |  |
| Аудио/визуальные физиологические и технические по всем параметрам, уровень заряда аккумулятора, принтер, память; возможность отключения тревог на 3 мин | Наличие |  |
| Память |  |  |
| тренды, не менее, ч | 6 |  |
| Источник питания |  |  |
| Работа от сети | 100 - 240 В, 50/60 Гц |  |
| Работа от встроенного аккумулятора: не менее 2 ч мониторинга или 50 разрядов по 360 Дж | Наличие |  |
| Источник постоянного тока:11 - 30 В при 10 А/Ч | Наличие |  |
| Время зарядки аккумулятора не более 16 ч до 80%, 22 ч до 100% | Наличие |  |
| Наружный водитель ритма |  |  |
| Наличие 3 режимов работы: фиксированный, по требованию, режим перегрузки (удвоение выбранной частоты) | Наличие |  |
| Частота стимуляции: от 40 до 210 уд/мин (х2 в режиме перегрузки) | Наличие |  |
| Длительность импульса, не менее, мсек | 40 |  |
| Стимуляция током (при сопр 500 Ом) : | 35 – 150 мА |  |
| Принтер |  |  |
| Термопечать | Наличие |  |
| Ширина бумаги | 50 мм |  |
| Кол-во каналов 1 или 2 по выбору пользователя | Наличие |  |
| Скорость печати, мм/с | 25, 50 |  |
| Режим работы ручной и автоматический | Наличие |  |
| Вывод на печать: 1 или 2 кривые, с 6 сек задержкой или без задержки, события, тренды за 2 или 6 часов, значения измерений | Наличие |  |
| Размеры не более, мм | 340 х 218 х 330 |  |
| Вес не более, кг | 9,9 |  |
| SpO2 | Возможность |  |
| Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие |  |
| Срок гарантии не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию | Указать |  |