| Анализатор электролитов в комплекте со стартовым набором реактивов |  |
| --- | --- |
| Кол-во, компл, | 1 |
| Наименование | Указать |
| Модель | Указать |
| Производитель, страна происхождения | Указать |
| Регистрационное удостоверение | Наличие |
| Сертификат соответствия | Наличие |
| Техническое описание на русском языке (проспекты) | Наличие |
| Наличие сервисного центра на территории Пермского края | Наличие |
| Наличие скртифицированных производителем инженеров по данному виду техники (приложить документы) | Наличие |
| Наличие у сервисного центра разрешения на право обслуживания данного вида техники (приложить документы) | Наличие |
| измеряемые параметры: | 4 |
| Kалий | Наличие |
| Натрий | Наличие |
| Кальций | Наличие |
| рН | Наличие |
| Диапазон измерений: |  |
| Калий, ммоль/л, не уже | 0,20-40,00 |
| Натрий, ммоль/л, не уже | 20,00-200,00 |
| Кальций, ммоль/л, не уже | 0,10-6,00 |
| pH, ед, не уже | 6,00-9,00 |
| Разрешение: |  |
| Калий, ммоль/л, не более | 0,001 |
| Натрий, ммоль/л, не более | 0,1 |
| Кальций, ммоль/л, не более | 0,01 |
| pH, ед, не более | 0,001 |
| Время до получения результата, секунд, не более | 60 |
| Вид пробы: Сыворотка , плазма, цельная кровь, разведенная моча | Наличие |
| Максимальный объем пробы для определения всех параметров, мкл, не более | 100 |
| Автоматические 1 и 2-х точечные калибровки, промывка ,контроль воздуха в пробе, наличие реагентов и состояния измерительной системы | Наличие |
| Автоматический контроль расхода реагентов | Наличие |
| Память, анализов, не менее | 1600 |
| Возможность забора пробы из любой лабораторной посуды | Наличие |
| Необслуживаемые электроды | Наличие |
| Гарантийный срок работы электродов, месяцев, не менее | 12 |
| Автоматический контроль расхода реагентов | Наличие |
| Режим «Stand by» | Наличие |
| Раздельная замена электродов | Наличие |
| Способ ввода информации –функциональные клавиши | Наличие |
| Дисплей - жидкокристаллический | Наличие |
| Термопринтер | Наличие |
| Интефейс RS -232 | Наличие |
| Электрод сравнения 1.0М проточный, 1 шт | Наличие |
| Электрод K, 1 шт | Наличие |
| Электрод Na, 1 шт | Наличие |
| Электрод Ca, 1 шт | Наличие |
| Электрод pH, 1 шт | Наличие |
| Калибратор 1 (300 мл), 7 упак | Наличие |
| Калибратор 2 (100 мл), 3 упак | Наличие |
| Раствор солевого мостика (1000 мл), 4 упак | Наличие |
| Кондиционер (100 мл), 1 упак | Наличие |
| Очистительный раствор (100 мл), 5 упак | Наличие |
| Наличие сервисного центра на территории Пермского края | Наличие |