Приложение №1

Комплекс компьютерный многофункциональный для исследования ЭЭГ и ВП

Техническое задание.

| № п/п | Параметры | Значения требуемых параметров | Наличие функции или величина параметра |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование, модель | Указать |  |
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
| 3 | Регистрационное удостоверение РФ | Наличие |  |
| 4 | Сертификат соответствия РФ | Наличие |  |
| 5 | Сертификат об утверждении типа СИ | Наличие |  |
| 6 | Назначение прибора | Электроэнцефалографические исследования |  |
| 7 | Тип прибора | Компьютерный |  |
| 8 | Количество одновременно регистрируемых монополярных ЭЭГ-отведений: | 21 |  |
| 9 | Возможность предъявления результатов в произвольно сконструированном монополярном или биполярном монтаже, содержащем до 64 цифровых отведений | Наличие |  |
| 10 | Возможность изменения монтажа после регистрации ЭЭГ | Наличие |  |
| 11 | Визуализация сигналов с разрешением не менее 1600х1200 точек | Наличие |  |
| 12 | Индикация на передней панели качества установки электродов по измерению импеданса | Наличие |  |
| 13 | Контроль качества установки заземляющего электрода | Наличие |  |
| 14 | Возможность присоединения стандартной электродной шапочки | Наличие |  |
| 15 | Возможность работы в неэкранированном помещении | Наличие |  |
| 16 | Возможность подключения электродной шапочки типа Electro-Cap | Наличие |  |
| 17 | Фотостимулятор на сверхмощных светодиодах | Наличие |  |
| 18 | Автоматический поиск спайков и острых волн (эпилептоморфной активности) по заданным параметрам | Наличие |  |
| 19 | Автоматическое построение карт: распределения по скальпу амплитуды ЭЭГ, максимальной мощности спектра, максимальной амплитуды спектра, средней мощности спектра, средней амплитуды спектра, полной мощности спектра, полной амплитуды спектра, мгновенной мощности спектра, мгновенной амплитуды спектра, асимметрии спектров, количества спайков, количества острых волн, амплитуды спайков, амплитуды острых волн, когерентных связей | Наличие |  |
| 20 | Неограниченное количество функциональных проб | Наличие |  |
| 21 | Возможность автоматического и визуального сравнения результатов функциональных проб | Наличие |  |
| 22 | Виды математического анализа: амплитудный, спектральный, периодометрический, корреляционный когерентный | Наличие |  |
| 23 | Подключение прибора к компьютеру | USB |  |
| 24 | Отсутствие необходимости установки дополнительных плат в компьютер | Наличие |  |
| 25 | Операционная система | Windows XP |  |
| 26 | Одновременный просмотр на экране нескольких обследований или нескольких проб одного обследования | Наличие |  |
| 27 | Встроенный редактор протокола обследования | Наличие |  |
| 28 | Автоматическая генерация протокола обследования (основные результаты исследования и словесное описание) с возможностью дальнейшего редактирования | Наличие |  |
| 29 | Возможность включения в протокол обследования графиков, рисунков и таблиц | Наличие |  |
| 30 | Технические характеристики |  |  |
| 31 | Количество каналов ЭЭГ | 21 |  |
| 32 | Количество полиграфических каналов | 1 |  |
| 33 | Количество каналов регистрации частоты дыхания | 1 |  |
| 34 | Стимуляторы | Фотостимулятор на сверхмощных светодиодах |  |
| 35 | Параметры ЭЭГ-каналов: |  |  |
| 36 | Чувствительность | не хуже 1 - 1000 мкВ/мм |  |
| 37 | Диапазон измерения напряжения (от пика до пика) | не менее 4000 мкВ |  |
| 38 | Нижняя граница полосы пропускания | не более 0.05 Гц |  |
| 39 | Верхняя граница полосы пропускания | не менее 200 Гц |  |
| 40 | Частота квантования ЭЭГ | не менее 5000 Гц |  |
| 41 | Разрядность АЦП | не менее 16 |  |
| 42 | Коэффициент ослабления синфазного сигнала на частоте 10 Гц | не менее 110 дБ |  |
| 43 | Коэффициент подавления частоты сети режекторным фильтром | не менее 40 дБ |  |
| 44 | Уровень шума от пика до пика, измеренного на сопротивлении 10 кОм | не более 0.3 мкВ |  |
| 45 | Входное сопротивление | не менее 200 МОм |  |
| 46 | Межканальное затухание | не менее 60 дБ |  |
| 47 | Автоматическая калибровка | Наличие |  |
| 48 | Параметры полиграфического канала: |  |  |
| 49 | Нижняя граница полосы пропускания | 0 - 200 Гц |  |
| 50 | Верхняя граница полосы пропускания | не менее 2000 Гц |  |
| 51 | Чувствительность | не хуже 1 - 5000 мкВ/мм |  |
| 52 | Диапазон измерения напряжения | не хуже 1 - 3000 мВ |  |
| 53 | Полоса пропускания канала дыхания | не хуже 0.05 - 35 Гц |  |
| 54 | Характеристики фотостимулятора: |  |  |
| 55 | Длительность стимула | не хуже 20 - 1000 мс |  |
| 56 | Частота стимуляции | не хуже 0.5 - 50 Гц |  |
| 57 | Класс защиты | II, тип BF |  |
| 58 | Комплект поставки |  |  |
| 59 | Блок электроэнцефалографа на стойке | 1 |  |
| 60 | Светодиодный фотостимулятор на стойке | 1 |  |
| 61 | Мостиковый электрод ЭЭГ | 25 |  |
| 62 | Кабель отведения для мостикового электрода ЭЭГ | 25 |  |
| 63 | Ушной электрод ЭЭГ | 3 |  |
| 64 | Шлем для крепления электродов ЭЭГ (большой, средний, малый) | 3 |  |
| 65 | Компакт диск c программным обеспечением для регистрации, амплитудного, спектрального, корреляционного и когерентного анализа, топографического картирования, хранения ЭЭГ | 1 |  |
| 66 | Руководство по эксплуатации на русском языке | 1 |  |
| 67 | Руководство пользователя на русском языке | 1 |  |
| 68 | Методическое руководство на русском языке | 1 |  |
| 69 | Сумка для переноски | 1 |  |
| 70 | Гарантийное обслуживание не менее 24 месяцев после ввода в эксплуатацию | Указать |  |
| 71 | Срок поставки в течение 5 дней после подписания муниципального контракта; | Указать |  |