Приложение №1

Техническое задание

Набор инструментов хирургических для операций на органах брюшной полости из малых разрезов «МИНИ АССИСТЕНТ» (по М.И. Прудкову)

| № п/п | Параметры | Значения требуемых параметров | Наличие функции или величина параметра |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общие параметры |  |  |
| 1.1 | Наименование предлагаемого к поставке товара | Указать |  |
| 1.2 | Страна происхождения | Указать |  |
| 1.3 | Сертификат соответствия Госстандарта РФ | Наличие |  |
| 1.4 | Регистрационное удостоверение МЗ РФ | Наличие |  |
| 1.5 | Обучение специалистов с выдачей сертификата государственного образца | Наличие |  |
| 1.6 | Руководство по эксплуатации на русском языке (при поставке) | Наличие |  |
| 1.7 | Гарантийное обслуживание не менее 12 месяцев после ввода в эксплуатацию | Указать |  |
| 1.8 | Доставка силами Поставщика | Наличие |  |
| 1.9 | Срок поставки в течение 60 дней после подписания муниципального контракта | Указать |  |

2.       Технологические параметры

| № п/п | Наименование | Кол-во | Материал | Высота (глубина) мм | Ширина, мм | Длина, мм | Диа-метр, мм | Значения требуемых параметров | Наличие функции или величина параметра |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Набор инструментов хирургических для операций на органах брюшной полости из малых разрезов «МИНИ АССИСТЕНТ»(по М.И. Прудкову), в составе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ранорасширитель для малых доступов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кольцо ранорасширителя – шарнирное, для малых разрезов, имеет 16 пазов для установки ретракторов, с винтом М8 повышенной прочности | 1 | Высокопрочная коррозионно-устойчивая сталь: 12Х18Н10Т. Антибликовая обработка поверхности (матирование) |  | 210 | 234 |  | Наличие |  |
| 2 | Ретрактор (№0) - имеет 3 степени свободы перемещений, неразьёмный, управление - винтом М8 повышенной прочности, предназначен для работы в малых разрезах. Адаптирован к разным кольцам ранорасширителей и держателю "Унилюкс" со световодом | 1 | Высокопрочные коррозионно-устойчивые стали: лопатка – сталь 12Х18Н10Т; шарнирный, установочно-зажимные узлы – стали 04Х13Н8МТЮЕ, ЭП678, ЭП853. Антибликовая обработка поверхности (матирование) | 76 | 22 | 124,5 |  | Наличие |  |
| 3 | Ретрактор (№1) - имеет 3 степени свободы перемещений, неразьёмный, управление - винтом М8 повышенной прочности, предназначен для работы в малых разрезах. Адаптирован к разным кольцам ранорасширителей и держателю "Унилюкс" со световодом | 1 | Высокопрочные коррозионно-устойчивые стали: лопатка – сталь 12Х18Н10Т; шарнирный, установочно-зажимные узлы – стали 04Х13Н8МТЮЕ, ЭП678, ЭП853. Антибликовая обработка поверхности (матирование) | 80 | 22 | 124,5 |  | Наличие |  |
| 4 | Ретрактор (№2) - имеет 3 степени свободы перемещений, неразьёмный, управление - винтом М8 повышенной прочности, предназначен для работы в малых разрезах. Адаптирован к разным кольцам ранорасширителей и держателю "Унилюкс" со световодом | 1 | Высокопрочные коррозионно-устойчивые стали: лопатка – сталь 12Х18Н10Т; шарнирный, установочно-зажимные узлы – стали 04Х13Н8МТЮЕ, ЭП678, ЭП853. Антибликовая обработка поверхности (матирование) | 85 | 22,5 | 124,5 |  | Наличие |  |
| 5 | Ретрактор (№3) - имеет 3 степени свободы перемещений, неразьёмный, управление - винтом М8 повышенной прочности, предназначен для работы в малых разрезах. Адаптирован к разным кольцам ранорасширителей и держателю "Унилюкс" со световодом | 1 | Высокопрочные коррозионно-устойчивые стали: лопатка – сталь 12Х18Н10Т; шарнирный, установочно-зажимные узлы – стали 04Х13Н8МТЮЕ, ЭП678, ЭП853. Антибликовая обработка поверхности (матирование) | 91 | 23 | 124,5 |  | Наличие |  |
| 6 | Ретрактор (№4) - имеет 3 степени свободы перемещений, неразьёмный, управление - винтом М8 повышенной прочности, предназначен для работы в малых разрезах. Адаптирован к разным кольцам ранорасширителей и держателю "Унилюкс" со световодом | 1 | Высокопрочные коррозионно-устойчивые стали: лопатка – сталь 12Х18Н10Т; шарнирный, установочно-зажимные узлы – стали 04Х13Н8МТЮЕ, ЭП678, ЭП853. Антибликовая обработка поверхности (матирование) | 98 | 23,5 | 124,5 |  | Наличие |  |
| 7 | Ретрактор (№5) - имеет 3 степени свободы перемещений, неразьёмный, управление - винтом М8 повышенной прочности, предназначен для работы в малых разрезах. Адаптирован к разным кольцам ранорасширителей и держателю "Унилюкс" со световодом. | 1 | Высокопрочные коррозионно-устойчивые стали: лопатка – сталь 12Х18Н10Т; шарнирный, установочно-зажимные узлы – стали 04Х13Н8МТЮЕ, ЭП678, ЭП853. Антибликовая обработка поверхности (матирование) | 106 | 24 | 124,5 |  | Наличие |  |
| 8 | Ретрактор (№6) - имеет 3 степени свободы перемещений, неразьёмный, управление - винтом М8 повышенной прочности, предназначен для работы в малых разрезах. Адаптирован к разным кольцам ранорасширителей и держателю "Унилюкс" со световодом. | 1 | Высокопрочные коррозионно-устойчивые стали: лопатка – сталь 12Х18Н10Т; шарнирный, установочно-зажимные узлы – стали 04Х13Н8МТЮЕ, ЭП678, ЭП853. Антибликовая обработка поверхности (матирование) | 115 | 25 | 124,5 |  | Наличие |  |
| 9 | Ретрактор (№7) - имеет 3 степени свободы перемещений, неразьёмный, управление - винтом М8 повышенной прочности, предназначен для работы в малых разрезах. Адаптирован к разным кольцам ранорасширителей и держателю "Унилюкс" со световодом. | 1 | Высокопрочные коррозионно-устойчивые стали: лопатка – сталь 12Х18Н10Т; шарнирный, установочно-зажимные узлы – стали 04Х13Н8МТЮЕ, ЭП678, ЭП853. Антибликовая обработка поверхности (матирование) | 125 | 25,5 | 124,5 |  | Наличие |  |
| 10 | Ретрактор (№8) - имеет 3 степени свободы перемещений, неразьёмный, управление - винтом М8 повышенной прочности, предназначен для работы в малых разрезах. Адаптирован к разным кольцам ранорасширителей и держателю "Унилюкс" со световодом. | 1 | Высокопрочные коррозионно-устойчивые стали: лопатка – сталь 12Х18Н10Т; шарнирный, установочно-зажимные узлы – стали 04Х13Н8МТЮЕ, ЭП678, ЭП853. Антибликовая обработка поверхности (матирование) | 136 | 26,5 | 124,5 |  | Наличие |  |
| 11 | Ретрактор (№9) - имеет 3 степени свободы перемещений, неразьёмный, управление - винтом М8 повышенной прочности, предназначен для работы в малых разрезах. Адаптирован к разным кольцам ранорасширителей и держателю "Унилюкс" со световодом. | 1 | Высокопрочные коррозионно-устойчивые стали: лопатка – сталь 12Х18Н10Т; шарнирный, установочно-зажимные узлы – стали 04Х13Н8МТЮЕ, ЭП678, ЭП853. Антибликовая обработка поверхности (матирование) | 148 | 27,5 | 124,5 |  | Наличие |  |
| 12 | Ретрактор со световодом - нешарнирный, с отражающей поверхностью, с жестким креплением световода. Световод - специально изогнутой формы, в металлической гильзе, светопропускающая способность не менее 80% | 1 | Высокопрочная коррозионно-устойчивая сталь: 12Х18Н10Т. Световод: стекло С52-1. Антибликовая обработка поверхности (матирование) | 138 | 114,5 | 100 | 5 | Наличие |  |
| 13 | Держатель со световодом («Унилюкс») - сьемный, предназначен для установки световода на шарнирные ретракторы любого типоразмера. Световод - специально изогнутой формы, в металлической гильзе, светопропускающая способность не менее 80% | 1 | Высокопрочные коррозионно-устойчивые стали: 12Х18Н10Т; 04Х13Н8МТЮЕ. Световод: стекло С52-1. Антибликовая обработка поверхности (матирование) | 34 | 30 | 100 | 5 | Наличие |  |
| 14 | Адаптер световодный (типа «STORZ») - предназначен для соединения жесткого световода из состава набора с гибким световодным кабелем, имеющим типовые разьемы типа "STORZ" | 1 | Высокопрочная коррозионно-устойчивая сталь: 12Х18Н10Т. Антибликовая обработка поверхности (матирование) |  |  | 21 | 5,4 | Наличие |  |
| 15 | Адаптер световодный типа «СIRCON» - предназначен для соединения жесткого световода из состава набора с гибким световодным кабелем, имеющим типовые разьемы типа "СIRCON" | 1 | Высокопрочная коррозионно-устойчивая сталь: 12Х18Н10Т. Антибликовая обработка поверхности (матирование) |  |  | 23 | 7 | Наличие |  |
| 16 | Адаптер световодный типа «OLIMPUS» - предназначен для соединения жесткого световода из состава набора с гибким световодным кабелем, имеющим типовые разьемы типа "OLIMPUS" | 1 | Высокопрочная коррозионно-устойчивая сталь: 12Х18Н10Т. Антибликовая обработка поверхности (матирование) |  |  | 21 | 7,1 | Наличие |  |
| 17 | Адаптер световодный типа «WOLF» - предназначен для соединения жесткого световода из состава набора с гибким световодным кабелем, имеющим типовые разьемы типа "WOLF" | 1 | Высокопрочная коррозионно-устойчивая сталь: 12Х18Н10Т. Антибликовая обработка поверхности (матирование) |  |  | 16 | 7,1 | Наличие |  |
| 18 | Винт М8 Х 1 - винт повышенной прочности, обеспечивает надежную фиксацию ретрактора при минимальных усилиях затяжки, а также управление ретрактором при помощи торцового ключа, который вставляется в шестигранное отверстие винта. | 2 | Высокопрочная коррозионно-устойчивая сталь: 04Х13Н8МТЮЕ. Антибликовая обработка поверхности (матирование) |  |  | 11 | 5 | Наличие |  |
| 19 | Ключ торцовый – двухсторонний, предназначен для затягивания винтов М8 и управления положением ретрактора, обеспечивает надежную фиксацию ретрактора при минимальных усилиях затяжки. Ключ имеет Г-образную форму, соотношение плеч выбрано таким, чтобы не повредить винт при затяжке. | 2 | Высокопрочная коррозионно-устойчивая сталь: 04Х13Н8МТЮЕ. Антибликовая обработка поверхности (матирование) |  |  | 80 | 4 | Наличие |  |
|  | ИТОГО: | 21 |  |  |  |  |  | Наличие |  |
| Основные универсальные хирургические инструменты |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |
| 1 | Зажим - изогнутый с прямыми губками, имеет рукоятку пологой кривизны, без угловых изгибов, обеспечивающую максимальную глубину оперирования, кончики рабочей части и плоскость рукояток находятся в одной плоскости. Рабочие кончики повернуты в левую сторону. | 1 | Высокопрочные коррозионно-устойчивые стали: 04Х13Н8МТЮЕ, ЭП678, ЭП853. Антибликовая обработка поверхности (матирование) | 96 |  | 230 |  | Наличие |  |
| 2 | Зажим окончатый - имеет рукоятку пологой кривизны, без угловых изгибов, обеспечивающую максимальную глубину оперирования, кончики рабочей части и плоскость рукояток находятся в одной плоскости. Рабочие кончики повернуты в левую сторону. | 1 | Высокопрочные коррозионно-устойчивые стали: 04Х13Н8МТЮЕ, ЭП678, ЭП853. Антибликовая обработка поверхности (матирование) | 96 |  | 230 |  | Наличие |  |
| 3 | Зажим-диссектор - имеет рукоятку пологой кривизны, без угловых изгибов, обеспечивающую максимальную глубину оперирования, кончики рабочей части и плоскость рукояток находятся в одной плоскости. Рабочие кончики повернуты в левую сторону. | 1 | Высокопрочные коррозионно-устойчивые стали: 04Х13Н8МТЮЕ, ЭП678, ЭП853. Антибликовая обработка поверхности (матирование) | 96 |  | 220 |  | Наличие |  |
| 4 | Пинцет шарнирный - изогнутый зубчатый, имеет рукоятку пологой кривизны, без угловых изгибов, обеспечивающую максимальную глубину оперирования, кончики рабочей части и плоскость рукояток находятся в одной плоскости и изогнуты на 18 мм. Рабочие кончики повернуты в левую сторону. | 1 | Высокопрочные коррозионно-устойчивые стали: 04Х13Н8МТЮЕ, ЭП678, ЭП853 | 86 |  | 231 |  | Наличие |  |
| 5 | Ножницы – изогнутые, имеют рукоятку пологой кривизны,без угловых изгибов, обеспечивают максимальную глубину оперирования, кончики рабочей части и плоскость рукояток находятся в одной плоскости и изогнуты на 16 мм. Лезвия расположены в вертикальной плоскости. Рабочие кончики повернуты в левую сторону. Имеют усиленное сечение бранш и закругленную форму рабочих кончиков. | 1 | Высокопрочные коррозионно-устойчивые стали: 04Х13Н8МТЮЕ, ЭП678, ЭП853. Антибликовая обработка поверхности (матирование) | 86 |  | 236 |  | Наличие |  |
| 6 | Иглодержатель – изогнутый, имеет рукоятку пологой кривизны, без угловых изгибов, обеспечивающую максимальную глубину оперирования, рабочие кончики изогнуты. Предназначены для работы при сверх малых доступах. Имеет криволинейный изгиб рабочих губок. | 1 | Высокопрочные коррозионно-устойчивые стали: 04Х13Н8МТЮЕ, ЭП678, ЭП853. Антибликовая обработка поверхности (матирование) | 95 |  | 250 |  | Наличие |  |
| 7 | Вилка лигатурная - сгибаемая, предназначена для завязывания узлов, имеет круглую ручку. | 1 | Рабочая часть:- высокопрочная коррозионно-устойчивая сталь - 12Х18Н10Т. Ручка: ВТ1-0, ВТ6, ВТ14. Антибликовая обработка поверхности (матирование) |  | 4 | 260 |  | Наличие |  |
| 8 | Игла лигатурная - сгибаемая, предназначена для проведения нити под любым углом, имеет круглую ручку. | 1 | Рабочая часть:- высокопрочная коррозионно-устойчивая сталь - 12Х1 8Н10Т. Ручка: ВТ1-0, ВТ6, ВТ14. Антибликовая обработка поверхности (матирование) |  | 3 | 260 |  | Наличие |  |
| 9 | Пинцет - S-образный, форма и длина адаптированы для операций из мини-доступа. | 1 | Высокопрочные коррозионно-устойчивые стали: 04Х13Н8МТЮЕ, ЭП678, ЭП853. Антибликовая обработка поверхности (матирование) |  | 40 | 255 |  | Наличие |  |
| 10 | Лезвиедержатель - имеет универсальную посадочную площадку для установки сменных лезвий. Обеспечивает возможность прецизионного оперирования. Имеет сгибаемую рабочую часть и круглую ручку. | 1 | Рабочая часть:- высокопрочная коррозионно-устойчивая сталь - 12Х18Н10Т. Ручка: ВТ1-0, ВТ6, ВТ14. Антибликовая обработка поверхности (матирование) |  | 4 | 245 |  | Наличие |  |
| 11 | Электрод-крючок с изоляцией - имеет канал для дымоудаления и монополярный электрод-крючок. | 1 | Трубка:радпласт Т-2-6/3. Корпус:капролит ПА6 (блочный). Металлические детали: высокопрочная коррозионно-устойчивая сталь - 12Х18Н10Т. Антибликовая обработка поверхности (матирование) |  | 20 | 260 | 5 | Наличие |  |
| 12 | Держатель биполярных электродов - кабель для подключения пинцета к аппаратам типа "ФОТЕК Е300, Е301" | 1 | Рабочие контакты: среднелегированная конструкционная сталь - 36НХТЮ-8М . Антибликовая обработка поверхности (матирование). Разъем: стеклонаполненный полиамид (Техномид А-СВ-30-ЛО-20) |  |  | 300 |  | Наличие |  |
| 13 | Пинцет штыкообразный - биполярный электрохирургический пинцет S-образный, форма и длина адаптированы для операций из мини-доступа. | 1 | Высокопрочная коррозионно-устойчивая сталь: 20Х13 Антибликовая обработка поверхности (матирование). Разъем: стеклонаполненный полиамид (Техномид А-СВ-30-ЛО-20) |  | 40 | 255 |  | Наличие |  |
|  | ИТОГО: | 13 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО: | 34 |  |  |  |  |  |  |  |