Приложение №1

Портативный полуавтоматический бифазный наружный дефибриллятор

| № п/п | Параметры | Значения требуемых параметров | Наличие функции или величина параметра |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование, модель | Указать |  |
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
| 3 | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Наличие |  |
| 4 | Сертификат соответствия Госстандарта России | Наличие |  |
| 5 | Санитарно-эпидемиологическое заключение | Наличие |  |
| 6 | Полуавтоматическая наружная дефибрилляция с возможностью использования для взрослых и детей | Наличие |  |
| 7 | Режим использования: |  |  |
| 8 | - синхронизированный | Наличие |  |
| 9 | - полуавтоматический | Наличие |  |
| 10 | Тип импульса: | бифазный импульсный разряд с длительностью первой фазы не более 4 мс |  |
| 11 | Электроды: | наклеивающиеся одноразовые электроды |  |
| 12 | Энергия разряда: | Взрослые: 90-130-150 Дж и Дети: 15-30-50 Дж (возможность выбора других значений) |  |
| 13 | Время зарядки: | не более 10 с |  |
| 14 | Голосовые и текстовые инструкции | Наличие |  |
| 15 | ЖК Экран: | Наличие |  |
| 16 | Размер | не менее 100х37 мм |  |
| 17 | Подсветка | Наличие |  |
| 18 | Визуализация | текстовых инструкций, ЭКГ, времени, кол-ва разрядов, емкость памяти и аккумулятора |  |
| 19 | Получение сигнала ЭКГ с наклеивающихся электродов | Наличие |  |
| 20 | Анализ сердечного ритма для определения необходимости подачи разряда | Наличие |  |
| 21 | Память: | кол-во разрядов, дата и время их проведения |  |
| 22 | Питание: | аккумулятор |  |
| 23 | Длительность работы аккумулятора: | не менее 8 в режиме мониторинга или не менее 200 максимальных разрядов |  |
| 24 | Размеры: | 230 х 220 х 70мм; вес 1,5 кг. |  |
| 25 | Сумка для принадлежностей | Наличие |  |
| 26 | Электроды одноразовые для взрослых (2 шт./уп.) | 1 уп. |  |
| 27 | Гарантийное обслуживание не менее 12 месяцев после ввода в эксплуатацию | Указать |  |
| 28 | Постгарантийное сервисное обслуживание | Указать |  |
| 29 | Срок поставки в течение 5 дней после подписания муниципального контракта | Указать |  |