## Лист1
Приложение №2
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Открытый реанимационный комплекс (импортного производства)
№ | Наименование оборудования/ спецификация поставки. Требуемые параметры и условия | Требования | Предлагаемые параметры и условия
Общие требования
1. | Наименование | Указать
2. | Модель | Указать
3. | Регистрационное удостовеоение Минздрава России | наличие | Указать №, срок действия
4. | Сертификат Госстандарта России | наличие | Указать №, срок действия
Требования к техническим характеристикам
1. | Проведение комплекса реанимационных мероприятий у пациентов весом до 10кг | наличие
2. | Возможность дальнейшего апгрейда системы с для создания возможности лечения критических состояний сердечно-сосудистой системы новорожденного | наличие
3. | Размещение новорожденного в любой части кроватки, без потери равномерности нагрева | наличие
4. | Цифровой дисплей отображения параметров функционирования комплекса | наличие
5. | Ручной контроль-мощность режим работы нагревателя | наличие
6. | Автоматический (сервоконтроль) режим работы | наличие
7. | Диапазон точности сервоконтроля температуры кожи не более | 0,05-0,2°С
8. | Предварительный прогрев-режим | наличие
9. | Мощность излучения предварительного прогрева не более | 8мВт/см2
10. | Пиковая длина волны инфракрасного излучения нагревательного элемента | 3 микрона
11. | Сфокусированный источник излучения нагревательного элемента с сосредоточением тепловой энергии на матрац с минимальным рассеиванием | наличие
12. | Диапазон регулировки температуры кожи ребенка, не уже | от 34.5 до 37.0°С
13. | Дискретность показателя установки регулировки температуры, не более | 0,1°С
14. | Точность датчика детекции температуры не более | 0,01°С
15. | Частота измерения температуры, перерасчета мощности и повторного сравнения температур, не менее | 10 раз в секунду
16. | Наличие у температурного датчика двух независимых термисторов, для сравнения показаний контроллером | наличие
17. | Система устранения потенциального дрейфа температурного датчика | наличие
18. | Срабатывание тревоги по температурному режиму, при отклонении от заданной величины, не более | 1°С
19. | Детекция температуры кожи в диапазоне не менее | от 5.0 до 46.0°С
20. | Диапазон величины мощности излучения, не менее | 0-30мВт/см2
21. | Расстояние от обогревателя до матраса, в диапазоне не более | 65 см – 70 см
22. | Диапазон обеспечиваемой концентрации подаваемого О2 | до 100%
23. | Обеспечение контроля подачи кислорода при помощи ротаметра | возможность
24. | Система увлажнения подаваемого кислорода | возможность
25. | Длина колпака термозащитной системы подачи кислорода не менее | 25 см
26. | Высота колпака термозащитной системы подачи кислорода не менее | 17 см
27. | Наличие в колпаке термозащитной системы подачи кислорода портов для подведения интравенозных магистралей, датчиков кислородного анализатора, кабеля снятия ЭКГ | наличие
28. | Возможность проведения ИВЛ новорожденного | наличие
29. | Диапазон дыхательного объема, при проведении ИВЛ, не уже | 0-250мл
30. | Ручная регулировка частоты дыхания | наличие
31. | Возможность проведения фарингеального и трахеального отсасывания | наличие
32. | Встроенный и внешний аспиратор | возможность
33. | Тип встроенного аспиратора | эжекционный
34. | Вес внешнего аспиратора не более | 1,5кг
35. | Максимальный вакуум внешнего аспиратора не менее | 80кРа
36. | Скорость аспирации свободного воздушного потока, при максимуме аспирации, на внешнем аспираторе, не менее | 60л в минуту
37. | Поворот блока обогрева (для проведения рентгенографии) в сторону от стандартного положения не менее | 120° от центральной позиции
38. | Наличие поворота блока обогрева от центральной позиции в левую и правую строну | наличие
39. | Общий угол поворота блока обогрева не меньше | 240°
40. | Количество программируемых процедурных таймеров, не менее | 2шт
41. | Встроенный Апгар-таймер | наличие
42. | Тип столика рентгеновской кассеты | выдвижной, невыпадающий
43. | Ширина столика новорожденного (лицевая поверхность), в диапазоне не больше | 64см-66см
44. | Глубина столика новорожденного не менее | 59см
45. | Прозрачные, откидывающиеся ограждения столика | 4шт
46. | Установка кроватки в положения Тренделенбурга и Фаулера | наличие
47. | Регулировка наклона столика | от 0 до -10°
и от 0 до +10°
48. | Фиксация столика в любом заданном положении | наличие
49. | Регулировка высоты столика в диапазоне не менее | 0см-15см
50. | Аварийная и тревожная сигнализация | наличие
51. | Аварийная сигнализация высокой температуры | наличие
52. | Аварийная сигнализация низкой температуры | наличие
53. | Аварийная сигнализация высокой температуры отсоединения датчика | наличие
54. | Аварийная сигнализация высокой температуры неисправности системы | наличие
55. | Аварийная сигнализация высокой температуры отсутствия сетевого питания | наличие
56. | Аварийная сигнализация высокой температуры повреждения датчика | наличие
57. | Мобильное основание с выдвижным ящиком, на 4 колесах | наличие
58. | Рельсы для крепления дополнительного оборудования | наличие
59. | Диаметр колес мобильного основания не менее | 12см
60. | Клиренс мобильного основания не менее | 16см
61. | Регулировка общей высоты системы в диапазоне не менее | 0см-10см
62. | Мощность нагревательного элемента (отклонение не более ± 10вт) | 450вт
63. | Стандартный комплект принадлежностей для полного обеспечения работы всех функций реанимационной системы и терапии новорожденного в условиях реанимационной системы | наличие
64. | Общий вес системы не более | 72кг
65. | Встроенный разделительный трансформатор | наличие
66. | Энергоснабжение | 220±20 В, 50/60 Гц
Дополнительные условия
1. | Инструкция пользователя на русском языке | наличие
2. | Наладка, ввод в эксплуатацию | наличие
3. | Год выпуска | не ранее 2007г.
4. | Цена товара, в том числе на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей |  | Указать