## 00-LX300-T
Приложение №2
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на
Налобный осветитель с источником света ксеноновым (импортного производства)
№ | Наименование оборудования/ спецификация поставки. Требуемые параметры и условия | Требования | Предлагаемые параметры и условия
Налобный осветитель
Общие требования
1 | Наименование | Указать
2 | Модель | Указать
3 | Сертификат Госстандарта России | наличие | Указать №, срок действия
4 | Регистрационное удостоверение МЗ РФ | наличие | Указать №, срок действия
Общая характеристика
1 | назначение: волоконнооптическая осветительная система сконструирована для обеспечения передачи освещения от источника света высокой интенсивности к хирургическому налобному осветителю для освещения операционного поля. | соответствие
2 | совместимость с источниками света, на 300, 150 или 100Вт. серий LX, CLX, 9300, 9100 | соответствие
3 | угол регулировки от 30° - 90° | соответствие
4 | диаметр светового пятна на расстоянии 40см 50-100мм | соответствие
5 | масса комплекта в сборе не более 300г | соответствие
6 | длина оптоволоконного кабеля не менее 275 см | соответствие
7 | свойства оптоволоконного кабеля: наружная защита кабеля Сил-Кор; оптоволоконный кабель при включенном источнике способен ярко светиться | соответствие
8 | джойстик, для управления модулем, находящийся на самом модуле | соответствие
9 | сдвоенный, оптоволоконный кабель обхватывает голову хирурга с двух сторон | соответствие
10 | фиксация на голове хирурга посредством регулируемого по охвату мягкого обода | соответствие
Необходимые принадлежности
1 | сдвоенный оптоволоконный кабель | 1 шт.
2 | модуль налобного осветителя | 1 шт.
3 | мягкий головной обруч | 1 шт.
4 | джойстик для управления модулем | 1 шт.
5 | клипсы для фиксации ОВ кабеля | 2 шт.
6 | сумка нейлоновая для хранения налобного осветителя | 1 шт.
Источник света ксеноновый
Общие требования
1 | Наименование | Указать
2 | Модель | Указать
3 | Сертификат Госстандарта России | наличие | Указать №, срок действия
4 | Регистрационное удостоверение МЗ РФ | наличие | Указать №, срок действия
Общая характеристика
1 | назначение: предназначен для освещения хирургического поля в открытой хирургии, эндоскопии, лорпрактике, гинекологии, проктологии, или другой области исследования или операции посредством опто-волоконного кабеля. | соответствие
2 | свойства излучаемого света: естественный, холодный белый свет с отфильтрованным инфракрасным диапазоном, не искажающий реальную цветовую картину в обозреваемом поле | соответствие
3 | возможность замены лампы: свободно, без спец.инструмента | соответствие
4 | включатель "питание" в положении "вкл." должен светиться | соответствие
5 | особенность рабочего режима - лампа не будет светить, если не вставлен волоконнооптический кабель или затвор вручную не переведен и не удерживается в крайнем левом положении. | соответствие
6 | наличие кольцевого регулятора мощности излучения | наличие
7 | кольцевой атеньюатор | наличие
8 | регулировка интенсивности освещения: возможность плавной ручной регулировки путем вращения кольцевого атеньюатора | соответствие
9 | фиксация опто-волоконного кабеля в источнике освещения посредством специального устройства - затвора | наличие
10 | источник света имеет одну турель с портами ACMI, Wolf, Storz и Olympus | соответствие
11 | наличие цифрового счетчика срока службы источника света | наличие
12 | расположение источника света: на специальной напольной передвижной подставке, свободно вращающейся на 360º, и прикрепленный к верхнему шарнирному основанию последней | соответствие
13 | особенности напольной подставки: основание напольной подставки имеет неменее пяти "лучей" с антистатическими колесиками | соответствие
Технические данные
1 | габаритные размеры, мм. не более: | 317 (Д) x 114 (Ш) х 203 (В) мм
2 | масса источника света без принадлежностей, не более: | 6,1кг
3 | источник питания | 100~240VAC 50-60 Hz ±10%
4 | Энергопотребление | 400 Вт максимально
5 | Мощность светового потока | 300Вт
6 | Ресурс лампы, не менее: | 650 часов
7 | Цветовая температура | >6000 Кельвинов, с отфильтрованным ИК диапазоном
8 | Предохранители, соответствие: | Плавкий предохранитель 6,3 А; 250 В
9 | Утечка переменного тока, соответствие: | Ток утечки на шасси (с неповрежденным заземляющим проводом) - <100 мкА; Ток утечки на шасси (с поврежденным заземляющим проводом) - <500 мкА
10 | Классификация | IEC 601-1, тип CF, класс 1
11 | Электробезопасность | Внесен в список TUV, соответствует UL 2601, CSA C22.2 NO.601.1-M90, EN 601-1-2
12 | Электромагнитная совместимость | Соответствует EN 601-1-2
Необходимые принадлежности
1 | Источник света ксеноновый | 1 шт.
2 | напольная подставка | 1 шт.
3 | кабель питания | 1 шт.
Дополнительные условия
1 | Инструкция пользователя (паспорт) на русском языке | наличие
2 | Наладка, ввод в эксплуатацию, обучение мед. персонала на рабочем месте | наличие
3 | Гарантийный период на систему | 2 года
4 | Наличие сертифицированного сервисного центра | наличие
5 | Цена товара, в том числе расхода на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей |  | Указать