## Техническое задание
Приложение № 1
к Извещению о проведении запроса котировок
№ 65 от 28.07.2008 г.
Техническое задание
на универсальную пневматическую силовую установку для травматологии, ортопедии Compact Air Drive II или эквивалент
№ поз. | Требования | Параметры и условия | Предлагаемые характеристики (указать)
1 | Наименование | Указать
2 | Модель | Указать
3 | Производитель, страна происхождения | Указать
4 | Регистрационное удостоверение | Указать
5 | Сертификат соответствия | Указать
6 | Описание технических характеристик на русском языке | Наличие
7 | Год выпуска не ранее | 2008 г.
8 | Технические характеристики:
9 | Привод пневматический, модульный | Наличие
10 | Рекомендованное рабочее давление для привода, атмосфер | 6 - 7
11 | Количество приводов, не менее | 1
12 | Максимальный уровень шума, dB | 78
13 | Рабочая температура, не выше, град.С | 40
14 | Температурный диапазон хранения и транспортировки, град.С | -20 - +70
15 | Диаметр сквозного канала в приводе, мм | 3,2
16 | Максимальный вес без насадок, не более, гр | 770
17 | Выходная мощность, не менее, В | 120
18 | Крутящий момент на сверлящей насадке, не менее, Nm | 4.7
19 | Скорость вращения ротора, не менее, об/мин | 900
20 | Диапазон плавной регулировки скорости вращения, об/мин | 0-900
21 | Скорость вращения на насадке-римере, об/мин | 340
22 | Крутящий момент на насадке-римере, Nm | 13
23 | Максимальное количество осцилляций, осц/мин | 14000
24 | Возможность моментального включения реверса, без предварительной остановки вращения ротора | Наличие
25 | Амплитуда осцилляций, град. | 4.5
26 | Максимальное количество движений на реципроктной пиле, осц/мин | 12000
27 | Амплитуда, мм. | 3
28 | Расход сжатого газа, не более, л/мин | 250
29 | Смена насадок без дополнительных устройств: ключей, зажимов | Наличие
30 | Замена рабочих инструментов без дополнительных устройств: ключей, зажимов | Наличие
31 | Выполняемые операции:
32 | Сверление кортикальной кости | Наличие
33 | Сверление губчатой кости | Наличие
34 | Проведение спиц, в том числе на заданную глубину | Наличие
35 | Рассверливание AO/ASIF оригинальным DHS/DCS инструментом | Наличие
36 | Возможность работы оригинальным AO/ASIF инструментом | Наличие
37 | Пиление осциллирующее | Наличие
38 | Пиление возвратно-поступательное | Наличие
39 | Сверление осцилляторное | Наличие
40 | Сверление под контролем Электронно-оптического преобразователя | Наличие
41 | Рассверливание интрамедуллярных каналов и вертлужной впадины | Наличие
42 | Возможность усовершенствования и дополнения имеющегося комплекта при развитии системы фирмой-производителем | Наличие
43 | Возможность дополнения и расширения функций комплекта при необходимости | Наличие
44 | Совместимость с насадками , ограничивающими осевое усилие 1,5 и 4,0 N/m для введения блокируемых винтов диаметром, соответственно 3,5 и 5,0 мм. | Наличие
45 | Совместимость с набором инструментов для установки эндопротезов "Матис", находящихся в клинике | Наличие
46 | Комплектация:
47 | Дрель пневматическая ComPact Air Drive II | 1 шт.
48 | Щётка 3.2 мм для № 511.701 | 1 шт.
49 | Двойной воздуш. шланг системы Synthes, 3 м в комплекте с держателем шланга арт №519.598 | 1 шт.
50 | Двойной воздушный шланг системы Synthes, 5м, в комплекте с держателем шланга арт №519.598 | 1 шт.
51 | Адаптер для смазывания пневмомашин | 1 шт.
52 | ARO-быстрое соединение с резьбой | 1 шт.
53 | Маслёнка Synthes | 2 шт.
54 | Фильтр для воздуха с регулятором давления для пневмодрели | 1 шт.
55 | Компрессор. Объём 100 литров | 1 шт.
56 | Шланг армированный (допустимое раб. давление до 10 атм) 50 м | 1 шт.
57 | Хомут | 4 шт.
58 | Штуцер для разводки на операционные | 2 шт.
59 | Штуцер для разводки на операционные | 2 шт.
| Количество, комплектов | 1
Цена за ед., руб.
Максимальная цена контракта, руб.
| __________________________________ | _______________ | ____________
| (наименование поставщика) | (подпись) | (Ф.И.О.)
МП