## Приложение № 3
Приложение 3
к документации об аукционе
«Предметное предложение» - функциональные и качественные характеристики и свойства, комплектность предлагаемого медицинского оборудования
Наименование участника размещения заказа: ______________________________
Лот № 1. Оборудование для пробоподготовки, выделения и SSO HLA типирования с целью проведения подтверждающих тестов на ИППП, вирусной нагрузки.
№ п/п | Характеристики и комплектация | Параметры и условия | Предлагаемые параметры и условия
1 | 2 | 3 | 4
1 | Автоматическая роботизированная станция выделения и очистки нуклеиновых кислот |  | Указать
1.1 | Наименование, модель |  | Указать
1.2 | Производитель, страна происхождения |  | Указать
1.3 | Год выпуска не ранее 2008 года |  | Указать
1.4 | Сертификат соответствия Госстандарта РФ или письмо ВНИИС | Наличие | От ______ № ________, сроком действия до__________
1.6 | Наличие инструкции по эксплуатации на русском языке | Наличие/ представить инструкцию по эксплуатации на русском языке (проспект) с техническими характеристиками товара
1.5 | Сфера применения | для определения полиморфизма генов главного комплекса гистосовместимости человека методом RELI SSO генотипирования. Блок пробоподготовки и выделения ДНК | Указать
1.6 | Состав и технические требования:
1.6.1 | Инсталляционная карта | Наличие
1.6.2 | Встроенный Bilt IN процессор | Наличие
1.6.3 | Программирование новых методик с помощью инсталляционной карты | Наличие
1.6.4 | Встроенный жидкокристаллический дисплей | Наличие
1.6.5 | Производительность | 1-12 образцов + 1 положительный контроль/цикл | Указать параметры
1.6.6 | Максимальная загрузка | 13 образцов
1.6.7 | Минимальная загрузка | 1 образец
1.6.8 | Продолжительность цикла | 20-30 мин | Указать параметры
1.6.9 | Возможность увеличения объема стартового материала до 1 мл | Наличие | Указать
1.6.10 | Метод экстракции не предполагает использование этанола | Наличие | Указать
1.6.11 | Объем дозирования | 5-1000 мкл | Указать параметры
1.6.12 | Регулирование температуры инкубации | От 30 до 80°С | Указать параметры
1.6.13 | Концентратор магнитных частиц | Наличие | Указать
1.7 | Стартовый набор пластика:
1.7.1 | Наконечники | Наличие | Указать
1.7.2 | Держатели наконечников | Не менее 52 шт | Указать
1.7.3 | Реакционные картриджи | Не менее 52 шт | Указать
1.7.4 | Считыватель баркода | Не менее 13 шт | Указать
1.7.5 | CD c программным обеспечением | Наличие | Указать
1.7.6 | Соединительный кабель RS 232C для считывателя баркода. | Наличие | Указать
1.7.7 | Соединительный кабель RS 232C для соединения с внешним компьютером | Наличие | Указать
1.8 | Гарантийные обязательства:
1.8.1 | Гарантийный срок с момента ввода в эксплуатацию, не менее | 12 месяцев | Указать
1.8.2 | Срок поставки, не более | 90 дней | Указать
2 | Процессор для автоматизированного HLA-типирования методом отжига ПЦР продукта на олигонуклеотидную пробу с последующей окраской
2.1 | Наименование, модель |  | Указать
2.2 | Производитель, страна происхождения |  | Указать
2.3 | Год выпуска не ранее 2008 года |  | Указать
2.4 | Регистрационное удостоверение | Наличие | От ______ № ________, сроком действия до__________
2.5 | Сертификат соответствия Госстандарта РФ | Наличие | От ______ № ________, сроком действия до__________
2.6 | Сфера применения | для определения полиморфизма генов главного комплекса гистосовместимости человека методом RELI SSO генотипирования. Блок детекции и документирования результатов | Указать
2.7 | Состав и технические требования:
2.7.1 | Встроенный блок управления с ЖК дисплеем | Наличие | Указать
2.7.2 | Программирование новых методик через RS232 | Наличие | Указать
2.7.3 | Производительность | 40 образцов за цикл | Указать
2.7.4 | Минимальная загрузка | 2 образца | Указать
2.7.5 | Объем дозирования реагентов | От 1 до 4 мл | Указать параметры
2.7.6 | Время инкубации | 1-999 мин с шагом 1 мин | Указать параметры
2.7.7 | Количество перистальтических насосов, не менее | 7 | Указать
2.7.8 | Количество дозирующих головок, не менее | 6 | Указать
2.7.9 | Дополнительные флаконы под реагенты для циклов промывки | 4 шт. | Указать
2.7.10 | Вес | Не более 45 кг | Указать
2.7.11 | Размеры | 640 мм х 620 мм х 450 мм | Указать параметры
2.7.12 | Наличие датчика нагрева рабочей платформы | наличие | Указать
2.7.13 | Подогреваемая до 55о С платформа | В диапазоне от комнатной до 55о С | Указать параметры
2.7.14 | Сенсор температуры | Наличие | Указать
2.7.15 | Управление прибором с помощью панели с пятью клавишами | Класс А РТ100 | Указать
2.7.16 | Звуковая индикация открытой крышки прибора | Наличие | Указать
2.7.17 | Звуковая индикация окончания цикла | Наличие | Указать
2.7.18 | Программа для автоматизированной промывки прибора | Наличие | Указать
2.7.19 | Материал крышки | Наличие | Указать
2.7.20 | Смотровое окно в крышке | Наличие | Указать
2.7.21 | Расположение блока для флаконов с реагентами на задней панели | Наличие | Указать
2.7.22 | Планшет | 48 луночный | Указать
2.7.23 | Совместимость планшета со сканирующим устройством | Наличие | Указать
2.7.24 | Возможность проведения сканирования в планшете прибора | Наличие | Указать
2.8 | Сканер для процессора | 1 комплект
2.8.1 | Управление с внешнего компьютера через USB | Наличие | Указать
2.8.2 | Контроль правильности установки планшета магнитным сенсором | Наличие | Указать
2.8.3 | Детектор | ПЗС-камера | Указать
2.8.4 | Длительность сканирования планшета | От 3 до 12 мин | Указать параметры
2.8.5 | рабочий планшет на 48 лунок | 1 шт. | Указать
2.8.6 | совместимость планшета с процессором | Наличие | Указать
2.8.7 | возможность проведения сканирования в планшете | Наличие | Указать
2.8.8 | материал планшета | металл с тефлоновым покрытием | Указать
2.8.9 | Программа для интерпретации результатов RELI SSO HLA-типирования | 1 комплект | Указать
2.8.10 | Компьютер в комплекте с монитором и принтером | 1 комплект | Указать
2.9 | Гарантийные обязательства:
2.9.1 | Гарантийный срок с момента ввода в эксплуатацию, не менее | 12 месяцев | Указать
2.9.2 | Срок поставки, не более | 90 дней | Указать
Должность: __________________ ______________________
| подпись |  | Ф.И.О
Лот № 2. Комплекс оборудования для амплификации (детекция и документирование результатов ИППП, SSP-HLA-типирования)
№ п/п | Характеристики и комплектация | Параметры и условия | Предлагаемые параметры и условия
1 | Термоциклер с градиентным реакционным модулем и оптический модуль для детекции продуктов амплификации в режиме «реального времени»
1.1 | Наименование, модель | Указать | Указать
1.2 | Производитель, страна происхождения | Указать | Указать
1.3 | Год выпуска не ранее 2008 года | Указать | Указать
1.4 | Регистрационное удостоверение | Наличие | От ______ № ________, сроком действия до__________
1.5 | Сертификат соответствия Госстандарта РФ | Наличие | От ______ № ________, сроком действия до__________
1.6 | Сфера применения | оптический модуль для детекции продуктов амплификации в режиме «реального времени» | Указать
1.7 | Состав и технические требования:
1.7.1 | Модульная конструкция прибора: термоциклер с градиентным реакционным модулем и оптический модуль для детекции продуктов амплификации в режиме «реального времени» | Наличие | Указать
1.7.2 | Термоциклер | Наличие | Указать
1.7.3 | Формат реакционного модуля - микропланшетный формат | 96 мест х 200 мкл | Указать параметры
1.7.4 | Графический дисплей с возможностью показа полного протокола амплификации | Наличие | Указать
1.7.5 | Диапазон температуры | От 4 до 100 гр. С | Указать параметры
1.7.6 | Точность поддержания температуры | ±0,3 гр. С | Указать параметры
1.7.7 | Скорость нагрева не менее | 3,3 гр. С/сек | Указать параметры
1.7.8 | Скорость охлаждения не менее | 2,0 гр. С/сек | Указать параметры
1.7.9 | Возможность создания температурного градиента | Наличие | Указать
1.7.10 | Программируемый нагрев/охлаждение реакционного модуля элементами Пелтье | Наличие | Указать
1.7.11 | Нагрев крышки до температуры не менее | 105 гр. С | Указать параметры
1.7.12 | Возможность комплектации внешним датчиком температуры в лунке | Наличие | Указать
1.7.13 | Возможность достройки термоциклера оптическим модулем для детекции продуктов ПЦР в режиме «реального времени» | Наличие | Указать
1.7.14 | Возможность использования термоциклера для амплификации без использования управляющего компьютера. | Наличие | Указать
1.7.15 | Расходные материалы – стандартные для ПЦР прозрачные микропробирки, стрипы, микропланшеты (объемом на 0.2 мл) | Наличие | Указать
1.7.16 | Оптический модуль для детекции продуктов амплификации в режиме «реального времени» | Наличие | Указать
1.7.17 | Возможность автоматической детекции продуктов амплификации в режиме «реального времени» (непосредственно в пробирке во время амплификации) и их количественного определения | Наличие | Указать
1.7.18 | Наличие внешней калибровки прибора | Наличие | Указать
1.7.19 | Наличие установленных пар эмиссионных-экстинкционных фильтров | Не менее 5 | Указать
1.7.20 | Возможность одновременной детекции продуктов амплификации (каналов детекции) | Не менее 5 | Указать
1.7.21 | Источник возбуждения | Вольфрамо-галогеновая лампа | Указать
1.7.22 | «Открытость» прибора – Наличие не менее трех производителей адаптированных тест-систем, зарегистрированных в РФ | Наличие | Указать
1.7.23 | Детектор – CCD-камера | Наличие | Указать
1.8 | Требования к программному обеспечению:
1.8.1 | отображение кривых накопления продукта реакции; | Наличие | Указать
1.8.2 | установка базовой линии и начала амплификации; | Наличие | Указать
1.8.3 | автоматическая идентификация образцов, содержащих ингибиторы ПЦР при выполнении качественных +/- анализов с внутренним контролем; | Наличие | Указать
1.8.4 | возможность анализа относительной экспрессии | Наличие | Указать
1.8.5 | наличие модуля для дискриминации аллелей | Наличие | Указать
1.8.6 | Управляющий компьютер с принтером и монитором | 1 комплект | Указать
1.9 | Гарантийные обязательства:
1.9.1 | Гарантийный срок с момента ввода в эксплуатацию, не менее | 12 месяцев | Указать
1.9.2 | Срок поставки, не более | 90 дней | Указать
2 | Термоциклер для амплификации нуклеиновых кислот
2.1 | Наименование, модель | Указать | Указать
2.2 | Производитель, страна происхождения | Указать | Указать
2.3 | Год выпуска не ранее 2008 года | Указать | Указать
2.4 | Регистрационное удостоверение | Наличие | От ______ № ________, сроком действия до__________
2.5 | Сертификат соответствия Госстандарта РФ | Наличие | От ______ № ________, сроком действия до__________
2.8 | Сфера применения | Амплификатор для проведения ПЦР со сменными реакционными модулями | Указать
2.9 | Состав и технические требования:
2.9.1 | Напряжение и частота питающей сети | 220 В, 50 ГЦ | Указать параметры
2.9.2 | Возможность установки двух реакционных модулей | Наличие | Указать
2.9.3 | Возможные форматы реакционных модулей | Наличие | Указать
2.9.4 | 60x0.5 ml | Наличие | Указать
2.9.5 | 96x0.2 ml | Наличие | Указать
2.9.6 | 384-луночный микропланшет | Наличие | Указать
2.9.7 | Модуль для проведения ПЦР на слайдах | Наличие | Указать
2.9.8 | Модули с моторизованными крышками | Наличие | Указать
2.9.9 | Графический сенсорный дисплей с возможностью показа полного протокола амплификации | Наличие | Указать
2.9.10 | В комплекте поставки 4 реакционных модуля формата 96х0,2 мл. | Наличие | Указать
2.9.11 | Диапазон температур реакционного модуля | От 5 до 105 гр. С | Указать параметры
2.9.12 | Точность поддержания температуры | ±0,3 гр. С | Указать параметры
2.9.13 | Скорость нагрева не менее | 3 гр. С/сек | Указать параметры
2.9.14 | Возможность создания температурного градиента | Наличие | Указать
2.9.15 | Нагрев крышки до температуры не менее | 105 гр. С | Указать параметры
2.9.16 | Возможный формат пластика для использования с реакционным модулем: | Наличие | Указать
2.9.17 | 96-луночная микропланшета 0,2 мл | Наличие | Указать
2.9.18 | пробирки 0,2 мл | Наличие | Указать
2.9.19 | стрипы 0,2 мл. | Наличие | Указать
2.9.20 | Тип прижима крышки - механический беспружинный, с регулировкой прижимного усилия винтом. | Наличие | Указать
2.9.21 | Возможность достройки термоциклера оптическим модулем для детекции продуктов ПЦР в режиме реального времени | Наличие | Указать
3 | Комплект электрофоретического оборудования
3.1 | Оборудование должно комплектоваться исходя из принципов совместимости и/или взаимозаменяемости составных элементов. | Соответствие | Указать
3.2 | Компоненты оборудования должны быть скомпонованы таким образом, чтобы в случае необходимости этапы технологического процесса могли быть разнесены по нескольким лабораторным помещениям | Соответствие | Указать
3.3 | Оборудование должно включать систему документирования гелей в видимом и УФ свете | Соответствие | Указать
3.4 | Оборудование должно включать комплект электрофоретического оборудования | Соответствие | Указать
4 | Система гель-документирования | 1 шт. | Указать
4.1 | Наименование, модель | Указать | Указать
4.2 | Производитель, страна происхождения | Указать | Указать
4.3 | Год выпуска не ранее 2008 года | Указать | Указать
4.4 | Регистрационное удостоверение | Указать | Указать
4.5 | Сертификат соответствия Госстандарта РФ | Указать | Указать
4.7 | Сфера применения | Для проведения лабораторных ПЦР исследований | Указать
4.8 | Состав и технические требования:
4.8.1 | Компактный темный бокс | Наличие | Указать
4.8.2 | УФ-трансиллюминатор с размером экрана 25х26 см | Наличие | Указать
4.8.3 | CCD видео камера | Наличие | Указать
4.8.4 | Автоматизированная настройка фокуса камеры через ПО | Наличие | Указать
4.8.5 | Разрешение камеры, пикс | 1360х1024 (HxV); | Указать параметры
4.8.6 | Чувствительность | 0,1 нг двухцепочечного фрагмента ДНК, 400 мкЛюкс в режиме он-лайн | Указать параметры
4.8.7 | Динамический диапазон сигнала | более 3-х порядков | Указать параметры
4.8.8 | Интегратор | 0,1 – 3000 сек. экспозиции | Указать параметры
4.8.9 | Искажение изображения | менее 3% при максимальном масштабе изображения | Указать параметры
4.8.10 | Теоретический линейный диапазон | 12-бит, 4096 оттенков серого | Указать параметры
4.8.11 | Максимальный размер образца | 25х26 см | Указать параметры
4.8.12 | Освещение УФ-транс, эпи , возможность внутреннего освещения темного бокса видимым светом | Наличие | Указать
4.8.13 | Позиции фильтров, флуоресценция | 2 | Указать
4.8.14 | Программное обеспечение с возможностью работы с цветными изображениями, автоматическое накопление сигнала от слабого образца, количественный анализ МВ и длины фрагмента, интеграция во внутрилабораторную сеть, архивирование результатов | Наличие | Указать
4.8.15 | Управляющий компьютер с монитором и принтером. | Наличие | Указать
4.8.16 | Высокоскоростной интерфейс связи с компьютером FireWire | Наличие | Указать
5 | Комплект оборудования для электрофореза | Наличие | Указать
5.1 | Источник питания | Наличие | Указать
5.2 | Диапазон напряжения источника питания | 10-300 В с шагом 1 В; | Указать параметры
5.3 | Диапазон силы тока источника питания | 4-400 мА | Указать параметры
5.4 | Диапазон мощности источника питания | 1-75 Вт | Указать параметры
5.5 | Стабилизация | по току или по напряжению с автоматическим переключением | Указать
5.6 | Таймер | 0-999 мин | Указать параметры
5.7 | Количество независимо подключенных камер | До 4 | Указать параметры
5.8 | Дисплей с возможностью цифровой индикации | Наличие | Указать
6 | Камера для горизонтального электрофореза | 1 шт. | Указать
6.1 | Наименование, модель | Указать | Указать
6.2 | Производитель, страна происхождения | Указать | Указать
6.3 | Год выпуска не ранее 2008 года | Указать | Указать
6.4 | Регистрационное удостоверение | Наличие | От ______ № ________, сроком действия до________
6.5 | Сертификат соответствия Госстандарта РФ | Наличие | От ______ № ________, сроком действия до__________
6.6 | Комплектация:электрофорезная камера - 1 шт., УФ-прозрачная подложка для геля, заглушки, гребенки, устройство для заливки геля, гребенки регулируемой высоты на 26 лунок, 1,5 мм, совместимые с многоканальными дозаторами, держатели | Наличие | Указать
6.7 | Размер геля | 25x25 см | Указать параметры
6.8 | Количество образцов на гель | 24-192 | Указать параметры
6.9 | Заменяемые платиновые электроды | Да | Указать
6.10 | Дополнительные гребенки, 8 и 15 зубцов | Наличие | Указать
6.11 | Объем буфера | ~ 3 Л | Указать параметры
6.12 | Наличие портов для рециркуляции буфера | Да | Указать
6.13 | Заливочный столик | Наличие | Указать
6.14 | УФ-проницаемая подложка для геля с флюоресцентной линейкой | Да | Указать
7 | Камера для горизонтального электрофореза | 1 шт. | Указать
7.1 | Наименование, модель | Указать | Указать
7.2 | Производитель, страна происхождения | Указать | Указать
7.3 | Год выпуска не ранее 2008 года | Указать | Указать
7.4 | Регистрационное удостоверение | Наличие | От ______ № ________, сроком действия до__________
7.5 | Сертификат соответствия Госстандарта РФ | Наличие | От ______ № ________, сроком действия до__________
7.6 | Комплектация:электрофорезная камера - 1 шт., УФ-прозрачная подложка для геля, заглушки, гребенки, устройство для заливки геля | Соответствие | Указать
7.7 | Размер геля | 15х15 см | Указать параметры
7.8 | Количество образцов на гель | 1-120 | Указать параметры
7.9 | Корпус цельный, не содержащий клеевых соединений | Да | Указать
7.10 | Дополнительные гребенки на 20 зубцов | Наличие 4 шт | Указать
7.11 | Объем буфера | ~1000 мл | Указать параметры
7.12 | Количество гребенок на одном геле | 1-4 | Указать
7.13 | Заливочный столик | Наличие | Указать
7.14 | УФ-проницаемая подложка для геля с флюоресцентной линейкой | Да | Указать
8 | Cканирующий настольный спектрофотометр
8.1 | Наименование, модель | Указать | Указать
8.2 | Производитель, страна происхождения | Указать | Указать
8.3 | Год выпуска не ранее 2008 года | Указать | Указать
8.4 | Сертификат соответствия Госстандарта РФ | Наличие | От ______ № ________, сроком действия до__________
8.5 | Сфера применения | количественный анализ ДНК, РНК, олигонуклеотидов, белков (методом Бредфорда, Лоури или БСА-методом), роста клеточных культур. | Указать
8.6 | Состав и технические требования:
8.6.1 | - сканирование в заданном спектральном диапазоне с детекцией пика; | Наличие | Указать
8.6.2 | - измерение кинетики при требуемой длине волны; | Наличие | Указать
8.6.3 | - проведение измерений в ед. абсорбции или концентрациях с учетом разбавления образцов; | Наличие | Указать
8.6.4 | - автоматический расчет отношения А260/А280 для анализа нуклеиновых кислот; | Наличие | Указать
8.6.5 | - определение коэффициента экстинкции анализируемых веществ; | Наличие | Указать
8.6.6 | - проведение мониторинга роста клеточных культур (при А600) | Наличие | Указать
8.6.7 | - расчет статистических характеристик (среднего и стандартного отклонений); | Наличие | Указать
8.6.8 | - выполнение коррекции фона (при 320 нм); | Наличие | Указать
8.6.9 | - сохранение в памяти прибора калибровочных графиков (до 10 шт.); | Наличие | Указать
8.6.10 | Спектральный диапазон | от 200 до 800 нм | Указать параметры
8.6.11 | Точность установки длины волны | ±0,5 нм в диапазоне 250-300 нм, ±1 нм в остальном диапазоне | Указать параметры
8.6.12 | Спектральная щель, не более | 5 нм | Указать параметры
8.6.13 | Источник возбуждения | ксеноновая лампа | Указать
8.6.14 | Детектор | фотодиодная матрица | Указать
8.6.15 | Дисплей | жидкокристаллический (2х24 знака); | Указать параметры
8.6.16 | Принтер | встроенный; | Указать
8.6.17 | Интерфейс | RS-232 – сериальный порт | Указать
8.6.18 | Длина оптического пути | 1 мм, 2 мм, 5 мм, 10 мм | Указать параметры
8.6.19 | Объем кюветы | 100 мкл, 700 мкл, 1.5 мл, 3.5 мл | Указать параметры
8.6.20 | Количество кювет | 3 | Указать параметры
8.6.21 | Рабочая температура | 5-400С | Указать параметры
8.6.22 | Фотометрический интервал | 0-2 АU | Указать параметры
8.6.23 | Кюветы в комплекте поставки | Кварцевые микрокюветы на 50-100 мкл, 700 мкл, 1,4 мл. | Указать параметры
8.7 | Гарантийные обязательства:
8.7.1 | Гарантийный срок с момента ввода в эксплуатацию, не менее | 12 месяцев | Указать
8.7.2 | Срок поставки, не более | 90 дней | Указать
Должность: __________________ ______________________
| подпись |  | Ф.И.О
Лот № 3. Иммунофлюоресцентный анализатор
№ п/п | Характеристики и комплектация | Параметры и условия | Предлагаемые параметры и условия
1.1 | Наименование, модель | Указать | Указать
1.2 | Производитель, страна происхождения | Указать | Указать
1.3 | Год выпуска не ранее 2008 года | Указать | Указать
1.4 | Сертификат соответствия Госстандарта РФ | Наличие | От ______ № ________, сроком действия до__________
1.5 | Сфера применения | Выделение посредством автоматизированной системы предсуществующих HLA-антител, цитокинов, белков острой фазы с промывающим устройством | Указать
1.6 | Состав и технические требования:
1.6.1 | Функциональные возможности:
1.6.1.1 | Возможность работы с микропланшетами | Наличие | Указать
1.6.1.2 | Емкость | - 96-луночный микропланшет | Указать параметры
1.6.2 | Аналитические характеристики:
1.6.2.1 | - Чувствительность | - менее 1 пг/мл | Указать параметры
1.6.2.2 | - Динамический диапазон | - не менее 1-2500 пг/мл | Указать параметры
1.6.2.3 | Напряжение и частота питающей сети | 220 В, 50 ГЦ | Указать параметры
1.6.2.4 | Детекция | Спектральный диапазон не менее 500-650 нм | Указать параметры
1.6.2.5 | Автоматизированный промыватель микропланшет | Наличие | Указать
1.6.2.6 | -Аппаратная поддержка xMAP технологии | Наличие | Указать
1.6.2.7 | -Наличие модуля промывки вакуумной аспирацией | Наличие | Указать
1.6.2.8 | разряжение 50 – 150 мБар | Наличие | Указать
1.6.2.9 | -Наличие модуля промывки с использованием магнитных частиц | Наличие | Указать
1.6.2.10 | -магнитное поле 4,200±200 Гаусс | Наличие | Указать
1.6.2.11 | -остаточный объем при промывке с использованием магнитных частиц - не более 4 мкл | Наличие | Указать
1.6.2.12 | Возможность работы с любыми биологическими жидкостями (плазма, сыворотка, клеточный супернатант, лизаты и пр.). | Наличие | Указать
1.6.2.13 | Возможность работы с микрообъемами проб - 12 мкл | Наличие | Указать
1.6.2.14 | Наличие программного обеспечения для генотипирования Bio-Plex SNP Manager | Наличие | Указать
1.6.2.15 | Специализированная система валидации и калибровки прибора - MCV-планшет IV версии | Наличие | Указать
1.6.3 | На MCV- планшете имеются
1.6.3.1 | - лунки для деионизованной воды, изопрапанола, перекиси водорода (по 6 лунок) | Наличие | Указать
1.6.3.2 | - по одной лунке для калиброки зеленого и красного лазера | Наличие | Указать
1.6.3.3 | - две лунки для забора проб иглой | Наличие | Указать
1.6.3.4 | - 7 лунок для калибровки Reporter-детектора | Наличие | Указать
1.6.3.5 | - 6 лунок для калибровки Classify-детектора | Наличие | Указать
1.6.3.6 | - 2 лунки для валидации проточной системы | Наличие | Указать
1.6.3.7 | - 16 калибровочных растворов для обеспечения работы планшета | Наличие | Указать
1.6.4 | Программная возможность регулирования высоты иглы по двум положениям | Наличие | Указать
1.6.5 | Специальный резервуар для обеспечения промывки детектирующей системы с тремя лунками различного размера | Наличие | Указать
1.6.6 | Комплектация узлами для обслуживания прибора (промывающая система, вакуумная система) | Наличие | Указать
1.6.7 | Наличие программного обеспечения Bio-Plex Manager версии не ниже 5.0. | Наличие | Указать
1.6.8 | Возможность работы с тест-системами производства Bio-Rad Laboratories для определения хемокинов, цитокинов, факторов роста, диагностики острых состояний, сосудов и пр, а также возможность заказа тест-систем в режиме «он-лайн» в различных сочетаниях биома | Наличие | Указать
1.7 | Гарантийные обязательства:
1.7.1 | Гарантийный срок с момента ввода в эксплуатацию, не менее | 12 месяцев | Указать
1.7.2 | Срок поставки, не более | 90 дней | Указать
Лот № 4. Микроскоп инвертированный люминисцентный
№ п/п | Характеристики и комплектация | Параметры и условия | Предлагаемые параметры и условия
1.1 | Наименование, модель | Указать | Указать
1.2 | Производитель, страна происхождения | Указать | Указать
1.3 | Год выпуска не ранее 2008 года | Указать | Указать
1.4 | Регистрационное удостоверение | Наличие | От ______ № ________, сроком действия до__________
1.5 | Сертификат соответствия Госстандарта РФ | Наличие | От ______ № ________, сроком действия до__________
1.6 | Состав и технические требования: | Наличие
1.6.1 | Микроскоп с оборудованием для люминесценции, интегрированным бинокулярным тубусом, револьверным держателем на 5 объективов, галогеновым источником проходящего света, встроенным стабилизатором напряжения | Наличие | Указать
1.6.2 | штатив | Наличие | Указать
1.6.3 | бинокулярный тубус | интегрированный | Указать
1.6.4 | держатель объективов | револьверного типа с возможностью установки пяти объективов | Указать
1.6.5 | стабилизация напряжения | встроенный стабилизатор напряжения 100...240V AC/50...60Hz/100VA | Указать параметры
1.6.6 | галогеновая лампа | 12V 35W | Указать параметры
1.6.7 | Нейтральный фильтр 0.06, d=32x2 | Наличие | Указать
1.6.8 | Предметный столик | 210x290 mm | Указать параметры
1.6.9 | Препаратоводитель | Наличие | Указать
1.6.10 | Рамка М для титрационного микропланшета 96 позиций | Наличие | Указать
1.6.11 | чехол | Наличие | Указать
1.6.12 | оборудование для люминесценции:
1.6.12.1 | блок отражателей | 3-х позиционный | Указать
1.6.12.2 | отражательный модуль | Наличие | Указать
1.6.12.3 | Набор фильтров 09:
1.6.12.3.1 | возбуждающий фильтр | EX BP 450-490 | Указать
1.6.12.3.2 | запирающий фильтр | BS FT 510 | Указать
1.6.12.3.3 | эмиссионный фильтр | EM LP 515 | Указать
1.6.12.4 | Набор фильтров 15:
1.6.12.4.1 | возбуждающий фильтр | EX BP 546/12 | Указать
1.6.12.4.2 | запирающий фильтр | BS FT 580 | Указать
1.6.12.4.3 | эмиссионный фильтр | EM LP 590 | Указать
1.6.12.5 | Источник отраженного света:
1.6.12.5.1 | Корпус источника с розеткой | Наличие | Указать
1.6.12.5.2 | Коллектор для лампы | Наличие | Указать
1.6.12.5.3 | ртутная лампа высокого давления | Наличие | Указать
1.6.12.5.4 | трансформатор | Наличие | Указать
1.6.13 | оптическое оборудование
1.6.13.1 | Объектив 10x/0.25 | план-ахроматический с возможностью реализации фазового контраста | Указать
1.6.13.2 | Объектив 20x/0.3 | план-ахроматический с возможностью реализации фазового контраста | Указать
1.6.13.3 | Объектив 40x/0.50 | план-ахроматический с возможностью реализации фазового контраста | Указать
1.6.13.4 | Защитный колпачок | D = 0.17 - 0.6 mm | Указать параметры
1.6.13.5 | Конденсор | числовая апертура 0,4 | Указать параметры
1.6.13.6 | Фазовая вставка в конденсор | Наличие | Указать
1.6.13.7 | Фазовое кольцо 1 | Наличие | Указать
1.6.13.8 | Фазовое кольцо 2 | Наличие | Указать
1.6.13.9 | Диафрагма фазового контраста | Наличие | Указать
1.6.13.10 | Точечная диафрагма для настойки фазового контраста | Наличие | Указать
1.6.13.11 | окуляры | 10x/20 с диоптрийной наводкой | Указать
1.7 | Гарантийные обязательства: |  | Указать
1.7.1 | Гарантийный срок с момента ввода в эксплуатацию, не менее | 12 месяцев | Указать
1.7.2 | Срок поставки, не более | 90 дней | Указать
Должность: __________________ ______________________
| подпись |  | Ф.И.О
Лот № 5. "Автоматический иммунохимический анализатор"
№ п/п | Характеристики и комплектация | Параметры и условия | Предлагаемые параметры и условия
1.1 | Наименование, модель | Указать | Указать
1.2 | Производитель, страна происхождения | Указать | Указать
1.3 | Год выпуска не ранее 2008 года | Указать | Указать
1.4 | Регистрационное удостоверение | Наличие | От ______ № ________, сроком действия до______
1.5 | Сертификат соответствия Госстандарта РФ | Наличие | От ______ № ________, сроком действия до_____
1.6 | Сфера применения | для определения гормонов щитовидной железы, половых гормонов, диагностики инфекционных заболеваний, определеня онкомаркеров, маркеров патологии беременности и развития плода, кардиомаркеров, лекарственного мониторинга, определения токсических и наркологич | Указать
1.7 | Состав и технические требования:
1.7.1 | Полностью автоматический иммунохимический анализатор для определения гормонов щитовидной железы, половых гормонов, диагностики инфекционных заболеваний, определеня онкомаркеров, маркеров патологии беременности и развития плода, кардиомаркеров, лекарственн | Наличие | Указать
1.7.2 | Производительность | Не менее 80 тестов в час | Указать
1.7.3 | Первый результат | через 8 минут | Указать
1.7.4 | Карусель для образцов | Не менее 60 первичных пробирок, не менее 90 чашечек для образцов | Указать параметры
1.7.5 | Карусель для реагентов | Не менее 20 картриджей с реагентами, снабженных штрих-кодами | Указать параметры
1.7.6 | Реакционная карусель | Не менее 90 ячеек | Указать параметры
1.7.7 | Автоматическое программирование разведения и повторное тестирование | Наличие | Указать
1.7.8 | Возможность выполнения срочных образцов | Наличие | Указать
1.7.9 | Использование технологии иммуноферментного анализа на микрочастицах | Наличие | Указать
1.7.10 | Использование технологии флюоресцентно – поляризационного анализа | Наличие | Указать
1.7.11 | Отсутствие в использовании одноразовых сменных наконечников | Наличие | Указать
1.7.12 | Определение гормонов щитовидной железы | ТТГ, ТТГ 3 генерации, свободный и общий Т3, свободный и общий Т4, антитела к ТПО, антитела к ТГ | Указать
1.7.13 | Определение половых гормонов | ЛГ, ФСГ, Пролактин, Прогестерон, Эстрадиол, Тестостерон | Указать
1.7.14 | Определение маркёров инфекционных заболеваний | Антитела к вирусу гепатита А, Антитела к вирусу гепатита класса IgM, Поверхностный антиген вируса гепатита В, Антитела к поверхностному а/г вируса гепатита В, Антитела к ядерному а/г вируса гепатита В, Антитела к ядерному а/г вируса гепатита В класса IgM | Указать
1.7.15 | Определение онкомаркеров | Общий и Свободный ПСА, РЭА, СА15.3, СА19.9, СА125, ß2-микроглобулин | Указать
1.7.16 | Определение маркеров патологии беременности и развития плода | АФП, ß-ХГЧ | Указать
1.7.17 | Определение кардиомаркеров | Миоглобин, СК-МВ, Тропонин I, BNP, Гомоцистеин | Указать
1.7.18 | Лекарственный мониторинг | Циклоспорин, Хинидин, Теофиллин, Гентамицин, Тобрамицин, Ванкомицин, Карбамазепин, Фенобарбитал, Фенитоин, Вальпроевая кислота, Дигоксин, Дигитоксин | Указать
1.7.19 | Определение токсических и наркологических веществ | Ацетаминофен, Трициклические антидепрессанты, Амфетамин, Барбитураты, Бензодиазепины, Кокаин, Каннабиноиды, Опиаты, Метадон, Фенциклидин, Этанол | Указать
1.7.20 | Определение других веществ | Кортизол, Ферритин, Инсулин, витамин В12 | Указать
1.7.21 | Встроенная система контроля качества | Наличие | Указать
1.7.22 | Комплектация иммунологического анализатора: | Наличие | Указать
1.7.23 | Основной модуль | Наличие | Указать
1.7.24 | монитор | Наличие | Указать
1.7.25 | принтер | Наличие | Указать
1.7.26 | сетевой кабель | Наличие | Указать
1.7.27 | кабель электропитания | Наличие | Указать
1.7.28 | кабель принтера | Наличие | Указать
1.7.29 | программное обеспечение | Наличие | Указать
1.8 | Гарантийные обязательства:
1.8.1 | Гарантийный срок с момента ввода в эксплуатацию, не менее | 12 месяцев | Указать
1.8.2 | Срок поставки, не более | 90 дней | Указать
Должность: __________________ ______________________
| подпись |  | Ф.И.О
Лот № 6.Автоматический биохимический анализатор
№ п/п | Характеристики и комплектация | Параметры и условия | Предлагаемые параметры и условия
1.1 | Наименование, модель | Указать | Указать
1.2 | Производитель, страна происхождения | Указать | Указать
1.3 | Год выпуска не ранее 2008 года | Указать | Указать
1.4 | Регистрационное удостоверение | Наличие | От ______ № ________, сроком действия до_______
1.5 | Сертификат соответствия Госстандарта РФ | Наличие | От ______ № ________, сроком действия до______
1.6 | Сфера применения | Для проведения полного спектра биохимическихисследований | Указать
1.7 | Состав и технические требования:
1.7.1 | Производительность: |  | Указать
1.7.1.1 | Фотометрические тесты | не менее 200 тестов в час | Указать параметры
1.7.1.2 | Ионоселективные (одновременно с фотометрическими) | не менее 150 тестов в час | Указать параметры
1.7.2 | Спектр исследований:
1.7.2.1 | энзимы, субстраты | Наличие | Указать параметры
1.7.2.2 | специфические белки | Наличие | Указать параметры
1.7.2.3 | лекарственные препараты | Наличие | Указать параметры
1.7.2.4 | наркотические препараты | Наличие | Указать параметры
1.7.2.5 | электролиты методом прямой потенциометрии | Наличие | Указать параметры
1.7.3 | Аналитические характеристики:
1.7.3.1 | Хранение в памяти не менее, чем 300 протоколов тестов | не менее, чем 300 протоколов тестов | Указать параметры
1.7.3.2 | Использование до 4-х реагентов на тест | Наличие | Указать
1.7.3.3 | Свободное программирование хода теста,включая | Наличие | Указать
1.7.3.4 | - время инкубации | Наличие | Указать
1.7.3.5 | - объем дозирования каждого реагента | в диапазоне 1-250 мкл | Указать параметры
1.7.3.6 | Время кинетического измерения задается пользователем в диапазоне | от 10 секунд до 30 минут | Указать параметры
1.7.3.7 | Свободное программирование параметров калибровки | Наличие | Указать
1.7.3.8 | Свободное программирование параметров контроля качества | Наличие | Указать
1.7.4 | Технические характеристики
1.7.4.1 | Ячейки для образцов - не менее 84 | не менее 84 | Указать
1.7.4.2 | Ячейки для срочных проб - не менее 5 | не менее 5 | Указать
1.7.4.3 | Перевод в класс "Срочные" любого образца или теста из "общего" потока | Наличие | Указать
1.7.4.4 | Измерительные ячейки - одноразовые | одноразовые | Указать
1.7.4.5 | Дозирование образца: от 1 до 250 мкл. | от 1 до 250 мкл | Указать параметры
1.7.4.6 | Дозирование реагента: от 1 до 250 мкл. | от 1 до 250 мкл | Указать параметры
1.7.4.7 | Измерительный объем: от 90 до 250 мкл. | от 90 до 250 мкл | Указать параметры
1.7.4.8 | Подключение к системе водоочистки не требуется | не требуется | Указать
1.7.4.9 | Расход воды - не более 1 литра в час | не более 1 литра в час | Указать параметры
1.7.4.10 | Использование первичных и вторичных пробирок для образца | Наличие | Указать
1.7.4.11 | Установка на борт не менее 35 флаконов с реагентами | не менее 35 флаконов с реагентами | Указать
1.7.4.12 | Электронный контроль температурного режима в отсеке реагентов (4-8 град. С) | Наличие | Указать
1.7.4.13 | Электронный контроль температурного режима в фотометрическом отсеке | Наличие | Указать
1.7.4.14 | Дозагрузка образцов, реагентов и расходных материалов без остановки работы анализатора | Наличие | Указать
1.7.4.15 | Объем загрузки | 3 часа работы | Указать параметры
1.7.5 | Характеристики ионоселективного блока
1.7.5.1 | Принцип работы - прямая потенциометрия | Наличие | Указать
1.7.5.2. | Определяемые прараметры:
1.7.5.2.1 | Калий, Натрий, Хлор | Наличие | Указать
1.7.5.2.2 | Литий | Наличие | Указать
1.7.5.2.3 | Независимая замена стандартных растворов по мере использования каждого | Наличие | Указать
1.7.5.2.4 | Независимая замена каждого электрода после окончания ресурса использования | Наличие | Указать
1.7.6 | Управление анализатором
1.7.6.1 | Компьютер Pentium IV | Наличие | Указать
1.7.6.2 | Windows XP Rus | Наличие | Указать
1.7.6.3 | Ввод данных с помощью клавиатуры, мыши, баркодера | Наличие | Указать
1.7.6.4 | Интерфейс СУИЛ: ASTM | Наличие | Указать
1.7.6.5 | Аппаратный интерфейс:RS 232, Ethernet | Наличие | Указать
1.7.7 | Вывод на печать:
1.7.7.1 | Бланк-отчет по пациенту | Наличие | Указать
1.7.7.2 | Лабораторный журнал с отчетами по пациентам за день | Наличие | Указать
1.7.7.3 | Статистичекие данные поколичеству проведенных тестов, параметрам, результатам калибровок | Наличие | Указать
1.7.7.4 | Детали калибровок с графиками | Наличие | Указать
1.7.7.5 | Контрольные карты, вкл. ССО и СКВ | Наличие | Указать
1.7.7.6 | Бланк по пациенту форматируется пользователем | Наличие | Указать
1.7.7.7 | Использование бумаги (не термо) шириной 21 см | Наличие | Указать
1.7.7.8 | Хранение данных за год работы на жестском диске | Наличие | Указать
1.7.7.9 | Копирование данных на лазерные диски | Наличие | Указать
1.7.7.10 | Копирование данных на внешние карты памяти (flash) | Наличие | Указать
1.7.8 | Требования к комлектации прибора: | Наличие
1.7.8.1 | Анализатор | Наличие | Указать
1.7.8.2 | Компьютер, монитор | Наличие | Указать
1.7.8.3 | Внешний принтер (формат А4) | Наличие | Указать
1.7.8.4 | Источник бесперебойного питания | Наличие | Указать
1.7.8.5 | Баркодер внешний или встроенный | Наличие | Указать
1.7.8.6 | Внешняя карта памяти | Наличие | Указать
1.7.8.7 | Набор необходимых для работы на приборе аксессуаров | Наличие | Указать
1.7.8.8 | Набор электродов и расходных материалов для ИСБ блока | Наличие | Указать
1.7.8.9 | Набор принадлежностей для годового обслуживания прибора | Наличие | Указать
1.8 | Гарантийные обязательства:
1.8.1 | Гарантийный срок с момента ввода в эксплуатацию, не менее | 12 месяцев | Указать
1.8.2 | Срок поставки, не более | 90 дней | Указать
Должность: __________________ ______________________
| подпись |  | Ф.И.О

## Приложение № 4
Приложение 4
к документации об аукционе
Техническое задание документации об аукционе на право заключения муниципального контракта на поставку медицинского оборудования
Лот № 1. Оборудование для пробоподготовки, выделения и SSO HLA типирования с целью проведения подтверждающих тестов на ИППП, вирусной нагрузки.
№ п/п | Характеристики и комплектация | Параметры и условия
1 | Автоматическая роботизированная станция выделения и очистки нуклеиновых кислот
1.1 | Наименование, модель | Указать
1.2 | Производитель, страна происхождения | Указать
1.3 | Год выпуска не ранее 2008 года | Указать
1.4 | Сертификат соответствия Госстандарта РФ или письмо ВНИИС | Наличие
1.6 | Наличие инструкции по эксплуатации на русском языке | Наличие/ представить инструкцию по эксплуатации на русском языке (проспект) с техническими характеристиками товара
1.5 | Сфера применения | для определения полиморфизма генов главного комплекса гистосовместимости человека методом RELI SSO генотипирования. Блок пробоподготовки и выделения ДНК
1.6 | Состав и технические требования:
1.6.1 | Инсталляционная карта | Наличие
1.6.2 | Встроенный Bilt IN процессор | Наличие
1.6.3 | Программирование новых методик с помощью инсталляционной карты | Наличие
1.6.4 | Встроенный жидкокристаллический дисплей | Наличие
1.6.5 | Производительность | 1-12 образцов + 1 положительный контроль/цикл
1.6.6 | Максимальная загрузка | 13 образцов
1.6.7 | Минимальная загрузка | 1 образец
1.6.8 | Продолжительность цикла | 20-30 мин
1.6.9 | Возможность увеличения объема стартового материала до 1 мл | Наличие
1.6.10 | Метод экстракции не предполагает использование этанола | Наличие
1.6.11 | Объем дозирования | 5-1000 мкл
1.6.12 | Регулирование температуры инкубации | От 30 до 80°С
1.6.13 | Концентратор магнитных частиц | Наличие
1.7 | Стартовый набор пластика:
1.7.1 | Наконечники | Наличие
1.7.2 | Держатели наконечников | Не менее 52 шт
1.7.3 | Реакционные картриджи | Не менее 52 шт
1.7.4 | Считыватель баркода | Не менее 13 шт
1.7.5 | CD c программным обеспечением | Наличие
1.7.6 | Соединительный кабель RS 232C для считывателя баркода. | Наличие
1.7.7 | Соединительный кабель RS 232C для соединения с внешним компьютером | Наличие
1.8 | Гарантийные обязательства:
1.8.1 | Гарантийный срок с момента ввода в эксплуатацию, не менее | 12 месяцев
1.8.2 | Срок поставки, не более | 90 дней
2 | Процессор для автоматизированного HLA-типирования методом отжига ПЦР продукта на олигонуклеотидную пробу с последующей окраской
2.1 | Наименование, модель | Указать
2.2 | Производитель, страна происхождения | Указать
2.3 | Год выпуска не ранее 2008 года | Указать
2.4 | Регистрационное удостоверение | Наличие
2.5 | Сертификат соответствия Госстандарта РФ | Наличие
2.6 | Сфера применения | для определения полиморфизма генов главного комплекса гистосовместимости человека методом RELI SSO генотипирования. Блок детекции и документирования результатов
2.7 | Состав и технические требования:
2.7.1 | Встроенный блок управления с ЖК дисплеем | Наличие
2.7.2 | Программирование новых методик через RS232 | Наличие
2.7.3 | Производительность | 40 образцов за цикл
2.7.4 | Минимальная загрузка | 2 образца
2.7.5 | Объем дозирования реагентов | От 1 до 4 мл
2.7.6 | Время инкубации | 1-999 мин с шагом 1 мин
2.7.7 | Количество перистальтических насосов, не менее | 7
2.7.8 | Количество дозирующих головок, не менее | 6
2.7.9 | Дополнительные флаконы под реагенты для циклов промывки | 4 шт.
2.7.10 | Вес | Не более 45 кг
2.7.11 | Размеры | 640 мм х 620 мм х 450 мм
2.7.12 | Наличие датчика нагрева рабочей платформы | наличие
2.7.13 | Подогреваемая до 55о С платформа | В диапазоне от комнатной до 55о С
2.7.14 | Сенсор температуры | Наличие
2.7.15 | Управление прибором с помощью панели с пятью клавишами | Класс А РТ100
2.7.16 | Звуковая индикация открытой крышки прибора | Наличие
2.7.17 | Звуковая индикация окончания цикла | Наличие
2.7.18 | Программа для автоматизированной промывки прибора | Наличие
2.7.19 | Материал крышки | Наличие
2.7.20 | Смотровое окно в крышке | Наличие
2.7.21 | Расположение блока для флаконов с реагентами на задней панели | Наличие
2.7.22 | Планшет | 48 луночный
2.7.23 | Совместимость планшета со сканирующим устройством | Наличие
2.7.24 | Возможность проведения сканирования в планшете прибора | Наличие
2.8 | Сканер для процессора | 1 комплект
2.8.1 | Управление с внешнего компьютера через USB | Наличие
2.8.2 | Контроль правильности установки планшета магнитным сенсором | Наличие
2.8.3 | Детектор | ПЗС-камера
2.8.4 | Длительность сканирования планшета | От 3 до 12 мин
2.8.5 | рабочий планшет на 48 лунок | 1 шт.
2.8.6 | совместимость планшета с процессором | Наличие
2.8.7 | возможность проведения сканирования в планшете | Наличие
2.8.8 | материал планшета | металл с тефлоновым покрытием
2.8.9 | Программа для интерпретации результатов RELI SSO HLA-типирования | 1 комплект
2.8.10 | Компьютер в комплекте с монитором и принтером | 1 комплект
2.9 | Гарантийные обязательства:
2.9.1 | Гарантийный срок с момента ввода в эксплуатацию, не менее | 12 месяцев
2.9.2 | Срок поставки, не более | 90 дней
Лот № 2. Комплекс оборудования для амплификации (детекция и документирование результатов ИППП, SSP-HLA-типирования)
№ п/п | Характеристики и комплектация | Параметры и условия
1 | Термоциклер с градиентным реакционным модулем и оптический модуль для детекции продуктов амплификации в режиме «реального времени»
1.1 | Наименование, модель | Указать
1.2 | Производитель, страна происхождения | Указать
1.3 | Год выпуска не ранее 2008 года | Указать
1.4 | Регистрационное удостоверение | Наличие
1.5 | Сертификат соответствия Госстандарта РФ | Наличие
1.6 | Сфера применения | оптический модуль для детекции продуктов амплификации в режиме «реального времени»
1.7 | Состав и технические требования:
1.7.1 | Модульная конструкция прибора: термоциклер с градиентным реакционным модулем и оптический модуль для детекции продуктов амплификации в режиме «реального времени» | Наличие
1.7.2 | Термоциклер | Наличие
1.7.3 | Формат реакционного модуля - микропланшетный формат | 96 мест х 200 мкл
1.7.4 | Графический дисплей с возможностью показа полного протокола амплификации | Наличие
1.7.5 | Диапазон температуры | От 4 до 100 гр. С
1.7.6 | Точность поддержания температуры | ±0,3 гр. С
1.7.7 | Скорость нагрева не менее | 3,3 гр. С/сек
1.7.8 | Скорость охлаждения не менее | 2,0 гр. С/сек
1.7.9 | Возможность создания температурного градиента | Наличие
1.7.10 | Программируемый нагрев/охлаждение реакционного модуля элементами Пелтье | Наличие
1.7.11 | Нагрев крышки до температуры не менее | 105 гр. С
1.7.12 | Возможность комплектации внешним датчиком температуры в лунке | Наличие
1.7.13 | Возможность достройки термоциклера оптическим модулем для детекции продуктов ПЦР в режиме «реального времени» | Наличие
1.7.14 | Возможность использования термоциклера для амплификации без использования управляющего компьютера. | Наличие
1.7.15 | Расходные материалы – стандартные для ПЦР прозрачные микропробирки, стрипы, микропланшеты (объемом на 0.2 мл) | Наличие
1.7.16 | Оптический модуль для детекции продуктов амплификации в режиме «реального времени» | Наличие
1.7.17 | Возможность автоматической детекции продуктов амплификации в режиме «реального времени» (непосредственно в пробирке во время амплификации) и их количественного определения | Наличие
1.7.18 | Наличие внешней калибровки прибора | Наличие
1.7.19 | Наличие установленных пар эмиссионных-экстинкционных фильтров | Не менее 5
1.7.20 | Возможность одновременной детекции продуктов амплификации (каналов детекции) | Не менее 5
1.7.21 | Источник возбуждения | Вольфрамо-галогеновая лампа
1.7.22 | «Открытость» прибора – Наличие не менее трех производителей адаптированных тест-систем, зарегистрированных в РФ | Наличие
1.7.23 | Детектор – CCD-камера | Наличие
1.8 | Требования к программному обеспечению:
1.8.1 | отображение кривых накопления продукта реакции; | Наличие
1.8.2 | установка базовой линии и начала амплификации; | Наличие
1.8.3 | автоматическая идентификация образцов, содержащих ингибиторы ПЦР при выполнении качественных +/- анализов с внутренним контролем; | Наличие
1.8.4 | возможность анализа относительной экспрессии | Наличие
1.8.5 | наличие модуля для дискриминации аллелей | Наличие
1.8.6 | Управляющий компьютер с принтером и монитором | 1 комплект
1.9 | Гарантийные обязательства:
1.9.1 | Гарантийный срок с момента ввода в эксплуатацию, не менее | 12 месяцев
1.9.2 | Срок поставки, не более | 90 дней
2 | Термоциклер для амплификации нуклеиновых кислот
2.1 | Наименование, модель | Указать
2.2 | Производитель, страна происхождения | Указать
2.3 | Год выпуска не ранее 2008 года | Указать
2.4 | Регистрационное удостоверение | Наличие
2.5 | Сертификат соответствия Госстандарта РФ | Наличие
2.8 | Сфера применения | Амплификатор для проведения ПЦР со сменными реакционными модулями
2.9 | Состав и технические требования:
2.9.1 | Напряжение и частота питающей сети | 220 В, 50 ГЦ
2.9.2 | Возможность установки двух реакционных модулей | Наличие
2.9.3 | Возможные форматы реакционных модулей | Наличие
2.9.4 | 60x0.5 ml | Наличие
2.9.5 | 96x0.2 ml | Наличие
2.9.6 | 384-луночный микропланшет | Наличие
2.9.7 | Модуль для проведения ПЦР на слайдах | Наличие
2.9.8 | Модули с моторизованными крышками | Наличие
2.9.9 | Графический сенсорный дисплей с возможностью показа полного протокола амплификации | Наличие
2.9.10 | В комплекте поставки 4 реакционных модуля формата 96х0,2 мл. | Наличие
2.9.11 | Диапазон температур реакционного модуля | От 5 до 105 гр. С
2.9.12 | Точность поддержания температуры | ±0,3 гр. С
2.9.13 | Скорость нагрева не менее | 3 гр. С/сек
2.9.14 | Возможность создания температурного градиента | Наличие
2.9.15 | Нагрев крышки до температуры не менее | 105 гр. С
2.9.16 | Возможный формат пластика для использования с реакционным модулем: | Наличие
2.9.17 | 96-луночная микропланшета 0,2 мл | Наличие
2.9.18 | пробирки 0,2 мл | Наличие
2.9.19 | стрипы 0,2 мл. | Наличие
2.9.20 | Тип прижима крышки - механический беспружинный, с регулировкой прижимного усилия винтом. | Наличие
2.9.21 | Возможность достройки термоциклера оптическим модулем для детекции продуктов ПЦР в режиме реального времени | Наличие
3 | Комплект электрофоретического оборудования
3.1 | Оборудование должно комплектоваться исходя из принципов совместимости и/или взаимозаменяемости составных элементов. | Соответствие
3.2 | Компоненты оборудования должны быть скомпонованы таким образом, чтобы в случае необходимости этапы технологического процесса могли быть разнесены по нескольким лабораторным помещениям | Соответствие
3.3 | Оборудование должно включать систему документирования гелей в видимом и УФ свете | Соответствие
3.4 | Оборудование должно включать комплект электрофоретического оборудования | Соответствие
4 | Система гель-документирования | 1 шт.
4.1 | Наименование, модель | Указать
4.2 | Производитель, страна происхождения | Указать
4.3 | Год выпуска не ранее 2008 года | Указать
4.4 | Регистрационное удостоверение | Указать
4.5 | Сертификат соответствия Госстандарта РФ | Указать
4.7 | Сфера применения | Для проведения лабораторных ПЦР исследований
4.8 | Состав и технические требования:
4.8.1 | Компактный темный бокс | Наличие
4.8.2 | УФ-трансиллюминатор с размером экрана 25х26 см | Наличие
4.8.3 | CCD видео камера | Наличие
4.8.4 | Автоматизированная настройка фокуса камеры через ПО | Наличие
4.8.5 | Разрешение камеры, пикс | 1360х1024 (HxV);
4.8.6 | Чувствительность | 0,1 нг двухцепочечного фрагмента ДНК, 400 мкЛюкс в режиме он-лайн
4.8.7 | Динамический диапазон сигнала | более 3-х порядков
4.8.8 | Интегратор | 0,1 – 3000 сек. экспозиции
4.8.9 | Искажение изображения | менее 3% при максимальном масштабе изображения
4.8.10 | Теоретический линейный диапазон | 12-бит, 4096 оттенков серого
4.8.11 | Максимальный размер образца | 25х26 см
4.8.12 | Освещение УФ-транс, эпи , возможность внутреннего освещения темного бокса видимым светом | Наличие
4.8.13 | Позиции фильтров, флуоресценция | 2
4.8.14 | Программное обеспечение с возможностью работы с цветными изображениями, автоматическое накопление сигнала от слабого образца, количественный анализ МВ и длины фрагмента, интеграция во внутрилабораторную сеть, архивирование результатов | Наличие
4.8.15 | Управляющий компьютер с монитором и принтером. | Наличие
4.8.16 | Высокоскоростной интерфейс связи с компьютером FireWire | Наличие
5 | Комплект оборудования для электрофореза | Наличие
5.1 | Источник питания | Наличие
5.2 | Диапазон напряжения источника питания | 10-300 В с шагом 1 В;
5.3 | Диапазон силы тока источника питания | 4-400 мА
5.4 | Диапазон мощности источника питания | 1-75 Вт
5.5 | Стабилизация | по току или по напряжению с автоматическим переключением
5.6 | Таймер | 0-999 мин
5.7 | Количество независимо подключенных камер | До 4
5.8 | Дисплей с возможностью цифровой индикации | Наличие
6 | Камера для горизонтального электрофореза | 1 шт.
6.1 | Наименование, модель | Указать
6.2 | Производитель, страна происхождения | Указать
6.3 | Год выпуска не ранее 2008 года | Указать
6.4 | Регистрационное удостоверение | Наличие
6.5 | Сертификат соответствия Госстандарта РФ | Наличие
6.6 | Комплектация:электрофорезная камера - 1 шт., УФ-прозрачная подложка для геля, заглушки, гребенки, устройство для заливки геля, гребенки регулируемой высоты на 26 лунок, 1,5 мм, совместимые с многоканальными дозаторами, держатели | Наличие
6.7 | Размер геля | 25x25 см
6.8 | Количество образцов на гель | 24-192
6.9 | Заменяемые платиновые электроды | Да
6.10 | Дополнительные гребенки, 8 и 15 зубцов | Наличие
6.11 | Объем буфера | ~ 3 Л
6.12 | Наличие портов для рециркуляции буфера | Да
6.13 | Заливочный столик | Наличие
6.14 | УФ-проницаемая подложка для геля с флюоресцентной линейкой | Да
7 | Камера для горизонтального электрофореза | 1 шт.
7.1 | Наименование, модель | Указать
7.2 | Производитель, страна происхождения | Указать
7.3 | Год выпуска не ранее 2008 года | Указать
7.4 | Регистрационное удостоверение | Наличие
7.5 | Сертификат соответствия Госстандарта РФ | Наличие
7.6 | Комплектация:электрофорезная камера - 1 шт., УФ-прозрачная подложка для геля, заглушки, гребенки, устройство для заливки геля | Соответствие
7.7 | Размер геля | 15х15 см
7.8 | Количество образцов на гель | 1-120
7.9 | Корпус цельный, не содержащий клеевых соединений | Да
7.10 | Дополнительные гребенки на 20 зубцов | Наличие 4 шт
7.11 | Объем буфера | ~1000 мл
7.12 | Количество гребенок на одном геле | 1-4
7.13 | Заливочный столик | Наличие
7.14 | УФ-проницаемая подложка для геля с флюоресцентной линейкой | Да
8 | Cканирующий настольный спектрофотометр
8.1 | Наименование, модель | Указать
8.2 | Производитель, страна происхождения | Указать
8.3 | Год выпуска не ранее 2008 года | Указать
8.4 | Сертификат соответствия Госстандарта РФ | Наличие
8.5 | Сфера применения | количественный анализ ДНК, РНК, олигонуклеотидов, белков (методом Бредфорда, Лоури или БСА-методом), роста клеточных культур.
8.6 | Состав и технические требования:
8.6.1 | - сканирование в заданном спектральном диапазоне с детекцией пика; | Наличие
8.6.2 | - измерение кинетики при требуемой длине волны; | Наличие
8.6.3 | - проведение измерений в ед. абсорбции или концентрациях с учетом разбавления образцов; | Наличие
8.6.4 | - автоматический расчет отношения А260/А280 для анализа нуклеиновых кислот; | Наличие
8.6.5 | - определение коэффициента экстинкции анализируемых веществ; | Наличие
8.6.6 | - проведение мониторинга роста клеточных культур (при А600) | Наличие
8.6.7 | - расчет статистических характеристик (среднего и стандартного отклонений); | Наличие
8.6.8 | - выполнение коррекции фона (при 320 нм); | Наличие
8.6.9 | - сохранение в памяти прибора калибровочных графиков (до 10 шт.); | Наличие
8.6.10 | Спектральный диапазон | от 200 до 800 нм
8.6.11 | Точность установки длины волны | ±0,5 нм в диапазоне 250-300 нм, ±1 нм в остальном диапазоне
8.6.12 | Спектральная щель, не более | 5 нм
8.6.13 | Источник возбуждения | ксеноновая лампа
8.6.14 | Детектор | фотодиодная матрица
8.6.15 | Дисплей | жидкокристаллический (2х24 знака);
8.6.16 | Принтер | встроенный;
8.6.17 | Интерфейс | RS-232 – сериальный порт
8.6.18 | Длина оптического пути | 1 мм, 2 мм, 5 мм, 10 мм
8.6.19 | Объем кюветы | 100 мкл, 700 мкл, 1.5 мл, 3.5 мл
8.6.20 | Количество кювет | 3
8.6.21 | Рабочая температура | 5-400С
8.6.22 | Фотометрический интервал | 0-2 АU
8.6.23 | Кюветы в комплекте поставки | Кварцевые микрокюветы на 50-100 мкл, 700 мкл, 1,4 мл.
8.7 | Гарантийные обязательства:
8.7.1 | Гарантийный срок с момента ввода в эксплуатацию, не менее | 12 месяцев
8.7.2 | Срок поставки, не более | 90 дней
Лот № 3. Иммунофлюоресцентный анализатор
№ п/п | Характеристики и комплектация | Параметры и условия
1.1 | Наименование, модель | Указать
1.2 | Производитель, страна происхождения | Указать
1.3 | Год выпуска не ранее 2008 года | Указать
1.4 | Сертификат соответствия Госстандарта РФ | Наличие
1.5 | Сфера применения | Выделение посредством автоматизированной системы предсуществующих HLA-антител, цитокинов, белков острой фазы с промывающим устройством
1.6 | Состав и технические требования:
1.6.1 | Функциональные возможности:
1.6.1.1 | Возможность работы с микропланшетами | Наличие
1.6.1.2 | Емкость | - 96-луночный микропланшет
1.6.2 | Аналитические характеристики:
1.6.2.1 | - Чувствительность | - менее 1 пг/мл
1.6.2.2 | - Динамический диапазон | - не менее 1-2500 пг/мл
1.6.2.3 | Напряжение и частота питающей сети | 220 В, 50 ГЦ
1.6.2.4 | Детекция | Спектральный диапазон не менее 500-650 нм
1.6.2.5 | Автоматизированный промыватель микропланшет | Наличие
1.6.2.6 | -Аппаратная поддержка xMAP технологии | Наличие
1.6.2.7 | -Наличие модуля промывки вакуумной аспирацией | Наличие
1.6.2.8 | разряжение 50 – 150 мБар | Наличие
1.6.2.9 | -Наличие модуля промывки с использованием магнитных частиц | Наличие
1.6.2.10 | -магнитное поле 4,200±200 Гаусс | Наличие
1.6.2.11 | -остаточный объем при промывке с использованием магнитных частиц - не более 4 мкл | Наличие
1.6.2.12 | Возможность работы с любыми биологическими жидкостями (плазма, сыворотка, клеточный супернатант, лизаты и пр.). | Наличие
1.6.2.13 | Возможность работы с микрообъемами проб - 12 мкл | Наличие
1.6.2.14 | Наличие программного обеспечения для генотипирования Bio-Plex SNP Manager | Наличие
1.6.2.15 | Специализированная система валидации и калибровки прибора - MCV-планшет IV версии | Наличие
1.6.3 | На MCV- планшете имеются
1.6.3.1 | - лунки для деионизованной воды, изопрапанола, перекиси водорода (по 6 лунок) | Наличие
1.6.3.2 | - по одной лунке для калиброки зеленого и красного лазера | Наличие
1.6.3.3 | - две лунки для забора проб иглой | Наличие
1.6.3.4 | - 7 лунок для калибровки Reporter-детектора | Наличие
1.6.3.5 | - 6 лунок для калибровки Classify-детектора | Наличие
1.6.3.6 | - 2 лунки для валидации проточной системы | Наличие
1.6.3.7 | - 16 калибровочных растворов для обеспечения работы планшета | Наличие
1.6.4 | Программная возможность регулирования высоты иглы по двум положениям | Наличие
1.6.5 | Специальный резервуар для обеспечения промывки детектирующей системы с тремя лунками различного размера | Наличие
1.6.6 | Комплектация узлами для обслуживания прибора (промывающая система, вакуумная система) | Наличие
1.6.7 | Наличие программного обеспечения Bio-Plex Manager версии не ниже 5.0. | Наличие
1.6.8 | Возможность работы с тест-системами производства Bio-Rad Laboratories для определения хемокинов, цитокинов, факторов роста, диагностики острых состояний, сосудов и пр, а также возможность заказа тест-систем в режиме «он-лайн» в различных сочетаниях биома | Наличие
1.7 | Гарантийные обязательства:
1.7.1 | Гарантийный срок с момента ввода в эксплуатацию, не менее | 12 месяцев
1.7.2 | Срок поставки, не более | 90 дней
Лот № 4. Микроскоп инвертированный люминисцентный
№ п/п | Характеристики и комплектация | Параметры и условия
1.1 | Наименование, модель | Указать
1.2 | Производитель, страна происхождения | Указать
1.3 | Год выпуска не ранее 2008 года | Указать
1.4 | Регистрационное удостоверение | Наличие
1.5 | Сертификат соответствия Госстандарта РФ | Наличие
1.6 | Состав и технические требования: | Наличие
1.6.1 | Микроскоп с оборудованием для люминесценции, интегрированным бинокулярным тубусом, револьверным держателем на 5 объективов, галогеновым источником проходящего света, встроенным стабилизатором напряжения | Наличие
1.6.2 | штатив | Наличие
1.6.3 | бинокулярный тубус | интегрированный
1.6.4 | держатель объективов | револьверного типа с возможностью установки пяти объективов
1.6.5 | стабилизация напряжения | встроенный стабилизатор напряжения 100...240V AC/50...60Hz/100VA
1.6.6 | галогеновая лампа | 12V 35W
1.6.7 | Нейтральный фильтр 0.06, d=32x2 | Наличие
1.6.8 | Предметный столик | 210x290 mm
1.6.9 | Препаратоводитель | Наличие
1.6.10 | Рамка М для титрационного микропланшета 96 позиций | Наличие
1.6.11 | чехол | Наличие
1.6.12 | оборудование для люминесценции:
1.6.12.1 | блок отражателей | 3-х позиционный
1.6.12.2 | отражательный модуль | Наличие
1.6.12.3 | Набор фильтров 09:
1.6.12.3.1 | возбуждающий фильтр | EX BP 450-490
1.6.12.3.2 | запирающий фильтр | BS FT 510
1.6.12.3.3 | эмиссионный фильтр | EM LP 515
1.6.12.4 | Набор фильтров 15:
1.6.12.4.1 | возбуждающий фильтр | EX BP 546/12
1.6.12.4.2 | запирающий фильтр | BS FT 580
1.6.12.4.3 | эмиссионный фильтр | EM LP 590
1.6.12.5 | Источник отраженного света:
1.6.12.5.1 | Корпус источника с розеткой | Наличие
1.6.12.5.2 | Коллектор для лампы | Наличие
1.6.12.5.3 | ртутная лампа высокого давления | Наличие
1.6.12.5.4 | трансформатор | Наличие
1.6.13 | оптическое оборудование
1.6.13.1 | Объектив 10x/0.25 | план-ахроматический с возможностью реализации фазового контраста
1.6.13.2 | Объектив 20x/0.3 | план-ахроматический с возможностью реализации фазового контраста
1.6.13.3 | Объектив 40x/0.50 | план-ахроматический с возможностью реализации фазового контраста
1.6.13.4 | Защитный колпачок | D = 0.17 - 0.6 mm
1.6.13.5 | Конденсор | числовая апертура 0,4
1.6.13.6 | Фазовая вставка в конденсор | Наличие
1.6.13.7 | Фазовое кольцо 1 | Наличие
1.6.13.8 | Фазовое кольцо 2 | Наличие
1.6.13.9 | Диафрагма фазового контраста | Наличие
1.6.13.10 | Точечная диафрагма для настойки фазового контраста | Наличие
1.6.13.11 | окуляры | 10x/20 с диоптрийной наводкой
1.7 | Гарантийные обязательства:
1.7.1 | Гарантийный срок с момента ввода в эксплуатацию, не менее | 12 месяцев
1.7.2 | Срок поставки, не более | 90 дней
Лот № 5. "Автоматический иммунохимический анализатор"
№ п/п | Характеристики и комплектация | Параметры и условия
1.1 | Наименование, модель | Указать
1.2 | Производитель, страна происхождения | Указать
1.3 | Год выпуска не ранее 2008 года | Указать
1.4 | Регистрационное удостоверение | Наличие
1.5 | Сертификат соответствия Госстандарта РФ | Наличие
1.6 | Сфера применения | для определения гормонов щитовидной железы, половых гормонов, диагностики инфекционных заболеваний, определеня онкомаркеров, маркеров патологии беременности и развития плода, кардиомаркеров, лекарственного мониторинга, определения токсических и наркологич
1.7 | Состав и технические требования:
1.7.1 | Полностью автоматический иммунохимический анализатор для определения гормонов щитовидной железы, половых гормонов, диагностики инфекционных заболеваний, определеня онкомаркеров, маркеров патологии беременности и развития плода, кардиомаркеров, лекарственн | Наличие
1.7.2 | Производительность | Не менее 80 тестов в час
1.7.3 | Первый результат | через 8 минут
1.7.4 | Карусель для образцов | Не менее 60 первичных пробирок, не менее 90 чашечек для образцов
1.7.5 | Карусель для реагентов | Не менее 20 картриджей с реагентами, снабженных штрих-кодами
1.7.6 | Реакционная карусель | Не менее 90 ячеек
1.7.7 | Автоматическое программирование разведения и повторное тестирование | Наличие
1.7.8 | Возможность выполнения срочных образцов | Наличие
1.7.9 | Использование технологии иммуноферментного анализа на микрочастицах | Наличие
1.7.10 | Использование технологии флюоресцентно – поляризационного анализа | Наличие
1.7.11 | Отсутствие в использовании одноразовых сменных наконечников | Наличие
1.7.12 | Определение гормонов щитовидной железы | ТТГ, ТТГ 3 генерации, свободный и общий Т3, свободный и общий Т4, антитела к ТПО, антитела к ТГ
1.7.13 | Определение половых гормонов | ЛГ, ФСГ, Пролактин, Прогестерон, Эстрадиол, Тестостерон
1.7.14 | Определение маркёров инфекционных заболеваний | Антитела к вирусу гепатита А, Антитела к вирусу гепатита класса IgM, Поверхностный антиген вируса гепатита В, Антитела к поверхностному а/г вируса гепатита В, Антитела к ядерному а/г вируса гепатита В, Антитела к ядерному а/г вируса гепатита В класса IgM
1.7.15 | Определение онкомаркеров | Общий и Свободный ПСА, РЭА, СА15.3, СА19.9, СА125, ß2-микроглобулин
1.7.16 | Определение маркеров патологии беременности и развития плода | АФП, ß-ХГЧ
1.7.17 | Определение кардиомаркеров | Миоглобин, СК-МВ, Тропонин I, BNP, Гомоцистеин
1.7.18 | Лекарственный мониторинг | Циклоспорин, Хинидин, Теофиллин, Гентамицин, Тобрамицин, Ванкомицин, Карбамазепин, Фенобарбитал, Фенитоин, Вальпроевая кислота, Дигоксин, Дигитоксин
1.7.19 | Определение токсических и наркологических веществ | Ацетаминофен, Трициклические антидепрессанты, Амфетамин, Барбитураты, Бензодиазепины, Кокаин, Каннабиноиды, Опиаты, Метадон, Фенциклидин, Этанол
1.7.20 | Определение других веществ | Кортизол, Ферритин, Инсулин, витамин В12
1.7.21 | Встроенная система контроля качества | Наличие
1.7.22 | Комплектация иммунологического анализатора: | Наличие
1.7.23 | Основной модуль | Наличие
1.7.24 | монитор | Наличие
1.7.25 | принтер | Наличие
1.7.26 | сетевой кабель | Наличие
1.7.27 | кабель электропитания | Наличие
1.7.28 | кабель принтера | Наличие
1.7.29 | программное обеспечение | Наличие
1.8 | Гарантийные обязательства:
1.8.1 | Гарантийный срок с момента ввода в эксплуатацию, не менее | 12 месяцев
1.8.2 | Срок поставки, не более | 90 дней
Лот № 6.Автоматический биохимический анализатор
№ п/п | Характеристики и комплектация | Параметры и условия
1.1 | Наименование, модель | Указать
1.2 | Производитель, страна происхождения | Указать
1.3 | Год выпуска не ранее 2008 года | Указать
1.4 | Регистрационное удостоверение | Наличие
1.5 | Сертификат соответствия Госстандарта РФ | Наличие
1.6 | Сфера применения | Для проведения полного спектра биохимическихисследований
1.7 | Состав и технические требования:
1.7.1 | Производительность:
1.7.1.1 | Фотометрические тесты | не менее 200 тестов в час
1.7.1.2 | Ионоселективные (одновременно с фотометрическими) | не менее 150 тестов в час
1.7.2 | Спектр исследований:
1.7.2.1 | энзимы, субстраты | Наличие
1.7.2.2 | специфические белки | Наличие
1.7.2.3 | лекарственные препараты | Наличие
1.7.2.4 | наркотические препараты | Наличие
1.7.2.5 | электролиты методом прямой потенциометрии | Наличие
1.7.3 | Аналитические характеристики:
1.7.3.1 | Хранение в памяти не менее, чем 300 протоколов тестов | не менее, чем 300 протоколов тестов
1.7.3.2 | Использование до 4-х реагентов на тест | Наличие
1.7.3.3 | Свободное программирование хода теста,включая | Наличие
1.7.3.4 | - время инкубации | Наличие
1.7.3.5 | - объем дозирования каждого реагента | в диапазоне 1-250 мкл
1.7.3.6 | Время кинетического измерения задается пользователем в диапазоне | от 10 секунд до 30 минут
1.7.3.7 | Свободное программирование параметров калибровки | Наличие
1.7.3.8 | Свободное программирование параметров контроля качества | Наличие
1.7.4 | Технические характеристики
1.7.4.1 | Ячейки для образцов - не менее 84 | не менее 84
1.7.4.2 | Ячейки для срочных проб - не менее 5 | не менее 5
1.7.4.3 | Перевод в класс "Срочные" любого образца или теста из "общего" потока | Наличие
1.7.4.4 | Измерительные ячейки - одноразовые | одноразовые
1.7.4.5 | Дозирование образца: от 1 до 250 мкл. | от 1 до 250 мкл
1.7.4.6 | Дозирование реагента: от 1 до 250 мкл. | от 1 до 250 мкл
1.7.4.7 | Измерительный объем: от 90 до 250 мкл. | от 90 до 250 мкл
1.7.4.8 | Подключение к системе водоочистки не требуется | не требуется
1.7.4.9 | Расход воды - не более 1 литра в час | не более 1 литра в час
1.7.4.10 | Использование первичных и вторичных пробирок для образца | Наличие
1.7.4.11 | Установка на борт не менее 35 флаконов с реагентами | не менее 35 флаконов с реагентами
1.7.4.12 | Электронный контроль температурного режима в отсеке реагентов (4-8 град. С) | Наличие
1.7.4.13 | Электронный контроль температурного режима в фотометрическом отсеке | Наличие
1.7.4.14 | Дозагрузка образцов, реагентов и расходных материалов без остановки работы анализатора | Наличие
1.7.4.15 | Объем загрузки | 3 часа работы
1.7.5 | Характеристики ионоселективного блока
1.7.5.1 | Принцип работы - прямая потенциометрия | Наличие
1.7.5.2. | Определяемые прараметры:
1.7.5.2.1 | Калий, Натрий, Хлор | Наличие
1.7.5.2.2 | Литий | Наличие
1.7.5.2.3 | Независимая замена стандартных растворов по мере использования каждого | Наличие
1.7.5.2.4 | Независимая замена каждого электрода после окончания ресурса использования | Наличие
1.7.6 | Управление анализатором
1.7.6.1 | Компьютер Pentium IV | Наличие
1.7.6.2 | Windows XP Rus | Наличие
1.7.6.3 | Ввод данных с помощью клавиатуры, мыши, баркодера | Наличие
1.7.6.4 | Интерфейс СУИЛ: ASTM | Наличие
1.7.6.5 | Аппаратный интерфейс:RS 232, Ethernet | Наличие
1.7.7 | Вывод на печать:
1.7.7.1 | Бланк-отчет по пациенту | Наличие
1.7.7.2 | Лабораторный журнал с отчетами по пациентам за день | Наличие
1.7.7.3 | Статистичекие данные поколичеству проведенных тестов, параметрам, результатам калибровок | Наличие
1.7.7.4 | Детали калибровок с графиками | Наличие
1.7.7.5 | Контрольные карты, вкл. ССО и СКВ | Наличие
1.7.7.6 | Бланк по пациенту форматируется пользователем | Наличие
1.7.7.7 | Использование бумаги (не термо) шириной 21 см | Наличие
1.7.7.8 | Хранение данных за год работы на жестском диске | Наличие
1.7.7.9 | Копирование данных на лазерные диски | Наличие
1.7.7.10 | Копирование данных на внешние карты памяти (flash) | Наличие
1.7.8 | Требования к комлектации прибора: | Наличие
1.7.8.1 | Анализатор | Наличие
1.7.8.2 | Компьютер, монитор | Наличие
1.7.8.3 | Внешний принтер (формат А4) | Наличие
1.7.8.4 | Источник бесперебойного питания | Наличие
1.7.8.5 | Баркодер внешний или встроенный | Наличие
1.7.8.6 | Внешняя карта памяти | Наличие
1.7.8.7 | Набор необходимых для работы на приборе аксессуаров | Наличие
1.7.8.8 | Набор электродов и расходных материалов для ИСБ блока | Наличие
1.7.8.9 | Набор принадлежностей для годового обслуживания прибора | Наличие
1.8 | Гарантийные обязательства:
1.8.1 | Гарантийный срок с момента ввода в эксплуатацию, не менее | 12 месяцев
1.8.2 | Срок поставки, не более | 90 дней