| Приложение № 2 к извещению о запросе котировок № 26 от 29 июля 2008 г. |  |
| --- | --- |
| ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ |  |
| Параметры | Требование технического задания |
| Насос шприцевой с микропроцессорным контролем «TERUMO» или аналог |  |
| Общая характеристика |  |
| Предназначен для точных внутривенных вливаний небольших объемов лекарственных препаратов | соответствие |
| Количество | 8 |
| Технические данные |  |
| Используемые шприцы (любых производителей) | 10, 20, 30, 50 мл |
| Задаваемый объем инфузии, мл | 0,1-999,9 (шаг- 0,1) |
| Установка скорости введения, в диапазоне | 0,1-300,0 для шприцев 10, 20,30 мл |
|  | 0,1-1200,0 для шприцев 50 мл |
| Погрешность в точности установки потока, не более | 3% |
| Наличие уровней предела давления для определения окклюзии не менее трех: | - «Н» : 800+/-200mmHg (106,7+/-26,7кПа); - «М»: 500+/-100mmHg (66,7+/-13,3кПа); -«L»: 300+/-100mmHg (40,0+/-13,3кПа); |
| Скорость болюсного введения, максимальная, мл/ч, не менее: | 1200(шприц 50 мл) |
|  | 500 (шприц 30 мл) |
|  | 400 (шприц 20 мл) |
|  | 300 (шприц 10 мл) |
| Наличие режима "открытой вены" со скоростью 0,1 мл/ч при окончании инфузии | наличие |
| Наличие повторного сигнала тревоги через 2 минуты после первого | наличие |
| Наличие сигнала напоминания о необходимости начала вливания | наличие |
| Программирование сигнала тревоги по окончании инфузии (от 3 до 60 мин до окончания) | наличие |
| Возможность установки даты и времени | наличие |
| История последних 500 событий | наличие |
| Наличие функции ограничения вводимого объема до бесконечности | наличие |
| Наличие сигналов тревоги |  |
| Сдвиг шприца | наличие |
| Закупорка (окклюзия) | наличие |
| Приближение окончания инфузии | наличие |
| Неверная установка шприца | наличие |
| Отсоединение защелки поршня шприца | наличие |
| Разряженная батарея | наличие |
| Отсоединение сетевого шнура | наличие |
| Необходимость установить марку шприца, без этого насос не начнет работу, снижает риск неточной инфузии | наличие |
| Описание прибора |  |
| Удобный индикатор работы, видимый с большого расстояния (зеленый –работа, красный – тревога) | наличие |
| Защита от несанкционированного введения (когда проводится инфузия кнопки неактивны, за исключением СТОП/СТАРТ | наличие |
| Монитор тревог, объединенный с монитором давления, концентрирует информацию о работе прибора и природе тревог | наличие |
| Для снижения риска неверной установки десятичная точка выполнена другим цветом, цифра десятичных числа выполнена в уменьшенном размере | наличие |
| Фиксатор кромки шприца | наличие |
| Кнопка шприцевого цилиндра, для снижения риска неправильной установки шприца и предотвращения смещения его в дозаторе | наличие |
| Дополнительные фиксаторы поршня | наличие |
| Рифленое колесо набора параметров | наличие |
| Быстрое изменение всех параметров колесом набора : 10 мл/ч, увеличение скорости набора с увеличением скорости вращения колеса | наличие |
| Тройной индикатор зарядки батареи, показывающий уровень заряда | наличие |
| Возможность объединения в модульную систему «Strack» (отдельные модули и отсутствие дополнительной задней панели обеспечивают малый вес модульной системы) | наличие возможности |
| Возможность подключения к сети автомобиля | наличие возможности |
| Возможность крепления к инфузионной стойке (зажим с фиксированным углом наклона) | наличие возможности |
| Электропитание | 220-240 В, 50-60Гц, 12В, |
| Автономное питание | наличие |
| Вес, кг, не более | 1,9 кг |
| Обучение мед. персонала и гарантийные обязательства |  |
| Обучение мед. персонала на рабочем месте | соответствие |
| Гарантийный период на систему, не менее: | 12 месяцев |
| Наличие сервисной службы | наличие |