Приложение № 2

к извещению о запросе котировок

№ 27 от 29 июля 2008 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ПОРТАТИВНЫЙ АНАЛИЗАТОР КЩС

| № п/п | Технические характеристики |  |
| --- | --- | --- |
|  | Общие требования | Параметры |
| 1 | Регистрационное удостоверение Минздрава России | наличие |
| Требуемые характеристики |  |  |
| 1 | Применение в клинико-диагностических лабораториях, лабораториях отделений реанимации и интенсивной терапии, лабораториях приемного отделения |  |
| 2 | Время подготовки прибора, не более: | 15 мин |
| 3 | Время измерения одной пробы не более: | 180 сек без подогрева и 270 сек с подогревом |
| 4 | Выполнение анализа на одноразовых картриджах | наличие |
| 5 | Определяемые параметры : Газы крови - рН, рС02, р02 Электролиты - Na+, K+, Са2+ Гематокрит (Hct), Глюкоза (Glc), азот мочевины (BUN) Расчетные параметры : НСОЗ, ТС02, BE, HB,02SA, 02CT, BB,SBC, AaD02, RI, cCa | наличие |
| 6 | Расчетные параметры : НСОЗ, ТС02, BE, HB,02SA, 02CT, BB,SBC, AaD02, RI, cCa | наличие |
| 7 | Два режима работы Non - Heating (без подогрева), Pre-Heating (с подогревом) | наличие |
| 8 | Калибровка - одноточечная | наличие |
| 9 | Сенсор и калибратор встроен в картридж | наличие |
| 10 | Объем пробы 50-100 мкл |  |
| 11 | Измерение в цельной крови | наличие |
| 12 | Термопринтер цифровой на 20 символов, бумага 57 мм | наличие |
| 13 | Наличие режима «только дисплей» | наличие |
| 14 | Дисплей жидкокристаллический, размер не менее: | 65x65 мм |
| 15 | Термостат встроенный | наличие |
| 16 | Подогрев пробы, не менее | до 37° |
| 17 | Память, не менее, с сохранением данных анализа, номера пациента , времени и даты теста | на 100 пациентов |
| 18 | Подключение к компьютеру - | возможность |
| 19 | Порт интерфейса RS - 232 - | Наличие |
| 20 | Питание от сети АС | 100-200 В 50/60 Гц |
| 21 | Питание от батареи (никель-гидритная , перезаряжаемая) - возможность | наличие |
| 22 | Работа без внешнего источника питания не менее: | 1,5 часов |
| 23 | Рабочая температура в диапазоне: | от + 10 до + 30 градусов |
| 24 | Габариты не более | 230x100x73 мм |
| 25 | Вес не более: | 3 кг (нетто) |
| 26 | Инструкция на русском языке | наличие |