## Лист1
Приложение № 2 к извещению
о запросе котировок № 40 от 31.07.08
Технические требования и спецификация поставки
№ п/п | Наименование оборудования/ спецификация поставки.Требуемые параметры и условия. | Требование | Предлагаемые параметры и условия
1 | Озоновый стерилизатор
2 | Наименование | Указать
3 | Модель | Указать
4 | Производитель, страна происхождения | Указать
5 | Регистрационное удостоверение МЗ РФ |  | № от___до____
6 | Сертификат об утверждении типа средств измерений | Указать | № от___до____
7 | Методические указания | Наличие
8 | Стерилизация инструментов в неупакованном виде | Наличие
9 | Специальная тест-программа проверки стерилизационной камеры на герметичность | Наличие
10 | Функция предварительного вакуумирования стерилизационной камеры | Наличие
11 | Управление процессом стерилизации автоматическое | Наличие
12 | Отсутствие паузы между циклами стерилизации | Наличие
13 | Экологически чистая, безопасная технология стерилизации, не требующая химически стойких расходных реагентов, промывки или дегазации изделий после стерилизации | Наличие
14 | Все стенки стерилизатора, включая загрузочную дверь выполнены из металла | Наличие
15 | Отображение на дисплее текущих значений давления газа в камере и мощности | Наличие
16 | Об окончании стерилизационного цикла свидетельствуют 5 прерывистых звуковых сигналов | Наличие
17 | Пониженное по сравнению с атмосферным давление в камере на всех этапах стерилизационного цикла, благодаря чему выход озона из камеры исключен | Наличие
18 | Управление процессом стерилизации автоматическое | Наличие
19 | Отсутствие паузы между циклами стерилизации | Наличие
20 | Экологически чистая, безопасная технология стерилизации, не требующая химически стойких расходных реагентов, промывки или дегазации изделий после стерилизации | Наличие
21 | Наличие деструктора озона на выходе озоновоздушного тракта | Наличие
22 | Этапы работы стерилизатора:
23 | Предварительное вакуумирование | Наличие
24 | Минутный тест на герметичность стерилизационной камеры | Наличие
25 | Напуск озоновоздушной смеси | Наличие
26 | Повторное вакуумирование | Наличие
27 | Минутный тест на герметичность | Наличие
28 | Повторный напуск озоновоздушной смеси | Наличие
29 | Стерилизационная выдержка | Наличие
30 | Вытеснение озоновоздушной смеси из стерилизационной камеры с одновременным разложением озона | Наличие
31 | Стерилизатор состоит из следующих элементов:
32 | Фильтр входной | Наличие
33 | Блок электросинтеза озона | Наличие
34 | Блок вентиляторов | Наличие
35 | Клапан напуска озона | Наличие
36 | Натекатель | Наличие
37 | Стерилизационная камера | Наличие
38 | Устройство блокировки двери стерилизационной камеры | Наличие
39 | Деструктор озона | Наличие
40 | Вакуумный насос | Наличие
41 | Клапан промывки стерилизационной камеры | Наличие
42 | Фильтр микробиологической очистки воздуха | Наличие
43 | Источник питания | Наличие
44 | Устройство управления | Наличие
45 | Технические характеристики:
46 | Напряжение питания (50 Гц), В | 185-255 | Указать
47 | Потребляемая мощность, Вт, не более | 100 | Указать
48 | Полезный объем стерилизатора, л | 20 | Указать
49 | Температура стерилизации, oC, не более | 40 | Указать
50 | Стерилизующая доза озона, г·мин/м3, не менее | 1100 | Указать
51 | Минимальное давление в стерилизационной камере на этапе замещения воздуха озоновоздушной смесью, кПа | 30±1 | Указать
52 | Время замещения воздуха в стерилизационной камере озоновоздушной смесью, мин, не более | 30 | Указать
53 | Время стерилизационной выдержки, мин., не менее | 55 | Указать
54 | Время удаления озона из стерилизационной камеры, мин, | 15 | Указать
55 | Время непрерывной работы | не ограничено
56 | Средний срок службы, лет | 5 | Указать
57 | Габаритные размеры, мм | 670х500х280 | Указать
58 | Масса, кг, не более | 35 | Указать
59 | Комплектация:
60 | Стерилизатор озоновый, шт. | 1 | Указать
61 | Кювета для инструментов, шт. | 4 | Указать
62 | Кабель электропитания, шт. | 1 | Указать
63 | Руководство по эксплуатации, шт. | 1 | Указать
64 | Индикаторы химические процесса озоновой стерилизации, шт. | 65 | Указать
65 | Отвертка для обслуживания натекателя, шт. | 1 | Указать
66 | Запасной натекатель, шт. | 1 | Указать
67 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие
68 | Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию | Указать
69 | Цена за комплект, рублей | Указать
70 | Количество комплектов | 2
Поставщик