Приложение №2 к запросу

Котировочных цен №55 от 31.07.08г.

Техническое задание на поставку оборудования для отделения реанимации

Дефибриллятор-монитор  (3 штуки * 57000)

| №п/п |  | Наименование, марка | Требуемые параметра | Предлагаемые параметры |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |
| 1 |  | Дефибриллятор-монитор |  |  |
| 1.1 |  | Назначение | Предназначен для реанимации и электроимпульсной терапии острых и хронических нарушений сердечного ритма |  |
| 1.2 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
| 1.3 |  | Год выпуска | 2008 |  |
| 1.4 |  | Количество единиц | 2 шт |  |
| 1.5 |  | Регистрационное удостоверение | Наличие | №_____ срок действия |
| 1.6 |  | Сертификат соответствия | Наличие | №_____ срок действия |
| 1.7 |  | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие |  |
| 1.8 |  | Гарантия на оборудование | Не менее 1 года |  |
| 1.9 |  | Проведение пусконаладочных работ | В течении 3-х дней с момента поставки |  |
| 1.10 |  | Возможность применения для взрослых и детей | Наличие |  |
| 1.11 |  | Звуковая и световая сигнализация процесса работы | Наличие |  |
| 1.12 |  | Возможность приёма и регистрации ЭКГ | Наличие |  |
| 1.13 |  | Функция замера сопротивления тела пациента | Наличие |  |
| 1.14 |  | Обеспечение широкого выбора энергии воздействия, обеспечение синхронизации с R-зубцом | Наличие |  |
| 1.15 |  | Питание от сети переменного тока В/Гц (220 + - 22 / 50) | Наличие |  |
| 1.16 |  | Встроенная аккумуляторная батарея | 12В / 2А/ч |  |
| 1.17 |  | Питание от внешнего аккумулятора, В | 11-16 |  |
| 1.18 |  | Кабель для подключения к автомобильному аккумулятору | Наличие |  |
| 1.19 1.20 |  | Количество разрядов энергии 200Дж от полностью заряженной батареи не менее 80, 360Дж – не менее 40. | Наличие |  |
| 1.21 |  | Импульс дефибрилляции | Биполярный несиммметричный трапецеидальный с ограниченной длительностью напряжения положительной и отрицательной полуволн с соотношением амплитуд 1:0,5 |  |
| 1.22 |  | Энергия импульса при электрическом сопротивлении тела пациента 25-100 Ом, Дж: 5, 10, 25, 50, 75, 100, 150, 200, 250, 300, 360 | Наличие |  |
| 1.23 |  | На энергиях 250, 300, 360Дж длительность каждой полуволны | 6 + - 1м/с |  |
| 1.24 |  | На энергиях до 250Дж длительность положительной полуволны 4 + - 1м/с, длительность отрицательной полуволны 4 + - 0,3м/с | Наличие |  |
| 1.25 |  | Потребляемая мощность (не более), Вт | 200 Вт |  |
| 1.26 |  | Электробезопасность | класс II, тип BF |  |
| 1.27 |  | Масса (не более), кг | 8,5 |  |
| 1.28 |  | Габаритные размеры, кг | 385х140х455 |  |
| 1.29 |  | МОНИТОР: | Монитор для отображения ЭКГ, ЧСС, режимов работы и уровня заряда аккумуляторной батареи |  |
|  |  | Размер экрана монитора | 120*90мм |  |
|  |  | Чувствительность канала ЭКГ, мм/мВ | 5, 10, 20 |  |
|  |  | Скорость перемещения изображения, мм/с | 12,5, 25, 50 |  |
| 1.30 |  | АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПЕЧАТАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО: | Наличие |  |
|  |  | Разрешение, точек/мм | 8 |  |
|  |  | Скорость протяжки бумажной ленты, мм/с | 12,5; 25 |  |
|  |  | Ширина бумажной ленты, мм | 57+1 |  |
| 2 |  | Цифровой пульсоксиметр-монитор |  |  |
| 2.1 |  | Наименование, марка | Указать |  |
| 2.2 |  | Назначение | Предназначен для использования в реанимационных отделениях для определения SPO2 и ЧСС |  |
| 2.3 |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
| 2.4 |  | Год выпуска | 2008 |  |
| 2.5 |  | Количество единиц | 4 шт |  |
| 2.6 |  | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
| 2.7 |  | Сертификат соответствия | Наличие |  |
| 2.8 |  | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие |  |
| 2.9 |  | Гарантия на оборудование | Не менее 1 года |  |
| 2.10 |  | Проведение пусконаладочных работ | В течении 3-х дней с момента поставки |  |
| 2.11 |  | Возможность применения для взрослых и детей | Наличие |  |
| 2.12 |  | Дополнительный внутренний принтер позволяет распечатывать данные в виде графиков, таблиц и сводок | Наличие |  |
| 2.13 |  | Дополнительный внешний принтер с возможностью выбора формата отчета позволяет документировать значения SPO2 и ЧСС, полученные за короткий период времени или в течение ночи, и распечатывать их в виде графиков, таблиц и сводок | Наличие |  |
| 2.14 |  | Набор функций звуковых и визуальных тревог | Наличие |  |
| 2.15 | Цифровая технология определения насыщенности кислородом (SPO2) DOX обеспечивает точное распознавание импульсови отсеивание артефактов |  | Наличие |  |
| 2.16 | Встроенная память на 24 часа совместима с программным обеспечением Profox Oximetry для измерений во время сна |  | Наличие |  |
| 2.17 | Встроенный аккумулятор |  | Наличие |  |
| 2.18 | Пульсоксиметрия: |  |  |  |
|  | Диапазон: |  | От 0% до 99% |  |
|  | Разрешение: |  | 1% |  |
|  | Диапазон |  | от 70% до 99%: ±2%; |  |
|  | Диапазон |  | от 40% до 69%: ±3%; |  |
|  | Диапазон |  | менее 40%: неизвестно |  |
|  | Метод: |  | Светодиод с двумя длинами волн |  |
| 2.19 | ЧСС: |  |  |  |
|  | Диапазон: |  | 20-300 уд./мин. |  |
|  | Разрешение: |  | 1 уд./мин |  |
|  | Точность: |  | ±1 уд./мин. или 1% (большая из величин) |  |
| 2.20 | Тревоги: |  |  |  |
|  | Физиологические/ системные: Звуковые; визуальные (EN475); регулируемая громкость Без звука: Да; временно (2 мин.) или постоянно Параметр/диапазон/ значение по умолчанию: Высокое насыщение: 70-98% или выкл.; выкл. Низкое насыщение: 30-99% или выкл.; 85% Высокая частота пульса: 80-250 уд./мин. или выкл.; 150уд./мин. Низкая частота пульса: 20-150 уд./мин. или выкл.; 50 уд./мин. |  | Наличие |  |
| 2.21 |  | Дисплей: |  |  |
|  |  | Тип: | Светодиодный |  |
|  |  | Параметры: | SPO2, ЧСС, пульсовая волна |  |
|  |  | Статус: | Звуковая тревога выкл.; датчик; батарея разряжена; внешний источник питания; режим для новорожденных |  |
|  |  | Текст: | Буквенно-цифровой |  |
|  |  | Языки: | По выбору: английский, французский, немецкий, итальянский, португальский, испанский |  |
| 2.22 |  | Запись данных Возможности: 24 часа с интервалами 4 с Системный выход Коммуникационный порт: RS-232-совместимый; цифровой или аналоговый; mini-din Интерфейс: ASCII, текст, или CSV;Profox-совместимый | Наличие |  |
| 2.23 |  | Принтер: Тип: Термографический; опция Табличный режим: Интервалы в 5, 15, 30 с; интервалы в 1, 2, 3, 5, 10, 15, 30, 60 мин. выкл. Графический режим: Разрешение: 5, 15, 30 с; 1, 2 мин. интервалы: 1, 4, 8, 12, 24 часа | Наличие |  |
| 2.24 |  | Механические свойства: |  |  |
|  |  | Вес: С принтером: 1.52 кг (3.34 фунта) Размер: Основная часть прибора: 14.4см (В)х 17.8(Ш)х 12.2см (Т); 5.67" (В)х7"(Ш)х4.81"(Т) | Наличие |  |
|  |  | Напряжение: | 50 Гц: 220/240 В; 60Гц: 110/120 В |  |
|  |  | Аккумулятор: | Герметичный свинцовый аккумулятор; длительность работы: 6 часов, стандартно; время зарядки: 8 часов |  |

__________________________               ____________________           __________________________________

Должность                                                          м.п. подпись                                       расшифровка