Приложение № 2

К извещению о запросе  котировок

№ 42 от 05.08.08

Техническое  задание

| Компактный транспортный монитор пациента |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование параметра | Диапазон значений или наличие функции | Соответствие (заполняется участником) | Функции или предлагаемая величина параметра (заполняется и расшифровывается участником)* |
| # I. Общие требования |  |  |  |  |
|  | Компактный транспортный монитор пациента |  |  | указать |
| 1.1 | Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | наличие |  |  |
| 1.2 | Сертификат соответствия Госстандарта РФ | наличие |  |  |
| 1.3 | Копия санитарно - эпидемиологического (санитарно- гигиенического) заключения. | наличие |  |  |
| 1.4 | Сертификат Госстандарта России об утверждении типа средств измерений, методика поверки | наличие |  |  |
| 1.5 | Сертификат системы менеджмента в соответствии EN ISO 9001: 2000 ( TUV CERT) | наличие |  |  |
| 1.6 | Копия документа с описанием характеристик прибора | Приложить |  |  |
| # II. Технические характеристики |  |  |  |  |
| 1. | Монитор прикроватный реаниматолога |  |  |  |
| 1.1 | Гарантия на монитор | 18 месяцев |  |  |
| 1.2 | Регистрация следующих параметров: -сердечная деятельность (ЭКГ/ЧСС) - пульсоксиметрия периферического кровообращения (ФПГ) и оксигенации артериальной крови (SpO2); частота пульса (ЧП) - неинвазивное артериальное давление (НИАД), три параметра; - температура (Т): кожная и центральная, не менее двух каналов; - дыхание по импедансу (ЧД/Респирограмма); - степень гипоксии (ишемии) миокарда (анализ ST-сегмента); | наличие |  |  |
| 1.3 | Режимы работы: Взрослый (детский), неонатальный | наличие |  |  |
| 1.4 | Встроенный аккумулятор | наличие |  |  |
| 1.5 | Заряд аккумулятора | автоматическая |  |  |
| 1.6 | Время работы от внутреннего аккумулятора | не менее 2 часов |  |  |
| 1.7 | Индикатор заряда, тревога по уровню заряда: звуковая, визуальная и текстовое сообщение на русском языке | наличие |  |  |
| 1.8 | Возможность работы от бортсети автомобиля (вертолета) постоянного тока 12 В (24-27 В) | наличие |  |  |
| 1.9 | Габаритные размеры | 220х210х150 |  |  |
| 1.10 | Масса (со встроенным аккумулятором и блоком питания) | не более 2,9 кг |  |  |
| 1.11 | Проведение монтажных и пусконаладочных работ | наличие |  |  |
| 1.12 | Инструкция пользователя и сервисная документация на русском языке | наличие |  |  |
| 2. | Канал ЭКГ 6 каналов: | наличие |  |  |
| 2.1 | Регистрируемые отведения I, II, III, aVL, aVR, aVF, | наличие |  |  |
| 2.2 | Одновременное отображение 3-х волн ЭКГ | наличие |  |  |
| 2.3 | Выбор комбинации мониторируемых отведений ЭКГпользователем | наличие |  |  |
| 2.4 | Выбор коэффициентов усиления кардиосигнала | ручной |  |  |
| 2.5 | Диапазон измерения кардиокомплексов | 15-320 комплексов (QRS) в минуту |  |  |
| 2.6 | Отображение величины смещения ST-сегмента относительно изолинии | цифровое, по всем отведениям |  |  |
| 2.7 | Скорость отображения кардиокомплекса | 12.5, 25, 50мм/сек |  |  |
| 2.8 | Защита от помех электрохирургического инструмента | наличие |  |  |
| 2.9 | Применение вместе с дефибриллятором | возможность |  |  |
| 2.10 | Отображение гистограммы распределения кардиоинтервалов | наличие |  |  |
| 2.11 | Отображение цифровых параметров: ЧСС, смещение ST-сегмента, порогов тревог по ЧСС | наличие |  |  |
| 2.12 | Запись 30 фрагментов кривых по 10 секунд, режим записи автоматический и ручной | наличие |  |  |
| 2.13 | Коррекция ЧСС при определении импульсов водителя ритма | автоматическая |  |  |
| 3. | Канал пульсоксиметрии: | наличие |  |  |
| 3.1 | Отображение частоты пульса, перфузии, SpO2 и порогов тревог | цифровое |  |  |
| 3.2 | Фотоплетизмограмма | наличие |  |  |
| 3.3 | Масштабирование ФПГ | автоматическое |  |  |
| 3.4 | Диапазон измерения SpO2 | от 60% до 100% |  |  |
| 3.5 | Диапазон измерения частоты пульса (PR) | от 15 до 320 уд/мин |  |  |
| 3. | Точность измерения частоты пульса | не более 1% |  |  |
| 3.1 | Пределы абсолютной погрешности при измерении SpО2 | 60-89% не более ±3 90-100% не более ±2 |  |  |
| 3.2 | Пределы погрешности при измерении ЧП | 15-99 не более ±1 уд/мин 100-240 не более ±2 уд/мин 241-320 не более ±3 уд/мин |  |  |
| 4. | Канал термометрии: | 2 канала – кожная и центральная |  |  |
| 4.1 | Метод измерения | терморезисторный |  |  |
| 4.2 | Отображение температуры | цифровое, в том числе разность по 2 каналам |  |  |
| 4.3 | Диапазон измерений | 0-50 градусов С |  |  |
| 4.4 | Ошибка измерения, в диапазоне 20-43 градуса С, не более | + 0,1 градуса С |  |  |
| 4.5 | Типы датчиков: поверхностный, полостной, эзофагеальный | наличие |  |  |
| 5. | Канал тонометрии (измерения неинвазивного артериального давления): | наличие |  |  |
| 5.1 | Технология НИАД, устойчивая к двигательным артефактам (защита результатов измерений от двигательной активности пациента) | наличие |  |  |
| 5.2 | Метод измерения | Комбинированный, осциллометрический с предварительным измерением на фазе компрессии |  |  |
| 5.3 | Цифровое отображение артериального давления | систолическое, диастолическое, среднее |  |  |
| 5.4 | Диапазон измерения давления | 0-300 мм.рт.ст. |  |  |
| 5.5 | Абсолютная погрешность измерения | не более ±3 мм.рт.ст. |  |  |
| 5. | Время измерения, среднее | взрослый режим - не более 30сек. детский режим - не более 25 сек |  |  |
| 5.1 | Регулируемое время цикла измерения | от 1 до 99 мин., с шагом регулировки 1 мин |  |  |
| 5.2 | Периодичность измерений, по выбору пользователя | от 1 мин. |  |  |
| 5.3 | Режим измерений | детский, взрослый; цикл автоматический, по выбору пользователя, разовый |  |  |
| 5.4 | Сохранение пользователем собственного режима в настройках (опция) и регулировки максимального давления накачки манжеты | наличие |  |  |
| 6. | Канал измерения параметров дыхания: | наличие |  |  |
| 6.1 | Метод измерения импедансный | наличие |  |  |
| 6.2 | Отображение респирограммы | наличие |  |  |
| 6.3 | Диапазон измерения частоты дыхания | 5-160 1/мин |  |  |
| 6.4 | Отображение кривой дыхания в диапазоне | 0-200 1/мин |  |  |
| 7. | Интерфейс пользователя |  |  |  |
| 7.1 | Цветной TFT дисплей с активным подсветом. | наличие |  |  |
| 7.2 | Размеры дисплея | 7,2 дюйма |  |  |
| 7.3 | Одновременное отображение на дисплее, кривых | 5, одновременно |  |  |
| 7.4 | Режим «большие цифры» | наличие |  |  |
| 7.5 | Разрешение дисплея | 800х480 пикселей |  |  |
| 7.6 | Звуковая индикация | частоты пульса |  |  |
| 7.7 | Комплексная трехуровневая система тревожной сигнализации, визуальная звуковая | наличие |  |  |
| 7.8 | Экспертная система CareTM Lite или аналог, интеллектуальные текстовые сообщения и помощь | наличие |  |  |
| 7.9 | Манипулятор | типа «шаттл» |  |  |
| 7.10 | Возможность подключения к локальной сети, до 32 приборов мониторинга | наличие |  |  |
| 7.11 | Возможность просматривать сохраненные тренды и волновые формы и выводить их на печать | наличие |  |  |
| 7.12 | Запись фрагментов кривых в память монитора, с интерфейсом печати | не менее 30 фрагментов |  |  |
| 8. | Сигналы тревоги: |  |  |  |
| 8.1 | 3-х уровневая звуковая и визуальная тревожная сигнализация разных цветов по измеряемым параметрам | наличие |  |  |
| 8.2 | Фоновая подсветка цветом, зависимым от приоритета тревоги по всем измеряемым параметрам | наличие |  |  |
| 8.3 | Регулирование громкости звуковой тревоги | не менее 10 градаций |  |  |
| 8.4 | Возможность выкл. Подачи звукового сигнала на 2 минуты | наличие |  |  |
| 8.5 | Интеллектуальная система текстовых сообщений пользователю о тревожном событии, на русском языке | наличие |  |  |
| 8.6 | Регулируемые сигналы тревог | ЧСС, SpO2, SysAD, DiaAD, MedAD, ЧД, смещение ST-сегмента, IBP |  |  |
| 8.7 | Нерегулируемые сигналы тревог | асистолия, ошибка измерения давления, не установлен датчик SpO2, ЭКГ, Т, неисправен датчик SpO2, не подстыкован разъем SpO2, низкий вольтаж ЭКГ, слабый сигнал NIBP, нет дыхания, линия не подключена, сброшен электрод. |  |  |
| 10. | Хранение данных: |  |  |  |
| 10.1 | Фиксируемые тренды: ЧСС, ЧП, SpO2%, артериальное давление, температура (2 канала, разность температур), периферийное кровенаполнение, ЧД, величина смещения ST-сегмента | наличие |  |  |
| 10.2 | Отображение трендов | в виде отдельных графиков тенденций разных цветов для каждого параметра и для тревог |  |  |
| 10.3 | Отображение всех графиков | в едином поле с привязкой к действительному времени |  |  |
| 10.4 | Набор графиков | определяется пользователем. Возможность просмотра кривой ЭКГ в увеличенном масштабе |  |  |
| 10.5 | Отображение графических трендов в интервалах | 1,5; 3; 6; 12; 24часов |  |  |
| 10.6 | Отображение трендовых данных с дискретностью | 15 сек или 1 минута |  |  |
| 10.7 | Базовый объем памяти регистрации, не менее | 96 часов |  |  |
| 10.8 | Режим запоминания | автоматический |  |  |
| 11. | Аксессуары на 1 монитор: |  |  |  |
| 11.1 | ЭКГ кабель 4-х жильный | 1 шт. |  |  |
| 11.2 | Комплект одноразовых электродов | 50 шт. |  |  |
| 11.3 | Комплект одноразовых электродов (неонатальные) | 50 шт. |  |  |
| 11.4 | Датчик пульоксиметрический (прищепка) | 1 шт. |  |  |
| 11.5 | Датчик пульоксиметрический (неонатальный) | 1 шт. |  |  |
| 11.6 | Датчик температуры кожный | 1 шт. |  |  |
| 11.7 | Датчик температуры полостной | 1 шт. |  |  |
| 11.8 | Пневмомагистраль для канала НИАД | 1 шт., длина не менее 2.3м |  |  |
| 11.9 | Манжета для измерения АД, подростковая | 1 шт. |  |  |
| 11.10 | Манжета для измерения АД, взрослая | 1 шт. |  |  |
| 11.11 | Манжета для измерения АД, неонатальная | 5 шт. |  |  |
| 11.12 | Сетевой шнур, 2-3 м. | 1 шт. |  |  |
| 11.13 | Кабель-адаптер бортсети 12 В (24-27 В) | 1 шт. |  |  |
| 12. | Дополнительные требования |  |  |  |
| 12.1 | Гарантийное обслуживание | не менее 18 месяцев |  |  |

Поставщик

М.п.