## Образец ТЗ
Приложение 1
Техническое задание
к запросу котировок цен № 119 от 05.07.08г.
№ п/п | Обязательные требования | Параметры и условия | Предлагаемые характеристики (указать)
1 | Наименование | Стерилизатор паровой
2 | Модель | ВК-75 или эквивалент
3 | Производитель, страна происхождения | Указать
4 | Сертификат соответствия | Наличие | от_______№___, сроком действия до___________
5 | Регистрационное удостоверение |  | от_______№___, сроком действия до___________
6 | Подробное техническое описание на русском языке (проспекты) | Наличие
7 | Предназначен для стерилизации паром под давлением перевязочных материалов, хирургических инструментов, перчаток и других медицинских принадлежностей | Наличие
8 | Стерилизатор снабжен вертикальной цилиндрической стерилизационной камерой | Наличие
9 | Стерилизационная камера и водопаровая рубашка из высоколегированной нержавеющей стали, являются единой сварной конструкцией | Наличие
10 | Давление пара в стерилизационной камере поддерживается автоматически | Наличие
11 | После процесса стерилизации материалы в стерилизационной камере подвергаются вакуумной сушке | Наличие
12 | Рабочее давление пара в камере, кгс/см2, не более | 2.2
13 | Максимальная температура пара, °С, не менее | 134
14 | Точность поддержания температуры стерилизации, °С, не более | ±1
15 | Режимы стерилизации, не менее 2: | Наличие
16 | 1 режим 132°С - 20 мин при давлении 0.2 мПа | Наличие
17 | 2 режим 120°С - 45 мин при давлении 0.11 мПа | Наличие
18 | Габаритные размеры стерилизатора, мм: высота 1100, ширина 570, длина 755 | Указать
19 | Габаритные размеры стерилизационной камеры: диаметр 400мм, глубина, мм 630 объем, дм3 (л) 75 | Указать
20 | Род тока переменный, трехфазный | Наличие
21 | Напряжение, В | 380
22 | Частота тока, Гц | 50
23 | Потребляемая мощность, кВт | 6
24 | Масса,не более, кг | 80
25 | Комплектация: КСК-18 | 3 шт
26 | Год выпуска не ранее 2008 г. | Указать
27 | Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию | Указать
28 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие
29 | Количество, шт. | 4
| И.о. главного врача | К.Р.Коновалов