## приложение 3
Приложение 3
к документации об аукционе
Техническое задание документации об аукционе на право заключения муниципального контракта на поставку медицинского оборудования для МУЗ ГКБ № 4
Лот № 1. Комплекс оборудования для гистологической лаборатории
№ п/п | Характеристики и комплектация | Параметры и условия | Предлагаемые параметры и условия
1. | Установка для гистологической проводки тканей
| Наименование, модель | Указать | Указать
1.1 | Производитель, страна происхождения | Указать | Указать
1.2 | Год выпуска не ранее 2008 года | Указать | Указать
1.3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от___№______сроком действия до
1.4 | Сертификат соответствия Госстандарта РФ | Наличие | от___№______сроком действия до
1.5 | Сфера применения | Для обеспечения высококачественной фильтрации ткани во время гистологической проводки | Указать
1.6 | Соответствие требованиям ISO 9001 | наличие | Указать
1.7 | Электробезопасность | соответствие требованиям IEC 1010/EN61010-1, Класс защиты 1, степень загрязнения II | Указать
1.8 | Состав и технические требования:
1.8.1 | Карусельного типа | наличие | Указать
1.8.2 | Компактный размер, передвижение с помощью колесиков | наличие | Указать
1.8.3 | Манипулятор для переноса корзины с образцами | наличие | Указать
1.8.4 | Включение функции дополнительного перемешивания. Вращение корзины вокруг своей оси и по вертикали для улучшения качества проводки. | наличие | Указать
1.8.5 | Центрифугирование корзины с образцами перед переносом из одного контейнеры с реагентами в другой, для предотвращения контаминации. | наличие | Указать
1.8.6 | Функция остановки цикла работы прибора для замены или выемки образцов | наличие | Указать
1.8.7 | Автоматическое погружение корзины с образцами в раствор при аварийном отключении электроэнергии благодаря наличию аккумуляторной батареи | наличие | Указать
1.8.8 | Вытяжная система на основе сменного угольного фильтра для защиты от вредных испарений | наличие | Указать
1.8.9 | Счетчик времени работы фильтра | наличие | Указать
1.8.10 | Объем контейнера для реагентов | не менее 1,8 л | Указать параметры
1.8.11 | Производительность прибора | Не менее 240 кассет за цикл | Указать
1.8.12 | Емкость корзины | не менее 120 кассет | Указать
1.8.13 | Нагревание парафиновых ванн в диапазоне | От 50 до 70°С | Указать параметры
1.9 | Программирование
1.9.1 | Память прибора | хранение не менее 10 программ протоколов проводки | Указать параметры
1.9.2 | Программируемое время инфильтрации для каждой станции | от 1 сек. до 99 ч 59 мин | Указать параметры
1.9.3 | Запуск программы с задержкой без лимита по времени | наличие | Указать
1.9.4 | Программирование перемешивание по вертикали для каждой станции отдельно | наличие | Указать
1.9.5 | Программирование перемешивание по спирали для каждой станции отдельно | наличие | Указать
1.9.6 | Установка времени центрифугирования | От 0 до 60 сек | Указать
1.9.7 | Микропроцессорное управление | наличие | Указать
1.9.8 | Жидкокристаллический дисплей с индикацией даты, времени, оставшееся время инкубации текущего шага программы, количество шагов, станция, время старта и время окончания программы. | наличие | Указать
1.9.9 | Меню с выбором из 5ти различных языков | наличие | Указать
1.9.10 | Оптический и акустический сигнал во время отключения электроэнергии и окончания программы | наличие | Указать
1.10 | Источники питания
1.10.1 | напряжение сети | 220-240 В | Указать параметры
1.10.2 | частота сети | 50-60 Гц | Указать параметры
1.10.3 | потребляемая мощность, не более | 400 Вт | Указать параметры
1.10.4 | Встроенная батарея | Наличие | Указать
1.11 | Комплектация
1.11.1 | Контейнеры для реактивов из химически стойкого пластика с ручками | 9 шт | Указать
1.11.2 | Парафиновые ванны сделанные из алюминия | 3 шт | Указать
1.11.3 | Корзина для образцов | 2 шт | Указать
1.11.4 | Внутренние крышки для корзин с образцами | 2 шт | Указать
1.11.5 | Крышки для контейнеров | 12 шт. | Указать
1.11.6 | Набор инструментов | 1 шт. | Указать
1.11.7 | Угольный фильтр | 1 шт. | Указать
1.12 | Габариты и вес
1.11.1 | Габариты | 850х530-730 мм | Указать параметры
1.11.2 | Вес, не более | 65 кг | Указать
1.12 | Гарантийные обязательства:
1.12.1 | Гарантийный срок с момента ввода в эксплуатацию, не менее | 12 месяцев | Указать
1.12.2 | Срок поставки, не более | 80 дней | Указать
2. | Автомат для заливки тканей
2.1 | Наименование, модель | Указать | Указать
2.2 | Производитель, страна происхождения | Указать | Указать
2.3 | Год выпуска не ранее 2008 года | Указать | Указать
2.4 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от___№______сроком действия до
2.5 | Сертификат соответствия Госстандарта РФ | Наличие | от___№______сроком действия до
2.6 | Сфера применения | Предназначен для процесса эффективного изготовления парафинового блока | Указать
2.7 | Соответствие требованиям ISO 9001 | наличие | Указать
2.8 | Электробезопасность | соответствие требованиям IEC 1010/EN61010-1, Класс защиты 1, степень загрязнения II | Указать
2.9 | Состав и технические трбования:
2.9.1 | Станция включает два модуля: комбинированный модуль подогрева и дозирования парафина и модуль охлаждения. | Наличие | Указать
2.9.2 | Единая панель управления для всех рабочих поверхностей, расположенная на модуле дозирования и нагрева | наличие | Указать
2.9.3 | ЖК экран с индикацией установленной температуры для модуля охлаждения, модуля нагрева | Наличие | Указать
2.9.4 | Функция программируемых рабочих часов | Наличие | Указать
2.9.5 | Возможность установки Standby режима в выходные дни | Наличие | Указать
2.9.6 | Съемные лотки для кассет и заливочных форм | 2 шт. | Указать
2.9.7 | Объем лотков и форм | 2,2 л | Указать
2.9.8 | Емкость бака дозатора парафина | 5 л | Указать
2.9.9 | Подогреваемые лунки для щипцов | не менее 6 | Указать
2.9.10 | Охлаждаемый участок для ориентации образцов на основе элемента Пельтье | Наличие | Указать
2.9.11 | Независимый нагрев всех подогреваемых элементов модуля | диапазон температуры 50-70°С | Указать параметры
2.9.12 | Встроенное освещение | Наличие | Указать
2.9.13 | Широкопольный увеличитель | Наличие | Указать
2.9.14 | Ручной привод для дозирования парафина с возможностью регулировки скорости подачи парафина | наличие | Указать
2.9.15 | Ножной привод для дозирования парафина | Наличие | Указать
2.9.16 | Регулировка температуры на модуле охлаждения | от –15°С до 0°С | Указать параметры
2.9.17 | Возможность независимой работы каждого из модулей | наличие | Указать
2.9.18 | Заливочные формы следующих размеров: 7х7 – 12 шт., 15х15 мм - 12 шт., 25х25мм -12 шт., 25х30 мм - 12 шт., 25х37 мм - 12 шт. | наличие | Указать
2.9.19 | Опция электрически подогреваемый пинцет от 60 до 75°С, толщина 2 мм. | Наличие | Указать
2.9.20 | Устройства для сбора излишков парафина | 2 шт. | Указать
2.9.21 | напряжение сети | 220-240 В | Указать параметры
2.9.22 | частота сети | 50-60 Гц | Указать параметры
2.9.23 | потребляемая мощность, не более | 800 Вт | Указать параметры
2.10 | Гарантийные обязательства:
2.10.1 | Гарантийный срок с момента ввода в эксплуатацию, не менее | 12 месяцев | Указать
2.10.2 | Срок поставки, не более | 80 дней | Указать
3. | Ротационный моторизованный микротом в комплекте с системой переноса срезов
3.1 | Наименование, модель | Указать | Указать
3.2 | Производитель, страна происхождения | Указать | Указать
3.3 | Год выпуска не ранее 2008 года | Указать | Указать
3.4 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от___№______сроком действия до
3.5 | Сертификат соответствия Госстандарта РФ | Наличие | от___№______сроком действия до
3.6 | Сфера применения | Предназначен для приготовления тонких срезов ткани и срезов выравниваиня с автоматической системой подачи образца | Указать
3.7 | Соответствие требованиям ISO 9001 | наличие | Указать
3.8 | Электробезопасность | соответствие требованиям IEC 1010/EN61010-1, Класс защиты 1, степень загрязнения II | Указать
3.9 | Состав и технические требования:
3.9.1 | Ротационный моторизованный микротом | Наличие | Указать
3.9.2 | Прецизионный микрометрический механизм для выставления требуемой толщины среза. | Наличие | Указать
3.9.3 | Диапазон установки толщины среза отдельно для тонких срезов и срезов выравнивания | 0,5 до 500 мкм | Указать параметры
3.9.4 | Установки толщины срезов | 0,5-5 мкм – интервал 0,5 мкм | Указать параметры
|  | 5-20 мкм – интервал 1 мкм | Указать параметры
|  | 20-30 мкм – интервал 2 мкм | Указать параметры
|  | 30-60 мкм - интервал 5 мкм | Указать параметры
|  | 60-100 мкм – интервал 10 мкм | Указать параметры
3.9.5 | Установка толщины срезов выравнивания | 5-10 мкм - интервал 5мкм | Указать параметры
|  | 10-100 мкм - интервал 10 мкм | Указать параметры
|  | 100-200 мкм - интервал 20 мкм | Указать параметры
|  | 200-500 мкм - интервал 50 мкм | Указать параметры
3.9.6 | Горизонтальное перемещение образца | 28 мм | Указать параметры
3.9.7 | Вертикальное перемещение образца | 64 мм | Указать параметры
3.9.8 | Ретракция образца с возможностью отключения | 40 мкм | Указать параметры
3.9.9 | Моторизованная подача образца к лезвию ножа | Наличие | Указать
3.9.10 | Максимальный размер образца | 55х50 мм | Указать
3.9.11 | Держатели образцов: универсальный ориентируемый держатель образцов, универсальный держатель кассет | Наличие | Указать
3.9.12 | Точная ориентация образца по осям Х и Y | на 8º | Указать параметры
3.9.13 | Точная ориентация образца по оси Z | на 360º | Указать параметры
3.9.14 | Защитное устройство для рук | Наличие | Указать
| Встроенный лоток для отработанных срезов, расположенный близко к зоне резания. | Наличие | Указать
3.9.15 | Возможность оснащения широкопольным увеличителем или стереомикроскопом. | Наличие | Указать
3.9.16 | Съемная подставка для парафиновых блоков | Наличие | Указать
3.9.17 | Система переноса срезов, с ламинарным потоком воды между лезвием и подогреваемой водяной баней с подсветкой, которая монтируется непосредственно на микротоме. Немедленное расправление среза на ламинарном потоке воды позволяет изготавливать очень тонкие срезы | Наличие | Указать
3.10.1 | Программирование |  | Указать
3.10.1 | Функция памяти для быстрого перемещения образца в положение для начала резания. | Наличие | Указать
3.10.1 | Скорость подачи образца | 400, 800 или 1200 мкм/сек | Указать параметры
3.10.2 | Съемная панель управления с 5-ти знаковым жидкокристаллическим дисплеем | Наличие | Указать
3.10.3 | Параметры, отображаемые на панели управления: | Наличие | Указать
-Толщина среза и среза выравнивания
- Скорость подачи образца
- Программа резки
- Скорость резки
- Количество произведенных срезов
- Суммарная толщина произведенных срезов
- Запас горизонтального перемещения образца
- Актуальное время и дата
3.10.4 | 4 варианта программирования автоматического получения срезов: интервальный, единичный, мульти и непрерывный. | Наличие | Указать
3.10.5 | Установка скорости резки. | от 0 – 430 мм/сек | Указать
3.10.6 | Установка температуры нагрева воды | До 45ºС | Указать
3.11 | Источники питания
3.11.1 | напряжение сети | 220-240 В | Указать параметры
3.11.2 | частота сети | 50-60 Гц | Указать параметры
3.11.3 | потребляемая мощность, не более | 30 Вт | Указать параметры
3.12 | Комплектация
3.12.1 | Держатель для одноразовых лезвий | Наличие | Указать
3.12.2 | Универсальный держатель для одноразовых лезвий, с возможностью использования лезвий низкого и высокого профиля, используемый с системой переноса срезов | Наличие | Указать
3.12.3 | Система переноса срезов, включая, стандартный держатель образцов | Наличие | Указать
3.12.4 | Держатель универсальных кассет | Наличие | Указать
3.12.5 | Сменные поверхности переноса (3 части) | Наличие | Указать
3.12.6 | Одноразовые лезвия низкого профиля | 250 шт. | Указать
3.13 | Гарантийные обязательства:
3.13.1 | Гарантийный срок с момента ввода в эксплуатацию, не менее | 12 месяцев | Указать
3.13.2 | Срок поставки, не более | 80 дней | Указать
4. | Криостат с устройством глубокой заморозки
4.1 | Наименование, модель | Указать | Указать
4.2 | Производитель, страна происхождения | Указать | Указать
4.3 | Год выпуска не ранее 2008 года | Указать | Указать
4.4 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от___№______сроком действия до
4.5 | Сертификат соответствия Госстандарта РФ | Наличие | от___№______сроком действия до
4.6 | Сфера применения | Для приготовления срезов из замороженной ткани для срочной биопсии без предварительной фиксации | Указать
4.7 | Соответствие требованиям ISO 9001 | наличие | Указать
4.8 | Электробезопасность | соответствие требованиям IEC 1010/EN61010-1, Класс защиты 1, степень загрязнения II | Указать
4.9 | Состав и технические требования:
4.9.1 | Температура в камере криостата | до -35°C | Указать
4.9.2 | Сенсорная клавиатура для установки всех параметров, в том числе толщины срезов и температуры | Наличие | Указать
4.9.3 | Система индикации заданной и реальной температуры | Наличие | Указать
4.9.4 | Камера криостата изготовлена из нержавеющей стали, и имеет освещение | Наличие | Указать
4.9.5 | Функция 24-х часового размораживания с возможностью его прерывания | Наличие | Указать
4.9.6 | Станции для хранения образцов в камере, не менее | 23 | Указать
4.9.7 | Станции для быстрой заморозки на основе элемента Пельтье, не менее | 4 | Указать
4.9.8 | Температура устройства быстрого замораживания | -60 С | Указать
4.9.9 | Моторизованная система подачи образца с выбором скорости из 3х заданных значений и ретракция | Наличие | Указать
4.9.10 | Толщина срезов | От 1 до 500 микрон | Указать параметры
4.9.11 | Установки толщины срезов | 1-10 мкм – интервал 1 мкм | Указать параметры
|  | 10-20 мкм – интервал 2 мкм | Указать параметры
4.9.12 | Установка толщины срезов выравнивания | 10- 80 мкм – интервал 10 мкм | Указать параметры
|  | 80-100 мкм – интервал 20 мкм | Указать параметры
|  | 100 – 300 мкм – интервал 50 мкм | Указать параметры
|  | 300 - 500 мкм – интервал 100 мкм | Указать параметры
4.9.13 | Горизонтальная подача | 28 мм. | Указать
4.9.14 | Вертикальная подача | 60 мм. | Указать
4.9.15 | Ретракция образца с возможностью отключения | Наличие | Указать
4.9.16 | Максимальный размер образца | 70х55 мм | Указать параметры
4.9.17 | Ориентация образца по осям X/Y на 8° | Наличие | Указать
4.9.18 | Ориентация образца по оси Z на 360° | Наличие | Указать
4.9.19 | ЖК панель индикации счетчика срезов, сумматора толщин срезов и запаса перемещения до конечной точки подачи | Наличие | Указать
4.9.20 | Функция памяти для установки образца в позицию для начала резки | Наличие | Указать
4.10 | Комплектация
4.10.1 | Держатель многоразовых ножей | Наличие | Указать
4.10.2 | Многоразовый нож, 16 см. | 2 шт | Указать
4.10.3 | Держатель для сменных лезвий | Наличие | Указать
4.10.4 | Сменные лезвия | 250 шт | Указать
4.10.5 | Среда для заморозки 118 мл | 1 упаковка | Указать
4.10.6 | Стеклянная антироллерная пластина | 2 шт. | Указать
4.10.7 | Столики для образцов 20 мм, 30 мм. | 6 шт. | Указать
4.10.8 | Криоформы диаметром: 10 мм, 15 мм, 22 мм | Наличие | Указать
4.10.9 | Диск для заморозки | Наличие | Указать
4.10.10 | Лоток для отработанных срезов | 1 шт. | Указать
4.10.11 | Криостатное масло | 100мл | Указать
4.10.12 | Кисточки | 2 шт. | Указать
4.10.13 | Полка для кисточек | 1 шт. | Указать
4.10.14 | напряжение сети | 220-240 В | Указать параметры
4.10.15 | частота сети | 50-60 Гц | Указать параметры
4.10.16 | потребляемая мощность, не более | 1300 Вт | Указать параметры
4.10.17 | Количество: | 1 шт. | Указать
4.11 | Гарантийные обязательства:
4.11.1 | Гарантийный срок с момента ввода в эксплуатацию, не менее | 12 месяцев | Указать
4.11.2 | Срок поставки, не более | 80 дней | Указать
5. | Автомат для окрашивания гистологических срезов и мазков
5.1 | Наименование, модель | Указать | Указать
5.2 | Производитель, страна происхождения | Указать | Указать
5.3 | Год выпуска не ранее 2008 года | Указать | Указать
5.4 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от___№______сроком действия до
5.5 | Сертификат соответствия Госстандарта РФ | Наличие | от___№______сроком действия до
5.6 | Сфера применения | Предназначен для автоматизированного окрашивания готовых гистологических препаратов | Указать
5.7 | Соответствие требованиям ISO 9001 | наличие | Указать
5.8 | Электробезопасность | соответствие требованиям IEC 1010/EN61010-1, Класс защиты 1, степень загрязнения II | Указать
5.9 | Состав и технические требования:
5.9.1 | Роботизированный прибор с движением манипулятора по осям Х/У | Наличие | Указать
5.9.2 | По одной программе окраска не менее 60 стекол с препаратами (2 корзины по 30 стекол) | Наличие | Указать
5.9.3 | Одновременное выполнение нескольких различных программ окрашивания | Наличие | Указать
5.9.4 | Количество станций для контейнеров с реагентами | 27 | Указать
5.9.5 | Количество промывочных станций | 3 | Указать
5.9.6 | Количество станций для сушки и диапазон температур | две станции нагреваемые до 70ºС | Указать
5.9.7 | Количество выдвижных станций для загрузки предметных стекол | 1 | Указать
5.9.8 | Количество выдвижных станций для выгрузки предметных стекол | 3 | Указать
5.9.9 | Объем контейнера с реагентами | Не менее 550 мл. | Указать
5.9.10 | Система защиты от вредных испарений с угольным фильтром | Наличие | Указать
5.9.11 | Полная совместимость с автоматом для заключения срезов под покровное стекло СТМ 6 | Наличие | Указать
5.9.12 | Непрерывная подача новых партий препаратов через входной портал и непрерывная выгрузка обработанных препаратов через выходной портал без открывания крышки | Наличие | Указать
5.9.13 | Опция «промакивания» препаратов с помощью сменной губки в манипуляторе, благодаря которой продлевается срок службы реагентов | Наличие | Указать
5.9.14 | Каждый лоток должен имеет свою автоматически открывающуюся крышку для сведения испарений к минимуму. | Наличие | Указать
5.9.15 | Параметры сетевого подключения | 220В, 50-60 Гц. | Указать параметры
5.10 | Программирование
5.10.1 | Функция перемешивания независимая от механизма переноса | Наличие | Указать
5.10.2 | Время погружения | 1 сек. – 9999 мин. (165,56 ч. И 59 сек.) с посекундными интервалами. | Указать параметры
5.10.3 | Программное обеспечение с заданными стандартными протоколами и возможностью модификации и добавления новых протоколов | Наличие | Указать
5.10.4 | Автоматическое документирование всех процессов окрашивания и контроль качества реагентов | Наличие | Указать
5.10.5 | Объем памяти | До 50 программ с возможностью задать до 100 этапов в каждой программе | Указать
5.10.6 | Управление: ноутбук с программным обеспечением и панель управления на приборе | Наличие | Указать
5.11 | Комплектация
5.11.1 | Контейнеры для реагентов | 32 шт. | Указать
5.11.2 | Держатели для 60ти стекол | 4 шт | Указать
5.11.3 | Держатели для 30ти стекол | 12 шт | Указать
5.11.4 | Сменные губки | 10 шт. | Указать
5.11.5 | Сменный угольный фильтр. | 1 шт | Указать
5.11.6 | Ноутбук с программным обеспечением | 1 шт. | Указать
5.12 | Гарантийные обязательства: |  | Указать
5.12.1 | Гарантийный срок с момента ввода в эксплуатацию, не менее | 12 месяцев | Указать
5.12.2 | Срок поставки, не более | 80 дней | Указать
6. | Автомат для заключения срезов под покровное стекло
6.1 | Наименование, модель | Указать | Указать
6.2 | Производитель, страна происхождения | Указать | Указать
6.3 | Год выпуска не ранее 2008 года | Указать | Указать
6.4 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от___№______сроком действия до
6.5 | Сертификат соответствия Госстандарта РФ | Наличие | от___№______сроком действия до
6.6 | Сфера применения | Для заключения срезов под покровное стекло | Указать
6.7 | Соответствие требованиям ISO 9001 | наличие | Указать
6.8 | Электробезопасность | соответствие требованиям IEC 1010/EN61010-1, Класс защиты 1, степень загрязнения II | Указать
6.9 | Состав и технические требования:
6.9.1 | Автомат для заключения срезов под покровное стекло | Наличие | Указать
6.9.2 | Непрерывная загрузка и выгрузки стекол с препаратами. | Наличие | Указать
6.9.3 | Автомат работает со стеклянными покровными стеклами различного размера (длиной 40, 50, 55 и 60 мм). | Наличие | Указать
6.9.4 | Автомат работает с предметными стеклами размером 76х26х1 мм | Наличие | Указать
6.9.5 | Вместимость магазина для покровных стекол | 400 шт. | Указать
6.9.6 | Полная совместимость штативов с автоматом для окраски HMS 760x | Наличие | Указать
6.9.7 | Использование штативов на 19 и на 30 предметных стекол | Наличие | Указать
6.9.8 | Производительность прибора 450 стекол с препаратами в час | Наличие | Указать
6.9.9 | Система вентиляции на основе угольного фильтра | Наличие | Указать
6.9.10 | Возможность использования любой среды для заключения | Наличие | Указать
6.10 | Программирование |  | Указать
6.10.1 | 2х линейный жидкокристаллический дисплей | Наличие | Указать
6.10.2 | Регулируемый объем подачи заключающей среды | Наличие | Указать
6.10.3 | Счетчик количества заключенных препаратов | Наличие | Указать
6.11 | Источники питания
6.11.1 | напряжение сети | 220-240 В | Указать параметры
6.11.2 | частота сети | 50-60 Гц | Указать параметры
6.11.3 | потребляемая мощность, не более | 250 Вт | Указать параметры
6.12 | Комплектация
6.12.1 | Контейнер для заключающей среды цилиндрической формы, 100 мл. | Наличие | Указать
6.12.2 | Держатель для предметных стекол | Наличие | Указать
6.12.3 | Система соединения с внешней вентиляции | Наличие | Указать
6.12.4 | Сменный угольный фильтр | Наличие | Указать
6.12.5 | Габариты | 460 х 450 х 355 мм | Указать параметры
6.12.6 | Вес, не более | 20 кг | Указать
6.12.7 | Количество: | 1 шт. | Указать
6.13 | Гарантийные обязательства:
6.13.1 | Гарантийный срок с момента ввода в эксплуатацию, не менее | 12 месяцев | Указать
6.13.2 | Срок поставки, не более | 80 дней | Указать
Лот № 2. Микроскоп c функцией люминесценции и камерой высокого разрешения
№ п/п | Характеристики и комплектация | Параметры и условия | Предлагаемые параметры и условия
1.1 | Наименование, модель | Указать | Указать
1.2 | Производитель, страна происхождения | Указать | Указать
1.3 | Год выпуска не ранее 2008 года | Указать | Указать
1.4 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от___№______сроком действия до
1.5 | Сертификат соответствия Госстандарта РФ | Наличие | от___№______сроком действия до
1.6 | Сфера применения | Предназначен для многопрофильного использования в гистологической лаборатории | Указать
1.7 | Состав и технические требования: |  | Указать
1.7.1 | Штатив Микроскопа с оборудованием для люминесценции, интегрированным бинокулярным тубусом, револьверным держателем на 6 объективов, галогеновым источником проходящего света, встроенным стабилизатором напряжения | Наличие | Указать
1.7.2 | бинокулярный тубус | интегрированный | Указать
1.7.3 | держатель объективов | револьверного типа с возможностью установки 6-ти объективов | Указать
1.7.4 | держатель рефлекторных модулей | револьверного типа с возможностью установки 5-ти рефлекторных модулей | Указать
1.7.5 | стабилизация напряжения | встроенный стабилизатор напряжения 100...240V AC/50...60Hz/100VA | Указать параметры
1.7.6 | галогеновая лампа | 12V 35W | Указать параметры
1.7.7 | Нейтральный фильтр 0.06, d=32x2 | Наличие | Указать
1.7.8 | Механический координатный предметный столик правосторонний 75x50 R | 210x290 mm | Указать параметры
1.7.9 | Препаратодержатель | Наличие | Указать
1.7.10 | чехол | Наличие | Указать
1.8 | обрудование для люминесценции:
1.8.1 | блок отражателей | 3-х позиционный | Указать
1.8.2 | отражательный модуль | наличие | Указать
1.8.3 | Набор фильтров 09:
1.8.3.1 | возбуждающий фильтр | EX BP 450-490 | Указать
1.8.3.2 | запирающий фильтр | BS FT 510 | Указать
1.8.3.3 | эмиссионный фильтр | EM LP 515 | Указать
1.8.4 | Набор фильтров 15:
1.8.4.1 | возбуждающий фильтр | EX BP 546/12 | Указать
1.8.4.2 | запирающий фильтр | BS FT 580 | Указать
1.8.4.3 | эмиссионный фильтр | EM LP 590 | Указать
1.8.5 | противобликовый экран | наличие | Указать
1.8.6 | регулировочный модуль | наличие | Указать
1.9 | Источник отраженного света:
1.9.1 | Корпус источника с розеткой | наличие | Указать
1.9.2 | коллектор для лампы | наличие | Указать
1.9.3 | ртутная лампа высокого давления | наличие | Указать
1.9.4 | трансформатор | наличие | Указать
1.10 | оптическое оборудование
1.10.1 | Объектив 10x/0.25 | план-ахроматический | Указать
1.10.2 | Объектив 40x/0.65 | Планахроматический фазовоконтрастный объектив 40x/0.65 Ph2 | Указать
1.10.3 | Объектив 100x/1,25 Oil | ахропланатический объектив масляной иммерсии | Указать
1.10.4 | Защитный колпачок | D = 0.17 - 0.6 mm | Указать параметры
1.10.5 | конденсор 0,9\1,25 Н | наличие | Указать
1.10.6 | Вставка в конденсор для крепления 2 кольцевых диафрагм фазового/варио контраста, 1 гнездо светлого поля, 1 гнездо косого освещения | наличие | Указать
| Кольцевая диафрагма р.2 (вставка для метода фазового контраста) | наличие | Указать
1.10.7 | Диафрагма фазового контраста | наличие | Указать
1.10.8 | Точечная диафрагма для настойки фазового контраста | наличие | Указать
1.10.9 | окуляры | 10x/23 с диоптрийной наводкой | Указать параметры
1.10.10 | наглазники | наличие | Указать
1.10.11 | камера высокого разрешения с возможностью дистанционного управления , USB портом, драйвером для захвата изображения, размер пикселя 6,45*6,45, разрешение 1388* 1040 пикселей (1,4 Мпикселей).Подстройка под регион, оцифровка 12 бит, кабель 5 метров, скорость 400 МГбит/сек. | наличие | Указать
1.10.12 | Количество: | 1 шт. | Указать
1.11 | Гарантийные обязательства:
1.11.1 | Гарантийный срок с момента ввода в эксплуатацию, не менее | 12 месяцев | Указать
1.11.2 | Срок поставки, не более | 80 дней | Указать
Лот № 3. Микроскоп с люминесценцией
№ п/п | Характеристики и комплектация | Параметры и условия | Предлагаемые параметры и условия
1.1 | Наименование, модель | Указать | Указать
1.2 | Производитель, страна происхождения | Указать | Указать
1.3 | Год выпуска не ранее 2008 года | Указать | Указать
1.4 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от___№______сроком действия до
1.5 | Сертификат соответствия Госстандарта РФ | Наличие | от___№______сроком действия до
1.6 | Сфера применения | Для проведения рутинных исследоваиний в гистологической лаборатории | Указать
1.7 | Состав и технические требования:
1.7.1 | Штатив микроскопа Axiostar plus с системой освещения по Келеру (галогенная лампа 6В 20Вт), встроенным стабилизированным блоком питания, револьверным устройством для крепления 5 объективов, предметным столиком с керамическим покрытием (препаратоводитель СПРАВА), держателем препарата | Наличие | Указать
1.7.2 | тубус | Бинокулярная эргономичная насадка 30° с фото/видеовыходом с возможностью регулировки угла озора и высоты | Указать
1.7.3 | держатель объективов | револьверного типа с возможностью установки 5-ти объективов | Указать
1.7.4 | держатель рефлекторных модулей | револьверного типа с возможностью установки 5-ти рефлекторных модулей | Указать
1.7.5 | стабилизация напряжения | встроенный стабилизатор напряжения 100...240V AC/50...60Hz/100VA | Указать параметры
1.7.6 | галогеновая лампа | 6V 20W | Указать параметры
1.7.7 | фильтр баланса белого d=32x1.5 mm | Наличие | Указать
1.7.8 | голубой фильтр, улучшающий контрастность d=32x2 mm | Наличие | Указать
1.7.9 | предметный столик | с керамическим покрытием | Указать
1.7.10 | препаратоводитель | правостороннее расположение | Указать
1.7.11 | Препаратодержатель | Наличие | Указать
1.7.12 | защитный чехол | Наличие | Указать
1.8 | обрудование для люминесценции: | с узлом настройки осветителя и возможностью изспользования до 3-х наборов люминесцентных светофильтров) | Указать
1.8.1 | блок отражателей | 3-х позиционный | Указать
1.8.2 | отражательный модуль | наличие | Указать
1.8.3 | Набор фильтров 09:
1.8.3.1 | возбуждающий фильтр | EX BP 450-490 | Указать
1.8.3.2 | запирающий фильтр | BS FT 510 | Указать
1.8.3.3 | эмиссионный фильтр | EM LP 515 | Указать
1.8.4 | Набор фильтров 15:
1.8.4.1 | возбуждающий фильтр | EX BP 546/12 | Указать
1.8.4.2 | запирающий фильтр | BS FT 580 | Указать
1.8.4.3 | эмиссионный фильтр | EM LP 590 | Указать
1.8.4.4 | защитный экран | наличие | Указать
1.9 | Источник отраженного света:
1.9.1 | Корпус источника с розеткой | наличие | Указать
1.9.2 | коллектор для лампы | наличие | Указать
1.9.3 | ртутная лампа высокого давления | наличие | Указать
1.9.4 | трансформатор | наличие | Указать
1.10 | оптическое оборудование
1.10.1 | Объектив 10x/0.25 | план-ахроматический | Указать
1.10.2 | Объектив 40x/0.65 | Ахропланатический фазовоконтрастный объектив 40х (кольцевая диафрагма р.2) | Указать
1.10.3 | Объектив 100x/1,25 Oil | Планахроматический объектив100х масляной иммерсии | Указать
1.10.4 | конденсор | 0,9/1,25 | Указать параметры
1.10.5 | Диафрагма фазового контраста | наличие | Указать
1.10.6 | Точечная диафрагма для настойки фазового контраста | наличие | Указать
1.10.7 | окуляры | 10x/20 с диоптрийной наводкой | Указать параметры
1.10.8 | наглазники | наличие | Указать
1.10.9 | Количество: | 1 шт. | Указать
1.11 | Гарантийные обязательства:
1.11.1 | Гарантийный срок с момента ввода в эксплуатацию, не менее | 12 месяцев | Указать
1.11.2 | Срок поставки, не более | 80 дней | Указать
Лот № 4. Секционные столы для проведения вскрытия
№ п/п | Характеристики и комплектация | Параметры и условия | Предлагаемые параметры и условия
1.1 | Наименование, модель | Указать | Указать
1.2 | Производитель, страна происхождения | Указать | Указать
1.3 | Год выпуска не ранее 2008 года | Указать | Указать
1.4 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от___№______сроком действия до
1.5 | Сертификат соответствия Госстандарта РФ | Наличие | от___№______сроком действия до
1.6 | Сфера применения | Для работы с трупным материалом | Указать
1.7 | Состав и технические требования:
1.7.1 | Стол
1.7.1.1 | Длина стола, не более | 2500 мм | Указать параметры
1.7.1.2 | Ширина стола, не более | 760 мм | Указать параметры
1.7.1.3 | Высота стола, не более | 855 мм | Указать параметры
1.7.1.4 | Масса стола, не более | 131 кг | Указать параметры
1.7.1.5 | Материал исполнения | нержавеющая сталь 316L | Указать
1.7.1.6 | Толщина стали | 15/10 | Указать параметры
1.7.1.7 | Количество ножек стола | Опора стола, расположенная по центру | Указать
1.7.2 | Встроенная раковина
1.7.2.1 | Встроенная раковина, размеры | наличие | Указать
1.7.2.2 | Длина раковины, не более | 500 мм | Указать параметры
1.7.2.3 | Ширина раковины, не более | 400 мм | Указать параметры
1.7.2.4 | Глубина раковины, не более | 230 мм | Указать параметры
1.7.2.5 | Душ с гибким шлангом | наличие | указать
1.7.2.6 | Длина душа | не менее 3 м | указать
1.7.2.7 | Смеситель горячей и холодной воды с локтевым управлением | наличие | указать
1.7.2.8 | Столик для инструментов | наличие | указать
1.7.2.9 | 6-позиционный подголовник из ПВХ | наличие | указать
1.8 | Количество: | 3 шт. | указать
1.9 | Гарантийные обязательства:
1.9.1 | Гарантийный срок с момента ввода в эксплуатацию, не менее | 12 месяцев | указать
1.9.2 | Срок поставки, не более | 80 дней | указать

## приложение 4
Приложение 4
к документации об аукционе
Техническое задание документации об аукционе на право заключения муниципального контракта на поставку медицинского оборудования для МУЗ ГКБ № 4
Лот № 1. Комплекс оборудования для гистологической лаборатории
№ п/п | Характеристики и комплектация | Параметры и условия
1. | Установка для гистологической проводки тканей
| Наименование, модель | Указать
1.1 | Производитель, страна происхождения | Указать
1.2 | Год выпуска не ранее 2008 года | Указать
1.3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
1.4 | Сертификат соответствия Госстандарта РФ | Наличие
1.5 | Сфера применения | Для обеспечения высококачественной фильтрации ткани во время гистологической проводки
1.6 | Соответствие требованиям ISO 9001 | наличие
1.7 | Электробезопасность | соответствие требованиям IEC 1010/EN61010-1, Класс защиты 1, степень загрязнения II
1.8 | Состав и технические требования:
1.8.1 | Карусельного типа | наличие
1.8.2 | Компактный размер, передвижение с помощью колесиков | наличие
1.8.3 | Манипулятор для переноса корзины с образцами | наличие
1.8.4 | Включение функции дополнительного перемешивания. Вращение корзины вокруг своей оси и по вертикали для улучшения качества проводки. | наличие
1.8.5 | Центрифугирование корзины с образцами перед переносом из одного контейнеры с реагентами в другой, для предотвращения контаминации. | наличие
1.8.6 | Функция остановки цикла работы прибора для замены или выемки образцов | наличие
1.8.7 | Автоматическое погружение корзины с образцами в раствор при аварийном отключении электроэнергии благодаря наличию аккумуляторной батареи | наличие
1.8.8 | Вытяжная система на основе сменного угольного фильтра для защиты от вредных испарений | наличие
1.8.9 | Счетчик времени работы фильтра | наличие
1.8.10 | Объем контейнера для реагентов | не менее 1,8 л
1.8.11 | Производительность прибора | Не менее 240 кассет за цикл
1.8.12 | Емкость корзины | не менее 120 кассет
1.8.13 | Нагревание парафиновых ванн в диапазоне | От 50 до 70°С
1.9 | Программирование
1.9.1 | Память прибора | хранение не менее 10 программ протоколов проводки
1.9.2 | Программируемое время инфильтрации для каждой станции | от 1 сек. до 99 ч 59 мин
1.9.3 | Запуск программы с задержкой без лимита по времени | наличие
1.9.4 | Программирование перемешивание по вертикали для каждой станции отдельно | наличие
1.9.5 | Программирование перемешивание по спирали для каждой станции отдельно | наличие
1.9.6 | Установка времени центрифугирования | От 0 до 60 сек
1.9.7 | Микропроцессорное управление | наличие
1.9.8 | Жидкокристаллический дисплей с индикацией даты, времени, оставшееся время инкубации текущего шага программы, количество шагов, станция, время старта и время окончания программы. | наличие
1.9.9 | Меню с выбором из 5ти различных языков | наличие
1.9.10 | Оптический и акустический сигнал во время отключения электроэнергии и окончания программы | наличие
1.10 | Источники питания
1.10.1 | напряжение сети | 220-240 В
1.10.2 | частота сети | 50-60 Гц
1.10.3 | потребляемая мощность, не более | 400 Вт
1.10.4 | Встроенная батарея | Наличие
1.11 | Комплектация
1.11.1 | Контейнеры для реактивов из химически стойкого пластика с ручками | 9 шт
1.11.2 | Парафиновые ванны сделанные из алюминия | 3 шт
1.11.3 | Корзина для образцов | 2 шт
1.11.4 | Внутренние крышки для корзин с образцами | 2 шт
1.11.5 | Крышки для контейнеров | 12 шт.
1.11.6 | Набор инструментов | 1 шт.
1.11.7 | Угольный фильтр | 1 шт.
1.12 | Габариты и вес
1.11.1 | Габариты | 850х530-730 мм
1.11.2 | Вес, не более | 65 кг
1.12 | Гарантийные обязательства:
1.12.1 | Гарантийный срок с момента ввода в эксплуатацию, не менее | 12 месяцев
1.12.2 | Срок поставки, не более | 80 дней
2. | Автомат для заливки тканей
2.1 | Наименование, модель | Указать
2.2 | Производитель, страна происхождения | Указать
2.3 | Год выпуска не ранее 2008 года | Указать
2.4 | Регистрационное удостоверение | Наличие
2.5 | Сертификат соответствия Госстандарта РФ | Наличие
2.6 | Сфера применения | Предназначен для процесса эффективного изготовления парафинового блока
2.7 | Соответствие требованиям ISO 9001 | наличие
2.8 | Электробезопасность | соответствие требованиям IEC 1010/EN61010-1, Класс защиты 1, степень загрязнения II
2.9 | Состав и технические трбования:
2.9.1 | Станция включает два модуля: комбинированный модуль подогрева и дозирования парафина и модуль охлаждения. | Наличие
2.9.2 | Единая панель управления для всех рабочих поверхностей, расположенная на модуле дозирования и нагрева | наличие
2.9.3 | ЖК экран с индикацией установленной температуры для модуля охлаждения, модуля нагрева | Наличие
2.9.4 | Функция программируемых рабочих часов | Наличие
2.9.5 | Возможность установки Standby режима в выходные дни | Наличие
2.9.6 | Съемные лотки для кассет и заливочных форм | 2 шт.
2.9.7 | Объем лотков и форм | 2,2 л
2.9.8 | Емкость бака дозатора парафина | 5 л
2.9.9 | Подогреваемые лунки для щипцов | не менее 6
2.9.10 | Охлаждаемый участок для ориентации образцов на основе элемента Пельтье | Наличие
2.9.11 | Независимый нагрев всех подогреваемых элементов модуля | диапазон температуры 50-70°С
2.9.12 | Встроенное освещение | Наличие
2.9.13 | Широкопольный увеличитель | Наличие
2.9.14 | Ручной привод для дозирования парафина с возможностью регулировки скорости подачи парафина | наличие
2.9.15 | Ножной привод для дозирования парафина | Наличие
2.9.16 | Регулировка температуры на модуле охлаждения | от –15°С до 0°С
2.9.17 | Возможность независимой работы каждого из модулей | наличие
2.9.18 | Заливочные формы следующих размеров: 7х7 – 12 шт., 15х15 мм - 12 шт., 25х25мм -12 шт., 25х30 мм - 12 шт., 25х37 мм - 12 шт. | наличие
2.9.19 | Опция электрически подогреваемый пинцет от 60 до 75°С, толщина 2 мм. | Наличие
2.9.20 | Устройства для сбора излишков парафина | 2 шт.
2.9.21 | напряжение сети | 220-240 В
2.9.22 | частота сети | 50-60 Гц
2.9.23 | потребляемая мощность, не более | 800 Вт
2.10 | Гарантийные обязательства:
2.10.1 | Гарантийный срок с момента ввода в эксплуатацию, не менее | 12 месяцев
2.10.2 | Срок поставки, не более | 80 дней
3. | Ротационный моторизованный микротом в комплекте с системой переноса срезов
3.1 | Наименование, модель | Указать
3.2 | Производитель, страна происхождения | Указать
3.3 | Год выпуска не ранее 2008 года | Указать
3.4 | Регистрационное удостоверение | Наличие
3.5 | Сертификат соответствия Госстандарта РФ | Наличие
3.6 | Сфера применения | Предназначен для приготовления тонких срезов ткани и срезов выравниваиня с автоматической системой подачи образца
3.7 | Соответствие требованиям ISO 9001 | наличие
3.8 | Электробезопасность | соответствие требованиям IEC 1010/EN61010-1, Класс защиты 1, степень загрязнения II
3.9 | Состав и технические требования:
3.9.1 | Ротационный моторизованный микротом | Наличие
3.9.2 | Прецизионный микрометрический механизм для выставления требуемой толщины среза. | Наличие
3.9.3 | Диапазон установки толщины среза отдельно для тонких срезов и срезов выравнивания | 0,5 до 500 мкм
3.9.4 | Установки толщины срезов | 0,5-5 мкм – интервал 0,5 мкм
5-20 мкм – интервал 1 мкм
20-30 мкм – интервал 2 мкм
30-60 мкм - интервал 5 мкм
60-100 мкм – интервал 10 мкм
3.9.5 | Установка толщины срезов выравнивания | 5-10 мкм - интервал 5мкм
10-100 мкм - интервал 10 мкм
100-200 мкм - интервал 20 мкм
200-500 мкм - интервал 50 мкм
3.9.6 | Горизонтальное перемещение образца | 28 мм
3.9.7 | Вертикальное перемещение образца | 64 мм
3.9.8 | Ретракция образца с возможностью отключения | 40 мкм
3.9.9 | Моторизованная подача образца к лезвию ножа | Наличие
3.9.10 | Максимальный размер образца | 55х50 мм
3.9.11 | Держатели образцов: универсальный ориентируемый держатель образцов, универсальный держатель кассет | Наличие
3.9.12 | Точная ориентация образца по осям Х и Y | на 8º
3.9.13 | Точная ориентация образца по оси Z | на 360º
3.9.14 | Защитное устройство для рук | Наличие
| Встроенный лоток для отработанных срезов, расположенный близко к зоне резания. | Наличие
3.9.15 | Возможность оснащения широкопольным увеличителем или стереомикроскопом. | Наличие
3.9.16 | Съемная подставка для парафиновых блоков | Наличие
3.9.17 | Система переноса срезов, с ламинарным потоком воды между лезвием и подогреваемой водяной баней с подсветкой, которая монтируется непосредственно на микротоме. Немедленное расправление среза на ламинарном потоке воды позволяет изготавливать очень тонкие срезы. | Наличие
3.10.1 | Программирование
3.10.1 | Функция памяти для быстрого перемещения образца в положение для начала резания. | Наличие
3.10.1 | Скорость подачи образца | 400, 800 или 1200 мкм/сек
3.10.2 | Съемная панель управления с 5-ти знаковым жидкокристаллическим дисплеем | Наличие
3.10.3 | Параметры, отображаемые на панели управления: | Наличие
-Толщина среза и среза выравнивания
- Скорость подачи образца
- Программа резки
- Скорость резки
- Количество произведенных срезов
- Суммарная толщина произведенных срезов
- Запас горизонтального перемещения образца
- Актуальное время и дата
3.10.4 | 4 варианта программирования автоматического получения срезов: интервальный, единичный, мульти и непрерывный. | Наличие
3.10.5 | Установка скорости резки. | от 0 – 430 мм/сек
3.10.6 | Установка температуры нагрева воды | До 45ºС
3.11 | Источники питания
3.11.1 | напряжение сети | 220-240 В
3.11.2 | частота сети | 50-60 Гц
3.11.3 | потребляемая мощность, не более | 30 Вт
3.12 | Комплектация
3.12.1 | Держатель для одноразовых лезвий | Наличие
3.12.2 | Универсальный держатель для одноразовых лезвий, с возможностью использования лезвий низкого и высокого профиля, используемый с системой переноса срезов | Наличие
3.12.3 | Система переноса срезов, включая, стандартный держатель образцов | Наличие
3.12.4 | Держатель универсальных кассет | Наличие
3.12.5 | Сменные поверхности переноса (3 части) | Наличие
3.12.6 | Одноразовые лезвия низкого профиля | 250 шт.
3.13 | Гарантийные обязательства:
3.13.1 | Гарантийный срок с момента ввода в эксплуатацию, не менее | 12 месяцев
3.13.2 | Срок поставки, не более | 80 дней
4. | Криостат с устройством глубокой заморозки
4.1 | Наименование, модель | Указать
4.2 | Производитель, страна происхождения | Указать
4.3 | Год выпуска не ранее 2008 года | Указать
4.4 | Регистрационное удостоверение | Наличие
4.5 | Сертификат соответствия Госстандарта РФ | Наличие
4.6 | Сфера применения | Для приготовления срезов из замороженной ткани для срочной биопсии без предварительной фиксации
4.7 | Соответствие требованиям ISO 9001 | наличие
4.8 | Электробезопасность | соответствие требованиям IEC 1010/EN61010-1, Класс защиты 1, степень загрязнения II
4.9 | Состав и технические требования:
4.9.1 | Температура в камере криостата | до -35°C
4.9.2 | Сенсорная клавиатура для установки всех параметров, в том числе толщины срезов и температуры | Наличие
4.9.3 | Система индикации заданной и реальной температуры | Наличие
4.9.4 | Камера криостата изготовлена из нержавеющей стали, и имеет освещение | Наличие
4.9.5 | Функция 24-х часового размораживания с возможностью его прерывания | Наличие
4.9.6 | Станции для хранения образцов в камере, не менее | 23
4.9.7 | Станции для быстрой заморозки на основе элемента Пельтье, не менее | 4
4.9.8 | Температура устройства быстрого замораживания | -60 С
4.9.9 | Моторизованная система подачи образца с выбором скорости из 3х заданных значений и ретракция | Наличие
4.9.10 | Толщина срезов | От 1 до 500 микрон
4.9.11 | Установки толщины срезов | 1-10 мкм – интервал 1 мкм
10-20 мкм – интервал 2 мкм
4.9.12 | Установка толщины срезов выравнивания | 10- 80 мкм – интервал 10 мкм
80-100 мкм – интервал 20 мкм
100 – 300 мкм – интервал 50 мкм
300 - 500 мкм – интервал 100 мкм
4.9.13 | Горизонтальная подача | 28 мм.
4.9.14 | Вертикальная подача | 60 мм.
4.9.15 | Ретракция образца с возможностью отключения | Наличие
4.9.16 | Максимальный размер образца | 70х55 мм
4.9.17 | Ориентация образца по осям X/Y на 8° | Наличие
4.9.18 | Ориентация образца по оси Z на 360° | Наличие
4.9.19 | ЖК панель индикации счетчика срезов, сумматора толщин срезов и запаса перемещения до конечной точки подачи | Наличие
4.9.20 | Функция памяти для установки образца в позицию для начала резки | Наличие
4.10 | Комплектация
4.10.1 | Держатель многоразовых ножей | Наличие
4.10.2 | Многоразовый нож, 16 см. | 2 шт
4.10.3 | Держатель для сменных лезвий | Наличие
4.10.4 | Сменные лезвия | 250 шт
4.10.5 | Среда для заморозки 118 мл | 1 упаковка
4.10.6 | Стеклянная антироллерная пластина | 2 шт.
4.10.7 | Столики для образцов 20 мм, 30 мм. | 6 шт.
4.10.8 | Криоформы диаметром: 10 мм, 15 мм, 22 мм | Наличие
4.10.9 | Диск для заморозки | Наличие
4.10.10 | Лоток для отработанных срезов | 1 шт.
4.10.11 | Криостатное масло | 100мл
4.10.12 | Кисточки | 2 шт.
4.10.13 | Полка для кисточек | 1 шт.
4.10.14 | напряжение сети | 220-240 В
4.10.15 | частота сети | 50-60 Гц
4.10.16 | потребляемая мощность, не более | 1300 Вт
4.10.17 | Количество: | 1 шт.
4.11 | Гарантийные обязательства:
4.11.1 | Гарантийный срок с момента ввода в эксплуатацию, не менее | 12 месяцев
4.11.2 | Срок поставки, не более | 80 дней
5. | Автомат для окрашивания гистологических срезов и мазков
5.1 | Наименование, модель | Указать
5.2 | Производитель, страна происхождения | Указать
5.3 | Год выпуска не ранее 2008 года | Указать
5.4 | Регистрационное удостоверение | Наличие
5.5 | Сертификат соответствия Госстандарта РФ | Наличие
5.6 | Сфера применения | Предназначен для автоматизированного окрашивания готовых гистологических препаратов
5.7 | Соответствие требованиям ISO 9001 | наличие
5.8 | Электробезопасность | соответствие требованиям IEC 1010/EN61010-1, Класс защиты 1, степень загрязнения II
5.9 | Состав и технические требования:
5.9.1 | Роботизированный прибор с движением манипулятора по осям Х/У | Наличие
5.9.2 | По одной программе окраска не менее 60 стекол с препаратами (2 корзины по 30 стекол) | Наличие
5.9.3 | Одновременное выполнение нескольких различных программ окрашивания | Наличие
5.9.4 | Количество станций для контейнеров с реагентами | 27
5.9.5 | Количество промывочных станций | 3
5.9.6 | Количество станций для сушки и диапазон температур | две станции нагреваемые до 70ºС
5.9.7 | Количество выдвижных станций для загрузки предметных стекол | 1
5.9.8 | Количество выдвижных станций для выгрузки предметных стекол | 3
5.9.9 | Объем контейнера с реагентами | Не менее 550 мл.
5.9.10 | Система защиты от вредных испарений с угольным фильтром | Наличие
5.9.11 | Полная совместимость с автоматом для заключения срезов под покровное стекло СТМ 6 | Наличие
5.9.12 | Непрерывная подача новых партий препаратов через входной портал и непрерывная выгрузка обработанных препаратов через выходной портал без открывания крышки | Наличие
5.9.13 | Опция «промакивания» препаратов с помощью сменной губки в манипуляторе, благодаря которой продлевается срок службы реагентов | Наличие
5.9.14 | Каждый лоток должен имеет свою автоматически открывающуюся крышку для сведения испарений к минимуму. | Наличие
5.9.15 | Параметры сетевого подключения | 220В, 50-60 Гц.
5.10 | Программирование
5.10.1 | Функция перемешивания независимая от механизма переноса | Наличие
5.10.2 | Время погружения | 1 сек. – 9999 мин. (165,56 ч. И 59 сек.) с посекундными интервалами.
5.10.3 | Программное обеспечение с заданными стандартными протоколами и возможностью модификации и добавления новых протоколов | Наличие
5.10.4 | Автоматическое документирование всех процессов окрашивания и контроль качества реагентов | Наличие
5.10.5 | Объем памяти | До 50 программ с возможностью задать до 100 этапов в каждой программе
5.10.6 | Управление: ноутбук с программным обеспечением и панель управления на приборе | Наличие
5.11 | Комплектация
5.11.1 | Контейнеры для реагентов | 32 шт.
5.11.2 | Держатели для 60ти стекол | 4 шт
5.11.3 | Держатели для 30ти стекол | 12 шт
5.11.4 | Сменные губки | 10 шт.
5.11.5 | Сменный угольный фильтр. | 1 шт
5.11.6 | Ноутбук с программным обеспечением | 1 шт.
5.12 | Гарантийные обязательства:
5.12.1 | Гарантийный срок с момента ввода в эксплуатацию, не менее | 12 месяцев
5.12.2 | Срок поставки, не более | 80 дней
6. | Автомат для заключения срезов под покровное стекло
6.1 | Наименование, модель | Указать
6.2 | Производитель, страна происхождения | Указать
6.3 | Год выпуска не ранее 2008 года | Указать
6.4 | Регистрационное удостоверение | Наличие
6.5 | Сертификат соответствия Госстандарта РФ | Наличие
6.6 | Сфера применения | Для заключения срезов под покровное стекло
6.7 | Соответствие требованиям ISO 9001 | наличие
6.8 | Электробезопасность | соответствие требованиям IEC 1010/EN61010-1, Класс защиты 1, степень загрязнения II
6.9 | Состав и технические требования:
6.9.1 | Автомат для заключения срезов под покровное стекло | Наличие
6.9.2 | Непрерывная загрузка и выгрузки стекол с препаратами. | Наличие
6.9.3 | Автомат работает со стеклянными покровными стеклами различного размера (длиной 40, 50, 55 и 60 мм). | Наличие
6.9.4 | Автомат работает с предметными стеклами размером 76х26х1 мм | Наличие
6.9.5 | Вместимость магазина для покровных стекол | 400 шт.
6.9.6 | Полная совместимость штативов с автоматом для окраски HMS 760x | Наличие
6.9.7 | Использование штативов на 19 и на 30 предметных стекол | Наличие
6.9.8 | Производительность прибора 450 стекол с препаратами в час | Наличие
6.9.9 | Система вентиляции на основе угольного фильтра | Наличие
6.9.10 | Возможность использования любой среды для заключения | Наличие
6.10 | Программирование
6.10.1 | 2х линейный жидкокристаллический дисплей | Наличие
6.10.2 | Регулируемый объем подачи заключающей среды | Наличие
6.10.3 | Счетчик количества заключенных препаратов | Наличие
6.11 | Источники питания
6.11.1 | напряжение сети | 220-240 В
6.11.2 | частота сети | 50-60 Гц
6.11.3 | потребляемая мощность, не более | 250 Вт
6.12 | Комплектация
6.12.1 | Контейнер для заключающей среды цилиндрической формы, 100 мл. | Наличие
6.12.2 | Держатель для предметных стекол | Наличие
6.12.3 | Система соединения с внешней вентиляции | Наличие
6.12.4 | Сменный угольный фильтр | Наличие
6.12.5 | Габариты | 460 х 450 х 355 мм
6.12.6 | Вес, не более | 20 кг
6.12.7 | Количество: | 1 шт.
6.13 | Гарантийные обязательства:
6.13.1 | Гарантийный срок с момента ввода в эксплуатацию, не менее | 12 месяцев
6.13.2 | Срок поставки, не более | 80 дней
Лот № 2. Микроскоп c функцией люминесценции и камерой высокого разрешения
№ п/п | Характеристики и комплектация | Параметры и условия
1.1 | Наименование, модель | Указать
1.2 | Производитель, страна происхождения | Указать
1.3 | Год выпуска не ранее 2008 года | Указать
1.4 | Регистрационное удостоверение | Наличие
1.5 | Сертификат соответствия Госстандарта РФ | Наличие
1.6 | Сфера применения | Предназначен для многопрофильного использования в гистологической лаборатории
1.7 | Состав и технические требования:
1.7.1 | Штатив Микроскопа с оборудованием для люминесценции, интегрированным бинокулярным тубусом, револьверным держателем на 6 объективов, галогеновым источником проходящего света, встроенным стабилизатором напряжения | Наличие
1.7.2 | бинокулярный тубус | интегрированный
1.7.3 | держатель объективов | револьверного типа с возможностью установки 6-ти объективов
1.7.4 | держатель рефлекторных модулей | револьверного типа с возможностью установки 5-ти рефлекторных модулей
1.7.5 | стабилизация напряжения | встроенный стабилизатор напряжения 100...240V AC/50...60Hz/100VA
1.7.6 | галогеновая лампа | 12V 35W
1.7.7 | Нейтральный фильтр 0.06, d=32x2 | Наличие
1.7.8 | Механический координатный предметный столик правосторонний 75x50 R | 210x290 mm
1.7.9 | Препаратодержатель | Наличие
1.7.10 | чехол | Наличие
1.8 | обрудование для люминесценции:
1.8.1 | блок отражателей | 3-х позиционный
1.8.2 | отражательный модуль | наличие
1.8.3 | Набор фильтров 09:
1.8.3.1 | возбуждающий фильтр | EX BP 450-490
1.8.3.2 | запирающий фильтр | BS FT 510
1.8.3.3 | эмиссионный фильтр | EM LP 515
1.8.4 | Набор фильтров 15:
1.8.4.1 | возбуждающий фильтр | EX BP 546/12
1.8.4.2 | запирающий фильтр | BS FT 580
1.8.4.3 | эмиссионный фильтр | EM LP 590
1.8.5 | противобликовый экран | наличие
1.8.6 | регулировочный модуль | наличие
1.9 | Источник отраженного света:
1.9.1 | Корпус источника с розеткой | наличие
1.9.2 | коллектор для лампы | наличие
1.9.3 | ртутная лампа высокого давления | наличие
1.9.4 | трансформатор | наличие
1.10 | оптическое оборудование
1.10.1 | Объектив 10x/0.25 | план-ахроматический
1.10.2 | Объектив 40x/0.65 | Планахроматический фазовоконтрастный объектив 40x/0.65 Ph2
1.10.3 | Объектив 100x/1,25 Oil | ахропланатический объектив масляной иммерсии
1.10.4 | Защитный колпачок | D = 0.17 - 0.6 mm
1.10.5 | конденсор 0,9\1,25 Н | наличие
1.10.6 | Вставка в конденсор для крепления 2 кольцевых диафрагм фазового/варио контраста, 1 гнездо светлого поля, 1 гнездо косого освещения | наличие
| Кольцевая диафрагма р.2 (вставка для метода фазового контраста) | наличие
1.10.7 | Диафрагма фазового контраста | наличие
1.10.8 | Точечная диафрагма для настойки фазового контраста | наличие
1.10.9 | окуляры | 10x/23 с диоптрийной наводкой
1.10.10 | наглазники | наличие
1.10.11 | камера высокого разрешения с возможностью дистанционного управления , USB портом, драйвером для захвата изображения, размер пикселя 6,45*6,45, разрешение 1388* 1040 пикселей (1,4 Мпикселей).Подстройка под регион, оцифровка 12 бит, кабель 5 метров, скорость 400 МГбит/сек. | наличие
1.10.12 | Количество: | 1 шт.
1.11 | Гарантийные обязательства:
1.11.1 | Гарантийный срок с момента ввода в эксплуатацию, не менее | 12 месяцев
1.11.2 | Срок поставки, не более | 80 дней
Лот № 3. Микроскоп с люминесценцией
№ п/п | Характеристики и комплектация | Параметры и условия
1.1 | Наименование, модель | Указать
1.2 | Производитель, страна происхождения | Указать
1.3 | Год выпуска не ранее 2008 года | Указать
1.4 | Регистрационное удостоверение | Наличие
1.5 | Сертификат соответствия Госстандарта РФ | Наличие
1.6 | Сфера применения | Для проведения рутинных исследоваиний в гистологической лаборатории
1.7 | Состав и технические требования:
1.7.1 | Штатив микроскопа Axiostar plus с системой освещения по Келеру (галогенная лампа 6В 20Вт), встроенным стабилизированным блоком питания, револьверным устройством для крепления 5 объективов, предметным столиком с керамическим покрытием (препаратоводитель СПРАВА), держателем препарата | Наличие
1.7.2 | тубус | Бинокулярная эргономичная насадка 30° с фото/видеовыходом с возможностью регулировки угла озора и высоты
1.7.3 | держатель объективов | револьверного типа с возможностью установки 5-ти объективов
1.7.4 | держатель рефлекторных модулей | револьверного типа с возможностью установки 5-ти рефлекторных модулей
1.7.5 | стабилизация напряжения | встроенный стабилизатор напряжения 100...240V AC/50...60Hz/100VA
1.7.6 | галогеновая лампа | 6V 20W
1.7.7 | фильтр баланса белого d=32x1.5 mm | Наличие
1.7.8 | голубой фильтр, улучшающий контрастность d=32x2 mm | Наличие
1.7.9 | предметный столик | с керамическим покрытием
1.7.10 | препаратоводитель | правостороннее расположение
1.7.11 | Препаратодержатель | Наличие
1.7.12 | защитный чехол | Наличие
1.8 | обрудование для люминесценции: | с узлом настройки осветителя и возможностью изспользования до 3-х наборов люминесцентных светофильтров)
1.8.1 | блок отражателей | 3-х позиционный
1.8.2 | отражательный модуль | наличие
1.8.3 | Набор фильтров 09:
1.8.3.1 | возбуждающий фильтр | EX BP 450-490
1.8.3.2 | запирающий фильтр | BS FT 510
1.8.3.3 | эмиссионный фильтр | EM LP 515
1.8.4 | Набор фильтров 15:
1.8.4.1 | возбуждающий фильтр | EX BP 546/12
1.8.4.2 | запирающий фильтр | BS FT 580
1.8.4.3 | эмиссионный фильтр | EM LP 590
1.8.4.4 | защитный экран | наличие
1.9 | Источник отраженного света:
1.9.1 | Корпус источника с розеткой | наличие
1.9.2 | коллектор для лампы | наличие
1.9.3 | ртутная лампа высокого давления | наличие
1.9.4 | трансформатор | наличие
1.10 | оптическое оборудование
1.10.1 | Объектив 10x/0.25 | план-ахроматический
1.10.2 | Объектив 40x/0.65 | Ахропланатический фазовоконтрастный объектив 40х (кольцевая диафрагма р.2)
1.10.3 | Объектив 100x/1,25 Oil | Планахроматический объектив100х масляной иммерсии
1.10.4 | конденсор | 0,9/1,25
1.10.5 | Диафрагма фазового контраста | наличие
1.10.6 | Точечная диафрагма для настойки фазового контраста | наличие
1.10.7 | окуляры | 10x/20 с диоптрийной наводкой
1.10.8 | наглазники | наличие
1.10.9 | Количество: | 1 шт.
1.11 | Гарантийные обязательства:
1.11.1 | Гарантийный срок с момента ввода в эксплуатацию, не менее | 12 месяцев
1.11.2 | Срок поставки, не более | 90 дней
Лот № 4. Секционные столы для проведения вскрытия
№ п/п | Характеристики и комплектация | Параметры и условия
1.1 | Наименование, модель | Указать
1.2 | Производитель, страна происхождения | Указать
1.3 | Год выпуска не ранее 2008 года | Указать
1.4 | Регистрационное удостоверение | Наличие
1.5 | Сертификат соответствия Госстандарта РФ | Наличие
1.6 | Сфера применения | Для работы с трупным материалом
1.7 | Состав и технические требования:
1.7.1 | Стол
1.7.1.1 | Длина стола, не более | 2500 мм
1.7.1.2 | Ширина стола, не более | 760 мм
1.7.1.3 | Высота стола, не более | 855 мм
1.7.1.4 | Масса стола, не более | 131 кг
1.7.1.5 | Материал исполнения | нержавеющая сталь 316L
1.7.1.6 | Толщина стали | 2008-10-15
1.7.1.7 | Количество ножек стола | Опора стола, расположенная по центру
1.7.2 | Встроенная раковина | наличие
1.7.2.1 | Встроенная раковина, размеры
1.7.2.2 | Длина раковины, не более | 500 мм
1.7.2.3 | Ширина раковины, не более | 400 мм
1.7.2.4 | Глубина раковины, не более | 230 мм
1.7.2.5 | Душ с гибким шлангом | наличие
1.7.2.6 | Длина душа | не менее 3 м
1.7.2.7 | Смеситель горячей и холодной воды с локтевым управлением | наличие
1.7.2.8 | Столик для инструментов | наличие
1.7.2.9 | 6-позиционный подголовник из ПВХ | наличие
1.8 | Количество: | 3 шт.
1.9 | Гарантийные обязательства:
1.9.1 | Гарантийный срок с момента ввода в эксплуатацию, не менее | 12 месяцев
1.9.2 | Срок поставки, не более | 80 дней