Приложение №4

к документации об аукционе

Техническое задание на поставку томографа магнитно-резонансного с принадлежностями

| № п/п | Характеристика позиции | Технические требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| # 1. | # Области применения прибора |  |
|  | Проведение магнитно-резонансных исследований в области неврологии, ортопедии, кардиологии, ангиографии, педиатрии, визуализации органов брюшной полости и таза | Наличие |
| 2. | Общие требования |  |
|  | Наименование оборудования |  |
|  | Модель (SIGNA HDe 1/5N или эквивалент) |  |
|  | Производитель |  |
|  | Страна происхождения |  |
|  | Регистрационное удостоверение Федеральной Службы по Надзору в Сфере Здравоохранения и Социального Развития, оригинал или нотариально заверенная копия | Наличие, номер, срок действия |
|  | Сертификат соответствия Госстандарта Российской Федерации, оригинал или нотариально заверенная копия | Наличие, номер, срок действия |
|  | Санитарно-эпидемиологическое заключение Федеральной Службы по Надзору в Сфере Здравоохранения и Социального Развития, оригинал или нотариально заверенная копия | Наличие, номер, срок действия |
| ### 3. | Технические характеристики |  |
| # 3.1 | # Магнит |  |
|  | Тип магнита | сверхпроводящий |
|  | Рабочая напряженность основного магнитного поля, Тесла, не менее | 1,5 |
|  | Испарение жидкого гелия, л/час, не более | 0,03 |
|  | Стандартная частота дозаправок жидкого гелия, не чаще | 1 раз в 3 года |
|  | Система шиммирования | Активная |
|  | Использование сверхпроводящих катушек для шиммирования | Наличие |
|  | Число сверхпроводящих катушек системы шиммирования, не менее | 15 |
|  | Однородность магнитного поля, V-RMS, стандартные значения, ррм, не больше: 10 см 20 см 30 см 40 см 45 см | 0,01 0,02 0,10 0,30 1,00 |
|  | Система экранирования магнита | Активная |
|  | Расстояние линии 5 Гаусс от изоцентра магнита, м, не более: по осям Х и У по оси Z | 2,5 4,0 |
|  | Вес заправленного магнита, с встроенной катушкой, кг, не более | 6000 |
|  | Диаметр тунеля, см, не менее | 60 |
|  | Длина узкой части тунеля, см, не более | 90 |
|  | Вентиляция и освещение тунеля | Наличие |
|  | Двустороннее переговорное устройство | Наличие |
|  | Независимый отсоединяемый стол пациента | Наличие |
|  | Экстренная эвакуация пациента из тунеля магнита, секунд, не более | 40 |
|  | Перемещение деки стола во всем диапазоне с консоли оператора | Наличие |
|  | Максимальный диапазон продольного перемещения деки стола, см, не менее | 240 |
|  | Максимальный диапазон сканирования, см, не менее | 190 |
|  | Точность позиционирования, мм, не хуже | 0,5 |
|  | Устройство для синхронизации сканирования с ЭКГ | Наличие |
|  | Устройство для синхронизации сканирования с дыханием пациента | Наличие |
| ## 3.2 | ## Градиентная система |  |
|  | Максимальная напряженность градиентного поля по каждой из ортогональных плоскостей, мТ/м, не менее | 20 |
|  | Максимальная скорость нарастания градиентного поля, Т/м/с | 50 |
|  | Максимальное полезное поле обзора, см, не менее | 45 |
|  | Минимальная толщина среза при 2D сканировании, мм, не более | 1,0 |
|  | Минимальная толщина среза при 3D сканировании, мм, не более | 0,5 |
|  | Максимальная матрица сканирования, не менее | 1024 |
|  | Минимальные временные показатели для ИП 2D спиновое эхо (128х128), мс, не более: TE TR | 3,0 11,0 |
|  | Минимальные временные показатели для ИП 3D градиентное эхо (128х128), мс, не более: TE TR | 0,5 1,5 |
|  | Минимальные временные показатели для ИП эхо-планарная визуализация (EPI) (128х128), мс, не более: TE TR | 2,0 8,0 |
| ## 3.3 | ## Радио-частотная система |  |
|  | Рабочая частота РЧ сигнала, не менее | 63,8 |
|  | Максимальная мощность РЧ передатчика, кВт, не менее | 10 |
|  | Частотное разрешение РЧ передатчика, Гц/ шаг, не более | 0,6 |
|  | Число независимых приемных РЧ каналов, не менее | 4 |
|  | Число аналогово-цифровых преобразователей, не менее | 4 |
|  | Уровень шума в приемной цепи, дБ, не более | 1,0 |
| ## 3.4 | ## Радио-частотные катушки |  |
|  | Специализированная квадратурная катушка для исследования головы | Наличие |
|  | Встроенный РЧ передатчик в катушке для исследования головы | Наличие |
|  | Максимальная мощность РЧ передатчика при сканировании с квадратурной головной катушкой, кВт, не более | 2 |
|  | Специализированная фазированная нейроваскулярная катушка | Наличие |
|  | Специализированная фазированная катушка для исследования позвоночника | Наличие |
|  | Максимальная зона охвата катушки для позвоночника в продольном направлении, см не менее | 70 |
|  | Специализированная фазированная катушка для исследования туловища | Наличие |
|  | Число приемных элементов специализированной катушки для туловища, не менее | 4 |
|  | Специализированная квадратурная катушка для исследования конечностей | Наличие |
|  | Встроенный РЧ передатчик в катушке для исследования конечностей | Наличие |
|  | ## Гибкая катушка общего назначения | Наличие |
|  | Возможность подключения катушек других производителей | Наличе |
|  | Автоматическое определение системой подключенных катушек | Наличие |
| ## 3.5 | ## Компьютерная система |  |
|  | Оперативная память главного компьютера, Гб, не менее | 4 |
|  | Объем долгосрочного хранения изображений 256х256 без сжатия, не менее | 400 000 |
|  | Архивация на магнито-оптических дисках | Наличие |
|  | Архивация на DVD дисках | Наличие |
|  | Скорость архивации на DVD диски, Мб/сек, не менее | 20 |
|  | Цветной широкоформатный ЖК монитор с диагональю, дюймов, не менее | 23 |
|  | Частота обновления экрана, Гц, не менее | 80 |
|  | Разрешение монитора, точек, не менее | 1800х1200 |
| 3.6 | Реконструкция изображений |  |
|  | Оперативная память процессора для реконструкции изображений, Гб, не менее | 4 |
|  | Скорость реконструкции изображений с матрицей 256х256 и 100% полем обзора, изображений в секунду, не менее | 1300 |
| ## 3.7 | ## Импульсные последовательности (ИП) |  |
|  | Импульсивная последовательность спин эхо | Наличие |
|  | Импульсивная последовательность быстрое спин-эхо | Наличие |
|  | Импульсивная последовательность быстрое спин-эхо с быстрым восстановлением | Наличие |
|  | Импульсивная последовательность быстрое спин-эхо с инверсионным восстановлением | Наличие |
|  | Импульсивная последовательность быстрое спиновое эхо с однократным сбором данных | Наличие |
|  | Импульсивная последовательность градиентное эхо | Наличие |
|  | Импульсивная последовательность быстрое градиентное эхо | Наличие |
|  | Импульсивная последовательность градиентное эхо с Т1 контрастированием | Наличие |
|  | Импульсивная последовательность инверсионного восстановления с Т1 контрастированием | Наличие |
|  | Импульсивная последовательность инверсионного восстановления с Т2 контрастированием | Наличие |
|  | Импульсивная последовательность инверсионного восстановления с подавлением сигнала воды и Т1 контрастированием | Наличие |
|  | Импульсивная последовательность инверсионного восстановления с подавлением сигнала воды и Т2 контрастированием | Наличие |
|  | Импульсивная последовательность время-пролетное градиентное эхо | Наличие |
|  | Импульсивная последовательность эхо-планарная визуализация (EPI) | Наличие |
|  | Импульсивная последовательность эхо-планарная визуализация (EPI) с инверсионным подавлением сигнала воды | Наличие |
| 3.8 | Прикладные программные пакеты |  |
|  | Методики параллельного сканирования | Наличие, название |
|  | Возможность интерактивной визуализации в реальном времени, с частотой обновления изображения, кадров в секунду, не менее | 7 |
|  | Методики подавления сигнала жировой ткани путем спектрального насыщения | Наличие |
|  | Программный пакет исследования перфузии головного мозга, включая анализ результатов с расчетом коэффициента усиления и временных параметров усиления | Наличие |
|  | Программный пакет диффузионно-взвешенная эхо-планарная визуализация | Наличие |
|  | Максимальный диффузионный градиент, не менее | 2500 |
|  | Программный пакет рекомбинированного градиентного эхо с несколькими эхо-сигналами | Наличие |
|  | Программный пакет для сканирования методом сбалансированного градиентного эхо | Наличие |
|  | Программный пакет двойного инверсионного восстановления | Наличие |
|  | Программный пакет тройного инверсионного восстановления | Наличие |
|  | Программный пакет градиентное эхо с синхронизацией по ЭКГ | Наличие |
|  | Программный пакет градиентное эхо для сканирования в кино-режиме | Наличие |
|  | Программный пакет для время-пролетной визуализации в режиме 2D | Наличие |
|  | Программный пакет для время-пролетной визуализации в режиме 3D | Наличие |
|  | Программный пакет для фазово-контрастной визуализации в режиме 2D | Наличие |
|  | Программный пакет для фазово-контрастной визуализации в режиме 3D | Наличие |
|  | Программный пакет для для МР ангиографии с контрастным усилением и автоматической детекцией болюса для синхронизации сканирования | Наличие |
|  | Программный пакет для для периферической МР ангиографии с отслеживанием болюса, автоматическим продвижением стола и переключением катушек | Наличие |
|  | Программный пакет для трехмерного динамического исследования брюшной полости с контрастным усилением и получением 3D срезов с полным охватом брюшной полости за одну задержку дыхания | Наличие |
|  | 2D и 3D МР холангиография | Наличие |
|  | 2D и 3D МР урография | Наличие |
|  | Программный пакет градиентного эхо с двумя эхо-сигналами | Наличие |
|  | Мульти-планарная реконструкция (MPR) | Наличие |
|  | Проекция максимальной интенсивности (MIP) | Наличие |
|  | Пакет для интерактивной трехмерной реконструкции данных МР ангиографии |  |
|  | Пакет для анализа результатов исследования перфузии головного мозга с расчетом коэффициента усиления и временных параметров усиления | Наличие |
|  | # Пакет для анализа данных исследования диффузии, включая реконструкцию изображений по коэффициенту диффузии | Наличие |
| ## 3.9 | ## Прочие дополнительные принадлежности |  |
|  | Возможность дистанционной сервисной диагностики | Наличие |
|  | Принтер для сухой проявки с запасом пленки не менее 500 листов | Наличие |
|  | Источник бесперебойного питания для всей системы | Наличие |
|  | Портативный металлоискатель | Наличие |
|  | ## Кресло оператора | Наличие |
| ## 3.10 | ## Условия эксплуатации прибора |  |
|  | - Напряжение и частота питающей сети | - 380 В, 50 Гц |
|  | Минимальные размеры комнаты исследований, метров, не более | 6,5 х 4,5 |
|  | Требуемая высота потолка, метров, не более | 2,7 |
| 3.11 | РЧ защита помещения (клетка Фарадея) | Наличие |
|  | Ослабление для электрических волн (10 МГц-100 МГц), дБ, не менее | 100 |
|  | Ослабление для магнитных волн (10 МГц-30 МГц), дБ, не менее | 90 |
|  | Сопротивление развязки по цепи заземления РЧ экрана, Ом, не менее | 1000 |
|  | Ширина двери клетки Фарадея для доставки сосудов Дъюара, метров, не менее | 1,20 ´ 2,10 |
|  | Смотровое окно клетки Фарадея размером, метров, не менее | 1,2 ´ 1 |
| 3.12 | Специальная прецизионная система кондиционирования с контролем температуры и влажности в процедурной и технической | Наличие |
|  | Фильтрация частиц свыше, мкм, не более | 5 |
|  | Рециркуляция воздуха в процедурной, объемов в час, не менее | 12 |
|  | Система аварийного выброса воздуха из процедурной со скоростью, м3 в минуту, не менее | 35 |
| ## 3.13 | ## Прочие условия |  |
|  | Гарантия на всю систему, не менее | 12 месяцев с момента вводу в эксплуатацию |
|  | Поставка в комплекте со всеми необходимыми принадлежностями для монтажа (кабелями, переходниками и т.д.) | Наличие |
|  | Установка и монтаж медицинского оборудования , пусконаладочные работы, ввод в эксплуатацию и инструктаж персонала Заказчика | 5 дней с момента поставки |
|  | Инструкция пользователя на русском языке | Наличие |