Приложение №3

Техническое задание

| Акушерско-гинекологический отсос CHS-EV |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Требования | Требование технического задания | Предлагаемые характеристики (указать) |
|  | Акушерско-гинекологический отсос CHS-EV |  |  |
|  | Общая характеристика |  |  |
|  | Предназначен для аспирации жидких биологических субстратов во время хирургических и гинекологических операций, проведения манипуляций при родовспоможении, для искусственного прерывания беременности. | соответствие | указать |
|  | Технические данные |  | указать |
|  | Прибор должен легко передвигаться на роликовых опорах. | соответствие | указать |
|  | Габариты, не менее: | 340 (длина) х 440 (ширина) х 840 (высота) мм | указать |
|  | Макс. скорость потока, не менее | 50 л/мин | указать |
|  | Вакуумный насос, не требующий смазки | соответствие | указать |
|  | Макс. вакуум, не менее | 740 ±10 мм.рт.ст. | указать |
|  | Клапан флотационного типа для возможности работы при отключении электропитания | наличие | указать |
|  | Возможность плавной регулировки вакуума с индикацией на манометре | наличие возможности | указать |
|  | Ручное (кнопка) и ножное включения аспиратора (ножная педаль) | наличие | указать |
|  | Встроенный лоток для инструментов из нержавеющей стали на верхней панели аспиратора | наличие | указать |
|  | Автоклавируемые ёмкости для аспирата, небъющиеся, 2 шт, объемом 2000 мл, 1000мл. | наличие, соответствие | указать |
|  | Защита от переполнения | наличие | указать |
|  | Электропитание | 220 В, 50 Гц | указать |
|  | Потребляемая мощность, не более | 150 вт | указать |
|  | Вес, не более | 20 кг | указать |
|  | Обучение мед. персонала и гарантийные обязательства |  |  |
|  | Обучение мед. персонала на рабочем месте | соответствие |  |
|  | Гарантийный период на систему | 1 год |  |
|  | Наличие сервисной службы | наличие | указать |
|  | Документы |  | указать |
|  | Наименование | Указать | указать |
|  | Модель |  | указать |
|  | Производитель, страна происхождения | указать | указать |
|  | Сертификат соответствия | наличие | указать |
|  | Регистрационное удостоверение МЗ РФ | наличие | указать |
|  | Инструкция на русском языке | наличие | указать |

Пульсоксиметр портативный МР 110 (Корея) цифровой

| № п/п | Параметры | Значения требуемых параметров | Наличие функции или величина параметра |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование, модель | Указать | указать |
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать | указать |
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | указать |
| 4 | Сертификат соответствия | Наличие | указать |
| 5 | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие при поставке | указать |
| 6 | Измеряемые параметры | SpO2, ЧП | указать |
| 7 | Режимы работы | Взрослый/Педиатрический/ Неонатальный | указать |
| 8 | Тревоги по всем измеряемым параметрам | Наличие | указать |
| 9 | Измеряемые параметры |  |  |
| 10 | SpO2 | Да | указать |
| 11 | Диапазон | 1% – 99% | указать |
| 12 | Разрешение | 1% | указать |
| 13 | Точность | 2% (в диапазоне 70-99%) 3% (в диапазоне 50-69%) | указать |
| 14 | Метод | Светодиоды с двумя длинами волн | указать |
| 15 | Технология | DOX (полностью цифровая схема обработки сигнала) | указать |
| 16 | Периоды усреднения по выбору пользователя | 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 сек | указать |
| 17 | Время поиска по выбору пользователя | 10, 20, 30, 40 сек | указать |
| 18 | ЧСС |  |  |
| 19 | Диапазон | 20 – 300 уд/мин | указать |
| 20 | Точность | ±1 уд/мин или 1 % | указать |
| 21 | Тревоги |  |  |
| 22 | Индикация тревоги | Звуковая, визуальная | указать |
| 23 | Подавление тревоги | На 2 мин или постоянно | указать |
| 24 | Предупреждающий звуковой сигнал при выборе постоянного подавления тревоги | Да | указать |
| 25 | Уровни тревоги | Высокий, средний, информационный | указать |
| 26 | Регулировка тона звукового сигнала пользователем | 10 ступеней, выкл | указать |
| 27 | Перерасчет результатов обследования с измененными границами тревоги | Возможность | указать |
| 28 | Тренды |  | указать |
| 29 | Типы | Табличные, графические | указать |
| 30 | Память | 24 часа с интервалом 4 сек | указать |
| 31 | Табличные интервалы, по выбору пользователя | 5, 15, 30 сек, 1, 2, 3, 5, 10, 15, 30, 60 мин | указать |
| 32 | Интервалы времени для построения графических трендов, по выбору пользователя | 1, 4, 8, 12, 24 часа | указать |
| 33 | Режим распечатки гистограмм | Наличие | указать |
| 34 | Дисплей |  | указать |
| 35 | Тип | LCD и LED | указать |
| 36 | Параметры на LED | SpO2, ЧСС, пульсовая волна | указать |
| 37 | Отображение статуса пульсоксиметра на LCD | Приглушение системы тревоги; сенсор; низкий заряд батареи; внешнее питание; режим работы с новорожденными | указать |
| 38 | Период обновления данных | 0,5 сек | указать |
| 39 | Вывод данных |  |  |
| 40 | COM порты | Совместимый с RS 232; MINI-DIN8 | указать |
| 41 | Серийный порт | ASCII; совместимый с Profox | указать |
| 42 | Механические характеристики |  |  |
| 43 | Вес, не более | 1,6 кг | указать |
| 44 | Размеры ВхШхГ, не более | 14см х 18см х 13см | указать |
| 45 | Электрические параметры |  | указать |
| 46 | Напряжение | 220 В, 50 Гц | указать |
| 47 | Тип аккумулятора | Герметичный свинцово-кислотный | указать |
| 48 | Продолжительность работы от аккумулятора, не менее | 6 часов | указать |
| 49 | Комплектация |  |  |
| 50 | Многоразовый SpO2 датчик типа Multi-Site с возможностью крепления на руке, ноге, на лбу, на ухе | 1 шт | указать |
| 51 | Длина кабеля датчика SpO2 не менее 3 м | Да | указать |
| 52 | Комплект для крепления SpO2 датчика: налобный аппликатор, головная лента, ушной зажим, адгезивный пластырь, двухсторонняя клейка плёнка | 1 шт | указать |
| 53 | Зарядное устройство, 220 В. 50-60 Гц | 1 шт | указать |
| 54 | Шнур питания | 1 шт | указать |
| 55 | Руководство по эксплуатации на русском языке | Наличие | указать |
| 56 | Гарантийное обслуживание не менее 24 месяцев после ввода в эксплуатацию | Указать | указать |
| 57 | Срок поставки: - в течение 30 дней после подписания муниципального контракта | Указать | указать |

ЗАКАЗЧИК

Главный врач МУЗ «ГКБ №7»

___________________ Л.В.Полякова

(м.п.)