Приложение №3

Техническое задание

| Аппарат для фототерапии со стойкой «ЛН-200» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Требования | Требование технического задания | Предлагаемые характеристики (указать) |
|  | Аппарат для фототерапии со стойкой «ЛН-200» |  |  |
|  | Количество, штук | 4 шт. | наличие |
|  | Общая характеристика |  | указать |
|  | Предназначена для лечения гипербилирубинемии (послеродовой желтухи) новорожденных. | соответствие | указать |
|  | Технические данные |  | указать |
|  | Прибор должен легко передвигаться на роликовых опорах. | соответствие | указать |
|  | Габариты, не более: | 145 (ш)* 315 (д)* *50 мм. | указать |
|  | Возможность прикрепления лампы к инкубатору | соответствие | указать |
|  | Источник освещения | синие светодиоды | указать |
|  | Эффективная поверхность | 50*25 см. | указать |
|  | Мощность лампочки | 1 Вт ( 1шт.) | указать |
|  | Средняя интенсивность на расстоянии 43 см. | 12,0~30,0 В/см2/нм | указать |
|  | Длина волны | 450 нм +/- 5 % | указать |
|  | Возможность установки уровней интенсивности: | высокий, средний,низкий | указать |
|  | Срок замены ламп | 20 000 часов | указать |
|  | Фототерапевтические лампы с голубым спектром | 18 светодиодов | указать |
|  | Возможность изменения высоты и уровня наклона лампы | соответствие | указать |
|  | Установка времени фототерапии при помощи таймера | наличие | указать |
|  | Таймер | 15, 30 мин.1,2,4,8 ч. | указать |
|  | Потребляемая мощность | менее 35 Вт | указать |
|  | Рекомендуемое расстояние от источника излучения до пациента для наибольшей эффективности фототерапии | 43 см. | указать |
|  | Электропитание | 220 В, 50/60 Гц | указать |
|  | Вес (источник света) | 2,5 кг. | указать |
|  | Вес (со стойкой) | 15 кг. | указать |
|  | Условия работы | температура/влажность - 20 - + 70 гр./ 0 % - 90 % | указать |
|  | Стойка | Высота от источника до пола регулируется от 950 - 2000 мм. | указать |
|  | Мобильное основание | на 4-х колесах ( 2 с тормозами ) | указать |
|  | Стойка Г - образной формы, основание П - образной формы из нержавеющей стали | соответствие | указать |
|  | Возможность совместного управления с инкубатором для выхаживания новорожденных CHS-i1000 | соответствие | указать |
|  | Необходимые принадлежности |  | указать |
|  | Фототерапевтический аппарат со стойкой | наличие | указать |
|  | Наглазник (большой) 1шт. | наличие | указать |
|  | Наглазник (малый) 1шт. | наличие | указать |
|  | Занавеска 1шт. | наличие | указать |
|  | Обучение мед. персонала и гарантийные обязательства |  | указать |
|  | Обучение мед. персонала на рабочем месте | соответствие | указать |
|  | Гарантийный период на систему | 1 год | указать |
|  | Наличие сервисной службы | наличие | указать |
|  | Документы |  | указать |
|  | Наименование | Указать | указать |
|  | Модель | Указать | указать |
|  | Производитель, страна происхождения | Указать | указать |
|  | Сертификат соответствия | наличие | указать |
|  | Регистрационное удостоверение МЗ РФ | наличие | указать |
|  | Инструкция на русском языке | наличие | указать |
|  | Оригинал авторизационного письма производителя выданный на данный проект с указанием конкретных моделей оборудования | наличие | указать |

ЗАКАЗЧИК

Главный врач МУЗ «ГКБ №7»

___________________ Л.В.Полякова

(м.п.)