## Лист1
Приложение №2
к извещению № 02-14/08 от 14.08.2008г
о проведении запроса котировок
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
1. | Общие данные о продукции |  | соответствие требованиям
1.1. | Полное наименование | Наркозно-дыхательный аппарат (Россия).
1.2. | Описание функциональных характеристик оборудования | Ингаляционная анестезия дыхательной смесью и вентиляционная поддержка пациента.
1.3. | Количество | 1 шт.
2. | Основные характеристики оборудования
2.1. | Основные требования к поставляемому оборудованию и материалам, применяемым при его изготовлении (с учетом выбора современных моделей, последних достижений науки и техники в области здравоохранения) | Соответствие нормам безопасности,
стандартам электросети, возможность обработки и дезинфекции.
2.2. | Сведения о габаритных размерах оборудования и его массе | Габариты: 620х930 х1350 мм
Вес: 97 кг
2.3. | Год выпуска оборудования | не ранее 2006г.
3. | Технические характеристики
3.1. | Встроенный ЖКИ монитор дыхательных функций | Наличие.
3.2. | Встроенный вентилятор MV210:
3.2.1. | Привод | За счет подаваемого газа, электронный контроль
3.2.2. | Режимы вентиляции | Автоматическая: вентиляция, управляемая по объему, ручная вентиляция
3.2.3. | Дыхательный объем | 50-1200 мл
3.2.4. | Частота дыхания | 6-40 вдохов в минуту
3.2.5. | Отношение вдох/выдох | 1:1, 2:3, 1:2, 1:3
3.3. | Мониторинг | Концентрации вдыхаемого кислорода,
давления в дыхательных путях (с выводом кривой) дыхательного объема, частоты дыхания
3.4. | Дыхательный контур | Полуоткрытый, полузакрытый и закрытый.
3.5. | Диапазон подачи газов:
3.5.1. | О2 | 0-1, 1-10 л/мин.
3.5.2. | N2O | 0-1, 1-10 л/мин. В
3.6. | Испаритель анестетиков:
3.6.1. | Концентрация анестетика | 0-5%
3.6.2. | Температурный диапазон | 15-35 0С
3.6.3. | Рабочий диапазон потока | 200 - 11000 мл/мин
3.7. | Функции обеспечения безопасности
3.7.1. | Контроль концентрации кислорода в подаваемом газе, которая не должна быть меньше 25% | Наличие.
3.7.2. | Предохранительный клапан давления на 60 мбар (6 кПа) | Наличие.
3.7.3. | Экстренная подача О2 от 35 до 75 л/мин | Наличие.
3.8. | Сигналы тревоги | При падении давления подаваемого О2 ниже 1,5 бар на 7 секунд включается звуковой сигнал; высокое и низкое давление в дыхательных путях; минутный объем; низкое давление подаваемого газа; нарушение электропитания
3.9. | Газоснабжение (О2, N2O) | 3-5 атм.
3.10. | Электропитание | От сети переменного тока, 220В, 50Гц
4. | Комплектация оборудования, необходимая для его эксплуатации
4.1. | Аппарат для анестезии - блок смешивания газов | Наличие.
4.1.1. | 2-х газовая машина (О2/N2O) | Наличие.
4.1.1.1. | Бокс подачи газа | Наличие.
4.1.1.2. | 4 расходометра, О2/N2O/ | Наличие.
4.1.1.3. | Клапан кислородной продувки | Наличие.
4.1.1.4. | Клапан отключения N2O при недостатке подачи кислорода | Наличие.
4.1.1.5. | Аварийная звуковая сигнализация при нарушении подачи кислорода | Наличие.
4.1.1.6. | Предохранительный клапан для защиты от избыточного давления | Наличие.
4.1.1.7. | Монтажный рельс для крепления испарителя | Наличие.
4.1.1.8. | Блок-станция кислородного трубопровода с манометром и 5 м шлангом | Наличие.
4.1.1.9. | Блок-станция трубопровода закиси азота с манометром и 5 м шлангом | Наличие.
4.2. | Галотановый испаритель, крепежный каркас | Наличие.
4.3. | Система адсобции СО2 с манометром | Наличие.
4.3.1. | 42” гофрированная трубка | Наличие.
4.3.2. | Y/L коннектор | Наличие.
4.3.3. | Маска, #5 | Наличие.
4.3.4. | Баллон возвратного дыхания, 5 л | Наличие.
4.4. | Наркозный вентилятор | Наличие.
4.4.1. | Главный модуль, управляемый микропроцессором | Наличие.
4.4.2. | Камера с воздуходувными мехами для взрослого | Наличие.
4.4.3. | Селекторный клапан (ручной/автоматический) | Наличие.
4.4.4. | Комплект соединительных трубок | Наличие.
4.5. | Мобильная станина с полочкой и выдвижным ящиком | Наличие.
5. | Требования к безопасности
5.1. | Ссылки на нормы и правила, на стандарты и другие нормативные документы Российской Федерации, касающиеся безопасности медицинского оборудования | Соответствие требованиям нормативных документов, указанных в сертификате соответствия
5.2. | Экологические требования | Сертификат соответствия
6. | Требования по качеству, надежности, сертификации поставляемого оборудования и гарантиям изготовителя
6.1. | Ссылки на нормы и правила, на стандарты и другие нормативные документы Российской Федерации, касающиеся качества медицинского оборудования | Соответствие требованиям нормативных документов, указанных в сертификате соответствия, выданного Госстандартом России
6.2. | Необходимость предоставления копий сертификатов, подтверждающих качество товара и регистрационных удостоверений (в составе котировочной заявки или при поставке) | Наличие.
6.4. | Средний срок службы оборудования | 8-10 лет.
6.5. | Гарантийный срок эксплуатации (не менее) | 12 месяцев.
| Инженер по мед. оборудованию | Е.П.Бердикова