Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 74 от 15.08.2008 г.

Техническое задание

на коагулятор (электрохирургический генератор) Valleylab FORCE EZ, США  или эквивалент

| № п/п | Наименование оборудования/ спецификация поставки. Требуемые параметры и условия. | Требование | Предлагаемые параметры и условия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование | Указать |  |  |
| 2 | Модель | Указать |  |  |
| 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |  |
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие | №, дата и срок действия |  |
| 5 | Сертификат соответствия | Наличие | №, дата и срок действия |  |
| 6 | Санитарно-эпидимиологическое заключение | Наличие | №, дата выдачи |  |
| 1. | ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ |  |  |  |
| 1.1. | Ширина 40,6 см | Наличие | Указать параметры |  |
| 1.2. | Глубина (длина) 39,5 см | Наличие | Указать параметры |  |
| 1.3. | Высота 12,7 см | Наличие | Указать параметры |  |
| 1.4. | Вес 6,8 кг | Наличие | Указать параметры |  |
| 1.5. | Наличие ручки для переноски коагулятора при транспортировке | Наличие |  |  |
| 1.6. | Подбор мощности вращающимися регуляторами с минимальным шагом 1 Вт. | Наличие | Указать параметры |  |
| 1.7. | Максимальная мощность 300 Вт | Наличие | Указать параметры |  |
| 1.8. | Постоянство подачи максимальной мощности 300 вт в диапазоне 200-1600 Ом. | Наличие | Указать параметры |  |
| 1.9. | Рекомендуемая средняя мощность для традиционных операций 35-70 Вт (лапаротомия - 35Вт; мастэктомия - 60 Вт; спинальная хирургия - 30 Вт; стернотомия - 75 Вт; артроскопия - 30 Вт; аблация эндометрия - 80 Вт) | Наличие | Указать параметры |  |
| 1.10. | Рекомендуемая средняя мощность для операций, требующих высоких энергий 130-180 Вт (вапоризации в урологии и гинекологии) | Наличие | Указать параметры |  |
| 1.11. | Рекомендуемая средняя мощность для операций на малых структурах 2-15 Вт (офтальмология - 2 Вт; сосудистая нейрохирургия - 7-8 Вт; тубопластика в гинекологии - 5-10 Вт; ЛОР-операции - 15 Вт) | Наличие | Указать параметры |  |
| 1.17. | Возможность использования монополярной педали как биполярной (переключатель на передней панели) | Наличие |  |  |
| 1.18. | Максимальный диапазон колебаний напряжения в сети переменного тока на входе 170-280 В | Наличие |  |  |
| 1.19. | Возможность перепрограммировать режим контактной монополярной коагуляции (всего три варианта). При неизменной максимальной мощности изменяются пиковое напряжение и крест-фактор. Три варианта пикового напряжения: 660В; 1100В; 3500В. | Наличие | Указать параметры |  |
| 1.20. | Возможность перепрограммировать режим безконтактной монополяр-ной коагуляции (всего два варианта). При неизменной максимальной мощности изменяются пиковое напряжение и крест-фактор | Наличие |  |  |
| 2. | ХАРАКТЕРИСТИКИ ГЕНЕРАТОРА |  |  |  |
| 2.1. | Номинальная частота 393 кГц в режиме резания и контактной коагуляции; 470 кГц при бесконтактной и биполярной коагуляции. | Наличие | Указать параметры |  |
| 2.5. | Не подверженность влияниям электромагнитной интерференции (IEC 61000-4-2) | Наличие | Указать параметры |  |
| 2.6. | Активное подавление токов утечки. | Наличие |  |  |
| 2.7. | Активное подавление искрообразования | Наличие |  |  |
| 2.8. | Постоянный мониторинг сопротивления тканей больного в операционном поле через активный электрод | Наличие |  |  |
| 2.9. | Подбор мощности в ваттах (основной регулируемый пользователем параметр отражающийся на дисплеях) | Наличие |  |  |
| 2.10. | Автоматический контроль выходной мощности коагулятора на уровне, установленном хирургом, несмотря на меняющееся сопротивление тканей больного | Наличие |  |  |
| 2.12. | Мониторинг эффективности контакта двухсекционного REM-нейтрального электрода - для исключения ожогов от нейтрального электрода. | Наличие |  |  |
| 2.13. | Параметры, в которых система слежения за контактом нейтрального электрода с больным (система REM) должны быть в пределах от 5 ом до 135 ом | Наличие | Указать параметры |  |
| 2.14. | Адаптивность системы мониторинга нейтрального электрода к сопротивлению тканей конкретного больного. | Наличие |  |  |
| 2.15. | Автоматическое самотестирование частей прибора. Наличие более 150 кодов ошибки для сервисного обслуживания. | Наличие | Указать параметры |  |
| 2.16. | Сохранение в памяти коагулятора - 20 последних кодов ошибки, обнаруженных генератором | Наличие | Указать параметры |  |
| 2.17. | Сохранение в памяти коагулятора - количества и сроки активаций каждого режима. | Наличие |  |  |
| 2.18. | Сохранение в памяти коагулятора - мощность, использованная на каждом из режимов | Наличие |  |  |
| 2.19. | Сохранение в памяти коагулятора - общее время активации генератора | Наличие |  |  |
| 2.20. | Сохранение в памяти коагулятора - калибровочные настройки | Наличие |  |  |
| 2.21. | Сохранение в памяти коагулятора - последние настройки генератора и другая сервисная информация | Наличие |  |  |
| 2.22. | Запоминание последних перед выключением настроек мощности | Наличие |  |  |
| 2.23. | Возможность работы с аргонплазменной приставкой в традиционной и эндохирургии, эндоскопии | Наличие |  |  |
| 2.24. | Возможность синхронной работы с дымоотсосом. Дымоотсос в момент активации коагулятора забирает весь дым из операционного поля | Наличие |  |  |
| 3. | ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ |  |  |  |
|  | МОНОПОЛЯРНЫЙ РАЗРЕЗ |  |  |  |
| 3.1. | Разрез с гладкими краями без струпа - режим "Pure cut" (Чистое резание). Мощность не менее 300 вт, с плато в диапазоне 0-1600 ом (плато до 2000 ом при мощности 120 вт), крест фактор 1,5 | Наличие | Указать параметры |  |
| 3.2. | Разрез с коагуляцией краев - режим "Blend cut" (Смешанное резание). Мощность не менее 200 вт в диапазоне сопротивлений ткани от 0 до 2000 ом. Крест-фактор 2,1 | Наличие | Указать параметры |  |
|  | МОНОПОЛЯРНАЯ КОАГУЛЯЦИЯ |  |  |  |
| 3.3. | Возможность выбрать любой из трех вариантов режима контактной коагуляции. | Наличие | Указать параметры |  |
| 3.4. | Коагуляция контактная - режим "Desiccate" (Высушивание) № 1. Мощность не менее 120 вт в широком диапазоне сопротивлений ткани. Крест-фактор 5,0 | Наличие | Указать параметры |  |
| 3.5. | Коагуляция контактная - режим "Desiccate" (Высушивание) № 2. Мощность не менее 120 вт в широком диапазоне сопротивлений ткани. Крест-фактор 1,5 | Наличие | Указать параметры |  |
| 3.6. | Коагуляция контактная - режим "Desiccate" (Высушивание) № 3. Мощность не менее 120 вт в широком диапазоне сопротивлений ткани. Крест-фактор 1,5 | Наличие | Указать параметры |  |
| 3.7. | Возможность выбрать любой из двух программных вариантов режима бесконтактной коагуляции (фульгурации). | Наличие | Указать параметры |  |
| 3.8. | Бесконтактная коагуляция - режим "Fulgurate" (фульгурация или спрей-коагуляция) № 1. Мощность не менее 120 вт (стабильна в диапазоне от 0 до 2000 Ом). Крест-фактор 4,9 | Наличие | Указать параметры |  |
| 3.9. | Бесконтактная коагуляция - режим "Fulgurate" (фульгурация или спрей-коагуляция) № 2. Мощность не менее 120 вт (стабильна в диапазоне от 0 до 2000 Ом). Крест-фактор 7,0 | Наличие | Указать параметры |  |
|  | БИПОЛЯРНАЯ КОАГУЛЯЦИЯ |  |  |  |
| 3.10. | Стандартный биполярный режим. Мощность не более 70 вт, Крест-фактор 1,5 | Наличие | Указать параметры |  |
| 4. | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ |  |  |  |
| 4.1. | Наладка и ввод в эксплуатацию в клинике-пользователе | Наличие |  |  |
| 4.2. | Обучение работе на русском языке специалистов в течение одного дня | Наличие |  |  |
| 4.3. | Техническая документация (руководство пользователя) на русском языке | Наличие |  |  |
| 4.4. | Гарантия на оборудование в течение 2 лет | Наличие |  |  |
| 4.5. | Год выпуска | Не ранее 2008 г. |  |  |
| 5. | СПЕЦИФИКАЦИЯ |  |  |  |
| 5.1. | Коагулятор | 1 |  |  |
| 5.2. | Переключатель педальный монополярный | 1 |  |  |
| 5.3. | Переключатель педальный биополярный | 1 |  |  |
| 5.4. | Кабель для биополрной коагуляции | 3 |  |  |
| 5.5. | Электрохирургическая ручка для резания/коагуляции многоразовая | 3 |  |  |
| 5.6. | Кабель для многоразового силиконового электрода пациента к генераторам Валлилаб | 1 |  |  |
| 5.7. | Электрод пациента многоразовый силиконовый | 1 |  |  |
| 6. | Сумма контракта | Руб. |  |  |

________________________		_________________		________________

(наименование поставщика)		         (подпись)			          (Ф.И.О.)

МП