## Техническое задание
Приложение № 1
к Извещению о проведении запроса котировок
№ 75 от 20.08.2008 г.
Техническое задание
на закупку коронарных баллонных катетеров
Параметры | Требование технического задания | Предлагаемые параметры и условия
Наименование | баллонный коронарный катетер
Производитель, страна происхождения | MA"slaJust, Япония
Регистрационное удостоверение | наличие
Сертификат соответствия | наличие
Год выпуска, не ранее: | 2008
Дизайн баллона
Материал изготовления | (SCP) полукристаллический полимер
Профиль баллона поперечный | 0,026"
Рентгеноконтрастные маркеры баллона | двойные,"утопленные"
Параметры баллона
Размеры диаметров баллонов в диапазоне, мм | 1,5 - 4,5 мм
Шаг диаметра баллона не более, мм | 0.5
Размеры длины баллонов в диапазоне, мм | 10 - 40 мм
Шаг длины баллона не более, мм | 5
Система доставки включает:
Материал | (SCP) полукристаллический полимер
Покрытие внутреннего просвета и дистального сегмента | Invio TM
Диаметр шахты баллонного катетера проксимальный | не более 2,1 F
Диаметр шахты баллонного катетера дистальный
для d 1,5 - 3,5 мм | не более 2,6 F
для d 4,0-4,5 мм | не более 2,7 F
Покрытие дистальной части | гидрофильное
Покрытие проксимальной части катетера, баллона, наконечника | гидрофобное
Минимально рекомендуемый проводниковый катетер | 5 F
Диаметр коронарного проводника максимальный | 0,014"
Параметры системы доставки
Рабочая длина баллонного катетера | не более 142 см
Маркеры | 2 платиновых рентгенопозитивных
Номинальное давление | 8 атм
Давление разрыва (RBP) | 14 атм
Количество, шт.
в том числе по размерам
1,5 х 15 мм | 6
2,0 х 15 мм | 3
2,5 х 15 мм | 1
3,0 х 15 мм | 4
3,5 х 15 мм | 4
4,0 х 15 мм | 2
4,5 х 15 мм | 1
Цена за единицу, руб.
Максимальная цена контракта, руб.
______________________________ | _____________________ | ______________
(наименование поставщика) | (подпись) | (Ф.И.О.)
МП