## Техническое задание
Приложение № 1
к Извещению о проведении запроса котировок
№ 76 от 20.08.2008 г.
Техническое задание
на закупку коронарных стентов
Параметры | Требуемые параметры и условия | Предлагаемые параметры и условия
Наименование | стент коронарный без лекарственного покрытия
Производитель, страна происхождения | США
Регистрационное удостоверение | наличие
Сертификат соответствия | наличие
Год выпуска, не ранее: | 2008
Дизайн стента
Материал изготовления | сталь, 316L
Структура | матричный дизайн
Толщина стенок | не более 0,0055"
Рентгеноконтрастные маркеры | не менее 2-х
Параметры стента
Размеры диаметров стентов в диапазоне, мм | 2,5 мм -4,5 мм
Шаг диаметра стента не более, мм | 0.25
Размеры длины стентов в диапазоне, мм | 8 мм - 33 мм.
Шаг длины стента не более, мм | 5
Профиль стента для d 3 мм | не более 0,045"
Диаметр ячейки | 4,5 мм
Система доставки стента включает:
монорельсовый баллонный катетер | наличие
Проксимальная частьстента | однопросветная, стальная, диаметр не более 1,9 F
Дистальная часть стента | коаксиальная, диаметр не более 2,7 F
Минимально рекомендуемый проводниковый катетер | 5 F
Диаметр коронарного проводника | 0,014"
Параметры системы доставки стента
Длина системы доставки | не более 140 см
Номинальное давление | 10 атм
давление разрыва (RBP) | 16 атм
Количество, шт.
в том числе по размерам
2,75 х 15 мм | 2
3,0 х 15 мм | 2
3,0 х 18 мм | 2
3,0 х 23 мм | 2
3,5 х 15 мм | 2
3,5 х 18 мм | 2
3,5 х 23 мм | 2
4,0 х 15 мм | 2
4,0 х 18 мм | 2
4,0 х 23 мм | 1
4,5 х 18 мм | 1
Цена за единицу, руб.
Максимальная цена контракта, руб.
______________________________ | _____________________ | ______________
(наименование поставщика) | (подпись) | (Ф.И.О.)
МП