## приложение №3
Приложение № 3
Предметное предложение
Наименование участника размещения заказа:_________________________________
Универсальная цветовая ультразвуковая диагностическая система для исследований в области кардиологии
№ | Параметры и условия | Требование | Предлагаемые параметры и условия
1 | Регистрационное удостоверение МЗ РФ | Наличие, указать № и срок действия
2 | Сертификат ГОСТ-Р | Наличие, указать № и срок действия
3 | Страна происхождения | Указать
4 | Модель | Указать
5 | Общие требования
6 | Универсальная цветовая ультразвуковая диагностическая система с полностью цифровой программируемой архитектурой с возможностями работы с высокой частотой кадров для проведения ультразвуковых исследований сердца и сосудов с высокой диагностической точностью. | Наличие
7 | Области применения
8 | - кардиология | Наличие
9 | - ангиология | Наличие
10 | - близко расположенные органы и поверхностные структуры | Наличие
11 | - педиатрия | Наличие
12 | Характеристики получения изображения
13 | Формирование ультразвукового луча полностью цифровое | Наличие
14 | Количество каналов процессинга не менее | 1024
15 | Динамический диапазон не менее | 140 Дб
16 | Автоматическая и ручная настройка частоты УЗ приема в диапазоне не уже | от 1,5 до 13,3 МHz
17 | - Динамическая аподизация | Наличие
18 | - Динамическая аппертура | Наличие
19 | - Динамическая фокусировка | Наличие
20 | - Количество зон фокусировки не менее | 8
21 | Отображаемые градации серого не менее | 256
22 | Технология кодированного излучения | Наличие
23 | Технология второго поколения кодированной тканевой гармоники | Наличие
24 | - Количество базовых частот не менее | 9
25 | - Количество гармонических частот не менее | 4
26 | Режимы сканирования:
27 | В режим: | Наличие
28 | - Карты гаммакоррекции не менее | 13;
29 | - Количество зон фокусировки не менее | 8;
30 | - Максимальная глубина сканирования не менее | 30 см
31 | - Максимальная частота кадров не менее | 200 /сек
32 | - Композитное изображение | Наличие
33 | - Увеличение высокого разрешения | Наличие
34 | Технология "пересекающихся лучей" | Наличие
35 | Технология автоматического подавления артефактов | Наличие
36 | Автоматическая оптимизация изображения в В-режиме по аккустическим свойствам тканей | Наличие
37 | М-режим | Наличие
38 | Цветовой М-режим | Наличие
39 | Анатомический М-режим | Наличие
40 | - Активация на сохраненных кинопетлях | Наличие
41 | - Совмещение с режимами ЦДК и стресс-эхо | Наличие
42 | PW – импульсно-волновой доплер: | Наличие
43 | - Коррекция угла, диапазон, не менее | +/- 80 град.
44 | - Коррекция угла, шаг, не более | 1 град.
45 | - Размер контрольного объема в диапазоне не уже | 1 – 20 мм
46 | - Режим HPRF | Наличие
47 | - Максимальная глубина расположения контрольного объема не менее | 30 см
48 | - Возможность независимой коррекции частоты допплера | Наличие
49 | - Автоматическое оконтуривание доплеровского спектра в режиме реального времени; | Наличие
50 | CW – постоянно-волновой допплер | Наличие
51 | - Автоматическое оконтуривание доплеровского спектра в режиме реального времени | Наличие
52 | Автоматическая оптимизация допплеровского спектра: | Наличие
53 | - Автоматическая корректировка базовой линии | Наличие
54 | - Автоматическая корректировка PRF | Наличие
55 | - Автоматическая корректировка угола | Наличие
56 | - Автоматическое инвертирование спектра | Наличие
57 | CFM - цветовое доплеровское картирование по скорости: | Наличие
58 | - Количество карт окрашивания не менее | 20
59 | - Алгоритм подавления артефактов, возникающих при движении и дыхании | Наличие
60 | - Автоматическая привязка зоны фокусировки к окну зоны интереса CFM | Наличие
61 | - Независимое от В режим изменение частоты | Наличие
62 | - Максимальная частота кадров не менее | 100 /сек
63 | PD – цветовое направленное доплеровское картирование по энергии: | Наличие
64 | - Количество карт окрашивания не менее | 4
65 | - Алгоритм подавления артефактов, возникающих при движении и дыхании | Наличие
66 | - Автоматическая привязка зоны фокусировки к окну зоны интереса CFM | Наличие
67 | Режим тканевого допплера | Наличие
68 | Триплексный режим: | Наличие
69 | - В+CFM+PW/CW | Наличие
70 | - B+PD+PW/CW | Наличие
71 | Возможность выведения на экран до 12 изображений | Наличие
72 | Режим СтрессЭхоКГ | Возможность
73 | - синхронное выведение до 4х синхронных изображений на экран; | Возможность
74 | - не менее 5 стандартных протоколов СтрессЭхоКГ, | Возможность
75 | - возможность записи длительной кинопетли (до 2 минут) | Возможность
76 | Наличие режима чреспищеводных исследований при подключении мультипланового электронного череспищеводного датчика | Наличие
77 | Наличие режима проведения интраоперационных исследований при подключении специализированного линейного интраоперационного датчика | Наличие
78 | Модуль программ для улучшения диагностической точности исследований сердца с использованием контрастных веществ | Возможность
79 | Технология автоматического оконтуривания комплекса интима – медия и вычисления его средней толщины, диапазона и вариации измерений | Возможность
80 | Технология двойного фокуса на секторных датчиках | Наличие
81 | Программа объемной реконструкции для исследований сосудов и поверхностных органов методом «свободной руки» | Возможность
82 | Экспорт трехмерных моделей в форматах AVI, BMP, MPEG | Возможность
83 | Опция быстрой загрузки аппарата | Возможность
84 | Программа быстрой архивации данных на CD вместе с интегрированным вьюером, формат – MPEG 4 | Возможность
85 | Вывод результатов измерений и заключений в формате Microsoft Excel | Возможность
86 | DICOM 3,0 экспорт на МОД и CD | Возможность
87 | Возможность подключения аппарата к DICOM серверу | Возможность
88 | Возможность печати на DICOM принтере | Возможность
89 | Доступ к списку пациентов, хранящемуся в архиве аппарата с удаленного сервера | Возможность
90 | Программное обеспечение
91 | Интегрированная в аппарат компьютерная рабочая станция для архивации и обработки в цифровом виде ультразвуковых изображений | Наличие
92 | - Составление архивов пациентов; | Наличие
93 | - Пост-процессинговая обработка ранее сохраненных изображений (регулировка усиления, смещение базовой линии, выбор различных карт окрашивания, настройка скорости прокрутки и просмотра кинопетель) | Наличие
94 | - Проведение измерений и расчетов | Наличие
95 | - Вывод отчётов об исследованиях | Наличие
96 | - Сохранение ультразвуковых изображений на сменных CD | Наличие
97 | - Сохранение статических и динамических изображений в стандартных форматах: jpg, avi, bmp, mpeg | Наличие
98 | Доступ к ранее сохраненным необработанным «сырым» ультразвуковым данным для их дальнейшей пост-обработки. | Наличие
99 | Настройка и регулировка следующих параметров на ранее сохраненных изображениях: | Наличие
100 | - В-режим: усиление, подавление артефактов, выбор цветовой гаммы и карт псевдоокрашивания, отсечение, персистенс; | Наличие
101 | - PW-режим: усиление, изменение угла, смещение базовой линии, выбор скорости прокрутки, выбор формата отображения, цветовой гаммы и карты псевдоокрашивания | Наличие
102 | - Режим кинопетли: активация анатомического М-режима (если установлена соответствующая опция) | Наличие
103 | Программы проведения количественного и графического анализа в режиме тканевого допплера | Наличие
104 | Анализ спектров скорости смещения миокарда | Наличие
105 | Программные и аппаратные функции, обеспечивающие возможность дистанционной диагностики аппарата | Наличие
106 | Пакеты рассчетов и суммарные заключения для ангиологии | Наличие
107 | Пакеты рассчетов и суммарные заключения для акушерства и гинекологии | Возможность
108 | Пакеты рассчетов и суммарные заключения для урологии | Наличие
109 | Пакеты рассчетов и суммарные заключения для исследований почек | Наличие
110 | Кинопамять:
111 | - Стандартная изображений не менее | 1000
112 | - Режим выведения на экран монитора информации, иконок сохраненных изображений и кинопетель из цифровой памяти прибора. | Наличие
113 | - Регулировка скорости прокрутки кинопетли позиций не менее | 8
114 | Устройство для сохранения и чтения информации:
115 | - Встроенный СD-RW-дисковод | Наличие
116 | - Встроенный HDD не менее | 37 Гб, наличие
117 | - Встроенный МОД | Возможность
118 | Интерфейс пользователя
119 | Регулировка положения консоли управления | Наличие
120 | Интерактивная подсветка клавиатуры | Наличие
121 | Монитор с плоским экраном и антибликовым и антистатическим покрытием: размер экрана по диагонали не менее | 17“
122 | Регулировка по высоте в пределах не менее | 20 см.
123 | Поворот в горизонтальной плоскости не менее | 180 град.
124 | Три активных порта для подключения датчиков, не включая порт для CW-датчика | Наличие
125 | Программируемые режимы работы датчиков не менее (на каждый датчик) | 40
126 | Типы датчиков:
127 | Многочастотные, широкополосные, высокоплотные электронные датчики | Наличие
128 | Секторный фазированный датчик для кардиологии и транскраниальных исследований | Наличие
129 | - Диапазон частот не уже | 1.5-3.6 МГц
130 | - Угол сканирования не менее | 90 град
131 | Линейный датчик для исследования поверхностных органов и структур и периферических сосудов, неонатальных исследований, педиатрии | Наличие
132 | - Диапазон частот не уже | 4 -10 Мгц
133 | - Ширина сканируемого участка (max) не менее | 39 мм
134 | - Количество элементов не менее | 192
135 | Наборы биопсийных насадок для конвесного и линейного датчиков | Возможность
136 | Дополнительные принадлежности
137 | Цифровой черно-белый термопринтер | Наличие
138 | Бумага для черно-белого термопринтера | Наличие
139 | Модуль ЭКГ в комплекте с кабелями на 3 отведения | Наличие
140 | Прочие условия
141 | Руководство по эксплуатации на русском языке | Наличие
142 | Срок гарантии не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию | Наличие
143 | Инструктаж персонала на рабочем месте | Наличие
Должность:______________ ______________ __________________________
подпись,МП |  | Ф.И.О

## приложение №4
Приложение № 4
Технические характеристики закупаемой продукции
Универсальная цветовая ультразвуковая диагностическая система для исследований в области кардиологии
№ | Характеристики | Параметры и условия
1 | Регистрационное удостоверение МЗ РФ | Наличие, указать № и срок действия
2 | Сертификат ГОСТ-Р | Наличие, указать № и срок действия
3 | Страна происхождения | Указать
4 | Модель | Указать
5 | Общие требования
6 | Универсальная цветовая ультразвуковая диагностическая система с полностью цифровой программируемой архитектурой с возможностями работы с высокой частотой кадров для проведения ультразвуковых исследований сердца и сосудов с высокой диагностической точностью. | Наличие
7 | Области применения
8 | - кардиология | Наличие
9 | - ангиология | Наличие
10 | - близко расположенные органы и поверхностные структуры | Наличие
11 | - педиатрия | Наличие
12 | Характеристики получения изображения
13 | Формирование ультразвукового луча полностью цифровое | Наличие
14 | Количество каналов процессинга не менее | 1024
15 | Динамический диапазон не менее | 140 Дб
16 | Автоматическая и ручная настройка частоты УЗ приема в диапазоне не уже | от 1,5 до 13,3 МHz
17 | - Динамическая аподизация | Наличие
18 | - Динамическая аппертура | Наличие
19 | - Динамическая фокусировка | Наличие
20 | - Количество зон фокусировки не менее | 8
21 | Отображаемые градации серого не менее | 256
22 | Технология кодированного излучения | Наличие
23 | Технология второго поколения кодированной тканевой гармоники | Наличие
24 | - Количество базовых частот не менее | 9
25 | - Количество гармонических частот не менее | 4
26 | Режимы сканирования:
27 | В режим: | Наличие
28 | - Карты гаммакоррекции не менее | 13;
29 | - Количество зон фокусировки не менее | 8;
30 | - Максимальная глубина сканирования не менее | 30 см
31 | - Максимальная частота кадров не менее | 200 /сек
32 | - Композитное изображение | Наличие
33 | - Увеличение высокого разрешения | Наличие
34 | Технология "пересекающихся лучей" | Наличие
35 | Технология автоматического подавления артефактов | Наличие
36 | Автоматическая оптимизация изображения в В-режиме по аккустическим свойствам тканей | Наличие
37 | М-режим | Наличие
38 | Цветовой М-режим | Наличие
39 | Анатомический М-режим | Наличие
40 | - Активация на сохраненных кинопетлях | Наличие
41 | - Совмещение с режимами ЦДК и стресс-эхо | Наличие
42 | PW – импульсно-волновой доплер: | Наличие
43 | - Коррекция угла, диапазон, не менее | +/- 80 град.
44 | - Коррекция угла, шаг, не более | 1 град.
45 | - Размер контрольного объема в диапазоне не уже | 1 – 20 мм
46 | - Режим HPRF | Наличие
47 | - Максимальная глубина расположения контрольного объема не менее | 30 см
48 | - Возможность независимой коррекции частоты допплера | Наличие
49 | - Автоматическое оконтуривание доплеровского спектра в режиме реального времени; | Наличие
50 | CW – постоянно-волновой допплер | Наличие
51 | - Автоматическое оконтуривание доплеровского спектра в режиме реального времени | Наличие
52 | Автоматическая оптимизация допплеровского спектра: | Наличие
53 | - Автоматическая корректировка базовой линии | Наличие
54 | - Автоматическая корректировка PRF | Наличие
55 | - Автоматическая корректировка угола | Наличие
56 | - Автоматическое инвертирование спектра | Наличие
57 | CFM - цветовое доплеровское картирование по скорости: | Наличие
58 | - Количество карт окрашивания не менее | 20
59 | - Алгоритм подавления артефактов, возникающих при движении и дыхании | Наличие
60 | - Автоматическая привязка зоны фокусировки к окну зоны интереса CFM | Наличие
61 | - Независимое от В режим изменение частоты | Наличие
62 | - Максимальная частота кадров не менее | 100 /сек
63 | PD – цветовое направленное доплеровское картирование по энергии: | Наличие
64 | - Количество карт окрашивания не менее | 4
65 | - Алгоритм подавления артефактов, возникающих при движении и дыхании | Наличие
66 | - Автоматическая привязка зоны фокусировки к окну зоны интереса CFM | Наличие
67 | Режим тканевого допплера | Наличие
68 | Триплексный режим: | Наличие
69 | - В+CFM+PW/CW | Наличие
70 | - B+PD+PW/CW | Наличие
71 | Возможность выведения на экран до 12 изображений | Наличие
72 | Режим СтрессЭхоКГ | Возможность
73 | - синхронное выведение до 4х синхронных изображений на экран; | Возможность
74 | - не менее 5 стандартных протоколов СтрессЭхоКГ, | Возможность
75 | - возможность записи длительной кинопетли (до 2 минут) | Возможность
76 | Наличие режима чреспищеводных исследований при подключении мультипланового электронного череспищеводного датчика | Наличие
77 | Наличие режима проведения интраоперационных исследований при подключении специализированного линейного интраоперационного датчика | Наличие
78 | Модуль программ для улучшения диагностической точности исследований сердца с использованием контрастных веществ | Возможность
79 | Технология автоматического оконтуривания комплекса интима – медия и вычисления его средней толщины, диапазона и вариации измерений | Возможность
80 | Технология двойного фокуса на секторных датчиках | Наличие
81 | Программа объемной реконструкции для исследований сосудов и поверхностных органов методом «свободной руки» | Возможность
82 | Экспорт трехмерных моделей в форматах AVI, BMP, MPEG | Возможность
83 | Опция быстрой загрузки аппарата | Возможность
84 | Программа быстрой архивации данных на CD вместе с интегрированным вьюером, формат – MPEG 4 | Возможность
85 | Вывод результатов измерений и заключений в формате Microsoft Excel | Возможность
86 | DICOM 3,0 экспорт на МОД и CD | Возможность
87 | Возможность подключения аппарата к DICOM серверу | Возможность
88 | Возможность печати на DICOM принтере | Возможность
89 | Доступ к списку пациентов, хранящемуся в архиве аппарата с удаленного сервера | Возможность
90 | Программное обеспечение
91 | Интегрированная в аппарат компьютерная рабочая станция для архивации и обработки в цифровом виде ультразвуковых изображений | Наличие
92 | - Составление архивов пациентов; | Наличие
93 | - Пост-процессинговая обработка ранее сохраненных изображений (регулировка усиления, смещение базовой линии, выбор различных карт окрашивания, настройка скорости прокрутки и просмотра кинопетель) | Наличие
94 | - Проведение измерений и расчетов | Наличие
95 | - Вывод отчётов об исследованиях | Наличие
96 | - Сохранение ультразвуковых изображений на сменных CD | Наличие
97 | - Сохранение статических и динамических изображений в стандартных форматах: jpg, avi, bmp, mpeg | Наличие
98 | Доступ к ранее сохраненным необработанным «сырым» ультразвуковым данным для их дальнейшей пост-обработки. | Наличие
99 | Настройка и регулировка следующих параметров на ранее сохраненных изображениях: | Наличие
100 | - В-режим: усиление, подавление артефактов, выбор цветовой гаммы и карт псевдоокрашивания, отсечение, персистенс; | Наличие
101 | - PW-режим: усиление, изменение угла, смещение базовой линии, выбор скорости прокрутки, выбор формата отображения, цветовой гаммы и карты псевдоокрашивания | Наличие
102 | - Режим кинопетли: активация анатомического М-режима (если установлена соответствующая опция) | Наличие
103 | Программы проведения количественного и графического анализа в режиме тканевого допплера | Наличие
104 | Анализ спектров скорости смещения миокарда | Наличие
105 | Программные и аппаратные функции, обеспечивающие возможность дистанционной диагностики аппарата | Наличие
106 | Пакеты рассчетов и суммарные заключения для ангиологии | Наличие
107 | Пакеты рассчетов и суммарные заключения для акушерства и гинекологии | Возможность
108 | Пакеты рассчетов и суммарные заключения для урологии | Наличие
109 | Пакеты рассчетов и суммарные заключения для исследований почек | Наличие
110 | Кинопамять:
111 | - Стандартная изображений не менее | 1000
112 | - Режим выведения на экран монитора информации, иконок сохраненных изображений и кинопетель из цифровой памяти прибора. | Наличие
113 | - Регулировка скорости прокрутки кинопетли позиций не менее | 8
114 | Устройство для сохранения и чтения информации:
115 | - Встроенный СD-RW-дисковод | Наличие
116 | - Встроенный HDD не менее | 37 Гб, наличие
117 | - Встроенный МОД | Возможность
118 | Интерфейс пользователя
119 | Регулировка положения консоли управления | Наличие
120 | Интерактивная подсветка клавиатуры | Наличие
121 | Монитор с плоским экраном и антибликовым и антистатическим покрытием: размер экрана по диагонали не менее | 17“
122 | Регулировка по высоте в пределах не менее | 20 см.
123 | Поворот в горизонтальной плоскости не менее | 180 град.
124 | Три активных порта для подключения датчиков, не включая порт для CW-датчика | Наличие
125 | Программируемые режимы работы датчиков не менее (на каждый датчик) | 40
126 | Типы датчиков:
127 | Многочастотные, широкополосные, высокоплотные электронные датчики | Наличие
128 | Секторный фазированный датчик для кардиологии и транскраниальных исследований | Наличие
129 | - Диапазон частот не уже | 1.5-3.6 МГц
130 | - Угол сканирования не менее | 90 град
131 | Линейный датчик для исследования поверхностных органов и структур и периферических сосудов, неонатальных исследований, педиатрии | Наличие
132 | - Диапазон частот не уже | 4 -10 Мгц
133 | - Ширина сканируемого участка (max) не менее | 39 мм
134 | - Количество элементов не менее | 192
135 | Наборы биопсийных насадок для конвесного и линейного датчиков | Возможность
136 | Дополнительные принадлежности
137 | Цифровой черно-белый термопринтер | Наличие
138 | Бумага для черно-белого термопринтера | Наличие
139 | Модуль ЭКГ в комплекте с кабелями на 3 отведения | Наличие
140 | Прочие условия
141 | Руководство по эксплуатации на русском языке | Наличие
142 | Срок гарантии не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию | Наличие
143 | Инструктаж персонала на рабочем месте | Наличие