## прил 3 предм прил
Приложение 3
"Предметное предложение" - характеристики и свойства предлагаемого медицинского оборудования и предоставление вспомогательных услуг
Наименование участника размещения заказа:_________________________________
Лот №1 Коагулятор (электрохирургический генератор)
№ п/п | Наименование оборудования/ спецификация поставки. Требуемые параметры и условия. | Требование | Предлагаемые параметры и условия
1 | 2 | 3 | 4
1 | Наименование | Коагулятор (электрохирургический генератор
2 | Модель | FORCE EZ или эквивалент
3 | Производитель, страна происхождения | Указать
4 | Регистрационное удостоверение | Наличие | Наличие
5 | Сертификат соответствия | Наличие | Наличие
1 | ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
1.1. | Ширина | 40,6 см
1.2. | Глубина (длина) | 39,5см
1.3. | Высота | 12,7см
1.4. | Вес | 6,8кг
1.5. | Наличие ручки для переноски коагулятора при транспортировке | Наличие
1.6. | Подбор мощности вращающимися регуляторами с минимальным шагом 1 Вт. | Наличие
1.7. | Максимальная мощность 300 Вт | Наличие
1.8. | Постоянство подачи максимальной мощности 300 вт в диапазоне 200-1600 Ом. | Наличие | Указать параметры
1.9. | Рекомендуемая средняя мощность для традиционных операций | 35-70 Вт (лапаротомия - 35Вт; мастэктомия - 60 Вт; спинальная хирургия - 30 Вт; стернотомия - 75 Вт; артроскопия - 30 Вт; аблация эндометрия - 80 Вт) | Указать параметры
1.10. | Рекомендуемая средняя мощность для операций, требующих высоких энергий | 130-180 Вт (вапоризации в урологии и гинекологии) | Указать параметры
1.11. | Рекомендуемая средняя мощность для операций на малых структурах | 2-15 Вт (офтальмология - 2 Вт; сосудистая нейрохирургия - 7-8 Вт; тубопластика в гинекологии - 5-10 Вт; ЛОР-операции - 15 Вт) | Указать параметры
1.17. | Возможность использования монополярной педали как биполярной (переключатель на передней панели) | Наличие
1.18. | Диапазон колебаний напряжения в сети переменного тока на входе | 170-280 В
1.19. | Возможность перепрограммировать режим контактной монополярной коагуляции (всего три варианта). При неизменной максимальной мощности изменяются пиковое напряжение и крест-фактор. Три варианта пикового напряжения: | 660В; 1100В; 3500В. | Указать параметры
1.20. | Возможность перепрограммировать режим безконтактной монополярной коагуляции (всего два варианта). При неизменной максимальной мощности изменяются пиковое напряжение и крест-фактор | Наличие
2 | ХАРАКТЕРИСТИКИ ГЕНЕРАТОРА
2.1. | Номинальная частота в режиме резания и контактной коагуляции; при бесконтактной и биполярной коагуляции. | 393 кГц; 470 кГц | Указать параметры
2.5. | Не подверженность влияниям электромагнитной интерференции (IEC 61000-4-2) | Наличие | Указать параметры
2.6. | Активное подавление токов утечки. | Наличие
2.7. | Активное подавление искрообразования | Наличие
2.8. | Постоянный мониторинг сопротивления тканей больного в операционном поле через активный электрод | Наличие
2.9. | Подбор мощности в ваттах (основной регулируемый пользователем параметр отражающийся на дисплеях) | Наличие
2.10. | Автоматический контроль выходной мощности коагулятора на уровне, установленном хирургом, несмотря на меняющееся сопротивление тканей больного | Наличие
2.12. | Мониторинг эффективности контакта двухсекционного REM-нейтрального электрода - для исключения ожогов от нейтрального электрода. | Наличие
2.13. | Параметры слежения системы за контактом нейтрального электрода с больным (система REM) | от 5 ом до 135 ом | Указать параметры
2.14. | Адаптивность системы мониторинга нейтрального электрода к сопротивлению тканей конкретного больного. | Наличие
2.15. | Автоматическое самотестирование частей прибора. Наличие более 150 кодов ошибки для сервисного обслуживания. | Наличие | Указать параметры
2.16. | Сохранение в памяти коагулятора - 20 последних кодов ошибки, обнаруженных генератором | Наличие | Указать параметры
2.17. | Сохранение в памяти коагулятора - количества и сроки активаций каждого режима. | Наличие
2.18. | Сохранение в памяти коагулятора - мощность, использованная на каждом из режимов | Наличие
2.19. | Сохранение в памяти коагулятора - общее время активации генератора | Наличие
2.20. | Сохранение в памяти коагулятора - калибровочные настройки | Наличие
2.21. | Сохранение в памяти коагулятора - последние настройки генератора и другая сервисная информация | Наличие
4.2. | Запоминание последних перед выключением настроек мощности | Наличие
4.4. | Возможность работы с аргонплазменной приставкой в традиционной и эндохирургии, эндоскопии | Наличие
4.5. | Возможность синхронной работы с дымоотсосом. Дымоотсос в момент активации коагулятора забирает весь дым из операционного поля | Наличие
3 | ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ
МОНОПОЛЯРНЫЙ РАЗРЕЗ
3.1. | Разрез с гладкими краями без струпа - режим "Pure cut" (Чистое резание). Мощность не менее 300 вт, с плато в диапазоне 0-1600 ом (плато до 2000 ом при мощности 120 вт), крест фактор 1,5 | Наличие | Указать параметры
3.2. | Разрез с коагуляцией краев - режим "Blend cut" (Смешанное резание). Мощность не менее 200 вт в диапазоне сопротивлений ткани от 0 до 2000 ом. Крест-фактор 2,1 | Наличие | Указать параметры
МОНОПОЛЯРНАЯ КОАГУЛЯЦИЯ
3.3. | Возможность выбрать любой из трех вариантов режима контактной коагуляции. | Наличие | Указать параметры
3.4. | Коагуляция контактная - режим "Desiccate" (Высушивание) № 1. Мощность не менее 120 вт в широком диапазоне сопротивлений ткани. Крест-фактор 5,0 | Наличие | Указать параметры
3.5. | Коагуляция контактная - режим "Desiccate" (Высушивание) № 2. Мощность не менее 120 вт в широком диапазоне сопротивлений ткани. Крест-фактор 1,5 | Наличие | Указать параметры
3.6. | Коагуляция контактная - режим "Desiccate" (Высушивание) № 3. Мощность не менее 120 вт в широком диапазоне сопротивлений ткани. Крест-фактор 1,5 | Наличие | Указать параметры
3.7. | Возможность выбрать любой из двух программных вариантов режима бесконтактной коагуляции (фульгурации). | Наличие | Указать параметры
3.8. | Бесконтактная коагуляция - режим "Fulgurate" (фульгурация или спрей-коагуляция) № 1. Мощность не менее 120 вт (стабильна в диапазоне от 0 до 2000 Ом). Крест-фактор 4,9 | Наличие | Указать параметры
3.9. | Бесконтактная коагуляция - режим "Fulgurate" (фульгурация или спрей-коагуляция) № 2. Мощность не менее 120 вт (стабильна в диапазоне от 0 до 2000 Ом). Крест-фактор 7,0 | Наличие | Указать параметры
БИПОЛЯРНАЯ КОАГУЛЯЦИЯ
3.10. | Стандартный биполярный режим. Мощность не более 70 вт, Крест-фактор 1,5 | Наличие | Указать параметры
5 | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
5.1. | Наладка и ввод в эксплуатацию в клинике-пользователе | Наличие
5.2. | Инструктаж специалистов | Наличие
5.3. | Техническая документация (руководство пользователя) на русском языке | Наличие
5.4. | Гарантия на оборудование не менее 2 лет | Наличие
6 | КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
1 | Коагулятор | 9
2 | Переключатель педальный монополярый | 9
3 | Переключатель педальный биполярный | 9
4 | Кабель для биполярной коагуляции | 9
5 | Электрохирургическая ручка для резания\коагуляции многоразовая | 9
6 | Биполярный пинцет изолированный, байонет, 19,7 см, ширина браншей 1,5 мм | 9
7 | Кабель для многоразового силиконового электрода пациента к генераторам Валлилаб | 9
8 | Электрод пациента многоразовый силиконовый | 9
Должность: __________________ ______________________
| подпись мп |  | Ф.И.О
"Предметное предложение" - характеристики и свойства предлагаемого медицинского оборудования и предоставление вспомогательных услуг
Наименование участника размещения заказа:_________________________________
Лот №2 Аппарат электрохирургический для заваривания сосудов
№ п/п | Наименование оборудования/ спецификация поставки. Требуемые параметры и условия. | Требование | Предлагаемые параметры и условия
1 | 2 | 3 | 4
1 | Наименование | Аппарат электрохирургический для заваривания сосудов
2 | Модель | LigaSure или эквивалент
3 | Производитель, страна происхождения | Указать
4 | Регистрационное удостоверение | Наличие | Наличие
5 | Сертификат соответствия | Наличие | Наличие
1 | ВНЕШНИЙ ВИД и ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
1.1. | Ширина | не более 40 см
1.2. | Глубина (длина) | не более 41 см
1.3. | Высота | не более 13 см
1.4. | Вес | не более 6 кг
1.5. | Прибор класса 1 (IEC 60601-1) | Да, подтверждается технической документацией
1.6. | Тип прибора CF | Да, подтверждается технической документацией
1.7. | Защита компонентов прибора от воздействия влаги | Да, подтверждается технической документацией
1.8. | Максимальный диапазон колебаний напряжения в сети переменного тока на входе, | 170-264 в
1.9. | Номинальная частота в заваривающем и биполярных режимах | 473 кГц
1.10. | Не подверженность влияниям электромагнитной интерференции | Да, подтверждается технической документацией
1.11. | Мониторинг сопротивления тканей больного в операционном поле через активный электрод 200 раз в секунду | Встроенная система "Instant Responce" каждые 5 мсек измеряет импеданс тканей через рабочий электрод.
1.12. | Максимальная выходная мощность в заваривающем режиме | 150 вт
1.13. | Максимальная выходная мощность в биполярных режимах | 95 вт
1.14. | Цветовое обозначения режимов работы, понятное персоналу | Наличие
1.15. | Подбор мощности сенсорными кнопками, обозначенными стрелками подъема и уменьшения мощности | Наличие
1.16. | Серийный компьютерный порт для обмена данными с памятью коагулятора, проведения калибровки генератора внешним компьютером | Наличие
1.17. | Радиочастотный активационный порт, используемый при снятии ЭКГ и ЭЭГ | Наличие
1.18. | Порт расширения для проверки реальных выходных данных генератора дополнительными приборами | Наличие
1.19. | Наличие розетки для подключения заваривающих сосуды инструменты | Наличие
1.20. | Наличие розетки с переходником для подключения биполярных инструментов | Наличие
1.21. | Наличие двух разьемов для педалей (заваривающей и биполярной) | Наличие
1.22. | Запоминание последних перед выключением настроек мощности | Наличие. Кнопка памяти возвращает последние настройки мощности.
1.23. | Наличие инструментов, позволяющая оказывать дозированное сдавление ткани (сосуда) в процессе электрического воздействия | Наличие, все инструменты к генератору дозированно сдавливают ткани
1.24. | Возможность подключения эндохирургических рассекающих инструментов | Наличие
2 | ХАРАКТЕРИСТИКИ ГЕНЕРАТОРА
2.1. | Высокоточное слежение за импедансом обрабатываемой ткани (частота) | 200 раз в секунду
2.2. | Коррекция электрического импульса (понижение или повышение силы тока, электрического напряжения, мощности) в зависимости от достигнутого эффекта | 200 раз в секунду
2.3. | Автоматическая остановка воздействия при достижении надежного заваривания сосуда | через 2-6 секунд
2.4. | Автоматическое завершение воздействия: остановка со звуковым сигналом | через 2-6 секунд
2.5. | Автоматическое самотестирование частей прибора. Наличие кодов ошибки для сервисного обслуживания. | Наличие 125 кодов ошибки
3 | ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ
Режим заваривания сосудов
3.1. | Надежный гемостаз в сосудах до 7 мм диаметром | Да, подтверждается технической документацией
3.2. | Обеспечение гемостаза путем облитерации просвета сосуда (сплавление белков сосудистой стенки в гомогенную рассасывающуюся субстанцию), получения гибкой коллагеновой пломбы на сосуде | Да
3.3. | Надежность гемостаза: минимальная прочность на разрыв , средняя прочность | от 450 мм рт. ст., 1200 мм.рт.ст.
3.4. | Возможность работы без выделения сосуда из окружающей ткани, сплавления окружающих тканей (соединительной, мышечной ит.д.) | Да
Биполярная коагуляция
3.5. | Стандартный биполярный режим | Мощность не менее 95 вт в диапазо 20-600ом, Крест-фактор 1,5
3.6. | Макробиполярный режим (режим биполярного резания) | Мощность не менее 95 вт с плато мощности до 1000 ом, Крест-фактор 1,5
3.7. | Точный подбор мощности пользователем с шагом 1 вт на низких мощностях, с шагом 5 вт на средних, и с шагом 10 вт при мощностях выше 100 вт. | Наличие
4 | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
4.1. | Наладка и ввод в эксплуатацию в клинике-пользователе | Наличие
4.2. | Обучение специалистов | Наличие
4.3. | Техническая документация (руководство пользователя) на русском языке | Наличие
4.4. | Гарантийное обслуживание компанией-продавцом генератора в течение 1 года | Наличие
5 | Комплект поставки
| Название | Количество
5.1. | Электрохирургический генератор для лигирования сосудов диаметром до 7 мм в комплекте с педалями и силовым кабелем | 2
5.2. | Многоразовый удлинненный инструмент | 2
5.3. | Электроды к многоразовому удлинненному инструменту | 60
5.4. | Многоразовый максимальный инструмент | 2
5.5. | Электроды к многоразовому максимальному инструменту | 60
5.6. | Инструкция пользователя | 2
Должность: __________________ ______________________
| подпись мп |  | Ф.И.О
"Предметное предложение" - характеристики и свойства предлагаемого медицинского оборудования и предоставление вспомогательных услуг
Наименование участника размещения заказа:_________________________________
Лот №3 Инкубатор интенсивной терапии для новорожденных
№ п/п | Наименование оборудования/ спецификация поставки. Требуемые параметры и условия. | Требование | Предлагаемые параметры и условия
1 | 2 | 3 | 4
1 | Наименование | Инкубатор интенсивной терапии для новорожденных
2 | Модель | Care Plus 2000 или эквивалент
3 | Производитель, страна происхождения | Указать
4 | Регистрационное удостоверение | Наличие | Наличие
5 | Сертификат соответствия | Наличие | Наличие
1. Комплектация; параметры
1.1. | Канопэ: | Наличие
| - частично двойные активные стенки | Наличие
| - одноконтактные дверцы на передней и задней дверцах, минимум 4 | Наличие
| - ирисовые порты на боковых стенках, минимум 2 | Указать
| - порты со шторками для подведения трубок, шлангов, минимум 2 | Указать
1.2. | Ложе пациента : | Наличие
| - размеры ; макс. нагрузка | 34.8 х 65 см, 13.5 кг
| - рентгенопрозрачное, выдвигающееся | Наличие
| - положение Тренделенбург с обоих концов | 10 гр
1.3. | Контрольный модуль с жидкокристаллическим дисплеем: | Наличие
| - панель управления на русском языке | Наличие
| - контрольный модуль легко вынимается для обслуживания и ремонта, специальный инструментарий не требуется | Наличие
1.4. | Увлажнитель: | Наличие
| - принцип работы - испарение дистиллированной воды | Наличие
| - уровень влажности | 10-75%
| - вместимость резервуара | 1000 мл
| - удобен для визуализации, легко вынимается для очистки и наполнения водой | Наличие
| - не требуется использование специального инструментария | Наличие
1.5. | Мобильное основание: | Наличие
| - 4 колеса, 2 передних с тормозами | Указать
2. Техническая спецификация:
2.1. | Микропроцессорный контроль с самотестированием и автокалибровкой | Наличие
2.2. | Каскадный нагрев | Наличие
2.3. | Сервоконтроль t пациента | Наличие
2.4. | Сервоконтроль t воздуха | Наличие
| Установки: | Наличие
| - t воздуха в кювезе | 20.0 - 37.0 до 39.0 гр. С
| - возможность регулировки концентрации кислорода | от 25 до 70%
2.5. | Уровень шума не более | 60 Дцб
2.6. | Оснащение инкубатора системой звуковых и световых сигналов тревоги: | Наличие
| - нарушение заданных величин температуры воздуха | Наличие
| - критически высокая температура в кювезе (более 38 гр. С) | Указать
| -нарушение циркуляции воздуха в кювезе | Наличие
| -неисправность кожного зонда | Наличие
| -неисправность системы | Наличие
| -прекращение доступа энергии извне | Наличие
2.7. | Воздушный многослойный бактериальный фильтр 1шт. | Указать
2.8. | Датчик пациента температурный, многоразовый, мин.2 шт. | Указать
2.9. | Срок гарантии - не менее 12 мес. с момента ввода в эксплуатацию | Указать
Должность: __________________ ______________________
| подпись мп |  | Ф.И.О
"Предметное предложение" - характеристики и свойства предлагаемого медицинского оборудования и предоставление вспомогательных услуг
Наименование участника размещения заказа:_________________________________
Лот №4 Инкубатор интенсивной терапии для новорожденных
№ п/п | Наименование оборудования/ спецификация поставки. Требуемые параметры и условия. | Требование | Предлагаемые параметры и условия
1 | 2 | 3 | 4
1 | Наименование | Инкубатор интенсивной терапии для новорожденных
2 | Модель | ИДН -02 или эквивалент
3 | Производитель | Указать
4 | Регистрационное удостоверение | Наличие | Наличие
5 | Сертификат соответствия | Наличие | Наличие
7 | Срок гарантии - не менее 12 мес. с момента ввода в эксплуатацию | Указать
1. Технические параметры
1.1. | Параметры питающей сети | 220 В, 50 Гц
1.2. | Регулируемый диапазон температуры при управлении по воздуху | от 25 до 38,5
1.3. | Регулируемый диапазон температуры при управлении по датчику температуры кожи | от 35 до 36,9
1.4. | Максимальное отклонение показаний индикатора:
| -температуры воздуха от температуры инкубатора | +/-0,80С
| - температуры кожи от заданной температуры регулирования | + 0,7
1.5. | Время прогрева инкубатора, мин. | не более 30
1.6. | Относительная влажность в инкубаторе, % | не менее 60
1.7. | диапазон регулирования концентрации кислорода в детском отсеке, % | 21-40
1.8. | диапазон регулирования концентрации кислорода под неонатальным колпаком % | 40-95
1.9. | мак. допустимая концентрация углекислого газа в детском отсеке, % | 0.4
1.10. | дверцы для рук, шт. | 5
1.11. | отверстия для прохождения различных трубок со шторками, шт. | 4
1.12. | Световая и звуковая сигнализация | Наличие
1.13. | Монтажный материал, переходники, кабели и т.д. | Наличие
1.14. | Инструкция и сервисная документация на русском языке | Наличие
2. Комплектация:
2.1. | - неонатальный колпак | 1 шт.
2.2. | - штатив для флаконов внутреннего вливания | 1 шт.
2.3. | - столик для приборов | 1 шт.
2.4. | - полка для инструмента | 1 шт.
2.5. | - узел подготовки кислорода | 1 шт.
Должность: __________________ ______________________
| подпись мп |  | Ф.И.О
"Предметное предложение" - характеристики и свойства предлагаемого медицинского оборудования и предоставление вспомогательных услуг
Наименование участника размещения заказа:_________________________________
Лот №5 СО2 лазер
№ п/п | Наименование оборудования/ спецификация поставки. Требуемые параметры и условия. | Требование | Предлагаемые параметры и условия
1 | 2 | 3 | 4
1 | Наименование | СО2 лазер
2 | Модель | Lumenis или эквивалент
3 | Производитель, страна происхождения | Указать
4 | Регистрационное удостоверение | Наличие
5 | Сертификат соответствия | Наличие
| Инструкция по эксплуатация на русском языке | Наличие
1. Технические параметры Область применения-гинекология, общая хирургия
1.1. | Тип лазера | СО2 лазер
1.2. | Длина волны, не менее | 10.500 нм
1.3. | Дисплей встроен в основной корпус аппарата | наличие
1.4. | Цветной сенсорный ЖК дисплей | не менее 6,4 дюйма
1.5. | Управление прибором через активный touch-screen дисплей. | наличие
1.6. | Пилотный лазер | наличие
1.7. | Мощность пилотного лазера в диапазоне не шире., | 2 -2,2мВт
1.8. | Длина волны пилотного лазера в дискретном диапазоне, не более | 630-670 нм
1.9. | Наличие режимов работы: непрерывный, суперимпульсный, импульсный периодический, и их комбинации | Наличие
1.10. | Непрерывный режим, скользящий диапазон не уже, | 0.6 - 30 Вт
1.11. | Суперимпульсный режим, | наличие
1.12. | диапазон выходной изменяемой мощности не уже | 0.6 - 12 Вт
1.13. | Импульсный режим: | наличие
| выходная мощность в изменяемом импульсе, не уже | 0.6 - 25 Вт
| минимальная длительность импульса не более, | 0.1 сек.
| максимальная длительность импульса не менее, | 0.9 сек.
| изменяемый диаметр рабочего пятна в идиапазоне не уже | от 300 мКм до 6.5 см.
1.14. | Строчное сканирование сфокусированным лучом | наличие
1.15. | Учет контроля глубны воздействия | наличие
1.16. | Система подачи лазерного пучка на биоткань: | сбалансированный манипулятор
1.17. | тип манипулятора | зеркально-шарниный с пружинным балансиром
1.18. | Система охлаждения: | жидкостная, замкнутый цикл
1.19. | Электрическая мощность: | 200-240 Vac/5 А; 50 или 60 Гц
1.20. | Программное обеспечение: | наличие
1.21. | Программа для пользователя | наличие
1.22. | Архив на 5 протоколов , не менее | наличие
1.23. | Размеры:
1.24. | Ширина | не более 60 см
1.25. | Глубина | не более 60 см
1.26. | Высота | не более 113 см
1.27. | Вес | не более 50 кг
2. Комплект поставки
2.1. | Лазерный блок | наличие
2.2. | Сканер | наличие
2.3. | адаптеры для микроскопа и лапароскопа, кольпоскопа | наличие
2.4. | Система поглощения и утилизации дыма | наличие
2.5. | Защитные очки для работы с СО2 лазером, не менее 2 пар | наличие
2.6. | Микроманипулятор с адаптером | наличие
2.7. | Комплект насадок | наличие
2.8. | Гарантийный срок эксплуатации, не менее, 12 мес. | Указать
Должность: __________________ ______________________
| подпись мп |  | Ф.И.О

## ТЗ прил 4
Приложение 4
Техническое задание документации об аукционе на право заключения муниципального контракта на поставку медицинского оборудования для МУЗ МСЧ №9 им.М.А.Тверье
Лот №1 Коагулятор (электрохирургический генератор)
№ п/п | Наименование оборудования/ спецификация поставки. Требуемые параметры и условия. | Требование
1 | 2 | 3
1 | Наименование | Коагулятор (электрохирургический генератор
2 | Модель | FORCE EZ или эквивалент
3 | Производитель, страна происхождения | Указать
4 | Регистрационное удостоверение | Наличие
5 | Сертификат соответствия | Наличие
1 | ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
1.1. | Ширина | 40,6 см
1.2. | Глубина (длина) | 39,5см
1.3. | Высота | 12,7см
1.4. | Вес | 6,8кг
1.5. | Наличие ручки для переноски коагулятора при транспортировке | Наличие
1.6. | Подбор мощности вращающимися регуляторами с минимальным шагом 1 Вт. | Наличие
1.7. | Максимальная мощность 300 Вт | Наличие
1.8. | Постоянство подачи максимальной мощности 300 вт в диапазоне 200-1600 Ом. | Наличие
1.9. | Рекомендуемая средняя мощность для традиционных операций | 35-70 Вт (лапаротомия - 35Вт; мастэктомия - 60 Вт; спинальная хирургия - 30 Вт; стернотомия - 75 Вт; артроскопия - 30 Вт; аблация эндометрия - 80 Вт)
1.10. | Рекомендуемая средняя мощность для операций, требующих высоких энергий | 130-180 Вт (вапоризации в урологии и гинекологии)
1.11. | Рекомендуемая средняя мощность для операций на малых структурах | 2-15 Вт (офтальмология - 2 Вт; сосудистая нейрохирургия - 7-8 Вт; тубопластика в гинекологии - 5-10 Вт; ЛОР-операции - 15 Вт)
1.17. | Возможность использования монополярной педали как биполярной (переключатель на передней панели) | Наличие
1.18. | Диапазон колебаний напряжения в сети переменного тока на входе | 170-280 В
1.19. | Возможность перепрограммировать режим контактной монополярной коагуляции (всего три варианта). При неизменной максимальной мощности изменяются пиковое напряжение и крест-фактор. Три варианта пикового напряжения: | 660В; 1100В; 3500В.
1.20. | Возможность перепрограммировать режим безконтактной монополярной коагуляции (всего два варианта). При неизменной максимальной мощности изменяются пиковое напряжение и крест-фактор | Наличие
2 | ХАРАКТЕРИСТИКИ ГЕНЕРАТОРА
2.1. | Номинальная частота в режиме резания и контактной коагуляции; при бесконтактной и биполярной коагуляции. | 393 кГц; 470 кГц
2.5. | Не подверженность влияниям электромагнитной интерференции (IEC 61000-4-2) | Наличие
2.6. | Активное подавление токов утечки. | Наличие
2.7. | Активное подавление искрообразования | Наличие
2.8. | Постоянный мониторинг сопротивления тканей больного в операционном поле через активный электрод | Наличие
2.9. | Подбор мощности в ваттах (основной регулируемый пользователем параметр отражающийся на дисплеях) | Наличие
2.10. | Автоматический контроль выходной мощности коагулятора на уровне, установленном хирургом, несмотря на меняющееся сопротивление тканей больного | Наличие
2.12. | Мониторинг эффективности контакта двухсекционного REM-нейтрального электрода - для исключения ожогов от нейтрального электрода. | Наличие
2.13. | Параметры слежения системы за контактом нейтрального электрода с больным (система REM) | от 5 ом до 135 ом
2.14. | Адаптивность системы мониторинга нейтрального электрода к сопротивлению тканей конкретного больного. | Наличие
2.15. | Автоматическое самотестирование частей прибора. Наличие более 150 кодов ошибки для сервисного обслуживания. | Наличие
2.16. | Сохранение в памяти коагулятора - 20 последних кодов ошибки, обнаруженных генератором | Наличие
2.17. | Сохранение в памяти коагулятора - количества и сроки активаций каждого режима. | Наличие
2.18. | Сохранение в памяти коагулятора - мощность, использованная на каждом из режимов | Наличие
2.19. | Сохранение в памяти коагулятора - общее время активации генератора | Наличие
2.20. | Сохранение в памяти коагулятора - калибровочные настройки | Наличие
2.21. | Сохранение в памяти коагулятора - последние настройки генератора и другая сервисная информация | Наличие
4.2. | Запоминание последних перед выключением настроек мощности | Наличие
4.4. | Возможность работы с аргонплазменной приставкой в традиционной и эндохирургии, эндоскопии | Наличие
4.5. | Возможность синхронной работы с дымоотсосом. Дымоотсос в момент активации коагулятора забирает весь дым из операционного поля | Наличие
3 | ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ
МОНОПОЛЯРНЫЙ РАЗРЕЗ
3.1. | Разрез с гладкими краями без струпа - режим "Pure cut" (Чистое резание). Мощность не менее 300 вт, с плато в диапазоне 0-1600 ом (плато до 2000 ом при мощности 120 вт), крест фактор 1,5 | Наличие
3.2. | Разрез с коагуляцией краев - режим "Blend cut" (Смешанное резание). Мощность не менее 200 вт в диапазоне сопротивлений ткани от 0 до 2000 ом. Крест-фактор 2,1 | Наличие
МОНОПОЛЯРНАЯ КОАГУЛЯЦИЯ
3.3. | Возможность выбрать любой из трех вариантов режима контактной коагуляции. | Наличие
3.4. | Коагуляция контактная - режим "Desiccate" (Высушивание) № 1. Мощность не менее 120 вт в широком диапазоне сопротивлений ткани. Крест-фактор 5,0 | Наличие
3.5. | Коагуляция контактная - режим "Desiccate" (Высушивание) № 2. Мощность не менее 120 вт в широком диапазоне сопротивлений ткани. Крест-фактор 1,5 | Наличие
3.6. | Коагуляция контактная - режим "Desiccate" (Высушивание) № 3. Мощность не менее 120 вт в широком диапазоне сопротивлений ткани. Крест-фактор 1,5 | Наличие
3.7. | Возможность выбрать любой из двух программных вариантов режима бесконтактной коагуляции (фульгурации). | Наличие
3.8. | Бесконтактная коагуляция - режим "Fulgurate" (фульгурация или спрей-коагуляция) № 1. Мощность не менее 120 вт (стабильна в диапазоне от 0 до 2000 Ом). Крест-фактор 4,9 | Наличие
3.9. | Бесконтактная коагуляция - режим "Fulgurate" (фульгурация или спрей-коагуляция) № 2. Мощность не менее 120 вт (стабильна в диапазоне от 0 до 2000 Ом). Крест-фактор 7,0 | Наличие
БИПОЛЯРНАЯ КОАГУЛЯЦИЯ
3.10. | Стандартный биполярный режим. Мощность не более 70 вт, Крест-фактор 1,5 | Наличие
5 | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
5.1. | Наладка и ввод в эксплуатацию в клинике-пользователе | Наличие
5.2. | Инструктаж специалистов | Наличие
5.3. | Техническая документация (руководство пользователя) на русском языке | Наличие
5.4. | Гарантия на оборудование не менее 2 лет | Наличие
6 | КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
1 | Коагулятор | 9
2 | Переключатель педальный монополярый | 9
3 | Переключатель педальный биполярный | 9
4 | Кабель для биполярной коагуляции | 9
5 | Электрохирургическая ручка для резания\коагуляции многоразовая | 9
6 | Биполярный пинцет изолированный, байонет, 19,7 см, ширина браншей 1,5 мм | 9
7 | Кабель для многоразового силиконового электрода пациента к генераторам Валлилаб | 9
8 | Электрод пациента многоразовый силиконовый | 9
Лот №2 Аппарат электрохирургический для заваривания сосудов
№ п/п | Наименование оборудования/ спецификация поставки. Требуемые параметры и условия. | Требование
1 | 2 | 3
1 | Наименование | Аппарат электрохирургический для заваривания сосудов
2 | Модель | LigaSure или эквивалент
3 | Производитель, страна происхождения | Указать
4 | Регистрационное удостоверение | Наличие
5 | Сертификат соответствия | Наличие
1 | ВНЕШНИЙ ВИД и ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
1.1. | Ширина | не более 40 см
1.2. | Глубина (длина) | не более 41 см
1.3. | Высота | не более 13 см
1.4. | Вес | не более 6 кг
1.5. | Прибор класса 1 (IEC 60601-1) | Да, подтверждается технической документацией
1.6. | Тип прибора CF | Да, подтверждается технической документацией
1.7. | Защита компонентов прибора от воздействия влаги | Да, подтверждается технической документацией
1.8. | Максимальный диапазон колебаний напряжения в сети переменного тока на входе, | 170-264 в
1.9. | Номинальная частота в заваривающем и биполярных режимах | 473 кГц
1.10. | Не подверженность влияниям электромагнитной интерференции | Да, подтверждается технической документацией
1.11. | Мониторинг сопротивления тканей больного в операционном поле через активный электрод 200 раз в секунду | Встроенная система "Instant Responce" каждые 5 мсек измеряет импеданс тканей через рабочий электрод.
1.12. | Максимальная выходная мощность в заваривающем режиме | 150 вт
1.13. | Максимальная выходная мощность в биполярных режимах | 95 вт
1.14. | Цветовое обозначения режимов работы, понятное персоналу | Наличие
1.15. | Подбор мощности сенсорными кнопками, обозначенными стрелками подъема и уменьшения мощности | Наличие
1.16. | Серийный компьютерный порт для обмена данными с памятью коагулятора, проведения калибровки генератора внешним компьютером | Наличие
1.17. | Радиочастотный активационный порт, используемый при снятии ЭКГ и ЭЭГ | Наличие
1.18. | Порт расширения для проверки реальных выходных данных генератора дополнительными приборами | Наличие
1.19. | Наличие розетки для подключения заваривающих сосуды инструменты | Наличие
1.20. | Наличие розетки с переходником для подключения биполярных инструментов | Наличие
1.21. | Наличие двух разьемов для педалей (заваривающей и биполярной) | Наличие
1.22. | Запоминание последних перед выключением настроек мощности | Наличие. Кнопка памяти возвращает последние настройки мощности.
1.23. | Наличие инструментов, позволяющая оказывать дозированное сдавление ткани (сосуда) в процессе электрического воздействия | Наличие, все инструменты к генератору дозированно сдавливают ткани
1.24. | Возможность подключения эндохирургических рассекающих инструментов | Наличие
2 | ХАРАКТЕРИСТИКИ ГЕНЕРАТОРА
2.1. | Высокоточное слежение за импедансом обрабатываемой ткани (частота) | 200 раз в секунду
2.2. | Коррекция электрического импульса (понижение или повышение силы тока, электрического напряжения, мощности) в зависимости от достигнутого эффекта | 200 раз в секунду
2.3. | Автоматическая остановка воздействия при достижении надежного заваривания сосуда | через 2-6 секунд
2.4. | Автоматическое завершение воздействия: остановка со звуковым сигналом | через 2-6 секунд
2.5. | Автоматическое самотестирование частей прибора. Наличие кодов ошибки для сервисного обслуживания. | Наличие 125 кодов ошибки
3 | ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ
Режим заваривания сосудов
3.1. | Надежный гемостаз в сосудах до 7 мм диаметром | Да, подтверждается технической документацией
3.2. | Обеспечение гемостаза путем облитерации просвета сосуда (сплавление белков сосудистой стенки в гомогенную рассасывающуюся субстанцию), получения гибкой коллагеновой пломбы на сосуде | Да
3.3. | Надежность гемостаза: минимальная прочность на разрыв , средняя прочность | от 450 мм рт. ст., 1200 мм.рт.ст.
3.4. | Возможность работы без выделения сосуда из окружающей ткани, сплавления окружающих тканей (соединительной, мышечной ит.д.) | Да
Биполярная коагуляция
3.5. | Стандартный биполярный режим | Мощность не менее 95 вт в диапазо 20-600ом, Крест-фактор 1,5
3.6. | Макробиполярный режим (режим биполярного резания) | Мощность не менее 95 вт с плато мощности до 1000 ом, Крест-фактор 1,5
3.7. | Точный подбор мощности пользователем с шагом 1 вт на низких мощностях, с шагом 5 вт на средних, и с шагом 10 вт при мощностях выше 100 вт. | Наличие
4 | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
4.1. | Наладка и ввод в эксплуатацию в клинике-пользователе | Наличие
4.2. | Обучение специалистов | Наличие
4.3. | Техническая документация (руководство пользователя) на русском языке | Наличие
4.4. | Гарантийное обслуживание компанией-продавцом генератора в течение 1 года | Наличие
5 | Комплект поставки
| Название | Количество
5.1. | Электрохирургический генератор для лигирования сосудов диаметром до 7 мм в комплекте с педалями и силовым кабелем | 2
5.2. | Многоразовый удлинненный инструмент | 2
5.3. | Электроды к многоразовому удлинненному инструменту | 60
5.4. | Многоразовый максимальный инструмент | 2
5.5. | Электроды к многоразовому максимальному инструменту | 60
5.6. | Инструкция пользователя | 2
Лот №3 Инкубатор интенсивной терапии для новорожденных
№ п/п | Наименование оборудования/ спецификация поставки. Требуемые параметры и условия. | Требование
1 | 2 | 3
1 | Наименование | Инкубатор интенсивной терапии для новорожденных
2 | Модель | Care Plus 2000 или эквивалент
3 | Производитель, страна происхождения | Указать
4 | Регистрационное удостоверение | Наличие
5 | Сертификат соответствия | Наличие
1. Комплектация; параметры
1.1. | Канопэ: | Наличие
| - частично двойные активные стенки | Наличие
| - одноконтактные дверцы на передней и задней дверцах, минимум 4 | Наличие
| - ирисовые порты на боковых стенках, минимум 2 | Указать
| - порты со шторками для подведения трубок, шлангов, минимум 2 | Указать
1.2. | Ложе пациента : | Наличие
| - размеры ; макс. нагрузка | 34.8 х 65 см, 13.5 кг
| - рентгенопрозрачное, выдвигающееся | Наличие
| - положение Тренделенбург с обоих концов | 10 гр
1.3. | Контрольный модуль с жидкокристаллическим дисплеем: | Наличие
| - панель управления на русском языке | Наличие
| - контрольный модуль легко вынимается для обслуживания и ремонта, специальный инструментарий не требуется | Наличие
1.4. | Увлажнитель: | Наличие
| - принцип работы - испарение дистиллированной воды | Наличие
| - уровень влажности | 10-75%
| - вместимость резервуара | 1000 мл
| - удобен для визуализации, легко вынимается для очистки и наполнения водой | Наличие
| - не требуется использование специального инструментария | Наличие
1.5. | Мобильное основание: | Наличие
| - 4 колеса, 2 передних с тормозами | Указать
2. Техническая спецификация:
2.1. | Микропроцессорный контроль с самотестированием и автокалибровкой | Наличие
2.2. | Каскадный нагрев | Наличие
2.3. | Сервоконтроль t пациента | Наличие
2.4. | Сервоконтроль t воздуха | Наличие
| Установки: | Наличие
| - t воздуха в кювезе | 20.0 - 37.0 до 39.0 гр. С
| - возможность регулировки концентрации кислорода | от 25 до 70%
2.5. | Уровень шума не более | 60 Дцб
2.6. | Оснащение инкубатора системой звуковых и световых сигналов тревоги: | Наличие
| - нарушение заданных величин температуры воздуха | Наличие
| - критически высокая температура в кювезе (более 38 гр. С) | Указать
| -нарушение циркуляции воздуха в кювезе | Наличие
| -неисправность кожного зонда | Наличие
| -неисправность системы | Наличие
| -прекращение доступа энергии извне | Наличие
2.7. | Воздушный многослойный бактериальный фильтр 1шт. | Указать
2.8. | Датчик пациента температурный, многоразовый, мин.2 шт. | Указать
2.9. | Срок гарантии - не менее 12 мес. с момента ввода в эксплуатацию | Указать
Лот №4 Инкубатор интенсивной терапии для новорожденных
№ п/п | Наименование оборудования/ спецификация поставки. Требуемые параметры и условия. | Требование
1 | 2 | 3
1 | Наименование | Инкубатор интенсивной терапии для новорожденных
2 | Модель | ИДН -02 или эквивалент
3 | Производитель | Указать
4 | Регистрационное удостоверение | Наличие
5 | Сертификат соответствия | Наличие
7 | Срок гарантии - не менее 12 мес. с момента ввода в эксплуатацию | Указать
1. Технические параметры
1.1. | Параметры питающей сети | 220 В, 50 Гц
1.2. | Регулируемый диапазон температуры при управлении по воздуху | от 25 до 38,5
1.3. | Регулируемый диапазон температуры при управлении по датчику температуры кожи | от 35 до 36,9
1.4. | Максимальное отклонение показаний индикатора:
| -температуры воздуха от температуры инкубатора | +/-0,80С
| - температуры кожи от заданной температуры регулирования | + 0,7
1.5. | Время прогрева инкубатора, мин. | не более 30
1.6. | Относительная влажность в инкубаторе, % | не менее 60
1.7. | диапазон регулирования концентрации кислорода в детском отсеке, % | 21-40
1.8. | диапазон регулирования концентрации кислорода под неонатальным колпаком % | 40-95
1.9. | мак. допустимая концентрация углекислого газа в детском отсеке, % | 0.4
1.10. | дверцы для рук, шт. | 5
1.11. | отверстия для прохождения различных трубок со шторками, шт. | 4
1.12. | Световая и звуковая сигнализация | Наличие
1.13. | Монтажный материал, переходники, кабели и т.д. | Наличие
1.14. | Инструкция и сервисная документация на русском языке | Наличие
| 2. Комплектация: | Наличие
2.1. | - неонатальный колпак | 1 шт.
2.2. | - штатив для флаконов внутреннего вливания | 1 шт.
2.3. | - столик для приборов | 1 шт.
2.4. | - полка для инструмента | 1 шт.
2.5. | - узел подготовки кислорода | 1 шт.
Лот №5 СО2 лазер
№ п/п | Наименование оборудования/ спецификация поставки. Требуемые параметры и условия. | Требование
1 | 2 | 3
1 | Наименование | СО2 лазер
2 | Модель | Lumenis или эквивалент
3 | Производитель, страна происхождения | Указать
4 | Регистрационное удостоверение | Наличие
5 | Сертификат соответствия | Наличие
| Инструкция по эксплуатация на русском языке | Наличие
1. Технические параметры Область применения-гинекология, общая хирургия
1.1. | Тип лазера | СО2 лазер
1.2. | Длина волны, не менее | 10.500 нм
1.3. | Дисплей встроен в основной корпус аппарата | наличие
1.4. | Цветной сенсорный ЖК дисплей | не менее 6,4 дюйма
1.5. | Управление прибором через активный touch-screen дисплей. | наличие
1.6. | Пилотный лазер | наличие
1.7. | Мощность пилотного лазера в диапазоне не шире., | 2 -2,2мВт
1.8. | Длина волны пилотного лазера в дискретном диапазоне, не более | 630-670 нм
1.9. | Наличие режимов работы: непрерывный, суперимпульсный, импульсный периодический, и их комбинации | Наличие
1.10. | Непрерывный режим, скользящий диапазон не уже, | 0.6 - 30 Вт
1.11. | Суперимпульсный режим, | наличие
1.12. | диапазон выходной изменяемой мощности не уже | 0.6 - 12 Вт
1.13. | Импульсный режим: | наличие
| выходная мощность в изменяемом импульсе, не уже | 0.6 - 25 Вт
| минимальная длительность импульса не более, | 0.1 сек.
| максимальная длительность импульса не менее, | 0.9 сек.
| изменяемый диаметр рабочего пятна в идиапазоне не уже | от 300 мКм до 6.5 см.
1.14. | Строчное сканирование сфокусированным лучом | наличие
1.15. | Учет контроля глубны воздействия | наличие
1.16. | Система подачи лазерного пучка на биоткань: | сбалансированный манипулятор
1.17. | тип манипулятора | зеркально-шарниный с пружинным балансиром
1.18. | Система охлаждения: | жидкостная, замкнутый цикл
1.19. | Электрическая мощность: | 200-240 Vac/5 А; 50 или 60 Гц
1.20. | Программное обеспечение: | наличие
1.21. | Программа для пользователя | наличие
1.22. | Архив на 5 протоколов , не менее | наличие
1.23. | Размеры:
1.24. | Ширина | не более 60 см
1.25. | Глубина | не более 60 см
1.26. | Высота | не более 113 см
1.27. | Вес | не более 50 кг
2. Комплект поставки
2.1. | Лазерный блок | наличие
2.2. | Сканер | наличие
2.3. | адаптеры для микроскопа и лапароскопа, кольпоскопа | наличие
2.4. | Система поглощения и утилизации дыма | наличие
2.5. | Защитные очки для работы с СО2 лазером, не менее 2 пар | наличие
2.6. | Микроманипулятор с адаптером | наличие
2.7. | Комплект насадок | наличие
2.8. | Гарантийный срок эксплуатации, не менее | 12 мес.