## Приложение 3
Приложение № 3
"Предметное предложение" - характеристики и свойства предлагаемого медицинского оборудования и предоставление вспомогательных услуг
Наименование участника размещения заказа:_________________________________
УНИВЕРСАЛЬНАЯ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКАЯ ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
№ | Параметры и условия | Требование | Предлагаемые параметры и условия
1 | Наименование | Указать
2 | Модель | Указать
3 | Производитель, страна происхождения | Указать
4 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от____№___, сроком действия до______
5 | Сертификат соответствия | Наличие | от____№___, сроком действия до______
6 | Подробное техническое описание на русском языке (проспекты) | Наличие
7 | Общие требования
8 | консоль прибора с жидкокристалическим и сенсорным экраном | Наличие
9 | автоматическая система регулиревки высоты ирригационного раствора | Наличие
10 | Беспроводной пульт дистационного управления (активация всех функций через инфракрасный порт) | Наличие
11 | ножная педаль управления имеет, не менее, кнопок | 6
12 | Педаль перепрограмируемая, индивидуально адаптируемая и настраеваемая | Наличие
13 | Педаль имеет режимы чередования с переходом к любым параметрам системы | Наличие
14 | Автоматическое тестирование системы с проверкой центрального процессора и памяти | Наличие
15 | Автоматическая инициализация системы | Наличие
16 | Выбор любого режима подтверждаемся голосом | Наличие
17 | Запись аудиотонов в диапозоне, не менее Дб | 0.65
18 | Сохранение данных | Наличие
19 | Програмирование последовательности выполненияфункций и их начальных параметров индивидуально длякаждого хирурга | Наличие
20 | монитор цветнойжидкокристалический с диагональю, не менее см | 26
21 | Цифровой цветодиодный экран с двумя окошками | Наличие
22 | Перистальтическая помпа | Наличие
23 | Потребляемое напряжение переменного тока, не более В | 230
24 | Частота тока, ГЦ | 50
25 | Габариты аппарата
26 | Высота, не более см | 138
27 | Длина, не более см | 51
28 | Ширина, не более см | 57
29 | Вес без упаковки не более, кг | 90
30 | Ультразвуковой режим | Наличие
31 | Четыре подрежима работы: | Наличие
32 | Фако режим | Наличие
33 | Импульсный режим | Наличие
34 | Бимодальный режим | Наличие
35 | Вспышка режим | Наличие
36 | Ультрозвуковая рукоятка | Наличие
37 | Пьезокристаллы, не менее, шт | 4
38 | Рабочая частота пъезокристаллов | 40
39 | Подключение различных У/З рукояток | Наличие
40 | Контроль ультразвука и аспирации в момент окклюзии | Наличие
41 | Режим ирригации/аспирации | Наличие
42 | Три подрежима работы | Наличие
43 | Режим "Минимально" | Наличие
44 | Режим "Максимально" | Наличие
45 | Режим "Полировка капсулы" | Наличие
46 | Регулировка вакуума в диапазоне, не менее мм.рт.ст. | 0-500
47 | Рукоятка для ирригации/аспирации, резьбовая с возможностью адаптировать иглы с разными аспирационными отверстиями | Наличие
48 | Игла для ирригации / аспирации | Наличие
49 | Аспирационное отверстие не более, мм | 0.3
50 | Рукоятка для ирригации/аспирации, монолитная, 0,3 мм | Наличие
51 | Игла изогнутая под 30 градусов | Наличие
52 | Рукоятка для ирригации/аспирации, монолитная, 0,3 мм | Наличие
53 | Игла изогнутая под 90 градусов | Наличие
54 | Удлинительавтоматической ирригационной стойки длиной не менее, см. | 32
55 | Кассета для факоэмульсификации поддерживающаярабочее давление передней камеры | Наличие
56 | Немедленное включение рефлюкса и управления рефлюксом посредством ножной педали в процессе выполнения функций аспирации, факоэмульсификации. | Наличие
57 | Управление высотой расположения емкости с раствором, подаваемым для ирригации в процессе выполнения операций | Наличие
58 | Регулировка высоты емкости в диапозоне, не менее см | 25-120
59 | Регулировка аспирационного потока в диапазоне, не менее мл/мин | 0-60
60 | Плавное наростание вакуума с регулировкой аспирационного потока | Наличие
61 | Режим витректомии | Наличие
62 | Два подрежима работы | Наличие
63 | Режим "I/A Cut" | Наличие
64 | Режим "ATIOP" | Наличие
65 | Наконечник для передней витректомии совместимый с ирригацией и аспирацией | Наличие
66 | Частота резов не менее, в мин | 400
67 | Игла с антикалапсной системой | Наличие
68 | Немедленное включение рефлюкса и управления рефлюксом посредством ножной педали в процессе выполнения функций витректомии. | Наличие
69 | Режим коагуляции | Наличие
70 | Рестерелизуемый, износостойкий биполярный кабель | Наличие
71 | Биполярная щетка | Наличие
72 | Биполярный пинцет | Наличие
73 | Биполярный каутер | Наличие
74 | Биполярная коагуляция | Наличие
75 | Режим биометрии и пахиметрии
76 | Автоматический | Наличие
77 | Ручной | Наличие
78 | Сверхавто | Наличие
79 | Настольная, легкая консоль | Наличие
80 | Встроенный принтер с возможностью печати полного отчета и открытой страницы | Наличие
81 | Карточка пациента в формате "excel" | Наличие
82 | Карточка пациента в бинарном формате | Наличие
83 | Применение техники погруженя для осуществления измерений | Наличие
84 | Применение контактной техники измерения | Наличие
85 | Измерение толщины роговицы в ходе основных этапов операции LASIK | Наличие
86 | Регулировка програмного обеспечения послерефракционной кератометрии | Наличие
87 | Встроенная модель глаза | Наличие
88 | Цветной, сенсорный экран | Наличие
89 | Режим возрастной коррекции | Наличие
90 | Регулировка яркости экрана | Наличие
91 | Корректирование скорости програмного обеспечения | Наличие
92 | Корректирование констант для интроокулярной линзы (искусственного хрусталика) | Наличие
93 | Биометрия
94 | Рабочая частота датчика для биометрии, МГц | 10
95 | Клиническая погрешность не более, мм | 0.1
96 | Погрешность аппарата не более, мм | 0.05
97 | Измерение длин в диапазоне, не менее, мм | 15-39
98 | Мощность биометрии в диапозоне, не менее, дб | 40-80
99 | Сохранение данных на жестких дисках компьютера | Наличие
100 | Сохранение данных на флэш-карту | Наличие
101 | Биометрические измерения до 10 картинок для каждого глаза | Наличие
102 | Настройки параметров для врача, не менее | 5
103 | Формула для расчета диоптрийности по Holladay | Наличие
104 | Формула для расчета диоптрийности SRK II | Наличие
105 | Формулы для расчета диоптрийности SRK T | Наличие
106 | Формулыдля расчета диоптрийности по Binkhorst II | Наличие
107 | Формулы для расчета диоптрийности Hoffer Q | Наличие
108 | Формулы для расчета диоптрийности по Haigis | Наличие
109 | Пахиметрия
110 | Рабочая частота датчика для пахиметрии. МГц | 20
111 | Разрешение до 1 микрона | Наличие
112 | Измерение толщины в диапазоне не уже, микрон | 100-1100
113 | Автоматическая регулировка мощности при пахиметрии | Наличие
114 | Многоточечная карта 1,2 до 25 точек | Наличие
115 | Одиночная точка до 10 точек | Наличие
116 | LASIK 3 точки для 4 фаз | Наличие
117 | Разрешение экрана, SVGA | 800*600
118 | Требование к электросети
119 | Напряжение, не более, В | 230
120 | Частота сети, Гц | 50
121 | Размеры
122 | Высота, не более, см | 30.5
123 | Глубина, не более, см | 27.9
124 | Ширина, не более, см | 30.5
125 | Вес, не более, кг | 4.9
126 | Стандартная комплектация
127 | Консоль прибора, шт | 1
128 | Пульт дистанционного управления, шт | 1
129 | Ножная педаль управления, шт | 1
130 | Ультразвуковая рукоядка, шт | 2
131 | Рукоятка для ирргации/аспирации, резьбовая, шт | 1
132 | Игла для ирригации / аспирации, 0,3 мм, шт | 1
133 | Рукоятка для ирригации / аспирации, монолитная, 0,3 мм, изогнутая под 30 град., шт | 1
134 | Рукоятка для ирригации / аспирации, монолитная, 0,3 мм, изогнутая под 90 град., шт | 1
135 | Наконечник для передней витректомии, шт | 2
136 | Чехол защитный, шт | 1
137 | Удлинитель ирригационной стойки, шт | 1
138 | Руководство по эксплуатации на русском языке | 1
139 | Кратое описание работы, шт | 1
140 | Кассета с толстостенными трубками и У/З иглой диаметром 0,9 мм 30 град., шт | 90
141 | Биполярный кабель 305., шт | 2
142 | Наконечник для передней витректомии (уп/10 шт.), уп | 1
143 | Биполярная щетка (уп/10 шт.), уп | 2
144 | Консоль, шт | 1
145 | Датчик биометрии 10МГц с аппликатором, шт | 1
146 | Встроенный датчик проверки и принтер | Наличие
147 | Встроенная модель глаза Педаль, шт | Наличие
148 | Педаль, шт | 1
149 | Блок питания, шт | 1
150 | Стилус (карандаш для работы на сенсорном экране), шт | 1
151 | Инструкция по эксплуатации, шт | 1
152 | Противопыльный чехол, шт | 1
153 | Бумага для принтера, рулон | 1
154 | Дополнительные принадлежности:
155 | Программное обеспечение для формулы по Haigis, шт | 1
156 | Датчик для пахиметрии 20 МГц, шт | 1
157 | Флэш-карта для пахиметрии 128Mb, шт | 1
158 | Прочие требования:
159 | Монтаж и обучение пользованию прибором персонала осуществляются Поставщиком на рабочем месте | Наличие
160 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие
161 | Цена за ед., руб | Указать
162 | Количество, компл. | 1
163 | Цена лота (контракта), руб. | Указать
164 | Срок предоставления гарантии качества - не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию | Указать
Должность лица, имеющего полномочия подписывать Фамилия Имя Отчество
Печать Подпись ____________________