## Аспиратор
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Приложение №2 к извещению №32 от 26 августа 2008г. о проведении запроса котировок
№ | Параметр | Требование технического задания | Соответствие требованию (да/нет) | Примечание/ комментарий
Kольпоскоп в наборе с креслом акушерско- гинекологическим
Общая характеристика кольпоскопа
Технические данные
| Бинокулярный микроскоп | наличие
| Увеличение, пятиступенчатое, непрерывное | 2,6/5,2/7,5/10,2/16х
| Рабочее расстояние | 30 см
| Зеленый фильтр для визуализации сосудов | наличие
| Яркий волоконно- оптический осветитель с автоматической регулировкой яркости и размера светового пучка при изменении увеличения | наличие
| Две рукоятки для настройки фокуса и регулировки высоты | наличие
| Штатив совместимый с креслом гинекологическим CHS 820 | наличие
Обучение мед. персонала и гарантийные обязательства
| Обучение мед. персонала на рабочем месте | соответствие
| Гарантийный период на прибор | 1 год
| Наличие сервисной службы | наличие
Документы
| Сертификат соответствия | наличие
| Регистрационное удостоверение МЗ РФ | наличие
| Инструкция на русском языке | наличие
| Штатив совместимый с креслом гинекологическим CHS 820 | наличие
Кресло акушерско-гинекологическое
Документы
| Сертификат соответствия | наличие
| Регистрационное удостоверение МЗ РФ | наличие
| Инструкция на русском языке | наличие
| Фирма-производитель должна иметь систему сервисного обслуживания на территории Пермского края | наличие/предоставить копию
| Документ подтверждающий право сервисного центра проводить ремонт и техническое обслуживание моделей оборудования заявленного поставщиком | наличие/предоставить копию
Общая характеристика
| Предназначено для проведения осмотров и манипуляций в акушерско-гинекологической практике. | соответствие
Технические данные
| Привод | электрогидравлический
| Четырех клавишная педаль управления | наличие
| Жидкокристаллический дисплей | наличие
| На дисплеи отображается высота стола и угол наклона | наличие
| Микросхема памяти запоминает ранее установленную позицию | наличие
| Трансформация кресла гинекологического в пятисекционный хирургический стол с раздвижной ножной секцией | наличие
Функция дискретной операции
| Система подогрева сиденья | наличие
| Мягкое покрытие стола выполнено из полимерного синтетического материала, смягщающего вибрацию | наличие
| Для секции сиденья предусмотрен рулон гигиенической подкладочной бумаги | наличие
| Система управления автоматическая, с помощью ножных педалей,которая взаимозаменяемая с смотровым столом CHS-270 | наличие
| Регулировка высоты положения сидения в диапазоне | от 480 до 1015 мм
| Регулировка наклона секции спины в диапазоне | от -5 до +50°
| Регулировка наклона секции сиденья в диапазоне | от 0 до 30°
| Уровень шума менее | 45 дБ
| Электропитание | 220 В, 50/60 Гц
| Потребляемая мощность, не более | 460 Вт
Необходимые принадлежности
| Подколенная опора, 2 шт. | наличие
| Подкладочная бумага, 1 рулон | наличие
| Рама для анестезиологической ширмы | наличие
| Воронка, 1 шт | наличие
| Контейнер для тампонов | наличие
| Емкость для зажимов, 1 шт | наличие
| Опора для руки типа В, 2 шт. | наличие
| Беспроводная ножная система управления, 1 шт. | наличие
| Замки для крепления стандартных принадлежностей, 1 набор | наличие
| Система подогрева сиденья | наличие
Гарантийные обязательства
| Гарантийный период на изделие | 1 год
| Наличие сервисной службы | наличие