| ### СОГЛАСОВАНО Начальник планово-экономического департамента администрации города Перми ___________________Р.Ю. Чепкасов «___» _________ 2008 г. |  | УТВЕРЖДАЮ Главный врач муниципального учреждения «Городская детская клиническая больница №13» __________________О.Г. Токмакова «___» _________ 2008 г. |
| --- | --- | --- |

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ

в документацию об аукционе

на право заключения муниципального контракта на поставку

медицинского оборудования для муниципального учреждения

«Городская детская клиническая больница №13»

г. Пермь, 2008 год

Извещение № 534А/1

о внесении изменений в документацию об аукционе

на право заключения муниципального контракта

на поставку медицинского оборудования

для муниципального учреждения «Городская детская клиническая больница №13»

Заказчик – Муниципальное учреждение «Городская детская клиническая больница №13»  (далее - МУ ГДКБ №13) (614060, г. Пермь, ул. Лебедева, 44, тел./факс 8(342)265-97-93, 8(342)266-05-23, тел.8(342)265-14-84, адрес электронной почты (e-mai): gdkb13@mail.ru) принял решение о внесении в документацию об аукционе (извещение №534А от 26.08.2008) на право заключения муниципального контракта на поставку медицинского оборудования для муниципального учреждения «Городская детская клиническая больница №13» следующих изменений:

- Таблицу после слов «Требования Заказчика к поставляемому медицинскому оборудованию» изложить в следующей редакции:

«

| № лота | Наименование оборудования | Срок поставки оборудования (не более) | Срок предоставления вспомогательных услуг (в течение календарных дней с даты поставки) | Срок гарантии (не менее) | Объем гарантии | Год выпуска оборудования | Кол-во шт. | Начальная (максимальная) цена лота (тыс. руб.) | Место поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Переносной аппарат ультразвуковой диагностики с цветным допплеровским блоком, с набором датчиков для диагностики ВПС и оценке центральной гемодинамики | до 01.12.2008 | 5 дн. | 24 мес. с момента ввода в эксплуатацию | 100% | не ранее 2008 | 1 | 1550 | МУ ГДКБ №13 г. Пермь, ул. Лебедева, 44 |
| 2 | Инкубатор для выхаживания глубоко недоношенных новорожденных, двустенный с сервоконтролем температуры, регулируемой влажностью, встроенными весами | до 01.12.2008 | 5 дн. | 24 мес. с момента ввода в эксплуатацию | 100% | не ранее 2008 | 4 | 1200 | МУ ГДКБ №13 г. Пермь, ул. Лебедева, 44 |
| 3 | Инкубатор для выхаживания недоношенных новорожденных, двустенный с сервоконтролем температуры, регулируемой влажностью | до 01.12.2008 | 5 дн. | 24 мес. с момента ввода в эксплуатацию | 100% | не ранее 2008 | 6 | 1680 | МУ ГДКБ №13 г. Пермь, ул. Лебедева, 44 |
| 4 | Аппарат ИВЛ для новорожденных без компрессора | до 01.12.2008 | 5 дн. | 24 мес. с момента ввода в эксплуатацию | 100% | не ранее 2008 | 6 | 3600 | МУ ГДКБ №13 г. Пермь, ул. Лебедева, 44 |
| 5 | Монитор многопараметрический (АД; SаO2; ЧД; ЭКГ; Т° кожи) с набором датчиков и манжет. | до 01.12.2008 | 5 дн. | 24 мес. с момента ввода в эксплуатацию | 100% | не ранее 2008 | 12 | 1500 | МУ ГДКБ №13 г. Пермь, ул. Лебедева, 44 |
| 6 | Монитор профиля дыхания графический | до 01.12.2008 | 5 дн. | 24 мес. с момента ввода в эксплуатацию | 100% | не ранее 2008 | 4 | 500 | МУ ГДКБ №13 г. Пермь, ул. Лебедева, 44 |
| 7 | Насос инфузионный | до 01.12.2008 | 5 дн. | 24 мес. с момента ввода в эксплуатацию | 100% | не ранее 2008 | 40 | 1600 | МУ ГДКБ №13 г. Пермь, ул. Лебедева, 44 |
| 8 | Аппарат для амплитудной интегрированной ЭЭГ | до 01.12.2008 | 5 дн. | 24 мес. с момента ввода в эксплуатацию | 100% | не ранее 2008 | 1 | 1500 | МУ ГДКБ №13 г. Пермь, ул. Лебедева, 44 |
| 9 | Стационарная компрессорная станция медицинского сжатого воздуха высокой производительности | до 01.12.2008 | 5 дн. | 24 мес. с момента ввода в эксплуатацию | 100% | не ранее 2008 | 1 | 1300 | МУ ГДКБ №13 г. Пермь, ул. Лебедева, 44 |

2. Второй абзац части 1 раздела III документации об аукционе изложить в следующей редакции:

«Заявки на участие в аукционе принимаются с 9 часов до 17 часов в рабочие дни (в пятницу до 16 часов) с 27 августа 2008 г. до 10 часов 18 сентября 2008 г. по адресу: 614060, г. Пермь, ул.Лебедева, 44, соматический корпус, 1 этаж, кабинет начальника отдела материально-технического снабжения.»

3. Последний абзац части 1 раздела III документации об аукционе изложить в следующей редакции:

«Заявки на участие в аукционе, поданные после 10 часов 18 сентября 2008 г., не рассматриваются и в тот же день возвращаются Участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.»

4. Часть 2 раздела III  документации об аукционе изложить в следующей редакции:

«Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе (до 10 часов 18 сентября 2008г.), направив Заказчику подписанное уполномоченным на то лицом уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе.»

5. Первый абзац части 3 раздела III документации об аукционе изложить в следующей редакции:

«Любой Участник размещения заказа вправе направить в письменной форме Заказчику запрос о разъяснении положений документации об аукционе. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик направит Участнику размещения заказа в письменной форме разъяснения положений документации об аукционе, если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее 12 сентября 2008г.»

6. Первый абзац части 4 раздела III документации об аукционе изложить в следующей редакции:

«Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе (до 12 сентября 2008г.). Изменение предмета аукциона не допускается.»

7. Первый абзац части 5 раздела III документации об аукционе изложить в следующей редакции:

«Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом Участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе (до 12 сентября 2008г.).  Изменение предмета аукциона не допускается.»

8. Первый абзац  части 1 раздела IV документации об аукционе изложить в следующей редакции:

«Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе назначено на 10 часов 18 сентября 2008г.  по адресу: г. Пермь, ул. Лебедева, 44 (приёмная).»

- 9. Приложение №3 к документации об аукционе «Предметное предложение» изложить в следующей редакции:

- «Предметное предложение

- Участник размещения заказа _____________________________________________________________

| ЛОТ №1 Поз. №1 |  |  |  |  | Наименование оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Переносной аппарат ультразвуковой диагностики с цветным допплеровским блоком, с набором датчиков для диагностики ВПС и оценки центральной гемодинамики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество |  |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Назначение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплект оборудования предназначен для выхаживания новорожденных, в том числе с низкой и экстремально низкой массой тела, в условиях отделений реанимации и интенсивной терапии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Требуемые параметры и условия |  |  |  |  |  | Требование |  |  |  |  |  | Предлагаемые параметры и условия |
| 1.1 |  |  | Наименование |  |  |  |  |  | Указать |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  | Модель |  |  |  |  |  | Указать |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  | Производитель, страна происхождения |  |  |  |  |  | Указать |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  |  | Электрические компоненты оборудования рассчитаны на работу от электрической сети переменного тока: |  |  |  |  |  | 50-60 Hz, 220-230 V |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Характеристика основных компонентов оборудования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  |  | Общая характеристика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Переносной полностью цифровой многоцелевой ультразвуковой диагностический аппарат высокого класса с импульсноволновым, цветовым и энергетическим допплером |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Области применения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Акушерство и гинекология |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Кардиология |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Неврология |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Травматология и ортопедия |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Урология |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Эндокринология |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ангиология |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Педиатрия и неонатология |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Интраоперационные исследования |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Основной блок: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Число приемо-передающих цифровых каналов, не менее |  |  |  | 1024 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Полностью цифровое формирование луча |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Динамический диапазон (дБ), не менее |  |  |  | 197 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Одновременное использование передающих фокусных зон, не менее |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Динамическая апертура |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Динамический фильтр |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Увеличение изображения в реальном времени, не менее, чем |  |  |  | 18 раз |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Импульсно-волновой допплер |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Постоянно-волновой допплер |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.Б |  |  |  | Цветовое допплеровское картирование |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Энергетический Допплер |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Триплексный режим |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Представление информации в В-режиме, М-режиме, D-режиме, В/В, В/М, В/С, В/С/D |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
|  | Анатомический М-режим |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Одновременный вывод на экран до 12 изображений |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.Г |  |  | Цветной М-режим |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Тканевая гармоника |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество шкал для В-режима не менее |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество карт псевдоокрашивания не менее |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество карт для цветового допплеровского картирования, не менее |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество карт для энергетического допплера, не менее |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Режим виртуального конвекса |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Программа автоматической оптимизации изображения в В-режиме |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Программа автоматической оптимизации изображения в режиме ЦДК |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Программа автоматической оптимизации изображения в режиме спектрального допплера |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Программа 3D реконструкции |  |  |  |  |  | Возможность |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Программа панорамного сканирования |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество одновременно подключаемых датчиков при использовании в портативном варианте |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Многолучевое сложносоставное сканирование |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Русифицированный интерфейс пользователя |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Русифицированная буквенно-цифровая клавиатура |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Диапазон рабочих частот не уже |  |  |  |  |  | 1,5-18 МГц |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Возможность работы в автономном режиме без подзарядки аккумулятора не менее |  |  |  |  |  | 1 часа |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Типы поддерживаемых датчиков: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Конвексные |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Микроконвексные |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Секторные электронные |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Линейные |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Комбинированные ректовагинальные |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Интраоперацоинные |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Секторный фазированный датчик: |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Число элементов не менее |  |  |  |  |  | 64 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Диапазон частот, МГц, не уже |  |  |  |  |  | 1,5-4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Угол сканирования, градусов, не менее |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Глубина визуализации, мм, не менее |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Поддержка спектрального допплера |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Поддержка цветового допплеровского картирования |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Поддержка режима тканевой гармоники |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Микроконвексный датчик: |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Число элементов не менее |  |  |  |  |  | 128 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Диапазон частот, МГц, не менее |  |  |  |  |  | 4,0-11,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Поддержка спектрального допплера |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Поддержка цветового допплеровского картирования |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Линейный датчик: |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Число элементов не менее |  |  |  |  |  | 128 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Диапазон частот, МГц, не менее |  |  |  |  |  | 5,0-13,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Апертура, мм, не более |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Глубина визуализации, мм, не менее |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Поддержка спектрального Доплеровского режима |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Поддержка цветового Доплеровского режима |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Поддержка режима тканевой гармоники |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Монитор: |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Плоский жидкокристаллический |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Диагональ, дюймы, не менее |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Экранная матрица, пикселов, не менее |  |  |  |  |  | 1024х768 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество градаций серого не менее |  |  |  |  |  | 256 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Регулировка наклона, градусов, не менее |  |  |  |  |  | 160 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Архивация изображений: |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Кинопетля, кадров не менее |  |  |  |  |  | 325 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Кинопетля, секунд, не менее |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внешний DVD-дисковод |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | USB-порт |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Возможность подключения к сети INTERNET (DICOM) |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем жесткого диска не менее |  |  |  |  |  | 40 Гб |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Запись статических изображений на DVD в формате jpeg, DICOM |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Запись динамических клипов на DVD в формате avi , DICOM |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Измерение в В-режиме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Расстояние |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Площадь |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Угол |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Измерение в М-режиме |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Расстояние |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Скорость |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Временной интервал |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Частота сердечных сокращений |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Измерение в D-режиме |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Линейная скорость |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средняя скорость |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Временные интервалы |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Индекс резистентности |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Пульсационный индекс |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Градиент давления |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Степень стеноза |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Частота сердечных сокращений |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Автоматический расчет параметров кривых скоростей кровотока |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Возможность выбора параметров для автоматического расчета гемодинамики |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Видеовыход: SVGA (RGB) |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Общие характеристики: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вес консоли (кг, не более) |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Напряжение |  |  |  |  |  | 220В/50 Гц |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Максимально потребляемая мощность (ВА, не более) |  |  |  |  |  | 130 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Дополнительное оборудование и принадлежности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ч/б термовидеопринтер (1 шт.) |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бумага для видеопринтера, 5 рулонов |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Специальная сумка для переноски аппарата |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Инструктаж специалистов на рабочем месте |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Гарантийный срок |  |  |  |  |  | Не менее 24 месяцев |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Объём гарантии |  |  |  |  |  | Указать |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | Год выпуска |  |  |  |  |  | Не ранее 2008г. |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | Срок поставки |  |  |  |  |  | Не позднее 01.12.08г |  |  |  |  |  |  |

| ЛОТ №2 Поз. № 1 |  |  | Наименование оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Инкубатор для выхаживания глубоко недоношенных новорожденных, двустенный с сервоконтролем температуры, регулируемой влажностью, встроенными весами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество |  |  |  | 4 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Назначение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплект оборудования предназначен для выхаживания новорожденных, в том числе с низкой и экстремально низкой массой тела, в условиях отделений реанимации и интенсивной терапии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Требуемые параметры и условия |  |  |  |  |  | Требование | Предлагаемые параметры и условия |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Наименование |  |  |  |  |  | Указать |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Модель |  |  |  |  |  | Указать |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Производитель, страна происхождения |  |  |  |  |  | Указать |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Электрические компоненты оборудования рассчитаны на работу от электрической сети переменного тока: |  |  |  |  |  | 50-60 Hz, 220-230 V |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Характеристика основных компонентов оборудования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Инкубатор – базовый модуль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.А | Общая характеристика инкубатора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мобильное основание на 4-х колесах с блокировкой с двухсекционной тумбой для хранения рабочих принадлежностей |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Встроенные в корпус 2 рельса для перевозки или крепления оборудования |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рентгено- и фотопрозрачный пластиковый корпус с 6 окошечками (5 – с фиксируемыми дверками, открываемыми вбок; 1 – с ирисовой диафрагмой), с 6 резиновыми втулками для подведения контуров и трубок |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Откидывающаяся передняя панель |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Съемные и легко обрабатывающиеся двойные стенки |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Активный двойной обогрев стенки |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Воздушная завеса пациента |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Перепад Т при открытой панели |  |  |  |  |  | Отсутствие |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ложе пациента со ступенчатой регулировкой положения Тренделенбурга / Фоулера |  |  |  |  |  | в пределах ± 12о |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рентгенопрозрачный матрас с углублением по центральной оси, обеспечивающим срединное положение ребенка в инкубаторе |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Размер матраса |  |  |  | 63 х 34 см |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Расстояние от матраца до купола инкубатора |  |  |  | 37 см |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Съемный и передвигающийся поддон для матраса |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Механизм открытия доступов «Нежное прикосновение» |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выход RS232 |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Относительная влажность |  |  |  | 30 –95% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Границы слежения за влажностью |  |  |  | 0 - 99% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Дополнительный резервуар увлажнителя |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Интервал между заполнением резервуара |  |  |  | 24 часа при 85% влаж-ти |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разъем для подвода кислорода |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сервоконтроль оксигенации |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Границы контроля оксигенации |  |  |  | 21 -65% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Границы слежения за концентрацией кислорода |  |  |  | 0 - 99% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Частота калибровки |  |  |  | 7 дней |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Точность калибровки |  |  |  | 1% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Микропроцессорный блок с осуществлением программ автодиагностики и автокалибровки |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кожный температурный датчик |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Время прогрева и выхода на заданные режимы |  |  |  | не более 10 минут |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Время непрерывной работы |  |  |  | без ограничений |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Уровень шума внутри колпака |  |  |  | не более 48 децибелл |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Встроенные неонатальные весы |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Диапазон измерения веса |  |  |  | 0 – 7 кг |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Точность измерения весов |  |  |  | +-0,2 г |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разрешение дисплея весов |  |  |  | 0,1 г |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поступление свежего воздуха при установленном воздушном фильтре |  |  |  | 25 л/мин |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наличие сменного бактериального фильтра в системе забора воздуха |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.Б | Регулируемые параметры/настройки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Микропроцессорный контроль температуры и влажности воздуха |  |  |  | наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Микропроцессорный контроль температуры кожи пациента |  |  |  | 34 – 38оС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.В |  | Отображение параметров на ЖК дисплее инкубатора: |  |  | Крупные цифры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Температура воздуха измеряемая |  |  |  |  |  | 17 – 50 оС |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Температура кожи пациента измеряемая |  |  |  |  |  | 17 - 50 оС |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Крупные цифры Т |  |  |  |  |  | наличие |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Крупные цифры влажности |  |  |  |  |  | наличие |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Крупные цифры концентрации кислорода |  |  |  |  |  | наличие |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выбор языка |  |  |  |  |  | наличие |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измерение Т вокруг инкубатора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.Г | Сигналы тревоги: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нарушение электроснабжения |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Повреждение предохранителя электрических цепей |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нарушение питания от аккумулятора |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Низкий заряд аккумулятора |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Не достигнута заданная температура в течение 30 минут |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разница установленной и действительной температуры воздуха более + 1,5оС / - 2оС |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разница установленной и действительной температуры кожи более 0,8 оС |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Температура воздуха внутри инкубатора более 40оС |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отсутствие кожного датчика |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Повреждение кожного датчика |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нарушение подачи свежего воздуха |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Повреждение вентилятора |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нарушение прохождения процедуры автокалибровки |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |
|  | На низкий уровень воды в увлажнителе |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |
|  | На нарушение калибровки оксигенации |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |
|  | На нарушение работы весов |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |
|  | На изменение веса пациента |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.Д | Соответствие сертификатам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ISO 9001 |  |  |  |  |  | Соответствие |  |  |  |  |  |  |  |
|  | EN 46001 |  |  |  |  |  | Соответствие |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CE 0123 |  |  |  |  |  | Соответствие |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Соотвествие требованиям: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SEV, TUV, SEMCO, VTT, CE |  |  |  |  |  | Соответствие |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Дополнительные принадлежности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Полка для мониторов |  |  |  |  | 2 шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Расходные материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кожный температурный датчик |  |  |  |  |  | 1 шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Гарантийный срок |  |  |  |  |  | Не менее 24 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Объём гарантии |  |  |  |  |  | Указать |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Год выпуска |  |  |  |  |  | Не ранее 2008г. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Срок поставки |  |  |  |  |  | Не позднее 01.12.08г |  |  |  |  |  |  |  |

| ЛОТ №3 Поз. №1 |  |  | Наименование оборудования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Инкубатор для выхаживания недоношенных новорожденных, двустенный с сервоконтролем температуры, регулируемой влажностью |  |  |  |
| Количество |  |  |  |  | 6 шт. |  |  |
| Назначение |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплект оборудования предназначен для выхаживания новорожденных, в том числе с низкой и экстремально низкой массой тела, в условиях отделений интенсивной терапии. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Требуемые параметры и условия |  |  |  |  | Требование | Предлагаемые параметры и условия |
| 1.1 | Наименование |  |  |  |  | Указать |  |
| 1.2 | Модель |  |  |  |  | Указать |  |
| 1.3 | Производитель, страна происхождения |  |  |  |  | Указать |  |
| 1.4 | Электрические компоненты оборудования рассчитаны на работу от электрической сети переменного тока: |  |  |  |  | 50-60 Hz, 220-230 V |  |
| 2 | Характеристика основных компонентов оборудования: |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Инкубатор – базовый модуль |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.А | Общая характеристика инкубатора |  |  |  |  |  |  |
|  | Мобильное основание на 4-х колесах с блокировкой с двухсекционной тумбой для хранения рабочих принадлежностей |  |  |  |  | Наличие |  |
|  | Встроенные в корпус 2 рельса для перевозки или крепления оборудования |  |  |  |  | Наличие |  |
|  | Рентгено- и фотопрозрачный пластиковый корпус с 6 окошечками (5 – с фиксируемыми дверками, открываемыми вбок; 1 – с ирисовой диафрагмой), с 6 резиновыми втулками для подведения контуров и трубок |  |  |  |  | Наличие |  |
|  | Откидывающаяся передняя панель |  |  |  |  | Наличие |  |
|  | Съемные и легко обрабатывающиеся двойные стенки |  |  |  |  | Наличие |  |
|  | Активный двойной обогрев стенки |  |  |  |  | Наличие |  |
|  | Воздушная завеса пациента |  |  |  |  | Наличие |  |
|  | Перепад Т при открытой панели |  |  |  |  | Отсутствие |  |
|  | Ложе пациента со ступенчатой регулировкой положения Тренделенбурга / Фоулера |  |  |  |  | в пределах ± 12о |  |
|  | Рентгенопрозрачный матрас с углублением по центральной оси, обеспечивающим срединное положение ребенка в инкубаторе |  |  |  |  | Наличие |  |
|  | Размер матраса |  |  |  |  | 63 х 34 см |  |
|  | Расстояние от матраца до купола инкубатора |  |  |  |  | 37 см |  |
|  | Съемный и передвигающийся поддон для матраса |  |  |  |  | Наличие |  |
|  | Механизм открытия доступов «Нежное прикосновение» |  |  |  |  | Наличие |  |
|  | Выход RS232 |  |  |  |  | Наличие |  |
|  | Относительная влажность |  |  |  |  | 30 –95% |  |
|  | Границы слежения за влажностью |  |  |  |  | 0 - 99% |  |
|  | Дополнительный резервуар увлажнителя |  |  |  |  | Наличие |  |
|  | Интервал между заполнением резервуара |  |  |  |  | 24 часа при 85% влаж-ти |  |
|  | Разъем для подвода кислорода |  |  |  |  | Наличие |  |
|  | Сервоконтроль оксигенации |  |  |  |  | Наличие |  |
|  | Границы контроля оксигенации |  |  |  |  | 21 -65% |  |
|  | Границы слежения за концентрацией кислорода |  |  |  |  | 0 - 99% |  |
|  | Частота калибровки |  |  |  |  | 7 дней |  |
|  | Точность калибровки |  |  |  |  | 1% |  |
|  | Микропроцессорный блок с осуществлением программ автодиагностики и автокалибровки |  |  |  |  | Наличие |  |
|  | Кожный температурный датчик |  |  |  |  | Наличие |  |
|  | Время прогрева и выхода на заданные режимы |  |  |  |  | не более 10 минут |  |
|  | Время непрерывной работы |  |  |  |  | без ограничений |  |
|  | Уровень шума внутри колпака |  |  |  |  | не более 48 децибелл |  |
|  | Поступление свежего воздуха при установленном воздушном фильтре |  |  |  |  | 25 л/мин |  |
|  | Наличие сменного бактериального фильтра в системе забора воздуха |  |  |  |  | Наличие |  |
| 2.1.Б | Регулируемые параметры/настройки |  |  |  |  |  |  |
|  | Микропроцессорный контроль температуры и влажности воздуха |  |  |  |  | наличие |  |
|  | Микропроцессорный контроль температуры кожи пациента |  |  |  |  | 34 – 38оС |  |
| 2.1.В | Отображение параметров на ЖК дисплее инкубатора: |  |  |  |  | Крупные цифры |  |
|  | Температура воздуха измеряемая |  |  |  |  | 17 – 50 оС |  |
|  | Температура кожи пациента измеряемая |  |  |  |  | 17 - 50 оС |  |
|  | Крупные цифры Т |  |  |  |  | наличие |  |
|  | Крупные цифры влажности |  |  |  |  | наличие |  |
|  | Крупные цифры концентрации кислорода |  |  |  |  | наличие |  |
|  | Выбор языка |  |  |  |  | наличие |  |
|  | Измерение Т вокруг инкубатора |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.Г | Сигналы тревоги: |  |  |  |  |  |  |
|  | Нарушение электроснабжения |  |  |  |  | Наличие |  |
|  | Повреждение предохранителя электрических цепей |  |  |  |  | Наличие |  |
|  | Нарушение питания от аккумулятора |  |  |  |  | Наличие |  |
|  | Низкий заряд аккумулятора |  |  |  |  | Наличие |  |
|  | Не достигнута заданная температура в течение 30 минут |  |  |  |  | Наличие |  |
|  | Разница установленной и действительной температуры воздуха более + 1,5оС / - 2оС |  |  |  |  | Наличие |  |
|  | Разница установленной и действительной температуры кожи более 0,8 оС |  |  |  |  | Наличие |  |
|  | Температура воздуха внутри инкубатора более 40оС |  |  |  |  | Наличие |  |
|  | Отсутствие кожного датчика |  |  |  |  | Наличие |  |
|  | Повреждение кожного датчика |  |  |  |  | Наличие |  |
|  | Нарушение подачи свежего воздуха |  |  |  |  | Наличие |  |
|  | Повреждение вентилятора |  |  |  |  | Наличие |  |
|  | Нарушение прохождения процедуры автокалибровки |  |  |  |  | Наличие |  |
|  | На низкий уровень воды в увлажнителе |  |  |  |  | Наличие |  |
|  | На нарушение калибровки оксигенации |  |  |  |  | Наличие |  |
| 2.1.Д | Соответствие сертификатам: |  |  |  |  |  |  |
|  | ISO 9001 |  |  |  |  | Соответствие |  |
|  | EN 46001 |  |  |  |  | Соответствие |  |
|  | CE 0123 |  |  |  |  | Соответствие |  |
|  | Соотвествие требованиям: |  |  |  |  |  |  |
|  | SEV, TUV, SEMCO, VTT, CE |  |  |  |  | Соответствие |  |
| 3 | Дополнительные принадлежности |  |  |  |  |  |  |
|  | Полка для мониторов |  |  |  |  | 2 шт. |  |
| 4 | Расходные материалы |  |  |  |  |  |  |
|  | Полка для мониторов |  |  |  |  | 2шт. |  |
|  | Кожный температурный датчик |  |  |  |  | 1 шт. |  |
| 5 | Гарантийный срок |  |  |  |  | Не менее 24 месяцев |  |
| 6 | Объём гарантии |  |  |  |  | Указать |  |
| 7 | Год выпуска |  |  |  |  | Не ранее 2008г. |  |
| 8 |  | Срок поставки |  |  |  | Не позднее 01.12.08г |  |

| ЛОТ №4 Поз. № 1 |  |  | Наименование оборудования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Аппарат ИВЛ для новорожденных без компрессора (аппарат искусственной вентиляции легких для новорожденных и глубоко недоношенных детей с массой тела от 300г до 30 кг) |  |  |  |  |  |
| Количество |  |  |  | 6 шт. |  |  |  |  |
| Назначение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип аппарата: Программно-управляемый вентилятор, снабжен устройством регулирования подачи дыхательной смеси, динамическим уровнем подачи газа, применяемым как для детей, так и для новорожденных пациентов. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Требуемые параметры и условия |  |  |  | Требование |  | Предлагаемые параметры и условия |  |
| 1. | Общие требования |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Аппарат ИВЛ для новорождённых детей раннего возраста с массой тела от 300 гр. до 30 кг. |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 1.2 | Сертификат Госстандарта России |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 1.3 | Регистрационное удостоверение МЗ РФ |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 1.4 | Документ от производителя или его официального представителя в адрес заказчика, подтверждающий, что технические характеристики предлагаемой продукции соответствуют техническим и функциональным характеристикам требуемой продукции |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Электрические компоненты оборудования рассчитаны на работу от электрической сети переменного тока 50-60 Hz, 220-230 V |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Основные функциональные требования: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Интегрированная система синхронизированной вентиляции |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 2.2 | Независимая подача основного и инспираторного потока |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 2.3 | Мониторинг дыхательного объёма |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 2.4 | Наличие функции «предел объёма» |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 2.5 | Наличие функции «предел давления» |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 2.6 | Наличие функции триггерной вентиляции (срабатывающая по сигналу потока в проксимальном отделе дыхательного контура) |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 2.7 | Компенсация утечек |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 2.8 | Возможность проведения теста работоспособности аппарата в любое время |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 3. | Режим вентиляции: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Вспомогательный/принудительный (А/С) |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 3.2 | Вспомогательная управляемая вентиляция с циклическим потоком (Flow cycled A/C) |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 3.3 | СППВ/ППВ (SIMV/IMV) |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 3.4 | СППВ/поддержка по давлению (SIMV/PSV) |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 3.5 | Синхронизированная перемежающаяся принудительная вентиляция с циклическим потоком (Flow cycled SIMV) |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 3.6 | Вентиляция с поддержкой по давлению (PSV) |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 3.7 | Продолжительная вентиляция с положительным давлением (СРАР) |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 3.8 |  | Вспомогательная таймциклическая вентиляция при апноэ |  |  |  | Наличие |  |  |
| 3.9 |  | Частота дыхания циклов в мин., диапазон не менее 1-150 дых/мин |  |  |  | Наличие |  |  |
| 3.10 |  | Время вдоха, диапазон не менее 0,1-3,0 сек |  |  |  | Наличие |  |  |
| 3.11 |  | Величина потока на вдохе, диапазон не менее 0-30 л/мин |  |  |  | Наличии |  |  |
| 3.12 |  | Основной поток, диапазон не менее 0-30 л/мин |  |  |  | Наличие |  |  |
| 3.13 |  | Ограничение по объёму, диапазон не менее 5-300 мл. |  |  |  | Наличие |  |  |
| 3.14 |  | РЕЕР, диапазон не менее 0-30 см Н2О |  |  |  | Наличие |  |  |
| 3.15 |  | Возможность подачи единого ручного вдоха при проведении любого типа вентиляции |  |  |  | Наличие |  |  |
| 3.16 |  | Содержание кислорода, диапазон не менее 21-100 % |  |  |  | Наличие |  |  |
| 3.17 |  | Вспомогательная чувствительность, диапазон не менее 0,2-5,0 л/мин |  |  |  | Наличие |  |  |
| 3.18 |  | Сигналы тревоги по апноэ, не менее 5, 10, 20, 30 сек. |  |  |  | Наличие |  |  |
| 3.19 |  | Возможность подключения монитора дыхательных функций (графическое изображение волн потока, давления, объёма, дыхательных петель (поток-объём; давление-объём), с расчётом статического и динамического комплаенса и сопротивления в дыхательных путях) |  |  |  | Наличие |  |  |
| 3.20 |  | Работа от внутренней батареи, не менее 30 мин. |  |  |  | Наличие |  |  |
| 3.21 |  | Передняя панель на русском языке |  |  |  | Наличие |  |  |
| 3.22 |  | Размеры, не более 45,5 х 45,5 х 48см. |  |  |  | Наличие |  |  |
| 3.23 |  | Вес, не более 14,5 кг. |  |  |  | Наличие |  |  |
| 4. |  | Датчик потока - устройство с двумя платиновыми спиралями с постоянной температурой нагрева: |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Микропроцессор датчика 8 бит с АД-преобразователем |  |  |  | Наличие |  |  |
| 4.2 |  | Чувствительность, л/мин |  |  |  | 0,2 - 5 |  |  |
| 4.3 |  | Функция отображения утечки через интубационную трубку |  |  |  | Наличие |  |  |
| 4.4 |  | Работа датчика в обеих направлениях потока |  |  |  | Наличие |  |  |
| 4.5 |  | Диапазон измерений, л/мин |  |  |  | 0,2 - 40 |  |  |
| 5. |  | Клапан выдоха: |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  | Трубка выдоха |  |  |  | Наличие |  |  |
| 5.2. |  | Диапазон клапана выдоха |  |  |  | Наличие |  |  |
| 5.3. |  | Узел клапана сброса давления (позволяет пациенту дышать атмосферным воздухом) |  |  |  | Наличие |  |  |
| 6. |  | Узел шумоподавителя: |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  | Трубка переходника |  |  |  | Наличие |  |  |
| 6.2 |  | Трубка шумоподавителя |  |  |  | Наличие |  |  |
| 6.3 |  | Пористый элемент шумоподавителя |  |  |  | Наличие |  |  |
| 6.4 |  | Диффузор шумоподавителя |  |  |  | Наличие |  |  |
| 6.5 |  | Кольцевая прокладка 1/16 ТНК ЕТН-Р |  |  |  | Наличие |  |  |
| 7. |  | Сигналы тревоги: |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  | Верхний предел частоты дыхания |  |  |  | Наличие |  |  |
| 7.2 |  | Нижний предел PEEP/CPAP |  |  |  | Наличие |  |  |
| 7.3 |  | Низкое инспираторное давление |  |  |  | Наличие |  |  |
| 7.4 |  | Остановка дыхания |  |  |  | Наличие |  |  |
| 7.5 |  | Сбой в дыхательном контуре |  |  |  | Наличие |  |  |
| 7.6 |  | Продленное инспираторное давление |  |  |  | Наличие |  |  |
| 7.7 |  | Предельное значение высокого давления |  |  |  | Наличие |  |  |
| 7.8 |  | Нижний предел минутного объема |  |  |  | Наличие |  |  |
| 7.9 |  | Сбой датчика потока |  |  |  | Наличие |  |  |
| 7.10 |  | Низкий уровень подачи газа |  |  |  | Наличие |  |  |
| 7.11 |  | Разряд батареи |  |  |  | Наличие |  |  |
| 7.12 |  | Сбой цикла |  |  |  | Наличие |  |  |
| 7.13 |  | Запуск самодиагностики |  |  |  | Наличие |  |  |
| 8. |  | Мониторируемые параметры: |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. |  | Вывод на дисплей не менее 18 показателей |  |  |  | Наличие |  |  |
| 9. |  | Комплект поставки: |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 |  | Аппаратный блок – 1шт. |  |  |  | Наличие |  |  |
| 9.2 |  | Стойка на мобильном основании - 1шт. |  |  |  | Наличие |  |  |
| 9.3 |  | Многоразовый контур пациента – 2 шт. |  |  |  | Наличие |  |  |
| 9.4 |  | Увлажнитель с сервоконтролем температуры в комплекте с камерой увлажнителя для новорожденных, автоклавируемой – 1 шт. |  |  |  | Наличие |  |  |
| 9.5 |  | Кислородный и воздушный шланги высокого давления – по 1 шт. |  |  |  | Наличие |  |  |
| 9.6 |  | Дополнительный датчик потока - 1шт. |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  | Срок гарантии – не менее 24 месяцев с момента ввода в эксплуатацию |  |  |  | Наличие |  |  |

| ЛОТ №5 Поз. № 1 | Наименование оборудования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Монитор многопараметрический (АД; SaO2 ; ЧД ; ЭКГ; Т0 кожи) с набором датчиков и манжет. |  |  |  |
| Количество |  | 12 шт. |  |  |
|  | Требуемые параметры и условия |  | Требование | Предлагаемые параметры и условия |
| 1 | Модель |  |  |  |
| 2 | Производитель, страна происхождения |  |  |  |
| 3 | Регистрационное удостоверение |  |  |  |
| 4 | Сертификат соответствия |  |  |  |
| 5 | Подробное техническое описание на русском языке |  |  |  |
| 6 | Измеряемые параметры |  | SpO2, ЭКГ, ЧСС, ЧД, НИАД, Температура |  |
| 7 | Режимы работы |  | Взрослый Педиатрический Неонатальный |  |
| 8 | Объединение в сеть |  | Возможность |  |
| 9 | Тревоги по всем измеряемым параметрам |  | Наличие |  |
|  | Измеряемые параметры |  |  |  |
| 10 | ЭКГ |  |  |  |
|  | Количество отведений |  | 7 (отведения I, II, III, aVR, aVL, aVF, V) |  |
|  | Количество уровней чувствительности |  | 3 |  |
|  | Возможность выбора частотного диапазона фильтров |  | Да |  |
|  | Определение импульсов пейсмейкера |  | Да |  |
|  | Функция автоматического переключения на альтернативное отведение при невозможности регистрации выбранного отведения |  | Наличие |  |
| 11 | SpO2 |  |  |  |
|  | Диапазон |  | 1% – 99% |  |
|  | Разрешение |  | 1% |  |
|  | Точность |  | 2% (в диапазоне 70-99%) 3% (в диапазоне 50-69%) |  |
|  | Плетизмограмма |  | Наличие |  |
|  | Метод |  | Светодиоды с двумя длинами волн |  |
|  | Технология |  | DOX (полностью цифровая схема обработки сигнала) |  |
|  | Периоды усреднения по выбору пользователя, сек |  | 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 |  |
| 12 | ЧСС |  |  |  |
|  | Диапазон |  | 20 – 300 уд/мин |  |
|  | Точность |  | ±1 уд/мин или 1 % |  |
|  | Тон импульса, регулируется пользователем |  | 10 уровней, откл |  |
|  | Возможность выбора источника сигнала для расчета ЧСС |  | Да |  |
|  | Источники сигнала для расчета ЧСС |  | SpO2, ЭКГ, НИАД или автоматический выбор оптимального источника |  |
| 13 | Дыхание |  |  |  |
|  | Диапазон |  | 6-150 дых/мин |  |
|  | Разрешение |  | 1 дых/мин |  |
|  | Точность, не менее |  | ± 1% или ± 1 вдох/мин |  |
|  | Источник сигнала |  | ЭКГ |  |
|  | Респирограмма |  | Наличие |  |
| 14 | НИАД |  |  |  |
|  | Диапазон давлений накачивания манжеты |  | Для взрослых: 0 - 300 мм. рт.ст. Для детей: 0 - 300 мм. рт.ст. Для новорожденных 0 - 150 мм. рт.ст. |  |
|  | Периодичность автоматических измерений |  | 2, 3, 5, 10, 15, 30, 60 мин; 2, 4, часа |  |
|  | Разрешение |  | 1 мм. рт.ст. |  |
|  | Точность, не хуже |  | ±2 мм.рт.ст или 2% измерения |  |
|  | Метод |  | Осциллометрический при накачивании манжеты |  |
|  | Режим непрерывного измерения НИАД (режим STAT – последовательные измерения в течение 5 минут) |  | Наличие |  |
|  | Анализ полученного результата и автоматический повтор измерения НИАД при необходимости |  | Наличие |  |
| 15 | Температура |  |  |  |
|  | Количество каналов |  | 1 |  |
|  | Диапазон измерения |  | 20º - 45º С |  |
|  | Точность во всем диапазоне измерений, не хуже |  | ±0,1% |  |
|  | Метод |  | предикативный |  |
| 16 | Объединение в сеть |  | Возможность |  |
| 17 | Тревоги |  | Наличие |  |
|  | Индикация тревоги |  | Звуковая, визуальная |  |
|  | Подавление тревоги |  | На 2 мин или постоянно |  |
|  | Предупреждающий звуковой сигнал при выборе постоянного подавления тревоги |  | Да |  |
|  | Уровни тревоги |  | Высокий, средний, низкий, информационный |  |
|  | Регулировка тона звукового сигнала пользователем |  | 10 ступеней |  |
|  | Настройки по умолчанию |  | Установленные пользователем, больничные, заводские |  |
|  | Отображение сигналов тревоги высокого и среднего приоритетов в центре окна кривой соответствующего параметра |  | Да |  |
| 18 | Тренды |  |  |  |
|  | Типы |  | Табличные, графические |  |
|  | Память |  | 24 часа |  |
|  | Табличные интервалы, по выбору пользователя |  | 30 сек, 1, 2, 5, 10, 30 мин., 1, 2, 4 часа |  |
|  | Интервалы времени для построения графических трендов, по выбору пользователя |  | 2, 4, 8, 12, 24 часа |  |
|  | Типы данных |  | ЧСС, ЧД, SpO2, Температура, НИАД (систол., диастол., средн.) |  |
| 19 | Дисплей |  |  |  |
|  | Тип |  | Активный TFT |  |
|  | Диагональ, не меньше |  | 26,4 см |  |
|  | Разрешение |  | 640х480 пикслей |  |
|  | Количество отображаемых кривых, не меньше |  | 6 |  |
|  | Скорость развертки, по выбору пользователя |  | 6,25; 12,5; 25; 50 мм/сек |  |
|  | Возможность каскадирования окон кривых |  | Да |  |
|  | Возможность объединения окон на экране |  | Да |  |
|  | Заморозка изображения на экране, по выбору пользователя |  | от 30 сек до 5 мин |  |
|  | Язык |  | Русский |  |
|  | Количество цветов, не менее |  | 8 |  |
| 20 | Элементы управления |  |  |  |
|  | Функциональные кнопки мембранного типа |  | 9 штук |  |
|  | Поворотная рукоятка |  | Управление вращением (24 положения) и нажатием |  |
| 21 | Системные выходы |  |  |  |
|  | RS 232 |  | Да |  |
|  | Цифровой DB9 |  | Да |  |
|  | Аналоговый |  | Да |  |
|  | Стерео выход (для вызова мед персонала) |  | Да |  |
|  | BNC-разъем для подключения дефибриллятора с кардиоверсией |  | Да |  |
|  | Видео порт для подключения дополнительного монитора |  | Да |  |
| 22 | Механические характеристики |  |  |  |
|  | Вес, не более |  | 6,4 кг |  |
|  | Размеры ВхШхГ, не более |  | 28см х 31,1см х 26,2 см |  |
|  | Ударопрочность, отсутствие влияния при испытаниях в соответствии с требованиями стандартов IEC 60068-2-27 |  | Да |  |
|  | Устойчивость к вибрации, отсутствие влияния при испытаниях в соответствии с требованиями стандартов IEC 60068-2-64 |  | Да |  |
| 23 | Электрические параметры |  |  |  |
|  | Потребляемая мощность, не более |  | 35 Вт |  |
|  | Напряжение |  | 220 В, 50 Гц |  |
|  | Тип аккумулятора |  | Свинцово-кислотный |  |
|  | Продолжительность работы от одного аккумулятора, не менее |  | 3 часа |  |
|  | Время зарядки, не более |  | 4,5 часа |  |
| 24 | Комплектация |  |  |  |
|  | SpO2 датчик типа "Multi-Site" |  | 1 шт |  |
|  | 3-х жильный кабель ЭКГ |  | 1 шт |  |
|  | Одноразовые ЭКГ электроды |  | 3 шт |  |
|  | Многоразовый температурный кожный датчик |  | 1 шт |  |
|  | Одноразовая манжета НИАД 4-8 см (упак. 10 шт.) |  | 1 шт |  |
|  | Шланг дл. 1,2 м. для одноразовых манжет |  | 1 шт |  |
|  | Шнур питания |  | 1 шт |  |
|  | Аккумулятор |  | 1 шт |  |
|  | Руководство по эксплуатации на русском языке |  | Наличие |  |
| 25 | Гарантийный срок, не менее |  | 24 месяца |  |
| 26 | Объём гарантии |  | Указать |  |
| 27 | Год выпуска |  | Не ранее 2008г. |  |
| 28 | Срок поставки |  | Не позднее 01.12.08г |  |

| ЛОТ №6 Поз.№ 1 |  |  |  |  | # Наименование оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Монитор профиля дыхания графический |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество |  |  |  |  |  | 4 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Назначение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплект оборудования предназначен для проведения неивазивного мониторинга респираторного профиля пациента в процессе принудительной и вспомогательной вентиляции легких в условиях отделений или палат интенсивной терапии новорожденным и детям младшего возраста с массой тела от 500 грамм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Требуемые параметры и условия |  |  |  |  |  |  | Требование |  |  |  | Предлагаемые параметры и условия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  | Указать |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  | Модель |  |  |  |  |  |  | Указать |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  | Производитель, страна происхождения |  |  |  |  |  |  | Указать |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  |  | Электрические компоненты оборудования рассчитаны на работу от электрической сети переменного тока |  |  |  |  |  |  | 50-60 Hz, 220-230 V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | Основные компоненты оборудования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Неинвазивный монитор профиля дыхания, (механика дыхания (21 параметр), капнография и пульсоксиметрия) |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Датчик CO2 прямого потока CAPNOSTAT |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Педиатрический/взрослый комбинированный датчик для измерения СО2 и потока и рСО2 в выдыхаемом воздухе |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Y-датчик (для неонатальных/педиатрических пациентов) |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кабель к датчику "OxySnap", длина 8 футов |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | Характеристика основных компонентов оборудования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Измеряемые параметры: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | EtCO2, SpO2, VCO2, минутная вентиляция легких, дыхательный объем, растяжимость, сопротивление дыхательных путей, максимальное давление на вдохе, среднее давление в дыхательных путях, давление в конце выдоха, скорости потока на вдохе и выдохе, соотношение времени вдоха и выдоха, время вдоха, время выдоха, индекс дыхания, объем мертвого пространства, альвеолярная минутная вентиляция, альвеолярный дыхательный объем, объем физиологического мертвого пространства и др. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дисплей: |  |  |  |  |  |  |  | размер: 12.7 х 3.08 см |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вывод на дисплей цифровых значений |  |  |  |  |  |  |  | EtCO2, SaO2, частоты пульса, частоты дыхания, капнографической или плятизмографической кривых, показателей тренда, пределов тревог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тревоги: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | устанавливаемые верхний / нижний пределы тревоги напряжения СО2 и частоты дыхания, SaO2 и частоты пульса |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | устанавливаемый уровень громкости сигнала тревоги, возможность выключения или временного (на 2 мин) отключения сигнала тревоги |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор состояния монитора: отображает коды ошибок, сигнал об отсоединении датчика, низкое качество сигнала, чрезмерно яркий свет, повреждение датчика и др. |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цифровой порт компьютерный интерфейс |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Аналоговый порт |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капнография: |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Принцип работы: капнография датчиком прямого потока "Капностат", недисперсная инфракрасная абсорбция с радиометрическим измерением |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Время инициализации: |  |  |  |  |  |  |  | капнограмма: в течение 15 секунд, полная: в течении 60 секунд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Калибровка: |  |  |  |  |  |  |  | не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Датчик CO2 прямого потока CAPNOSTAT: Размер Вес: Дополнительное "мертвое пространство": |  |  |  |  |  |  |  | 3.30 х 4.24х 2.16см 18 гр. без кабеля 0.5 мл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СО2: |  |  |  |  |  |  |  | Диапазон: 0-100 мм рт.ст; Точность измерения: в интервале 0 - 40 мм рт ст: +/- 2 мм рт ст; в интервале 41 - 70 мм рт ст: +/- 5%; в интервале 71 - 100 мм рт ст: +/- 8%; Разрешение: 1 мм рт ст; Время ответа: 60 мсек; Компенсация: N2O & O2 (по выбору), барометрическое давление (автоматическая); Единицы измерения: мм рт ст, кПа, % (по выбору); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Частота дыхания: |  |  |  |  |  |  |  | Точность измерения: +/- 1 вдох/мин; Диапазон: 0 - 150 вдохов/мин; Разрешение: 1 вдох/мин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Датчик потока: |  |  |  |  |  |  |  | Принцип работы: - отверстие фиксированного диаметра, неонатальный и педиатрический / взрослый варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поток: |  |  |  |  |  |  |  | Диапазон: 0.25 - 25 л/мин (для новорожденных) 2 - 180 л/мин (педиатрический/ взрослый) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Точность измерения |  |  |  |  |  |  |  | +/- 3% или 0.125 л/мин (для новорожденных) или 0.5 л/мин (педиатрический/взрослый); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дыхательный объем: |  |  |  |  |  |  |  | 1 - 500 мл (для новорожденных), 100 - 3000 мл (педиатрический / взрослый; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Давление в дыхательный путях: |  |  |  |  |  |  |  | -120 - +120 см водного столба |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пульсоксиметрия: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Принцип работы: красная / инфракрасная абсорбция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Насыщение гемоглобина артериальной крови кислородом (сатурация) - SpO2: Точность измерения: Разрешение: Усреднение: |  |  |  |  |  |  |  | Диапазон: 0 -100%; в диапазоне 80% - 100% - +/- 2% (1 стандартное отклонение); 1%; от 2 до 8 секунд по выбору |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Частота сердечных сокращений (частота пульса): Диапазон: Точность измерения: Разрешение: Усреднение: |  |  |  |  |  |  |  | 30 - 250 ударов/мин; +/- 1%;1 удар/мин; 8 секунд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Память тренда: 28 параметров за 24 часа с подстраховкой питания от батареи и возможностью вывода информации через последовательный (серийный) порт. На дисплей монитора выводятся тренды продукции С02, дыхательного объема и альвеолярной минутной вентиляции. |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Расходные материалы |  |  |  |  |  | Кол-во |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Неонатальный комбинированный датчик СО2/поток CAPNOSTAT |  |  |  |  |  | 5шт. |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Адаптер для подключения в контур пациента |  |  |  |  |  | 2шт. |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лента 25 мм, применяемая для фиксации Y-датчика SpO2 на стопе или кисти новорожденного (100 штук/коробка) |  |  |  |  |  | 2 шт. |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | "Мягкий" датчик пульсоксиметрии "OxySnap Y-Sensor" |  |  |  |  |  | 5шт. |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабель к датчику "OxySnap", длина 8 футов |  |  |  |  |  |  | 1шт. | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Гарантийный срок |  |  |  |  |  |  |  | Не менее 24 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Объём гарантии |  |  |  |  |  |  |  | Указать |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Год выпуска |  |  |  |  |  |  |  | Не ранее 2008г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Срок поставки |  |  |  |  |  |  |  | Не позднее 01.12.08г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ЛОТ №7 Поз. №1 | # Наименование оборудования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Насос инфузионный (универсальный одноканальный шприцевой насос) |  |  |  |  |  |
| Количество |  | 40 шт. |  |  |  |  |
| Назначение |  |  |  |  |  |  |
| Комплект оборудования предназначен для проведения инфузионной терапии больным в условиях отделений реанимации или палат интенсивной терапии |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Требуемые параметры и условия |  | Требование |  |  |  |
| 1.1 | Наименование |  | Указать |  |  |  |
| 1.2 | Модель |  | Указать |  |  |  |
| 1.3 | Производитель, страна происхождения |  | Указать |  |  |  |
| 1.4 | Электрические компоненты оборудования рассчитаны на работу от электрической сети переменного тока |  | 50-60 Hz, 220-230 V |  |  |  |
| 2 | Характеристика основных компонентов оборудования: |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Общая характеристика шприцевого насоса |  |  |  |  |  |
|  | Микропроцессорный контроль скорости инфузии c наличием возможности проведения различных режимов инфузии ( по времени, по заданному объему, по весу тела) |  | Наличие |  |  |  |
|  | Водонепроницаемый пластиковый корпус |  | Наличие |  |  |  |
|  | Встроенный автономный источник питания при работе во время транспортировки пациента или отключении от сети |  | Наличие |  |  |  |
|  | Жидкокристаллический дисплей с выведением всех параметров инфузии |  | Наличие |  |  |  |
|  | Используемые шприцы 20 и 50 мл |  | Наличие |  |  |  |
|  | Возможность использования шприцев других объемов и производителей от 10 до 50 мл (по желанию заказчика) |  | Наличие |  |  |  |
|  | Автоматическое определение типа и объема шприца с ручным подтверждением |  | Наличие |  |  |  |
|  | Встроенная система контроля давления жидкости |  | Наличие |  |  |  |
|  | Скорость инфузии от 0.1 до 1200 мл/час час с шагом 0,1-1мл |  | Наличие |  |  |  |
|  | Объем инфузии: до 9999,9 мл ( 1мл) |  | Наличие |  |  |  |
|  | Режим болюсной инфузии (одномоментное ускорение введения) от400до 1200 мл/час |  | Наличие |  |  |  |
|  | Жидкокристаллический дисплей с отображением скорости инфузии, общего объема введенной жидкости |  |  | Наличие |  |  |
|  | Точность введения -+1% |  |  | Наличие |  |  |
|  | Возможность определения объема проведенной инфузии |  |  | Наличие |  |  |
|  | Учет объема болюса при расчете общего обема инфузии |  |  | Наличие |  |  |
|  | Переход на интенсивность подачи КVО (0,5мл/час) при окончании инфузии |  |  | Наличие |  |  |
|  | Уровень окклюзии |  |  |  |  |  |
|  | Низкий (L) ---40N +- 10N |  |  | Наличие |  |  |
|  | Высокий (Н) --- 60N +- 10N |  |  | Наличие |  |  |
|  | Возможность крепления к инфузионной стойке |  |  | Наличие |  |  |
|  | Встроенный автономный источник питания для автономного режима работы при отключении от сети электрического тока до 4-х часов |  |  | Наличие |  |  |
| 2.1.Б | Сигналы тревоги: |  |  |  |  |  |
|  | Проскальзывание поршня шприца |  | Наличие |  |  |  |
|  | Приближение окончания инфузии ( остаточный объем в шприце 1,5мл) |  | Наличие |  |  |  |
|  | Опустошение шприца |  | Наличие |  |  |  |
|  | Неправильное фиксирование шприца |  | Наличие |  |  |  |
|  | Неправильная установка поршня шприца |  | Наличие |  |  |  |
|  | Возникновение неполадок в работе прибора |  | Наличие |  |  |  |
|  | Окончание введения заданного объема |  | Наличие |  |  |  |
|  | Закупорка системы |  | Наличие |  |  |  |
|  | Предварительное извещение об окончании инфузии |  | Наличие |  |  |  |
|  | Окончание инфузии |  | Наличие |  |  |  |
|  | Предварительное извещение о разряд батареи |  | Наличие |  |  |  |
|  | Разряд батареи |  | Наличие |  |  |  |
|  | Нарушение сетевого питания |  | Наличие |  |  |  |
|  | Отсутствие действий в течении 2-х минут при включенном насосе |  | Наличие |  |  |  |
|  | Размеры, не более 307х 135х128мм |  | Наличие |  |  |  |
|  | Вес, не более 2,1кг. |  | Наличие |  |  |  |
| 2.1.В | Принадлежности |  |  |  |  |  |
|  | Зажим для крепления к стойке |  | 1 шт |  |  |  |
| 3 | Гарантийный срок |  | Не менее 24 месяцев |  |  |  |
| 4 | Объём гарантии |  | Указать |  |  |  |
| 5 | Год выпуска |  | Не ранее 2008г. |  |  |  |
| 6 | Срок поставки |  | Не позднее 01.12.08г |  |  |  |

| ЛОТ № 8 Поз. № 1 | # Наименование оборудования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Аппарат для амплитудной интегрированной ЭЭГ (специализированная система контроля функции головного мозга в условиях отделения реанимации новорожденных) |  |  |  |
| Количество |  | 1 шт. |  |  |
| Назначение для проведения контроля функции головного мозга в условиях отделений реанимации или палат интенсивной терапии |  |  |  |  |
| 1 | Требуемые параметры и условия |  | Требование | Предлагаемые пара-метры и условия |
| 1.1 | Электрические компоненты оборудования рассчитаны на работу от электрической сети |  | переменного тока 50-60 Hz, 220-230 V |  |
| 2 | Общие характеристика системы |  |  |  |
|  | Тип прибора - мониторинговая система ЭЭГ 16 канальный экспертного класса с возможностью расширения до 32 каналов |  | Наличие |  |
|  | Основной блок системы интегрирован в планшетный персональный компьютер |  | Наличие |  |
|  | Компоновка всех блоков системы на специальной мобильной тележке |  | Наличие |  |
|  | Питание всех блоков системы от изолирующего трансформатора медицинской степени защиты |  | Наличие |  |
|  | Возможность крепления системы на стену |  | Наличие |  |
|  | Неограниченное время регистрации ЭЭГ сигналов |  | Наличие |  |
|  | Возможность подключения монитора витальных функций |  | Наличие |  |
|  | Функциональные возможности системы |  |  |  |
|  | Программа длительного мониторинга ЭЭГ |  | Наличие |  |
|  | Частотный анализ ЭЭГ |  | Наличие |  |
|  | Когерентный анализ |  | Наличие |  |
|  | Частотный тренд |  | Наличие |  |
|  | Тренд спектра |  | Наличие |  |
|  | Тренд "Абсолютная мощность" |  | Наличие |  |
|  | Тренд "Соотношение альфа/бета" |  | Наличие |  |
|  | Тренд "Соотношение альфа/дельта" |  | Наличие |  |
|  | Тренд "Дельта индекс" |  | Наличие |  |
|  | Тренд "Огибающая" |  | Наличие |  |
|  | Тренд "Частота медианы" |  | Наличие |  |
|  | Тренд "Пиковая частота" |  | Наличие |  |
|  | Тренд "Спектральная Энтропия" |  | Наличие |  |
|  | Тренд "Спектральный Край" |  | Наличие |  |
|  | Тренд "Средеквадратичная амплитуда" |  | Наличие |  |
|  | Тренд "Вариабельность альфа-ритма" |  | Наличие |  |
|  | Тренд "Относительная мощность" |  | Наличие |  |
|  | Тренд "Вариабельность альфа-ритма" |  | Наличие |  |
|  | Анализ комплексности по критерию Лимпен-Зив |  | Наличие |  |
|  | Амплитудно интегрированная ЭЭГ |  | Наличие |  |
|  | Программа "Автодетекция спайков и эпи-событий" |  | Наличие |  |
|  | Дополнительные функциональные возможности системы |  |  |  |
|  | Возможность установки программы "Амплитудное картирование" |  | Наличие |  |
|  | Возможность установки программы анализа Сна включающей автоматический скоринг |  | Наличие |  |
|  | Возможность установки программы "Картирование ЭЭГ" |  | Наличие |  |
|  | Анализ времени реакции при установке кнопки пациента |  | Наличие |  |
|  | Управляющий компьютер |  |  |  |
|  | Планшетный ПК |  | Наличие |  |
|  | Центральный процессор: минимум Сeleron, 1,2 ГГц |  | Наличие |  |
|  | Оперативная память: минимум 256 МБ |  | Наличие |  |
|  | Жесткий диск: минимум 60 ГБ |  | Наличие |  |
|  | Операционная система: Windows ХР |  | Наличие |  |
|  | Наличие встроенной сетевой карты |  | Наличие |  |
|  | Наличие встроенного модема |  | Наличие |  |
|  | ЖК 17” дисплей |  | Наличие |  |
|  | Возможность управления системой через касание экрана - Touchscreen |  | Наличие |  |
|  | Компоненты системы |  |  |  |
|  | Усилитель |  | Наличие |  |
|  | 16 ЭЭГ каналов, в зависимости от типа сигнала автоматически конфигурируемые как AC или DC |  | Наличие |  |
|  | 4 дополнительных канала для подключения различных устройств таких как пульсоксиметр, капнограф, СИПАП и др |  | Наличие |  |
|  | Широкий диапазон усиления 0.16 до 500 Гц |  | Наличие |  |
|  | Частота дискретизации от 128 до 2048 Гц для каждого канала |  | Наличие |  |
|  | Набор фильтров от 0.016 до 500 Гц, |  | Наличие |  |
|  | Наличие сетевого фильтра 50/60 Гц |  | Наличие |  |
|  | Разрядность АЦП: 22 |  | Наличие |  |
|  | Встроенная система калибровки |  | Наличие |  |
|  | Встроенная система постоянного контроля электродного импеданса |  | Наличие |  |
|  | Возможность дополнительной комплектации системы |  | Наличие |  |
|  | Возможность установки опции цифровой синхронной видеометрии |  | Наличие |  |
|  | Возможность установки опции цифровой допплерографии |  | Наличие |  |
|  | Возможность установки опции Фотстимулятора |  | Наличие |  |
|  | Технические требования к элементам программного обеспечения |  | Наличие |  |
|  | Отображение текущих значений амплитуды и частоты записываемых сигналов |  | Наличие |  |
|  | Преконфигурированные (более 50 - "кома", "смерть мозга", "эпилепсия" и.т.д) и пользовательские протоколы настроек параметров мониторинга |  | Наличие |  |
|  | Наличие русифицированной сетевой базы данных пациентов с поддержкой многопользовательского режима а также данных различных нейрофизиологических методик включая ЭМГ/ВП и ТКД |  | Наличие |  |
|  | Организация структуры базы данных в соответствии с международными стандартами |  | Наличие |  |
|  | Поиск и фильтрация в базе данных по задаваемым пользователем параметрам |  | Наличие |  |
|  | Возможность установки программы для создания станции удаленного просмотра и анализа данных мониторинга |  | Наличие |  |
|  | Возможность просмотра, анализа и изменения параметров записи со станции удаленного просмотра или через Интернет |  | Наличие |  |
|  | Возможность программно оповещать на пейджер, телефон, сестринский пульт об определенных событиях с гибко задаваемыми параметрами |  | Наличие |  |
|  | Возможность подключения к мониторам витальных функций |  | Наличие |  |
|  | Расходные материалы |  |  |  |
|  | Электроды того же производителя |  | Наличие |  |
|  | Гели и пасты того же производителя |  | Наличие |  |
|  | Проведение пуско-наладочных работ на месте |  | Наличие |  |
|  | Пользовательский тренинг на месте |  | Наличие |  |
| 3 | Гарантийный срок с момента ввода в эксплуатацию не менее, мес |  | 24 |  |
| 4 | Объём гарантии |  | 100% |  |
| 5 | Год выпуска |  | Не ранее 2008г. |  |
| 6 | Срок поставки |  | Не позднее 01.12.08г |  |

| ЛОТ №9 #### Поз.№1 |  | # Наименование оборудования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Стационарная компрессорная станция медицинского сжатого воздуха высокой производительности (центральная компрессорная станция для производства стерильного медицинского сжатого воздуха с полным комплектом принадлежностей ) |  |  |  |  |  |
| Количество |  |  | 1 шт. |  |  |  |  |
| Назначение |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплект оборудования предназначен для выработки стерильного медицинского сжатого воздуха с целью обеспечения палат интенсивной терапии родильных домов и детских больниц, отделений реанимации, интенсивной терапии и выхаживания новорожденных, а также операционных |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Требуемые параметры и условия |  |  | Требование |  | Предлагаемые параметры и условия |
| 1.1 |  | Наименование |  |  | Указать |  |  |
| 1.2 |  | Модель |  |  | Указать |  |  |
| 1.3 |  | Производитель, страна происхождения |  |  | Указать |  |  |
| 1.4 |  | Электрические компоненты оборудования рассчитаны на работу от электрической сети переменного тока 50-60 Hz, 220-230 V |  |  | Наличие |  |  |
| 2 |  | Общее описание |  |  |  |  |  |
|  |  | Масляный (с допуском к использованию в отделениях анестезиологии реанимации) тип |  |  | Наличие |  |  |
|  |  | Не требует капитального ремонта до 30 000 часов непрерывной работы |  |  | Наличие |  |  |
|  |  | Полностью автоматический компрессор, винтового типа |  |  | Наличие |  |  |
|  |  | 1 компрессор с электромотором |  |  | Наличие |  |  |
|  | Электронный блок управления работой моторов |  |  | Наличие |  |  |  |
|  | Система, полностью подготовленная для соединения с имеющимися в клинике электрической и воздушными сетями |  |  | Наличие |  |  |  |
|  | Датчик давления |  |  | Наличие |  |  |  |
|  | Электромагнитные клапаны для пуска насосов без избыточного давления |  |  | Наличие |  |  |  |
|  | Система охлаждения – немедленная и обычная |  |  | Наличие |  |  |  |
|  | Автоматический блок сброса конденсата |  |  | Наличие |  |  |  |
|  | Защитный переключатель для моторов |  |  | Наличие |  |  |  |
|  | Дуплексная система фильтров и осушителей воздуха |  |  | Наличие |  |  |  |
|  | Система сигнализации |  |  | Наличие |  |  |  |
| 3 | Технические характеристики станции |  |  |  |  |  |  |
|  | Винтовой компрессор, не менее |  |  | 1800 л/мин при 7,5 бар |  |  |  |
|  | Максимальное давление, не более |  |  | 8 бар |  |  |  |
|  | Диапазон рабочего давления |  |  | 6-8 бар |  |  |  |
|  | Количество цилиндров компрессоров |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Мощность мотора, не более |  |  | 11 кВт |  |  |  |
|  | Частота вращения двигателя, не менее |  |  | 2930 об./мин. |  |  |  |
|  | Объем охлажденного воздуха, не менее |  |  | 3000 м³/ч |  |  |  |
|  | Напряжение, не более |  |  | 400 М 50 Гц |  |  |  |
|  | Уровень шума, не более |  |  | 64 дбл |  |  |  |
|  | Система защиты – международный стандарт IP 55 |  |  | Наличие |  |  |  |
|  | Габаритные размеры, не более |  |  | 1335/704/1200 мм |  |  |  |
|  | Вес, не более |  |  | 380 кг |  |  |  |
| 4 | Холодильник-осушитель |  |  |  |  |  |  |
|  | Точка росы, не выше |  |  | +3 °С |  |  |  |
|  | Допустимая температура в пределах |  |  | +5/ +40°С |  |  |  |
|  | Потребляемая мощность компрессора-осушителя, вкл. Вентилятор, не более |  |  | 0,43 кВт |  |  |  |
|  | Потребляемая мощность/частота |  |  | 230В /50 Гц |  |  |  |
|  | Хладагент |  |  | R 134 a |  |  |  |
| 5 | Масляный фильтр (для удаления влаги и случайных масляных частиц) - тип CY - 02 |  |  |  |  |  |  |
|  | Производительность, не менее |  |  | 46 м3/час |  |  |  |
|  | Максимальное рабочее давление |  |  | 16 бар |  |  |  |
|  | Степень очистки, не менее |  |  | 0.01 микрон |  |  |  |
|  | Максимальное содержание масла |  |  | 0.01 ppm |  |  |  |
|  | Соединение ¾’ |  |  | Наличие |  |  |  |
| 6 | Блок активных фильтров (для удаления агрессивных газов) |  |  |  |  |  |  |
|  | Поток |  |  | 170 м3/мин |  |  |  |
|  | Максимальное рабочее давление |  |  | 16 бар |  |  |  |
|  | Степень очистки, не менее |  |  | 0.01 микрон |  |  |  |
|  | Максимальное содержание масла |  |  | 0.03 ppm |  |  |  |
|  | Соединение ¾’ |  |  | Наличие |  |  |  |
| 7 | Полная комплектация станции |  |  |  |  |  |  |
|  | Станция с одним компрессором |  |  | 1 шт. |  |  |  |
|  | Счетчик часов |  |  | 1 шт. |  |  |  |
|  | Линейные регуляторы давления |  |  | 1 шт. |  |  |  |
|  | Система сброса конденсата |  |  | 1 шт. |  |  |  |
|  | Холодильник-осушитель |  |  | 1 шт. |  |  |  |
|  | Байпас для осушителя сжатого воздуха |  |  | 1 шт. |  |  |  |
|  | Предварительный фильтр, встроенный в осушитель (3 мкм) |  |  | 1 шт. |  |  |  |
|  | Масляный фильтр (0,01 мкм) |  |  | 1 шт. |  |  |  |
|  | Блок угольных фильтров (0,01 мкм) |  |  | 1 шт. |  |  |  |
| 8 |  | Инструктаж специалистов на рабочем месте |  |  | Наличие |  |  |
| 9 |  | Гарантийный срок |  |  | Не менее 24 месяцев. |  |
| 10 |  | Объём гарантии |  |  | Указать |  |  |
| 11 |  | Год выпуска |  |  | Не ранее 2008г. |  |  |
| 12 |  | Срок поставки |  |  | Не позднее 01.12.08г |  |  |

»

10. Приложение №4 к документации об аукционе «Техническое задание» изложить в следующей редакции:

- «Техническое задание

- на поставку медицинского оборудования

| ЛОТ №1 Поз. №1 |  |  | Наименование оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Переносной аппарат ультразвуковой диагностики с цветным допплеровским блоком, с набором датчиков для диагностики ВПС и оценки центральной гемодинамики - GE Logic или эквивалент с набором датчиков 8-C-RS (микроконвексный) или эквивалент, 12L-RS (линейный) или эквивалент, 3S-RS (секторный фазированный) или эквивалент |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| Назначение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплект оборудования предназначен для выхаживания новорожденных, в том числе с низкой и экстремально низкой массой тела, в условиях отделений реанимации и интенсивной терапии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Требуемые параметры и условия |  |  |  | Требование |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Электрические компоненты оборудования рассчитаны на работу от электрической сети переменного тока: |  |  |  |  |  | 50-60 Hz, 220-230 V |  |  |  |  |
| 2 | Характеристика основных компонентов оборудования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Общая характеристика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Переносной полностью цифровой многоцелевой ультразвуковой диагностический аппарат высокого класса с импульсноволновым, цветовым и энергетическим допплером |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Области применения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Акушерство и гинекология |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
|  | Кардиология |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
|  | Неврология |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
|  | Травматология и ортопедия |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
|  | Урология |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | Эндокринология |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | Ангиология |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | Педиатрия и неонатология |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | Интраоперационные исследования |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | Основной блок: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Число приемо-передающих цифровых каналов, не менее |  |  |  | 1024 |  |  |  |  |  |
|  |  | Полностью цифровое формирование луча |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | Динамический диапазон (дБ), не менее |  |  |  | 197 |  |  |  |  |  |
|  |  | Одновременное использование передающих фокусных зон, не менее |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |
|  |  | Динамическая апертура |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | Динамический фильтр |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | Увеличение изображения в реальном времени, не менее, чем |  |  |  | 18 раз |  |  |  |  |  |
|  |  | Импульсно-волновой допплер |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | Постоянно-волновой допплер |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |
| 2.1.Б |  | Цветовое допплеровское картирование |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | Энергетический Допплер |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | Триплексный режим |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
|  | Представление информации в В-режиме, М-режиме, D-режиме, В/В, В/М, В/С, В/С/D |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
|  | Анатомический М-режим |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
|  | Одновременный вывод на экран до 12 изображений |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 2.1.Г | Цветной М-режим |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
|  | Тканевая гармоника |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
|  | Количество шкал для В-режима не менее |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |
|  | Количество карт псевдоокрашивания не менее |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |
|  | Количество карт для цветового допплеровского картирования, не менее |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |
|  | Количество карт для энергетического допплера, не менее |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |
|  | Режим виртуального конвекса |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
|  | Программа автоматической оптимизации изображения в В-режиме |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
|  | Программа автоматической оптимизации изображения в режиме ЦДК |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
|  | Программа автоматической оптимизации изображения в режиме спектрального допплера |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
|  | Программа 3D реконструкции |  |  |  |  |  | Возможность |  |  |  |  |
|  | Программа панорамного сканирования |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
|  | Количество одновременно подключаемых датчиков при использовании в портативном варианте |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  | Многолучевое сложносоставное сканирование |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
|  | Русифицированный интерфейс пользователя |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
|  | Русифицированная буквенно-цифровая клавиатура |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
|  | Диапазон рабочих частот не уже |  |  |  |  |  | 1,5-18 МГц |  |  |  |  |
|  | Возможность работы в автономном режиме без подзарядки аккумулятора не менее |  |  |  |  |  | 1 часа |  |  |  |  |
|  | Типы поддерживаемых датчиков: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Конвексные |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
|  | Микроконвексные |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
|  |  | Секторные электронные |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
|  | Линейные |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
|  | Комбинированные ректовагинальные |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
|  | Интраоперацоинные |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
|  | Секторный фазированный датчик: |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
|  | Число элементов не менее |  |  |  |  |  | 64 |  |  |  |  |
|  | Диапазон частот, МГц, не уже |  |  |  |  |  | 1,5-4 |  |  |  |  |
|  | Угол сканирования, градусов, не менее |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |
|  | Глубина визуализации, мм, не менее |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |
|  | Поддержка спектрального допплера |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
|  | Поддержка цветового допплеровского картирования |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
|  | Поддержка режима тканевой гармоники |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
|  | Микроконвексный датчик: |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
|  | Число элементов не менее |  |  |  |  |  | 128 |  |  |  |  |
|  | Диапазон частот, МГц, не менее |  |  |  |  |  | 4,0-11,0 |  |  |  |  |
|  | Поддержка спектрального допплера |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
|  | Поддержка цветового допплеровского картирования |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
|  | Линейный датчик: |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
|  | Число элементов не менее |  |  |  |  |  | 128 |  |  |  |  |
|  | Диапазон частот, МГц, не менее |  |  |  |  |  | 5,0-13,0 |  |  |  |  |
|  | Апертура, мм, не более |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |
|  | Глубина визуализации, мм, не менее |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |
|  | Поддержка спектрального Доплеровского режима |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
|  | Поддержка цветового Доплеровского режима |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
|  | Поддержка режима тканевой гармоники |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
|  | Монитор: |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
|  | Плоский жидкокристаллический |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
|  | Диагональ, дюймы, не менее |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |
|  | Экранная матрица, пикселов, не менее |  |  |  |  |  | 1024х768 |  |  |  |  |
|  | Количество градаций серого не менее |  |  |  |  |  | 256 |  |  |  |  |
|  | Регулировка наклона, градусов, не менее |  |  |  |  |  | 160 |  |  |  |  |
|  | Архивация изображений: |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
|  | Кинопетля, кадров не менее |  |  |  |  |  | 325 |  |  |  |  |
|  | Кинопетля, секунд, не менее |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |
|  | Внешний DVD-дисковод |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
|  | USB-порт |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
|  | Возможность подключения к сети INTERNET (DICOM) |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
|  | Объем жесткого диска не менее |  |  |  |  |  | 40 Гб |  |  |  |  |
|  | Запись статических изображений на DVD в формате jpeg, DICOM |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
|  | Запись динамических клипов на DVD в формате avi , DICOM |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
|  | Измерение в В-режиме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расстояние |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
|  | Площадь |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
|  | Объем |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
|  | Угол |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
|  | Измерение в М-режиме |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
|  | Расстояние |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
|  | Скорость |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
|  | Временной интервал |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
|  | Частота сердечных сокращений |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
|  | Измерение в D-режиме |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
|  | Линейная скорость |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
|  | Средняя скорость |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
|  | Временные интервалы |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
|  | Индекс резистентности |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
|  | Пульсационный индекс |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
|  | Градиент давления |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
|  | Степень стеноза |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
|  | Частота сердечных сокращений |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
|  | Автоматический расчет параметров кривых скоростей кровотока |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
|  | Возможность выбора параметров для автоматического расчета гемодинамики |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
|  | Видеовыход: SVGA (RGB) |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
|  | Общие характеристики: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вес консоли (кг, не более) |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  | Напряжение |  |  |  |  |  | 220В/50 Гц |  |  |  |  |
|  | Максимально потребляемая мощность (ВА, не более) |  |  |  |  |  | 130 |  |  |  |  |
|  | Дополнительное оборудование и принадлежности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ч/б термовидеопринтер (1 шт.) |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
|  | Бумага для видеопринтера, 5 рулонов |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
|  | Специальная сумка для переноски аппарата |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 3 | Инструктаж специалистов на рабочем месте |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 4 | Гарантийный срок |  |  |  |  |  | Не менее 24 месяцев |  |  |  |  |
| 5 | Объём гарантии |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
| 6 | Год выпуска |  |  |  |  |  | Не ранее 2008г. |  |  |  |  |
| 7 | Срок поставки |  |  |  |  |  | Не позднее 01.12.08г |  |  |  |  |

| ЛОТ №2 Поз. № 1 |  |  | Наименование оборудования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Инкубатор для выхаживания глубоко недоношенных новорожденных, двустенный с сервоконтролем температуры, регулируемой влажностью, встроенными весами Fanem 2186 или эквивалент |  |  |  |
| Количество |  |  |  | 4 шт. |  |  |
| Назначение |  |  |  |  |  |  |
| Комплект оборудования предназначен для выхаживания новорожденных, в том числе с низкой и экстремально низкой массой тела, в условиях отделений реанимации и интенсивной терапии. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Требуемые параметры и условия |  |  |  | Требование |  |
| 1.1 | Электрические компоненты оборудования рассчитаны на работу от электрической сети переменного тока: |  |  |  | 50-60 Hz, 220-230 V |  |
| 2 | Характеристика основных компонентов оборудования: |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Инкубатор – базовый модуль |  |  |  |  |  |
| 2.1.А | Общая характеристика инкубатора |  |  |  |  |  |
|  | Мобильное основание на 4-х колесах с блокировкой с двухсекционной тумбой для хранения рабочих принадлежностей |  |  |  | Наличие |  |
|  | Встроенные в корпус 2 рельса для перевозки или крепления оборудования |  |  |  | Наличие |  |
|  | Рентгено- и фотопрозрачный пластиковый корпус с 6 окошечками (5 – с фиксируемыми дверками, открываемыми вбок; 1 – с ирисовой диафрагмой), с 6 резиновыми втулками для подведения контуров и трубок |  |  |  | Наличие |  |
|  | Откидывающаяся передняя панель |  |  |  | Наличие |  |
|  | Съемные и легко обрабатывающиеся двойные стенки |  |  |  | Наличие |  |
|  | Активный двойной обогрев стенки |  |  |  | Наличие |  |
|  | Воздушная завеса пациента |  |  |  | Наличие |  |
|  | Перепад Т при открытой панели |  |  |  | Отсутствие |  |
|  | Ложе пациента со ступенчатой регулировкой положения Тренделенбурга / Фоулера |  |  |  | в пределах ± 12о |  |
|  |  | Рентгенопрозрачный матрас с углублением по центральной оси, обеспечивающим срединное положение ребенка в инкубаторе |  |  |  | Наличие |
|  |  | Размер матраса |  |  |  | 63 х 34 см |
|  |  | Расстояние от матраца до купола инкубатора |  |  |  | 37 см |
|  |  | Съемный и передвигающийся поддон для матраса |  |  |  | Наличие |
|  |  | Механизм открытия доступов «Нежное прикосновение» |  |  |  | Наличие |
|  |  | Выход RS232 |  |  |  | Наличие |
|  |  | Относительная влажность |  |  |  | 30 –95% |
|  |  | Границы слежения за влажностью |  |  |  | 0 - 99% |
|  |  | Дополнительный резервуар увлажнителя |  |  |  | Наличие |
|  |  | Интервал между заполнением резервуара |  |  |  | 24 часа при 85% влаж-ти |
|  |  | Разъем для подвода кислорода |  |  |  | Наличие |
|  |  | Сервоконтроль оксигенации |  |  |  | Наличие |
|  |  | Границы контроля оксигенации |  |  |  | 21 -65% |
|  |  | Границы слежения за концентрацией кислорода |  |  |  | 0 - 99% |
|  |  | Частота калибровки |  |  |  | 7 дней |
|  |  | Точность калибровки |  |  |  | 1% |
|  |  | Микропроцессорный блок с осуществлением программ автодиагностики и автокалибровки |  |  |  | Наличие |
|  |  | Кожный температурный датчик |  |  |  | Наличие |
|  |  | Время прогрева и выхода на заданные режимы |  |  |  | не более 10 минут |
|  |  | Время непрерывной работы |  |  |  | без ограничений |
|  |  | Уровень шума внутри колпака |  |  |  | не более 48 децибелл |
|  |  | Встроенные неонатальные весы |  |  |  | Наличие |
|  |  | Диапазон измерения веса |  |  |  | 0 – 7 кг |
|  |  | Точность измерения весов |  |  |  | +-0,2 г |
|  |  | Разрешение дисплея весов |  |  |  | 0,1 г |
|  |  | Поступление свежего воздуха при установленном воздушном фильтре |  |  |  | 25 л/мин |
|  |  | Наличие сменного бактериального фильтра в системе забора воздуха |  |  |  | Наличие |
| 2.1.Б | Регулируемые параметры/настройки |  |  |  |  |  |
|  |  | Микропроцессорный контроль температуры и влажности воздуха |  |  |  | наличие |
|  |  | Микропроцессорный контроль температуры кожи пациента |  |  |  | 34 – 38оС |
| 2.1.В |  | Отображение параметров на ЖК дисплее инкубатора: |  |  |  |  |
|  |  | Крупные цифры Т |  |  |  |  |
|  | Температура воздуха измеряемая |  |  |  | 17 – 50 оС |  |
|  | Температура кожи пациента измеряемая |  |  |  | 17 - 50 оС |  |
|  | Крупные цифры Т |  |  |  | наличие |  |
|  | Крупные цифры влажности |  |  |  | наличие |  |
|  | Крупные цифры концентрации кислорода |  |  |  | наличие |  |
|  | Выбор языка |  |  |  | наличие |  |
|  | Измерение Т вокруг инкубатора |  |  |  |  |  |
| 2.1.Г | Сигналы тревоги: |  |  |  |  |  |
|  | Нарушение электроснабжения |  |  |  | Наличие |  |
|  | Повреждение предохранителя электрических цепей |  |  |  | Наличие |  |
|  | Нарушение питания от аккумулятора |  |  |  | Наличие |  |
|  | Низкий заряд аккумулятора |  |  |  | Наличие |  |
|  | Не достигнута заданная температура в течение 30 минут |  |  |  | Наличие |  |
|  | Разница установленной и действительной температуры воздуха более + 1,5оС / - 2оС |  |  |  | Наличие |  |
|  | Разница установленной и действительной температуры кожи более 0,8 оС |  |  |  | Наличие |  |
|  | Температура воздуха внутри инкубатора более 40оС |  |  |  | Наличие |  |
|  | Отсутствие кожного датчика |  |  |  | Наличие |  |
|  | Повреждение кожного датчика |  |  |  | Наличие |  |
|  | Нарушение подачи свежего воздуха |  |  |  | Наличие |  |
|  | Повреждение вентилятора |  |  |  | Наличие |  |
|  | Нарушение прохождения процедуры автокалибровки |  |  |  | Наличие |  |
|  | На низкий уровень воды в увлажнителе |  |  |  | Наличие |  |
|  | На нарушение калибровки оксигенации |  |  |  | Наличие |  |
|  | На нарушение работы весов |  |  |  | Наличие |  |
|  | На изменение веса пациента |  |  |  | Наличие |  |
| 2.1.Д | Соответствие сертификатам: |  |  |  |  |  |
|  | ISO 9001 |  |  |  | Соответствие |  |
|  | EN 46001 |  |  |  | Соответствие |  |
|  | CE 0123 |  |  |  | Соответствие |  |
|  | Соотвествие требованиям: |  |  |  |  |  |
|  | SEV, TUV, SEMCO, VTT, CE |  |  |  | Соответствие |  |
| 3 | Дополнительные принадлежности |  |  |  |  |  |
|  |  | Полка для мониторов |  |  |  | 2 шт. |
| 4 | Расходные материалы |  |  |  |  |  |
|  | Кожный температурный датчик |  |  |  | 1 шт |  |
| 5 | Гарантийный срок |  |  |  | Не менее 24 месяцев |  |
| 6 | Объём гарантии |  |  |  | 100% |  |
| 7 | Год выпуска |  |  |  | Не ранее 2008г. |  |
| 8 | Срок поставки |  |  |  | Не позднее 01.12.08г |  |

| ЛОТ №3 Поз. №1 |  |  | Наименование оборудования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Инкубатор для выхаживания недоношенных новорожденных, двустенный с сервоконтролем температуры, регулируемой влажностью Fanem 2186 или эквивалент |  |  |  |
| Количество |  |  |  |  | 6 шт. |  |  |
| Назначение |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплект оборудования предназначен для выхаживания новорожденных, в том числе с низкой и экстремально низкой массой тела, в условиях отделений интенсивной терапии. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Требуемые параметры и условия |  |  |  |  | Требование |  |
| 1.1 | Электрические компоненты оборудования рассчитаны на работу от электрической сети переменного тока: |  |  |  |  | 50-60 Hz, 220-230 V |  |
| 2 | Характеристика основных компонентов оборудования: |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Инкубатор – базовый модуль |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.А | Общая характеристика инкубатора |  |  |  |  |  |  |
|  | Мобильное основание на 4-х колесах с блокировкой с двухсекционной тумбой для хранения рабочих принадлежностей |  |  |  |  | Наличие |  |
|  | Встроенные в корпус 2 рельса для перевозки или крепления оборудования |  |  |  |  | Наличие |  |
|  | Рентгено- и фотопрозрачный пластиковый корпус с 6 окошечками (5 – с фиксируемыми дверками, открываемыми вбок; 1 – с ирисовой диафрагмой), с 6 резиновыми втулками для подведения контуров и трубок |  |  |  |  | Наличие |  |
|  | Откидывающаяся передняя панель |  |  |  |  | Наличие |  |
|  | Съемные и легко обрабатывающиеся двойные стенки |  |  |  |  | Наличие |  |
|  | Активный двойной обогрев стенки |  |  |  |  | Наличие |  |
|  | Воздушная завеса пациента |  |  |  |  | Наличие |  |
|  | Перепад Т при открытой панели |  |  |  |  | Отсутствие |  |
|  | Ложе пациента со ступенчатой регулировкой положения Тренделенбурга / Фоулера |  |  |  |  | в пределах ± 12о |  |
|  | Рентгенопрозрачный матрас с углублением по центральной оси, обеспечивающим срединное положение ребенка в инкубаторе |  |  |  |  | Наличие |  |
|  | Размер матраса |  |  |  |  | 63 х 34 см |  |
|  | Расстояние от матраца до купола инкубатора |  |  |  |  | 37 см |  |
|  | Съемный и передвигающийся поддон для матраса |  |  |  |  | Наличие |  |
|  | Механизм открытия доступов «Нежное прикосновение» |  |  |  |  | Наличие |  |
|  | Выход RS232 |  |  |  |  | Наличие |  |
|  | Относительная влажность |  |  |  |  | 30 –95% |  |
|  | Границы слежения за влажностью |  |  |  |  | 0 - 99% |  |
|  | Дополнительный резервуар увлажнителя |  |  |  |  | Наличие |  |
|  | Интервал между заполнением резервуара |  |  |  |  | 24 часа при 85% влаж-ти |  |
|  | Разъем для подвода кислорода |  |  |  |  | Наличие |  |
|  | Сервоконтроль оксигенации |  |  |  |  | Наличие |  |
|  | Границы контроля оксигенации |  |  |  |  | 21 -65% |  |
|  | Границы слежения за концентрацией кислорода |  |  |  |  | 0 - 99% |  |
|  | Частота калибровки |  |  |  |  | 7 дней |  |
|  | Точность калибровки |  |  |  |  | 1% |  |
|  | Микропроцессорный блок с осуществлением программ автодиагностики и автокалибровки |  |  |  |  | Наличие |  |
|  | Кожный температурный датчик |  |  |  |  | Наличие |  |
|  | Время прогрева и выхода на заданные режимы |  |  |  |  | не более 10 минут |  |
|  | Время непрерывной работы |  |  |  |  | без ограничений |  |
|  | Уровень шума внутри колпака |  |  |  |  | не более 48 децибелл |  |
|  | Поступление свежего воздуха при установленном воздушном фильтре |  |  |  |  | 25 л/мин |  |
|  | Наличие сменного бактериального фильтра в системе забора воздуха |  |  |  |  | Наличие |  |
| 2.1.Б | Регулируемые параметры/настройки |  |  |  |  |  |  |
|  | Микропроцессорный контроль температуры и влажности воздуха |  |  |  |  | наличие |  |
|  | Микропроцессорный контроль температуры кожи пациента |  |  |  |  | 34 – 38оС |  |
| 2.1.В | Отображение параметров на ЖК дисплее инкубатора: |  |  |  |  | Крупные цифры |  |
|  | Температура воздуха измеряемая |  |  |  |  | 17 – 50 оС |  |
|  | Температура кожи пациента измеряемая |  |  |  |  | 17 - 50 оС |  |
|  | Крупныек цифры Т |  |  |  |  | наличие |  |
|  | Крупныек цифры влажности |  |  |  |  | наличие |  |
|  | Крупныек цифры концентрации кислорода |  |  |  |  | наличие |  |
|  | Выбор языка |  |  |  |  | наличие |  |
|  | Измерение Т вокруг инкубатора |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.Г | Сигналы тревоги: |  |  |  |  |  |  |
|  | Нарушение электроснабжения |  |  |  |  | Наличие |  |
|  | Повреждение предохранителя электрических цепей |  |  |  |  | Наличие |  |
|  | Нарушение питания от аккумулятора |  |  |  |  | Наличие |  |
|  | Низкий заряд аккумулятора |  |  |  |  | Наличие |  |
|  | Не достигнута заданная температура в течение 30 минут |  |  |  |  | Наличие |  |
|  | Разница установленной и действительной температуры воздуха более + 1,5оС / - 2оС |  |  |  |  | Наличие |  |
|  | Разница установленной и действительной температуры кожи более 0,8 оС |  |  |  |  | Наличие |  |
|  | Температура воздуха внутри инкубатора более 40оС |  |  |  |  | Наличие |  |
|  | Отсутствие кожного датчика |  |  |  |  | Наличие |  |
|  | Повреждение кожного датчика |  |  |  |  | Наличие |  |
|  | Нарушение подачи свежего воздуха |  |  |  |  | Наличие |  |
|  | Повреждение вентилятора |  |  |  |  | Наличие |  |
|  | Нарушение прохождения процедуры автокалибровки |  |  |  |  | Наличие |  |
|  | На низкий уровень воды в увлажнителе |  |  |  |  | Наличие |  |
|  | На нарушение калибровки оксигенации |  |  |  |  | Наличие |  |
| 2.1.Д | Соответствие сертификатам: |  |  |  |  |  |  |
|  | ISO 9001 |  |  |  |  | Соответствие |  |
|  | EN 46001 |  |  |  |  | Соответствие |  |
|  | CE 0123 |  |  |  |  | Соответствие |  |
|  | Соотвествие требованиям: |  |  |  |  |  |  |
|  | SEV, TUV, SEMCO, VTT, CE |  |  |  |  | Соответствие |  |
| 3 | Дополнительные принадлежности |  |  |  |  |  |  |
|  | Полка для мониторов |  |  |  |  | 2шт. |  |
| 4 | Расходные материалы |  |  |  |  |  |  |
|  | Кожный температурный датчик |  |  |  |  | 1 шт |  |
| 5 | Гарантийный срок |  |  |  |  | Не менее 24 месяцев |  |
| 6 | Объём гарантии |  |  |  |  | 100% |  |
| 7 | Год выпуска |  |  |  |  | Не ранее 2008г. |  |
| 8 |  | Срок поставки |  |  |  |  | Не позднее 01.12.08г |

| ЛОТ №4 Поз. № 1 |  |  | Наименование оборудования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Аппарат ИВЛ для новорожденных без компрессора (аппарат искусственной вентиляции легких для новорожденных и глубоко недоношенных детей с массой тела от 300г до 30 кг) Bear Cub или эквивалент |  |  |  |
| Количество |  |  |  | 6 шт. |  |  |
| Назначение |  |  |  |  |  |  |
| Тип аппарата: Программно-управляемый вентилятор, снабжен устройством регулирования подачи дыхательной смеси, динамическим уровнем подачи газа, применяемым как для детей, так и для новорожденных пациентов. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Требуемые параметры и условия |  |  |  | Требование |  |
| 1. | Общие требования |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Аппарат ИВЛ для новорождённых детей раннего возраста с массой тела от 300 гр. до 30 кг. |  |  |  | Наличие |  |
| 1.2 | Сертификат Госстандарта России |  |  |  | Наличие |  |
| 1.3 | Регистрационное удостоверение МЗ РФ |  |  |  | Наличие |  |
| 1.4 | Документ от производителя или его официального представителя в адрес заказчика, подтверждающий, что технические характеристики предлагаемой продукции соответствуют техническим и функциональным характеристикам требуемой продукции |  |  |  | Наличие |  |
| 1.5 | Электрические компоненты оборудования рассчитаны на работу от электрической сети переменного тока 50-60 Hz, 220-230 V |  |  |  |  |  |
| 2. | Основные функциональные требования: |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Интегрированная система синхронизированной вентиляции |  |  |  | Наличие |  |
| 2.2 | Независимая подача основного и инспираторного потока |  |  |  | Наличие |  |
| 2.3 | Мониторинг дыхательного объёма |  |  |  | Наличие |  |
| 2.4 | Наличие функции «предел объёма» |  |  |  | Наличие |  |
| 2.5 | Наличие функции «предел давления» |  |  |  | Наличие |  |
| 2.6 | Наличие функции триггерной вентиляции (срабатывающая по сигналу потока в проксимальном отделе дыхательного контура) |  |  |  | Наличие |  |
| 2.7 | Компенсация утечек |  |  |  | Наличие |  |
| 2.8 | Возможность проведения теста работоспособности аппарата в любое время |  |  |  | Наличие |  |
| 3. | Режим вентиляции: |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Вспомогательный/принудительный (А/С) |  |  |  | Наличие |  |
| 3.2 | Вспомогательная управляемая вентиляция с циклическим потоком (Flow cycled A/C) |  |  |  | Наличие |  |
| 3.3 | СППВ/ППВ (SIMV/IMV) |  |  |  | Наличие |  |
| 3.4 | СППВ/поддержка по давлению (SIMV/PSV) |  |  |  | Наличие |  |
| 3.5 | Синхронизированная перемежающаяся принудительная вентиляция с циклическим потоком (Flow cycled SIMV) |  |  |  | Наличие |  |
| 3.6 | Вентиляция с поддержкой по давлению (PSV) |  |  |  | Наличие |  |
| 3.7 | Продолжительная вентиляция с положительным давлением (СРАР) |  |  |  | Наличие |  |
| 3.8 |  | Вспомогательная таймциклическая вентиляция при апноэ |  |  |  | Наличие |
| 3.9 |  | Частота дыхания циклов в мин., диапазон не менее 1-150 дых/мин |  |  |  | Наличие |
| 3.10 |  | Время вдоха, диапазон не менее 0,1-3,0 сек |  |  |  | Наличие |
| 3.11 |  | Величина потока на вдохе, диапазон не менее 0-30 л/мин |  |  |  | Наличие |
| 3.12 |  | Основной поток, диапазон не менее 0-30 л/мин |  |  |  | Наличие |
| 3.13 |  | Ограничение по объёму, диапазон не менее 5-300 мл. |  |  |  | Наличие |
| 3.14 |  | РЕЕР, диапазон не менее 0-30 см Н2О |  |  |  | Наличие |
| 3.15 |  | Возможность подачи единого ручного вдоха при проведении любого типа вентиляции |  |  |  | Наличие |
| 3.16 |  | Содержание кислорода, диапазон не менее 21-100 % |  |  |  | Наличие |
| 3.17 |  | Вспомогательная чувствительность, диапазон не менее 0,2-5,0 л/мин |  |  |  | Наличие |
| 3.18 |  | Сигналы тревоги по апноэ, не менее 5, 10, 20, 30 сек. |  |  |  | Наличие |
| 3.19 |  | Возможность подключения монитора дыхательных функций (графическое изображение волн потока, давления, объёма, дыхательных петель (поток-объём; давление-объём), с расчётом статического и динамического комплаенса и сопротивления в дыхательных путях) |  |  |  | Наличие |
| 3.20 |  | Работа от внутренней батареи, не менее 30 мин. |  |  |  | Наличие |
| 3.21 |  | Передняя панель на русском языке |  |  |  | Наличие |
| 3.22 |  | Размеры, не более 45,5 х 45,5 х 48см. |  |  |  | Наличие |
| 3.23 |  | Вес, не более 14,5 кг. |  |  |  | Наличие |
| 4. |  | Датчик потока - устройство с двумя платиновыми спиралями с постоянной температурой нагрева: |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Микропроцессор датчика 8 бит с АД-преобразователем |  |  |  | Наличие |
| 4.2 |  | Чувствительность, л/мин |  |  |  | 0,2 - 5 |
| 4.3 |  | Функция отображения утечки через интубационную трубку |  |  |  | Наличие |
| 4.4 |  | Работа датчика в обеих направлениях потока |  |  |  | Наличие |
| 4.5 |  | Диапазон измерений, л/мин |  |  |  | 0,2 - 40 |
| 5. |  | Клапан выдоха: |  |  |  |  |
| 5.1. |  | Трубка выдоха |  |  |  | Наличие |
| 5.2. |  | Диапазон клапана выдоха |  |  |  | Наличие |
| 5.3. |  | Узел клапана сброса давления (позволяет пациенту дышать атмосферным воздухом) |  |  |  | Наличие |
| 6. |  | Узел шумоподавителя: |  |  |  |  |
| 6.1 |  | Трубка переходника |  |  |  | Наличие |
| 6.2 |  | Трубка шумоподавителя |  |  |  | Наличие |
| 6.3 |  | Пористый элемент шумоподавителя |  |  |  | Наличие |
| 6.4 |  | Диффузор шумоподавителя |  |  |  | Наличие |
| 6.5 |  | Кольцевая прокладка 1/16 ТНК ЕТН-Р |  |  |  | Наличие |
| 7. |  | Сигналы тревоги: |  |  |  |  |
| 7.1 |  | Верхний предел частоты дыхания |  |  |  | Наличие |
| 7.2 |  | Нижний предел PEEP/CPAP |  |  |  | Наличие |
| 7.3 |  | Низкое инспираторное давление |  |  |  | Наличие |
| 7.4 |  | Остановка дыхания |  |  |  | Наличие |
| 7.5 |  | Сбой в дыхательном контуре |  |  |  | Наличие |
| 7.6 |  | Продленное инспираторное давление |  |  |  | Наличие |
| 7.7 |  | Предельное значение высокого давления |  |  |  | Наличие |
| 7.8 |  | Нижний предел минутного объема |  |  |  | Наличие |
| 7.9 |  | Сбой датчика потока |  |  |  | Наличие |
| 7.10 |  | Низкий уровень подачи газа |  |  |  | Наличие |
| 7.11 |  | Разряд батареи |  |  |  | Наличие |
| 7.12 |  | Сбой цикла |  |  |  | Наличие |
| 7.13 |  | Запуск самодиагностики |  |  |  | Наличие |
| 8. |  | Мониторируемые параметры: |  |  |  |  |
| 8.1. |  | Вывод на дисплей не менее 18 показателей |  |  |  | Наличие |
| 9. |  | Комплект поставки: |  |  |  |  |
| 9.1 |  | Аппаратный блок – 1шт. |  |  |  | Наличие |
| 9.2 |  | Стойка на мобильном основании - 1шт. |  |  |  | Наличие |
| 9.3 |  | Многоразовый контур пациента – 2 шт. |  |  |  | Наличие |
| 9.4 |  | Увлажнитель с сервоконтролем температуры в комплекте с камерой увлажнителя для новорожденных, автоклавируемой – 1 шт. |  |  |  | Наличие |
| 9.5 |  | Кислородный и воздушный шланги высокого давления – по 1 шт. |  |  |  | Наличие |
| 9.6 |  | Дополнительный датчик потока - 1шт. |  |  |  | Наличие |
| 10. |  | Срок гарантии – не менее 24 месяцев с момента ввода в эксплуатацию |  |  |  | Наличие |

| ЛОТ №5 Поз. № 1 | Наименование оборудования |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Монитор многопараметрический (АД; SaO2 ; ЧД ; ЭКГ; Т0 кожи) с набором датчиков и манжет Poet 8100 или эквивалент |  |  |
| Количество |  | 12шт. |  |
|  | Требуемые параметры и условия |  | Требование |
| 1 | Измеряемые параметры |  | SpO2, ЭКГ, ЧСС, ЧД, НИАД, Температура |
| 2 | Режимы работы |  | Взрослый Педиатрический Неонатальный |
| 3 | Объединение в сеть |  | Возможность |
| 4 | Тревоги по всем измеряемым параметрам |  | Наличие |
|  | Измеряемые параметры |  |  |
| 5 | ЭКГ |  |  |
|  | Количество отведений |  | 7 (отведения I, II, III, aVR, aVL, aVF, V) |
|  | Количество уровней чувствительности |  | 3 |
|  | Возможность выбора частотного диапазона фильтров |  | Да |
|  | Определение импульсов пейсмейкера |  | Да |
|  | Функция автоматического переключения на альтернативное отведение при невозможности регистрации выбранного отведения |  | Наличие |
| 6 | SpO2 |  |  |
|  | Диапазон |  | 1% – 99% |
|  | Разрешение |  | 1% |
|  | Точность |  | 2% (в диапазоне 70-99%) 3% (в диапазоне 50-69%) |
|  | Плетизмограмма |  | Наличие |
|  | Метод |  | Светодиоды с двумя длинами волн |
|  | Технология |  | DOX (полностью цифровая схема обработки сигнала) |
|  | Периоды усреднения по выбору пользователя, сек |  | 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 |
| 7 | ЧСС |  |  |
|  | Диапазон |  | 20 – 300 уд/мин |
|  | Точность |  | ±1 уд/мин или 1 % |
|  | Тон импульса, регулируется пользователем |  | 10 уровней, откл |
|  | Возможность выбора источника сигнала для расчета ЧСС |  | Да |
|  | Источники сигнала для расчета ЧСС |  | SpO2, ЭКГ, НИАД или автоматический выбор оптимального источника |
| 8 | Дыхание |  |  |
|  | Диапазон |  | 6-150 дых/мин |
|  | Разрешение |  | 1 дых/мин |
|  | Точность, не менее |  | ± 1% или ± 1 вдох/мин |
|  | Источник сигнала |  | ЭКГ |
|  | Респирограмма |  | Наличие |
| 9 | НИАД |  |  |
|  | Диапазон давлений накачивания манжеты |  | Для взрослых: 0 - 300 мм рт.ст. Для детей: 0 - 300 мм рт.ст. Для новорожденных 0 - 150 мм рт.ст. |
|  | Периодичность автоматических измерений |  | 2, 3, 5, 10, 15, 30, 60 мин; 2, 4, часа |
|  | Разрешение |  | 1 мм. рт.ст. |
|  | Точность, не хуже |  | ±2 мм.рт.ст или 2% измерения |
|  | Метод |  | Осциллометрический при накачивании манжеты |
|  | Режим непрерывного измерения НИАД (режим STAT – последовательные измерения в течение 5 минут) |  | Наличие |
|  | Анализ полученного результата и автоматический повтор измерения НИАД при необходимости |  | Наличие |
| 10 | Температура |  |  |
|  | Количество каналов |  | 1 |
|  | Диапазон измерения |  | 20º - 45º С |
|  | Точность во всем диапазоне измерений, не хуже |  | ±0,1% |
|  | Метод |  | предикативный |
| 11 | Объединение в сеть |  | Возможность |
| 12 | Тревоги |  | Наличие |
|  | Индикация тревоги |  | Звуковая, визуальная |
|  | Подавление тревоги |  | На 2 мин или постоянно |
|  | Предупреждающий звуковой сигнал при выборе постоянного подавления тревоги |  | Да |
|  | Уровни тревоги |  | Высокий, средний, низкий, информационный |
|  | Регулировка тона звукового сигнала пользователем |  | 10 ступеней |
|  | Настройки по умолчанию |  | Установленные пользователем, больничные, заводские |
|  | Отображение сигналов тревоги высокого и среднего приоритетов в центре окна кривой соответствующего параметра |  | Да |
| 13 | Тренды |  |  |
|  | Типы |  | Табличные, графические |
|  | Память |  | 24 часа |
|  | Табличные интервалы, по выбору пользователя |  | 30 сек, 1, 2, 5, 10, 30 мин., 1, 2, 4 часа |
|  | Интервалы времени для построения графических трендов, по выбору пользователя |  | 2, 4, 8, 12, 24 часа |
|  | Типы данных |  | ЧСС, ЧД, SpO2, Температура, НИАД (систол., диастол., средн.) |
| 14 | Дисплей |  |  |
|  | Тип |  | Активный TFT |
|  | Диагональ, не меньше |  | 26,4 см |
|  | Разрешение |  | 640х480 пикслей |
|  | Количество отображаемых кривых, не меньше |  | 6 |
|  | Скорость развертки, по выбору пользователя |  | 6,25; 12,5; 25; 50 мм/сек |
|  | Возможность каскадирования окон кривых |  | Да |
|  | Возможность объединения окон на экране |  | Да |
|  | Заморозка изображения на экране, по выбору пользователя |  | от 30 сек до 5 мин |
|  | Язык |  | Русский |
|  | Количество цветов, не менее |  | 8 |
| 15 | Элементы управления |  |  |
|  | Функциональные кнопки мембранного типа |  | 9 штук |
|  | Поворотная рукоятка |  | Управление вращением (24 положения) и нажатием |
| 16 | Системные выходы |  |  |
|  | RS 232 |  | Да |
|  | Цифровой DB9 |  | Да |
|  | Аналоговый |  | Да |
|  | Стерео выход (для вызова мед персонала) |  | Да |
|  | BNC-разъем для подключения дефибриллятора с кардиоверсией |  | Да |
|  | Видео порт для подключения дополнительного монитора |  | Да |
| 17 | Механические характеристики |  |  |
|  | Вес, не более |  | 6,4 кг |
|  | Размеры ВхШхГ, не более |  | 28см х 31,1см х 26,2 см |
|  | Ударопрочность, отсутствие влияния при испытаниях в соответствии с требованиями стандартов IEC 60068-2-27 |  | Да |
|  | Устойчивость к вибрации, отсутствие влияния при испытаниях в соответствии с требованиями стандартов IEC 60068-2-64 |  | Да |
| 18 | Электрические параметры |  |  |
|  | Потребляемая мощность, не более |  | 35 Вт |
|  | Напряжение |  | 220 В, 50 Гц |
|  | Тип аккумулятора |  | Свинцово-кислотный |
|  | Продолжительность работы от одного аккумулятора, не менее |  | 3 часа |
|  | Время зарядки, не более |  | 4,5 часа |
| 19 | Комплектация |  |  |
|  | SpO2 датчик типа "Multi-Site" |  | 1 шт |
|  | 3-х жильный кабель ЭКГ |  | 1 шт |
|  | Одноразовые ЭКГ электроды |  | 3 шт |
|  | Многоразовый температурный кожный датчик |  | 1 шт |
|  | Одноразовая манжета НИАД 4-8 см (упак. 10 шт.) |  | 1 шт |
|  | Шланг дл. 1,2 м. для одноразовых манжет |  | 1 шт |
|  | Шнур питания |  | 1 шт |
|  | Аккумулятор |  | 1 шт |
|  | Руководство по эксплуатации на русском языке |  | Наличие |
| 20 | Гарантийный срок, не менее |  | 24 месяца |
| 21 | Объём гарантии |  | 100% |
| 22 | Год выпуска |  | Не ранее 2008г. |
| 23 | Срок поставки |  | Не позднее 01.12.08г |

| ЛОТ №6 Поз.№ 1 |  |  |  | # Наименование оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Монитор профиля дыхания графический СO2 SMO plus «Novametrix» или эквивалент |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество |  |  |  |  | 4 шт. |  |  |  |  |  |  |
| Назначение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплект оборудования предназначен для проведения неивазивного мониторинга респираторного профиля пациента в процессе принудительной и вспомогательной вентиляции легких в условиях отделений или палат интенсивной терапии новорожденным и детям младшего возраста с массой тела от 500 грамм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | Требуемые параметры и условия |  |  |  |  |  |  | Требование |
| 1.1 |  |  |  | Электрические компоненты оборудования рассчитаны на работу от электрической сети переменного тока |  |  |  |  |  |  | 50-60 Hz, 220-230 V |
| 2 |  | Основные компоненты оборудования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Неинвазивный монитор профиля дыхания, (механика дыхания (21 параметр), капнография и пульсоксиметрия) |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
|  | Датчик CO2 прямого потока CAPNOSTAT |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
|  | Педиатрический/взрослый комбинированный датчик для измерения СО2 и потока и рСО2 в выдыхаемом воздухе |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
|  | Y-датчик (для неонатальных/педиатрических пациентов) |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
|  | Кабель к датчику "OxySnap", длина 8 футов |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 3 |  | Характеристика основных компонентов оборудования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Измеряемые параметры: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | EtCO2, SpO2, VCO2, минутная вентиляция легких, дыхательный объем, растяжимость, сопротивление дыхательных путей, максимальное давление на вдохе, среднее давление в дыхательных путях, давление в конце выдоха, скорости потока на вдохе и выдохе, соотношение времени вдоха и выдоха, время вдоха, время выдоха, индекс дыхания, объем мертвого пространства, альвеолярная минутная вентиляция, альвеолярный дыхательный объем, объем физиологического мертвого пространства и др. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Дисплей: |  |  |  |  |  |  | размер: 12.7 х 3.08 см |  |  |
|  |  | вывод на дисплей цифровых значений |  |  |  |  |  |  | EtCO2, SaO2, частоты пульса, частоты дыхания, капнографической или плятизмографической кривых, показателей тренда, пределов тревог |  |  |
|  |  | Тревоги: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | устанавливаемые верхний / нижний пределы тревоги напряжения СО2 и частоты дыхания, SaO2 и частоты пульса |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |
|  |  | устанавливаемый уровень громкости сигнала тревоги, возможность выключения или временного (на 2 мин) отключения сигнала тревоги |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |
|  |  | Индикатор состояния монитора: отображает коды ошибок, сигнал об отсоединении датчика, низкое качество сигнала, чрезмерно яркий свет, повреждение датчика и др. |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |
|  |  | Цифровой порт компьютерный интерфейс |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |
|  |  | Аналоговый порт |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |
|  |  |  | Капнография: |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |
|  |  |  | Принцип работы: капнография датчиком прямого потока "Капностат", недисперсная инфракрасная абсорбция с радиометрическим измерением |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |
|  |  |  | Время инициализации: |  |  |  |  |  |  | капнограмма: в течение 15 секунд, полная: в течении 60 секунд |  |
|  |  |  | Калибровка: |  |  |  |  |  |  | не требуется |  |
|  |  |  | Датчик CO2 прямого потока CAPNOSTAT: Размер Вес: Дополнительное "мертвое пространство": |  |  |  |  |  |  | 3.30 х 4.24х 2.16см 18 гр. без кабеля 0.5 мл |  |
|  |  |  | СО2: |  |  |  |  |  |  | Диапазон: 0-100 мм рт.ст; Точность измерения: в интервале 0 - 40 мм рт ст: +/- 2 мм рт ст; в интервале 41 - 70 мм рт ст: +/- 5%; в интервале 71 - 100 мм рт ст: +/- 8%; Разрешение: 1 мм рт ст; Время ответа: 60 мсек; Компенсация: N2O & O2 (по выбору), барометрическое давление (автоматическая); Единицы измерения: мм рт ст, кПа, % (по выбору); |  |
|  |  |  | Частота дыхания: |  |  |  |  |  |  | Точность измерения: +/- 1 вдох/мин; Диапазон: 0 - 150 вдохов/мин; Разрешение: 1 вдох/мин |  |
|  |  |  | Датчик потока: |  |  |  |  |  |  | Принцип работы: - отверстие фиксированного диаметра, неонатальный и педиатрический / взрослый варианты |  |
|  |  | Поток: |  |  |  |  |  |  | Диапазон: 0.25 - 25 л/мин (для новорожденных) 2 - 180 л/мин (педиатрический/ взрослый) |  |  |
|  |  | Точность измерения |  |  |  |  |  |  | +/- 3% или 0.125 л/мин (для новорожденных) или 0.5 л/мин (педиатрический/взрослый); |  |  |
|  |  | Дыхательный объем: |  |  |  |  |  |  | 1 - 500 мл (для новорожденных), 100 - 3000 мл (педиатрический / взрослый; |  |  |
|  |  | Давление в дыхательный путях: |  |  |  |  |  |  | -120 - +120 см водного столба |  |  |
|  |  | Пульсоксиметрия: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Принцип работы: красная / инфракрасная абсорбция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Насыщение гемоглобина артериальной крови кислородом (сатурация) - SpO2: Точность измерения: Разрешение: Усреднение: |  |  |  |  |  |  | Диапазон: 0 -100%; в диапазоне 80% - 100% - +/- 2% (1 стандартное отклонение); 1%; от 2 до 8 секунд по выбору |  |  |
|  |  | Частота сердечных сокращений (частота пульса): Диапазон: Точность измерения: Разрешение: Усреднение: |  |  |  |  |  |  | 30 - 250 ударов/мин; +/- 1%; 1 удар/мин; 8 секунд |  |  |
|  |  | Память тренда: 28 параметров за 24 часа с подстраховкой питания от батареи и возможностью вывода информации через последовательный (серийный) порт. На дисплей монитора выводятся тренды продукции С02, дыхательного объема и альвеолярной минутной вентиляции. |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |
| 4 |  | Расходные материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Кол-во: |  |  |  |  |
|  |  | Неонатальный комбинированный датчик СО2/поток CAPNOSTAT |  |  |  | 5 шт |  |  | Наличие |  |  |
|  |  | Адаптер для подключения в контур пациента |  |  |  | 2 шт |  |  | Наличие |  |  |
|  |  | Лента 25 мм, применяемая для фиксации Y-датчика SpO2 на стопе или кисти новорожденного (100 штук/коробка) |  |  |  | 2 шт |  |  | Наличие |  |  |
|  |  | "Мягкий" датчик пульсоксиметрии "OxySnap Y-Sensor" |  |  |  | 5 шт |  |  | Наличие |  |  |
|  |  | Кабель к датчику "OxySnap", длина 8 футов |  |  |  | 1 шт |  |  | Наличие |  |  |
| 5 |  | Гарантийный срок |  |  |  |  |  |  | Не менее 24 месяцев |  |  |
| 6 |  | Объём гарантии |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |
| 7 |  | Год выпуска |  |  |  |  |  |  | Не ранее 2008г. |  |  |
| 8 |  | Срок поставки |  |  |  |  |  |  | Не позднее 01.12.08г |  |  |

| ЛОТ №7 Поз. №1 | # Наименование оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Насос инфузионный (универсальный одноканальный шприцевой насос) Тerumo или эквивалент |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество |  |  |  | 40 шт. |  |  |  |  |  |
| Назначение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплект оборудования предназначен для проведения инфузионной терапии больным в условиях отделений реанимации или палат интенсивной терапии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Требуемые параметры и условия |  |  |  |  |  |  | Требование |  |
| 1.1 | Электрические компоненты оборудования рассчитаны на работу от электрической сети переменного тока |  |  |  |  |  |  | 50-60 Hz, 220-230 V |  |
| 2 | Характеристика основных компонентов оборудования: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Общая характеристика шприцевого насоса |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Микропроцессорный контроль скорости инфузии c наличием возможности проведения различных режимов инфузии ( по времени, по заданному объему, по весу тела) |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |
|  | Водонепроницаемый пластиковый корпус |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |
|  | Встроенный автономный источник питания при работе во время транспортировки пациента или отключении от сети |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |
|  | Жидкокристаллический дисплей с выведением всех параметров инфузии |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |
|  | Используемые шприцы 20 и 50 мл |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |
|  | Возможность использования шприцев других объемов и производителей от 10 до 50 мл (по желанию заказчика) |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |
|  | Автоматическое определение типа и объема шприца с ручным подтверждением |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |
|  | Встроенная система контроля давления жидкости |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |
|  | Скорость инфузии от 0.1 до 1200 мл/час час с шагом 0,1-1мл |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |
|  | Объем инфузии: до 9999,9 мл ( 1мл) |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |
|  | Режим болюсной инфузии (одномоментное ускорение введения) от400до 1200 мл/час |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |
|  | Жидкокристаллический дисплей с отображением скорости инфузии, общего объема введенной жидкости |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |
|  | Точность введения -+1% |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |
|  | Возможность определения объема проведенной инфузии |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |
|  | Учет объема болюса при расчете общего обема инфузии |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |
|  | Переход на интенсивность подачи КVО (0,5мл/час) при окончании инфузии |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |
|  | Уровень окклюзии |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Низкий (L) ---40N +- 10N |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |
|  | Высокий (Н) --- 60N +- 10N |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |
|  | Возможность крепления к инфузионной стойке |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |
|  | Встроенный автономный источник питания для автономного режима работы при отключении от сети электрического тока до 4-х часов |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |
| 2.1.Б | Сигналы тревоги: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проскальзывание поршня шприца |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |
|  | Приближение окончания инфузии ( остаточный объем в шприце 1,5мл) |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |
|  | Опустошение шприца |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |
|  | Неправильное фиксирование шприца |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |
|  | Неправильная установка поршня шприца |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |
|  | Возникновение неполадок в работе прибора |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |
|  | Окончание введения заданного объема |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |
|  | Закупорка системы |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |
|  | Предварительное извещение об окончании инфузии |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |
|  | Окончание инфузии |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |
|  | Предварительное извещение о разряд батареи |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |
|  | Разряд батареи |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |
|  | Нарушение сетевого питания |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |
|  | Отсутствие действий в течении 2-х минут при включенном насосе |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |
|  | Размеры, не более 307х 135х128мм |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |
|  | Вес, не более 2,1кг. |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |
| 2.1.В | Принадлежности |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зажим для крепления к стойке |  |  |  |  |  |  | 1 шт |  |
| 3 | Гарантийный срок |  |  |  |  |  |  | Не менее 24 месяцев |  |
| 4 | Объём гарантии |  |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 5 | Год выпуска |  |  |  |  |  |  | Не ранее 2008г. |  |
| 6 | Срок поставки |  |  |  |  |  |  | Не позднее 01.12.08г |  |
| ЛОТ № 8 Поз. № 1 |  |  | # Наименование оборудования |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Аппарат для амплитудной интегрированной ЭЭГ (специализированная система контроля функции головного мозга в условиях отделения реанимации новорожденных) NicoletOne Monitor или эквивалент |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |  |
| Назначение для проведения контроля функции головного мозга в условиях отделений реанимации или палат интенсивной терапии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Требуемые параметры и условия |  |  | Требование |  |  |  |
| 1.1 |  |  | Электрические компоненты оборудования рассчитаны на работу от электрической сети |  |  | переменного тока 50-60 Hz, 220-230 V |  |  |  |
| 2 |  |  | Общие характеристика системы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Тип прибора - мониторинговая система ЭЭГ 16 канальный экспертного класса с возможностью расширения до 32 каналов |  |  | Наличие |  |  |  |
|  |  |  | Основной блок системы интегрирован в планшетный персональный компьютер |  |  | Наличие |  |  |  |
|  |  |  | Компоновка всех блоков системы на специальной мобильной тележке |  |  | Наличие |  |  |  |
|  |  |  | Питание всех блоков системы от изолирующего трансформатора медицинской степени защиты |  |  | Наличие |  |  |  |
|  |  |  | Возможность крепления системы на стену |  |  | Наличие |  |  |  |
|  |  |  | Неограниченное время регистрации ЭЭГ сигналов |  |  | Наличие |  |  |  |
|  |  |  | Возможность подключения монитора витальных функций |  |  | Наличие |  |  |  |
|  |  |  | Функциональные возможности системы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Программа длительного мониторинга ЭЭГ |  |  | Наличие |  |  |  |
|  |  |  | Частотный анализ ЭЭГ |  |  | Наличие |  |  |  |
|  |  |  | Когерентный анализ |  |  | Наличие |  |  |  |
|  |  |  | Частотный тренд |  |  | Наличие |  |  |  |
|  |  |  | Тренд спектра |  |  | Наличие |  |  |  |
|  |  |  | Тренд "Абсолютная мощность" |  |  | Наличие |  |  |  |
|  |  |  | Тренд "Соотношение альфа/бета" |  |  | Наличие |  |  |  |
|  |  |  | Тренд "Соотношение альфа/дельта" |  |  | Наличие |  |  |  |
|  |  |  | Тренд "Дельта индекс" |  |  | Наличие |  |  |  |
|  |  |  | Тренд "Огибающая" |  |  | Наличие |  |  |  |
|  |  |  | Тренд "Частота медианы" |  |  | Наличие |  |  |  |
|  |  |  | Тренд "Пиковая частота" |  |  | Наличие |  |  |  |
|  |  |  | Тренд "Спектральная Энтропия" |  |  | Наличие |  |  |  |
|  |  |  | Тренд "Спектральный Край" |  |  | Наличие |  |  |  |
|  |  |  | Тренд "Среднеквадратичная амплитуда" |  |  | Наличие |  |  |  |
|  |  |  | Тренд "Вариабельность альфа-ритма" |  |  | Наличие |  |  |  |
|  |  |  | Тренд "Относительная мощность" |  |  | Наличие |  |  |  |
|  |  |  | Тренд "Вариабельность альфа-ритма" |  |  | Наличие |  |  |  |
|  |  |  | Анализ комплексности по критерию Лимпен-Зив |  |  | Наличие |  |  |  |
|  |  |  | Амплитудно интегрированная ЭЭГ |  |  | Наличие |  |  |  |
|  |  |  | Программа "Автодетекция спайков и эпи-событий" |  |  | Наличие |  |  |  |
|  |  |  | Дополнительные функциональные возможности системы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Возможность установки программы "Амплитудное картирование" |  |  | Наличие |  |  |  |
|  |  |  | Возможность установки программы анализа Сна включающей автоматический скоринг |  |  | Наличие |  |  |  |
|  |  |  | Возможность установки программы "Картирование ЭЭГ" |  |  | Наличие |  |  |  |
|  |  |  | Анализ времени реакции при установке кнопки пациента |  |  | Наличие |  |  |  |
|  |  |  | Управляющий компьютер |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Планшетный ПК |  |  | Наличие |  |  |  |
|  |  |  | Центральный процессор: минимум Сeleron, 1,2 ГГц |  |  | Наличие |  |  |  |
|  |  |  | Оперативная память: минимум 256 МБ |  |  | Наличие |  |  |  |
|  |  |  | Жесткий диск: минимум 60 ГБ |  |  | Наличие |  |  |  |
|  |  |  | Операционная система: Windows ХР |  |  | Наличие |  |  |  |
|  |  |  | Наличие встроенной сетевой карты |  |  | Наличие |  |  |  |
|  |  |  | Наличие встроенного модема |  |  | Наличие |  |  |  |
|  |  |  | ЖК 17” дисплей |  |  | Наличие |  |  |  |
|  |  |  | Возможность управления системой через касание экрана - Touchscreen |  |  | Наличие |  |  |  |
|  |  |  | Компоненты системы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Усилитель |  |  | Наличие |  |  |  |
|  |  |  | 16 ЭЭГ каналов, в зависимости от типа сигнала автоматически конфигурируемые как AC или DC |  |  | Наличие |  |  |  |
|  |  |  | 4 дополнительных канала для подключения различных устройств таких как пульсоксиметр, капнограф, СИПАП и др |  |  | Наличие |  |  |  |
|  |  |  | Широкий диапазон усиления 0.16 до 500 Гц |  |  | Наличие |  |  |  |
|  |  |  | Частота дискретизации от 128 до 2048 Гц для каждого канала |  |  | Наличие |  |  |  |
|  |  |  | Набор фильтров от 0.016 до 500 Гц, |  |  | Наличие |  |  |  |
|  |  |  | Наличие сетевого фильтра 50/60 Гц |  |  | Наличие |  |  |  |
|  |  |  | Разрядность АЦП: 22 |  |  | Наличие |  |  |  |
|  |  |  | Встроенная система калибровки |  |  | Наличие |  |  |  |
|  |  |  | Встроенная система постоянного контроля электродного импеданса |  |  | Наличие |  |  |  |
|  |  |  | Возможность дополнительной комплектации системы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Возможность установки опции цифровой синхронной видеометрии |  |  | Наличие |  |  |  |
|  |  |  | Возможность установки опции цифровой допплерографии |  |  | Наличие |  |  |  |
|  |  |  | Возможность установки опции Фотостимулятора |  |  | Наличие |  |  |  |
|  |  |  | Технические требования к элементам программного обеспечения |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Отображение текущих значений амплитуды и частоты записываемых сигналов |  |  | Наличие |  |  |  |
|  |  |  | Преконфигурированные (более 50 - "кома", "смерть мозга", "эпилепсия" и.т.д) и пользовательские протоколы настроек параметров мониторинга |  |  | Наличие |  |  |  |
|  |  |  | Наличие русифицированной сетевой базы данных пациентов с поддержкой многопользовательского режима а также данных различных нейрофизиологических методик включая ЭМГ/ВП и ТКД |  |  | Наличие |  |  |  |
|  |  |  | Организация структуры базы данных в соответствии с международными стандартами |  |  | Наличие |  |  |  |
|  |  |  | Поиск и фильтрация в базе данных по задаваемым пользователем параметрам |  |  | Наличие |  |  |  |
|  |  |  | Возможность установки программы для создания станции удаленного просмотра и анализа данных мониторинга |  |  | Наличие |  |  |  |
|  |  |  | Возможность просмотра, анализа и изменения параметров записи со станции удаленного просмотра или через Интернет |  |  | Наличие |  |  |  |
|  |  |  | Возможность программно оповещать на пейджер, телефон, сестринский пульт об определенных событиях с гибко задаваемыми параметрами |  |  | Наличие |  |  |  |
|  |  |  | Возможность подключения к мониторам витальных функций |  |  | Наличие |  |  |  |
|  |  |  | Расходные материалы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Электроды того же производителя |  |  | Наличие |  |  |  |
|  |  |  | Гели и пасты того же производителя |  |  | Наличие |  |  |  |
|  |  |  | Проведение пуско-наладочных работ на месте |  |  | Наличие |  |  |  |
|  |  |  | Пользовательский тренинг на месте |  |  | Наличие |  |  |  |
| 3 |  |  | Гарантийный срок с момента ввода в эксплуатацию не менее, мес |  |  | 24 |  |  |  |
| 4 |  |  | Объём гарантии |  |  | 100% |  |  |  |
| 5 |  |  | Год выпуска |  |  | Не ранее 2008г. |  |  |  |
| 6 |  |  | Срок поставки |  |  | Не позднее 01.12.08г |  |  |  |

| ###### ЛОТ №9 #### Поз. #### №1 |  | # Наименование оборудования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Стационарная компрессорная станция медицинского сжатого воздуха высокой производительности (центральная компрессорная станция для производства стерильного медицинского сжатого воздуха с полным комплектом принадлежностей HOSPITAIR или эквивалент) |  |  |  |  |
| Количество |  |  | 1 шт. |  |  |  |
| Назначение |  |  |  |  |  |  |
| Комплект оборудования предназначен для выработки стерильного медицинского сжатого воздуха с целью обеспечения палат интенсивной терапии родильных домов и детских больниц, отделений реанимации, интенсивной терапии и выхаживания новорожденных, а также операционных |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Требуемые параметры и условия |  |  | Требование |  |
| 1.1 |  | Электрические компоненты оборудования рассчитаны на работу от электрической сети переменного тока 50-60 Hz, 220-230 V |  |  | Наличие |  |
| 2 |  | Общее описание |  |  |  |  |
|  |  | Масляный (с допуском к использованию в отделениях анестезиологии реанимации) тип |  |  | Наличие |  |
|  |  | Не требует капитального ремонта до 30 000 часов непрерывной работы |  |  | Наличие |  |
|  |  | Полностью автоматический компрессор, винтового типа |  |  | Наличие |  |
|  |  | 1 компрессор с электромотором |  |  | Наличие |  |
|  | Электронный блок управления работой моторов |  |  | Наличие |  |  |
|  | Система, полностью подготовленная для соединения с имеющимися в клинике электрической и воздушными сетями |  |  | Наличие |  |  |
|  | Датчик давления |  |  | Наличие |  |  |
|  | Электромагнитные клапаны для пуска насосов без избыточного давления |  |  | Наличие |  |  |
|  | Система охлаждения – немедленная и обычная |  |  | Наличие |  |  |
|  | Автоматический блок сброса конденсата |  |  | Наличие |  |  |
|  | Защитный переключатель для моторов |  |  | Наличие |  |  |
|  | Дуплексная система фильтров и осушителей воздуха |  |  | Наличие |  |  |
|  | Система сигнализации |  |  | Наличие |  |  |
| 3 | Технические характеристики станции |  |  |  |  |  |
|  | Винтовой компрессор, не менее |  |  | 1800 л/мин при 7,5 бар |  |  |
|  | Максимальное давление, не более |  |  | 8 бар |  |  |
|  | Диапазон рабочего давления |  |  | 6-8 бар |  |  |
|  | Количество цилиндров компрессоров |  |  | 1 |  |  |
|  | Мощность мотора, не более |  |  | 11 кВт |  |  |
|  | Частота вращения двигателя, не менее |  |  | 2930 об./мин. |  |  |
|  | Объем охлажденного воздуха, не менее |  |  | 3000 м³/ч |  |  |
|  | Напряжение, не более |  |  | 400 М 50 Гц |  |  |
|  | Уровень шума, не более |  |  | 64 дбл |  |  |
|  | Система защиты – международный стандарт IP 55 |  |  | Наличие |  |  |
|  | Габаритные размеры, не более |  |  | 1335/704/1200 мм |  |  |
|  | Вес, не более |  |  | 380 кг |  |  |
| 4 | Холодильник-осушитель |  |  |  |  |  |
|  | Точка росы, не выше |  |  | +3 °С |  |  |
|  | Допустимая температура в пределах |  |  | +5/ +40°С |  |  |
|  | Потребляемая мощность компрессора-осушителя, вкл. Вентилятор, не более |  |  | 0,43 кВт |  |  |
|  | Потребляемая мощность/частота |  |  | 230В /50 Гц |  |  |
|  | Хладагент |  |  | R 134 a |  |  |
| 5 | Масляный фильтр (для удаления влаги и случайных масляных частиц) - тип CY - 02 |  |  |  |  |  |
|  | Производительность, не менее |  |  | 46 м3/час |  |  |
|  | Максимальное рабочее давление |  |  | 16 бар |  |  |
|  | Степень очистки, не менее |  |  | 0.01 микрон |  |  |
|  | Максимальное содержание масла |  |  | 0.01 ppm |  |  |
|  | Соединение ¾’ |  |  | Наличие |  |  |
| 6 | Блок активных фильтров (для удаления агрессивных газов) |  |  |  |  |  |
|  | Поток |  |  | 170 м3/мин |  |  |
|  | Максимальное рабочее давление |  |  | 16 бар |  |  |
|  | Степень очистки, не менее |  |  | 0.01 микрон |  |  |
|  | Максимальное содержание масла |  |  | 0.03 ppm |  |  |
|  | Соединение ¾’ |  |  | Наличие |  |  |
| 7 | Полная комплектация станции |  |  |  |  |  |
|  | Станция с одним компрессором |  |  | 1 шт. |  |  |
|  | Счетчик часов |  |  | 1 шт. |  |  |
|  | Линейные регуляторы давления |  |  | 1 шт. |  |  |
|  | Система сброса конденсата |  |  | 1 шт. |  |  |
|  | Холодильник-осушитель |  |  | 1 шт. |  |  |
|  | Байпас для осушителя сжатого воздуха |  |  | 1 шт. |  |  |
|  | Предварительный фильтр, встроенный в осушитель (3 мкм) |  |  | 1 шт. |  |  |
|  | Масляный фильтр (0,01 мкм) |  |  | 1 шт. |  |  |
|  | Блок угольных фильтров (0,01 мкм) |  |  | 1 шт. |  |  |
| 8 |  | Инструктаж специалистов на рабочем месте |  |  | Наличие |  |
| 9 |  | Гарантийный срок |  |  | Не менее 24 месяцев |  |
| 10 |  | Объём гарантии |  |  | 100% |  |
| 11 |  | Год выпуска |  |  | Не ранее 2008г. |  |
| 12 |  | Срок поставки |  |  | Не позднее 01.12.08г |  |

»